### Załącznik nr 1 SIWZ

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa platformy edukacyjnej, Dostawa oscyloskopu cyfrowego z wyposażeniem, Dostawa miernika jakości energii z wyposażeniem, Dostawa stabilizatora impedancji, Dostawa multimetru cyfrowego, Dostawa cyfrowego przepływomierza dopplerowskiego, Dostawa projektora.”

Zadanie nr 1

Dostawa platformy edukacyjnej

Edukacyjna platforma sprzętowa do laboratorium elektronicznego z dodatkowym sprzętowym konwerterem magistrali GPIB na USB.

1. Platforma musi zawierać następujące zintegrowane przyrządy pomiarowe:

1.1. Oscyloskop cyfrowy:

- 2 kanały o paśmie analogowym nie mniejszym niż 50 MHz,

- równoczesne próbkowanie w obydwu kanałach min. 100 MS/s,

- sprzężenie AC, DC oraz GND,

- pamięć min. 16 kS na kanał,

- rozdzielczość pionowa:  8 bit,

- czułość napięciowa: 40 mV ÷ 40 V,

1.2. Generator funkcyjny:

- min. 1 kanał,

- przebiegi: sinus, prostokąt, trójkąt,

- pasmo min. 5 MHz dla sinusa,

- amplituda: 10 Vp-p,

- offset: ±5 V,

- impedancja wyjściowa: 50 Ω,

- modulacja: AM, FM.

1.3.  Multimetr cyfrowy min 5,5 cyfry z pomiarem:

- napięcia DC: 0 ÷ 60 V,

- napięcia AC: 0 ÷ 20 Vrms,

- prądu DC: 0 ÷ 2 A,

- prądu AC: 0 ÷ 2 Arms,

- rezystancji: 0 ÷ 100 MΩ,

- pojemności: 50 pF ÷ 500 mF,

- indukcyjności: 100 mH ÷ 100 mH,

- test złącza półprzewodnikowego.

1.4. Dynamiczny analizator widma:

- zakres częstotliwości: 50 MHz,

- rozdzielczość częstotliwości min. 3200 linii.

1.5. Zasilacz DC:

- napięcie stałe +5 V/ 2 A,

- napięcia stałe ±15 V/ 0,5 A,

- napięcia regulowane 0 ÷ ±12 V/ 0,5 A.

1.6. Wielofunkcyjna karta akwizycji:

- ilość kanałów wejściowych: 8 różnicowych,

- częstotliwość próbkowania pojedynczego kanału: 1,25 MS/s,

- rozdzielczość przetwornika AD: 16 bitów,

- napięcie wejściowe - nie mniejsze niż 10V,

- współczynnik tłumienia sygnału wspólnego (CMRR) - 90 dB,

- impedancja wejściowa - min. 10 GΩ,

- rozmiar pamięci FIFO - 4 kS,

- ilość kanałów wyjściowych: 2,

- rozdzielczość przetwornika DA: 16 bitów,

- częstotliwość odświeżania przetwornika DA: 2,8 MS/s w pojedynczym kanale,

- impedancja wyjściowa: 1 Ω,

- napięcie wyjściowe: ±10V,

- ilość wejść/wyjść cyfrowych: 24,

- możliwość konfigurowania każdego złącza cyfrowego jako we/wy.

- ilość liczników: 2,

- rozdzielczość każdego licznika: 32 bity,

- częstotliwość oscylatora wewnętrznego taktującego liczniki: 80 MHz,

- dokładność oscylatora - min. 50 ppm,

- wbudowany generator częstotliwości: 10 MHz,

- dokładność generatora: 50 ppm.

2. Platforma musi komunikować się z komputerem poprzez interfejs USB 2.0 Hi-Speed.

3. Platforma musi zapewniać pełną współpracę programową ze środowiskiem LabVIEW.

4. Zasilanie umożliwiające podłączenie do sieci 230 VAC/50 Hz (wtyk Euro).

5. Oznakowanie zgodności CE.

6. Produkt musi spełniać wymogi dyrektywy RoHS.

7. Gwarancja producenta – min. 1 rok.

8. Dodatkowym wyposażeniem platformy musi być sprzętowy konwerter magistrali GPIB na USB 2.0 Hi-Speed z analizatorem stanów linii GPIB.

Zadanie nr 2

Dostawa oscyloskopu cyfrowego z wyposażeniem

Oscyloskop cyfrowy 4-kanałowy z wyposażeniem dodatkowym o parametrach minimalnych jak poniżej:

- podstawowe pasmo pracy 200 MHz,

- możliwość rozszerzenia pasma do 1,5 GHz,

- 4 kanały analogowe,

- możliwość rozbudowy oscyloskopu o 16 kanałów cyfrowych,

- próbkowanie: 5 GSa/s przy 2 kanałach aktywnych; 2,5 GSa/s przy 4 kanałach aktywnych,

- szybkość odświeżania przebiegów do 1.000.000 razy na sekundę,

- pamięć wewnętrzna: 2 Mpkt  w każdym kanale, 4 Mpkt przy 2 kanałach,

- impedancja wejściowa 1 MΩ ± 1%,

- rozdzielczość pionowa - 8 bit,

- sprzężenie AC, DC,

- tryby wyzwalania: automatyczny, ciągły, pojedynczy pomiar, wymuszony,

- wyzwalanie dotykowe - definiowanie obszaru wyzwolenia,

- czułość napięciowa regulowana w zakresie 1 mV/dz ÷ 5 V/dz,

- funkcjonalność dwufunkcyjnych wciskanych pokręteł,

- uśrednianie przebiegów: 2, 4, 8 … 65 536,

- podstawa czasu w zakresie 2 ns/dz ÷ 50 s/dz,

- rozdzielczość podstawy czasu: 2,5 ps,

- dokładność podstawy czasu: 10 ppm,

- opcje dotykowego przeszukiwania i nawigowania,

- operacje na przebiegach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, całkowanie, FFT,

wygładzanie, filtrowanie,

- możliwość definiowania filtrów programowych LP, HP,

- transformata FFT - nie mniej niż 64 kpkt,

- automatyczny pomiar fazy (na zboczu narastającym i opadającym),

- funkcja segmentacji pamięci,

- dotykowy pojemnościowy wyświetlacz kolorowy XGA 12,1 cala z 64 poziomami intensywności,

- wbudowany gotowy do użycia cyfrowy woltomierz,

- wbudowany gotowy do użycia 2-kanałowy generator funkcyjny i arbitralny 20M Hz, 10 Vpp  z modulacjami AM, FM, FSK,

- wbudowany gotowy do użycia częstościomierz,

- interfejs komputerowy USB 2.0,

- komplet sond pasywnych o paśmie nie mniejszym od pasma podstawowego oscyloskopu,

- 2 komplety uchwytów montażowych 19” wysokości 2U do urządzeń o szerokości 1/2W.

Zadanie nr 3

Dostawa miernika jakości energii z wyposażeniem

- Parametry mierzone:

 Napięcia L1, L2, L3, N-PE (pięć wejść pomiarowych),  – wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe w zakresie do 760 V, możliwość współpracy z przekładnikami napięciowymi,

 Prądy L1, L2, L3, N (cztery wejścia pomiarowe) – wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe, pomiar prądu w zakresie do 3 kA (w zależności od użytych cęgów prądowych),możliwość współpracy z przekładnikami prądowymi,

  Współczynniki szczytu dla prądu (CFI) i napięcia (CFU),

  Częstotliwość w zakresie 40Hz – 70Hz,

 Moc czynna (P), bierna (Q), odkształcenia (D), pozorna (S) wraz z określeniem charakteru mocy biernej (pojemnościowa, indukcyjna),

  Energia czynna (E ), bierna (E ), pozorna (E ),

  Współczynnik mocy  PF (Power Factor), cosφ, tgφ,

  Współczynnik K (przeciążenie transformatora spowodowane harmonicznymi),

  Harmoniczne do 50-tej w napięciu i prądzie,

 Interharmoniczne  mierzone jako grupy,

  Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia,

  Wskaźnik krótkookresowego (P ) oraz długookresowego (P ) migotania światła (spełnione wymogi EN 61000-4-15 klasa A),

  Asymetria napięć (spełnione wymogi EN 61000-4-30 klasa A) i prądów,

 Rejestracja zdarzeń dla prądu i napięcia wraz z oscylogramami (do 1 s) oraz wykresy RMS 10 ms z maksymalnym czasem rejestracji 30 s,

 Rejestracja oscylogramów prądu i napięcia po każdym okresie uśredniania,

 Rejestracja mocy według: Metoda Budeanu, IEEE 1459,

 Pomiar sygnałów sterujących do 3000 Hz,

 Pomiar transjentów do ±6000 V z maksymalną częstotliwością próbkowania 10 MHz. Minimalny czas transjentu możliwy do zarejestrowania wynosi 650 ns

 Rejestracja dualna ( rejestracja na zgodności z normą PN-EN 50160 lub rozporządzeniem i wg. ustawień użytkownika w tym samym czasie).

2. Analizator powinien:

A. być przystosowany do pracy w sieciach:

 o częstotliwości znamionowej 50/60 Hz.  o napięciach znamionowych: 64/110 V; 110/190 V; 115/200 V; 127/220 V; 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V; 254/440 V; 290/500 V; 400/690 V,

 prądu stałego.

B. Obsługiwać następujące układy sieciowe:

 jednofazowy,

 dwufazowy ze wspólnym N,

 trójfazowy gwiazda z i bez przewodu N,

 trójfazowy trójkąt,

 DC.

3.  Narzędzia komunikacyjne, które powinien posiadać analizator jakości zasilania:

Analizator posiadać musi moduły komunikacyjne GSM (GPRS) i Wi Fi oraz GPS.

4. Inne wymogi

A. Analizator powinien spełniać wymogi PN-EN 61000-7 (klasa A), Wszystkie parametry rejestrowane są zgodne z klasą A normy PN-EN 61000-4-30

B. Analizator powinien mieć dwa źródła zasilania:  własne zasilanie bateryjne, oraz sieciowe napięcia przemiennego 230V .

C. W skład  analizatora powinien wchodzić:

 tablet posiadający ekran dotykowy  minimum 10 cali   z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows,

 stosowne oprogramowanie, obsługiwane przez systemem operacyjnym Windows, ułatwiające analizowanie i archiwizowanie danych pomiarowych,

 przewód komunikacyjny USB,

 opakowanie transportowe typu plecak (pozwalający umieścić w nim analizator, tablet oraz wymagane akcesoria,

D. Analizator powinien mieć obudowę pyło i wodoszczelną  o stopniu ochrony min IP65, posiadającą uchwyt  lub uchwyty umożliwiające mocowanie analizatora na szynie DIN i słupie energetycznym,

E. Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, świadectwo wzorcowania.

5. Wyposażenie dodatkowe analizatora:

 twarda walizka na analizator ,

 cęgi prądowe typu Dietz o minimalnym. prądzie pomiarowym10 mA i prądzie znamionowym 10 A  AC (4 szt),

 -antena GPS.

Zadanie nr 4

Dostawa stabilizatora impedancji

Stabilizator impedancji  - sztuczna sieć, jednofazowa, dwuprzewodowa 50µH  || 5Ω/16A – ilość 1szt.

Zakres częstotliwości pracy   9kHz ÷ 30MHz

Charakterystyka impedancji (50µH + 5Ω) || 50 Ω

Obciążalność prądowa, ciągła minimum 16A

Napięcie pracy po stronie badanego urządzenia 0-240 V AC, częstotliwość 50-60 Hz 0-50 V DC

Złącze do odbiornika 50 Ohm, N żeńskie

Złącze zasilania badanego urządzenia Schuko

Inne

- spełniająca standardy w zakresie budowy i procedury kalibracji  CISPR 16-1-2 Amd. 2:2006, EN 55016-1-2, VDE 0876 and ANSI C63.4;

- wbudowany filtr górnoprzepustowy 150 kHz z możliwością włączenia / wyłączenia;

- zdalne sterowanie (wybór fazy, sterowanie filtrem górnoprzepustowym) z poziomu odbiornika Rohde &Schwarz model ESU i ESCI EMI;

- wbudowany tłumik 10 dB

- wbudowany ogranicznik impulsów z możliwością włączenia / wyłączenia.

- specjalna listwa do przyłączenia niskoimpedancyjnego do masy odniesienia.

- wbudowany sztuczny operator

Wyposażenie dodatkowe:

Wtyk 3PIN do portu zasilania sond RF – ilość 2 szt.  Przewód RF N-N – długość min 1m – ilość 1 szt.

Zadanie nr 5

Dostawa multimetru cyfrowego

Multimetr cyfrowy

Wyświetlacz min. 6,5 cyfry

Funkcje pomiarowe - napięcie stałe (DC) - prąd stały (DC) - napięcie zmienne (AC) - prąd zmienny (AC) - rezystancja dwu- i czteroprzewodowa - częstotliwość i okres sygnału - temperatura czujnik Pt100, termistor 5 kOhm, czujnik termoelektryczny K, J, T, E, N, R - testowanie diod półprzewodnikowych - testowanie ciągłości obwodu - pomiar ilorazu dwóch napięć

Zakres pomiarowy napięcia DC - co najmniej do 1000 V - co najmniej 5 podzakresów - dokładność pomiaru dla zakresu 10 V: 0,0010% + 0,0003%

Zakres pomiarowy napięcia AC - co najmniej do 750 V - co najmniej 5 podzakresów - True RMS - pomiar sygnałów o f = 3 Hz-300 kHz - dokładność pomiaru dla zakresu 10 Hz-20 Hz: 0,02% + 0,02%

Zakres pomiarowy prądu DC - co najmniej do 10 A - co najmniej 9 podzakresów - dokładność pomiaru dla zakresu 10 A: 0,050% + 0,010%

Zakres pomiarowy prądu AC - co najmniej do 10 A - co najmniej 7 podzakresów - True RMS - pomiar sygnałów o f = 3 Hz-10 kHz - dokładność pomiaru 0,10% + 0,04% dla sygnałów od 3 Hz-5 kHz dla zakresu pradu 10 A

Zakres pomiarowy rezystancji - co najmniej do 1000 MOhm - co najmniej 8 podzakresów - dokładność pomiaru 0,1% + 0,001% dla zakresu rezystancji 100 MOhm

Zakres pomiarowy pojemności - co najmniej do 100 F - co najmniej 6 podzakresów - dokładność pomiaru dla zakresu 100 nF: 0,40% + 0,10%

Zakres pomiarowy częstotliwości i okresu - od 3 Hz-300 kHz dla sygnału AC o napięciuz zakresu 100 mV-750 V

Testowanie diód półprzewodnikowych, zakres 5 V

Testowanie ciągłości obwodu, zakres 1 kOhm

Wyświetlacz wbudowany, kolorowy 4,3 cala graficzny z widokiem histogramu i statystyk

Szybkość odczytu 5 000 odczytów na sekundę z możliwością rozszerzenia do 50 000

Wbudowana pamięć 50 000 odczytów z możliwością rozbudowy do 2 000 000

Interfejs komunikacyjny USB, LAN (LXI-Core)

Gwarancja min. 3 lata

Zadanie nr 6

Dostawa cyfrowego przepływomierza dopplerowskiego.

Cyfrowy przepływomierz dopplerowski dwukierunkowy

wyposażony w kolorowy ekran umożliwiający szeroki kąt widzenia, który służy do wizualizacji krzywej przepływu

Przepływomierz umożliwia badanie żył i tętnic w kończynach górnych i dolnych

Funkcja pamięci wewnętrznej umożliwia zapamiętywanie badania i jego powtórne odtworzenie

wyposażony w kartę SD która umożliwia zapisywanie danych badania wraz z dźwiękiem

wodoszczelna sonda

sonda zamontowana na elastycznym, kręconym i wodoszczelnym kablu

sonda pomiarowa 5 MHz

częstotliwość pracy sondy 5 MHz

waga max. 310g (z baterią)

max. wymiary: 140x 75x 30 mm (długość x szerokość x grubość)

wbudowane złącze USB umożliwiające podłączenie do komputera lub bezpośrednio do drukarki

zamontowany moduł Bluetooth umożliwia przesyłanie zapisanych badań do oprogramowania w komputerze

wbudowany głośnik

możliwość współpracy z słuchawkami stereo, będącymi na wyposażeniu

zasilanie z baterii 2 x AA alkalicznych lub akumulatorków

oszczędzanie energii - automatyczne wyłączenie po zakończeniu badania i braku sygnału Dopplera

na wyposażeniu etui, żel, instrukcja obsługi w języku polskim, płyta CD z materiałem edukacyjnym, torba umożliwiająca przechowanie zestawu.

Zadanie nr 7

Dostawa projektora

PROJEKTOR Full HD
Technika
System projekcyjny
Technologia 3LCD
Panel LCD
Minimum 0,67 cal z MLA (D10)
Obraz
Natężenie światła barwnego
minimum 3600 lumenów oraz nie więcej niż 2240 lumenów w trybie ekonomicznym zgodne z normą ISO 21118:2012
Natężenie światła białego
minimum 3600 lumenów oraz nie więcej niż 2240 lumenów w trybie ekonomicznym zgodne z normą ISO 21118:2012
Rozdzielczość
Co najmniej WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Współczynnik proporcji obrazu
16:10
Stosunek kontrastu
Co najmniej 15000 : 1
Lampa
min. 200 W, 6.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu
Auto pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30 °
Przetwarzanie wideo
10 Bit
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D
192 Hz - 240 Hz
Odwzorowanie kolorów min 1mld kolorów
Układ optyczny
Stosunek projekcji w zakresie
1,38 - 1,68:1
Zoom optryczny
Manual, nie mniej niż 1,2
Obiektyw
Optyczny
Rozmiar projekcji w zakresie
30 cale - 300 cale
Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele w zakresie
1,8 m - 2,17 m ( 60 cal ekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego co najmniej w zakresie 1,5 - 1,71
Odległość ogniskowa co najmniej w zakresie 20,42 mm - 24,5 mm
Fokus
Ręcznie
Przesunięcie
10 : 1
Złącza
Funkcja USB wyświetlacza
3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
Przyłącza co najmniej
Wejście audio typu cinch, MHL, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście HDMI (2x), Wejście VGA, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Złącze USB 2.0 typu B, Złącze USB 2.0 typu A
Połączenie ze smartfonem
Ad-hoc/Infrastruktura
Zaawansowane funkcje
Bezpieczeństwo
Zamek Kensington, Ochrona hasłem, Otwór na linkę zabezpieczającą, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN
Funkcje
Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Wbudowany głośnik, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów (obsługa projektora i skanera dokumentów jednym pilotem), Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Długa żywotność lampy, Interfejs audio/wideo MHL, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Funkcja podziału ekranu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Konfiguracja iProjection kodem QR
Tryby kolorów
Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB
Informacje ogólne
Maksymalne zużycie energii
300 W, 220 W (tryb ekonomiczny), 0,2 W (w trybie czuwania)
Napięcie zasilania
AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu
nie większe 310 x 260 x 95mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu nie więcej niż
2,9 kg
Poziom hałasu nie większy niż
Tryb normalny: 37 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 28 dB (A)
Zakres temperatury pracy
Praca 5°C - 35°C, Składowanie -10°C - 60°C
Zakres wilgotności powietrza
Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%
Zawartość zestawu
Torba transportowa, Kabel komputerowy, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Zestaw instrukcji obsługi, Dokumenty gwarancyjne
Inne
Gwarancja
24 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Lampa: 12 miesiące/miesięcy lub min. 1000 h