Ogłoszenie nr 500134789-N-2018 z dnia 14-06-2018 r.

Rzeszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 572914-N-2018 
Data: 14/06/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 17490000000, ul. Powstańców Warszawy  12, 35-959   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, e-mail dorzech@prz.edu.pl, faks 17 8651075. 
Adres strony internetowej (url): www.prz.edu.pl 
Adres profilu nabywcy: www.ogloszenia.propublico.pl/prz

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: Część 3 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: Nazwa: Dostawa miernika jakości energii z wyposażeniem 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa miernika jakości energii z wyposażeniem o paramterach: - Parametry mierzone: - Napięcia L1, L2, L3, N-PE (pięć wejść pomiarowych), - wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe w zakresie do 760 V, możliwość współpracy z przekładnikami napięciowymi, - Prądy L1, L2, L3, N (cztery wejścia pomiarowe) - wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe, pomiar prądu w zakresie do 3 kA (w zależności od użytych cęgów prądowych), możliwość współpracy z przekładnikami prądowymi, - Współczynniki szczytu dla prądu (CFI) i napięcia (CFU), - Częstotliwość w zakresie 40Hz - 70Hz, - Moc czynna (P), bierna (Q), odkształcenia (D), pozorna (S) wraz z określeniem charakteru mocy biernej (pojemnościowa, indukcyjna), - Energia czynna (E ), bierna (E ), pozorna (E ) 2. Analizator powinien: A. być przystosowany do pracy w sieciach: - o częstotliwości znamionowej 50/60 Hz. - o napięciach znamionowych: 64/110 V; 110/190 V; 115/200 V; 127/220 V; 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V; 254/440 V; 290/500 V; 400/690 V, - prądu stałego. B. Obsługiwać następujące układy sieciowe: - jednofazowy, - dwufazowy ze wspólnym N, - trójfazowy gwiazda z i bez przewodu N, - trójfazowy trójkąt, - DC. 3. Narzędzia komunikacyjne, które powinien posiadać analizator jakości zasilania: Analizator posiadać musi moduły komunikacyjne GSM (GPRS) i Wi Fi oraz GPS. 4. Inne wymogi: A. Analizator powinien spełniać wymogi PN-EN 61000-7 (klasa A), B. Analizator powinien mieć dwa źródła zasilania: własne zasilanie bateryjne, oraz sieciowe napięcia przemiennego 230V . C. W skład analizatora powinien wchodzić: - tablet posiadający ekran dotykowy minimum 10 cali z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, - stosowne oprogramowanie, obsługiwane przez systemem operacyjnym Windows, ułatwiające analizowanie i archiwizowanie danych pomiarowych, - przewód komunikacyjny USB, - opakowanie transportowe typu plecak (pozwalający umieścić w nim analizator, tablet oraz wymagane akcesoria, D. Analizator powinien mieć obudowę pyło i wodoszczelną o stopniu ochrony min IP65, posiadającą uchwyt lub uchwyty umożliwiające mocowanie analizatora na szynie DIN lub słupie energetycznym, E. Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, świadectwo wzorcowania. 5. Wyposażenie dodatkowe analizatora: - twarda walizka na analizator , - cęgi prądowe typu Dietz o minimalnym. prądzie pomiarowym10 mA i prądzie znamionowym 10 A AC (4 szt), -antena GPS. Szczegółowy opis został zawarty w załączniku nr 1 SIWZ. Dostawa miernika jakości energii z wyposażeniem o paramterach: - Parametry mierzone: - Napięcia L1, L2, L3, N-PE (pięć wejść pomiarowych), - wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe w zakresie do 760 V, możliwość współpracy z przekładnikami napięciowymi, - Prądy L1, L2, L3, N (cztery wejścia pomiarowe) - wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe, pomiar prądu w zakresie do 3 kA (w zależności od użytych cęgów prądowych), możliwość współpracy z przekładnikami prądowymi, - Współczynniki szczytu dla prądu (CFI) i napięcia (CFU), - Częstotliwość w zakresie 40Hz - 70Hz, - Moc czynna (P), bierna (Q), odkształcenia (D), pozorna (S) wraz z określeniem charakteru mocy biernej (pojemnościowa, indukcyjna), - Energia czynna (E ), bierna (E ), pozorna (E ) 2. Analizator powinien: A. być przystosowany do pracy w sieciach: - o częstotliwości znamionowej 50/60 Hz. - o napięciach znamionowych: 64/110 V; 110/190 V; 115/200 V; 127/220 V; 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V; 254/440 V; 290/500 V; 400/690 V, - prądu stałego. B. Obsługiwać następujące układy sieciowe: - jednofazowy, - dwufazowy ze wspólnym N, - trójfazowy gwiazda z i bez przewodu N, - trójfazowy trójkąt, - DC. 3. Narzędzia komunikacyjne, które powinien posiadać analizator jakości zasilania: Analizator posiadać musi moduły komunikacyjne GSM (GPRS) i Wi Fi oraz GPS. 4. Inne wymogi: A. Analizator powinien spełniać wymogi PN-EN 61000-7 (klasa A), B. Analizator powinien mieć dwa źródła zasilania: własne zasilanie bateryjne, oraz sieciowe napięcia przemiennego 230V . C. W skład analizatora powinien wchodzić: - tablet posiadający ekran dotykowy minimum 10 cali z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, - stosowne oprogramowanie, obsługiwane przez systemem operacyjnym Windows, ułatwiające analizowanie i archiwizowanie danych pomiarowych, - przewód komunikacyjny USB, - opakowanie transportowe typu plecak (pozwalający umieścić w nim analizator, tablet oraz wymagane akcesoria, D. Analizator powinien mieć obudowę pyło i wodoszczelną o stopniu ochrony min IP65, posiadającą uchwyt lub uchwyty umożliwiające mocowanie analizatora na szynie DIN lub słupie energetycznym, E. Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, świadectwo wzorcowania. 5. Wyposażenie dodatkowe analizatora: - twarda walizka na analizator , - cęgi prądowe typu Dietz o minimalnym. prądzie pomiarowym10 mA i prądzie znamionowym 10 A AC (4 szt), -antena GPS. Szczegółowy opis został zawarty w załączniku nr 1 SIWZ. 
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa: Dostawa miernika jakości energii z wyposażeniem 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa miernika jakości energii z wyposażeniem o paramterach: - Parametry mierzone: - Napięcia L1, L2, L3, N-PE (pięć wejść pomiarowych), - wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe w zakresie do 760 V, możliwość współpracy z przekładnikami napięciowymi, - Prądy L1, L2, L3, N (cztery wejścia pomiarowe) - wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe, pomiar prądu w zakresie do 3 kA (w zależności od użytych cęgów prądowych), możliwość współpracy z przekładnikami prądowymi, - Współczynniki szczytu dla prądu (CFI) i napięcia (CFU), - Częstotliwość w zakresie 40Hz - 70Hz, - Moc czynna (P), bierna (Q), odkształcenia (D), pozorna (S) wraz z określeniem charakteru mocy biernej (pojemnościowa, indukcyjna), - Energia czynna (E ), bierna (E ), pozorna (E ) 2. Analizator powinien: A. być przystosowany do pracy w sieciach: - o częstotliwości znamionowej 50/60 Hz. - o napięciach znamionowych: 64/110 V; 110/190 V; 115/200 V; 127/220 V; 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V; 254/440 V; 290/500 V; 400/690 V, - prądu stałego. B. Obsługiwać następujące układy sieciowe: - jednofazowy, - dwufazowy ze wspólnym N, - trójfazowy gwiazda z i bez przewodu N, - trójfazowy trójkąt, - DC. 3. Narzędzia komunikacyjne, które powinien posiadać analizator jakości zasilania: Analizator posiadać musi moduły komunikacyjne GSM (GPRS) i Wi Fi oraz GPS. 4. Inne wymogi: A. Analizator powinien spełniać wymogi PN-EN 61000-7 (klasa A), B. Analizator powinien mieć dwa źródła zasilania: własne zasilanie bateryjne, oraz sieciowe napięcia przemiennego 230V . C. W skład analizatora powinien wchodzić: - tablet posiadający ekran dotykowy minimum 10 cali z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, - stosowne oprogramowanie, obsługiwane przez systemem operacyjnym Windows, ułatwiające analizowanie i archiwizowanie danych pomiarowych, - przewód komunikacyjny USB, - opakowanie transportowe typu plecak (pozwalający umieścić w nim analizator, tablet oraz wymagane akcesoria, D. Analizator powinien mieć obudowę pyło i wodoszczelną o stopniu ochrony min IP65, posiadającą uchwyt lub uchwyty umożliwiające mocowanie analizatora na szynie DIN lub słupie energetycznym, E. Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, świadectwo wzorcowania. 5. Wyposażenie dodatkowe analizatora: - twarda walizka na analizator , - cęgi prądowe typu Dietz o minimalnym. prądzie pomiarowym10 mA i prądzie znamionowym 10 A AC (4 szt), -antena GPS. Szczegółowy opis został zawarty w załączniku nr 1 SIWZ. Dostawa miernika jakości energii z wyposażeniem o paramterach: - Parametry mierzone: - Napięcia L1, L2, L3, N-PE (pięć wejść pomiarowych), - wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe w zakresie do 760 V, możliwość współpracy z przekładnikami napięciowymi, - Prądy L1, L2, L3, N (cztery wejścia pomiarowe) - wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe, pomiar prądu w zakresie do 3 kA (w zależności od użytych cęgów prądowych), możliwość współpracy z przekładnikami prądowymi, - Współczynniki szczytu dla prądu (CFI) i napięcia (CFU), - Częstotliwość w zakresie 40Hz - 70Hz, - Moc czynna (P), bierna (Q), odkształcenia (D), pozorna (S) wraz z określeniem charakteru mocy biernej (pojemnościowa, indukcyjna), - Energia czynna (E ), bierna (E ), pozorna (E ) 2. Analizator powinien: A. być przystosowany do pracy w sieciach: - o częstotliwości znamionowej 50/60 Hz. - o napięciach znamionowych: 64/110 V; 110/190 V; 115/200 V; 127/220 V; 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V; 254/440 V; 290/500 V; 400/690 V, - prądu stałego. B. Obsługiwać następujące układy sieciowe: - jednofazowy, - dwufazowy ze wspólnym N, - trójfazowy gwiazda z i bez przewodu N, - trójfazowy trójkąt, - DC. 3. Narzędzia komunikacyjne, które powinien posiadać analizator jakości zasilania: Analizator posiadać musi moduły komunikacyjne GSM (GPRS) i Wi Fi oraz GPS. 4. Inne wymogi: A. Analizator powinien spełniać wymogi PN-EN 61000-7 (klasa A), B. Analizator powinien mieć dwa źródła zasilania: własne zasilanie bateryjne, oraz sieciowe napięcia przemiennego 230V . C. W skład analizatora powinien wchodzić: - tablet posiadający ekran dotykowy minimum 10 cali z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, - stosowne oprogramowanie, obsługiwane przez systemem operacyjnym Windows, ułatwiające analizowanie i archiwizowanie danych pomiarowych, - przewód komunikacyjny USB, - opakowanie transportowe typu plecak (pozwalający umieścić w nim analizator, tablet oraz wymagane akcesoria, D. Analizator powinien mieć obudowę pyło i wodoszczelną o stopniu ochrony min IP65, posiadającą uchwyt lub uchwyty umożliwiające mocowanie analizatora na szynie DIN i słupie energetycznym, E. Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, świadectwo wzorcowania. 5. Wyposażenie dodatkowe analizatora: - twarda walizka na analizator , - cęgi prądowe typu Dietz o minimalnym. prądzie pomiarowym10 mA i prądzie znamionowym 10 A AC (4 szt), -antena GPS. Szczegółowy opis został zawarty w załączniku nr 1 SIWZ.