### Załącznik nr 1 SIWZ

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa miernika jakości energii z wyposażeniem, Dostawa stabilizatora impedancji”

Zadanie nr 1

Dostawa miernika jakości energii z wyposażeniem

- Parametry mierzone:

 Napięcia L1, L2, L3, N-PE (pięć wejść pomiarowych),  – wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe w zakresie do 760 V, możliwość współpracy z przekładnikami napięciowymi,

 Prądy L1, L2, L3, N (cztery wejścia pomiarowe) – wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe, pomiar prądu w zakresie do 3 kA (w zależności od użytych cęgów prądowych),możliwość współpracy z przekładnikami prądowymi,

  Współczynniki szczytu dla prądu (CFI) i napięcia (CFU),

  Częstotliwość w zakresie 40Hz – 70Hz,

 Moc czynna (P), bierna (Q), odkształcenia (D), pozorna (S) wraz z określeniem charakteru mocy biernej (pojemnościowa, indukcyjna),

  Energia czynna (E ), bierna (E ), pozorna (E ),

  Współczynnik mocy  PF (Power Factor), cosφ, tgφ,

  Współczynnik K (przeciążenie transformatora spowodowane harmonicznymi),

  Harmoniczne do 50-tej w napięciu i prądzie,

 Interharmoniczne  mierzone jako grupy,

  Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia,

  Wskaźnik krótkookresowego (P ) oraz długookresowego (P ) migotania światła (spełnione wymogi EN 61000-4-15 klasa A),

  Asymetria napięć (spełnione wymogi EN 61000-4-30 klasa A) i prądów,

 Rejestracja zdarzeń dla prądu i napięcia wraz z oscylogramami (do 1 s) oraz wykresy RMS 10 ms z maksymalnym czasem rejestracji 30 s,

 Rejestracja oscylogramów prądu i napięcia po każdym okresie uśredniania,

 Rejestracja mocy według: Metoda Budeanu, IEEE 1459,

 Pomiar sygnałów sterujących do 3000 Hz,

 Pomiar transjentów do ±6000 V z maksymalną częstotliwością próbkowania 10 MHz. Minimalny czas transjentu możliwy do zarejestrowania wynosi 650 ns

 Rejestracja dualna ( rejestracja na zgodności z normą PN-EN 50160 lub rozporządzeniem i wg. ustawień użytkownika w tym samym czasie).

2. Analizator powinien:

A. być przystosowany do pracy w sieciach:

 o częstotliwości znamionowej 50/60 Hz.  o napięciach znamionowych: 64/110 V; 110/190 V; 115/200 V; 127/220 V; 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V; 254/440 V; 290/500 V; 400/690 V,

 prądu stałego.

B. Obsługiwać następujące układy sieciowe:

 jednofazowy,

 dwufazowy ze wspólnym N,

 trójfazowy gwiazda z i bez przewodu N,

 trójfazowy trójkąt,

 DC.

3.  Narzędzia komunikacyjne, które powinien posiadać analizator jakości zasilania:

Analizator posiadać musi moduły komunikacyjne GSM (GPRS) i Wi Fi oraz GPS.

4. Inne wymogi

A. Analizator powinien spełniać wymogi PN-EN 61000-7 (klasa A), Wszystkie parametry rejestrowane są zgodne z klasą A normy PN-EN 61000-4-30

B. Analizator powinien mieć dwa źródła zasilania:  własne zasilanie bateryjne, oraz sieciowe napięcia przemiennego 230V .

C. W skład  analizatora powinien wchodzić:

 tablet posiadający ekran dotykowy  minimum 10 cali   z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows,

 stosowne oprogramowanie, obsługiwane przez systemem operacyjnym Windows, ułatwiające analizowanie i archiwizowanie danych pomiarowych,

 przewód komunikacyjny USB,

 opakowanie transportowe typu plecak (pozwalający umieścić w nim analizator, tablet oraz wymagane akcesoria,

D. Analizator powinien mieć obudowę pyło i wodoszczelną  o stopniu ochrony min IP65, posiadającą uchwyt  lub uchwyty umożliwiające mocowanie analizatora na szynie DIN i słupie energetycznym,

E. Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, świadectwo wzorcowania.

5. Wyposażenie dodatkowe analizatora:

 twarda walizka na analizator ,

 cęgi prądowe typu Dietz o minimalnym. prądzie pomiarowym10 mA i prądzie znamionowym 10 A  AC (4 szt),

 -antena GPS.

Zadanie nr 2

Dostawa stabilizatora impedancji

Stabilizator impedancji  - sztuczna sieć, jednofazowa, dwuprzewodowa 50µH  || 5Ω/16A – ilość 1szt.

Zakres częstotliwości pracy   9kHz ÷ 30MHz

Charakterystyka impedancji (50µH + 5Ω) || 50 Ω

Obciążalność prądowa, ciągła minimum 16A

Napięcie pracy po stronie badanego urządzenia 0-240 V AC, częstotliwość 50-60 Hz 0-50 V DC

Złącze do odbiornika 50 Ohm, N żeńskie

Złącze zasilania badanego urządzenia Schuko

Inne

- spełniająca standardy w zakresie budowy i procedury kalibracji  CISPR 16-1-2 Amd. 2:2006, EN 55016-1-2, VDE 0876 and ANSI C63.4;

- wbudowany filtr górnoprzepustowy 150 kHz z możliwością włączenia / wyłączenia;

- zdalne sterowanie (wybór fazy, sterowanie filtrem górnoprzepustowym) z poziomu odbiornika Rohde &Schwarz model ESU i ESCI EMI;

- wbudowany tłumik 10 dB

- wbudowany ogranicznik impulsów z możliwością włączenia / wyłączenia.

- specjalna listwa do przyłączenia niskoimpedancyjnego do masy odniesienia.

- wbudowany sztuczny operator

Wyposażenie dodatkowe:

Wtyk 3PIN do portu zasilania sond RF – ilość 2 szt.  Przewód RF N-N – długość min 1m – ilość 1 szt.