Załącznik nr 1

Dostawa systemu pomiaru prędkości,  Dostawa generatora tranzystorowego wysokiej częstotliwości do topienia materiałów wysokotopliwych,

Dostawa kamery termowizyjnej, Dostawa laboratoryjnej suszarki próżniowej, Dostawa wyłącznika aparatury CVD.

NA/O/236/2018

Zadanie częściowe nr 1

Dostawa systemu pomiaru prędkości

System pomiaru prędkości na podstawie rejestracji czasu wraz z podstawowym wyposażeniem spełniającym następujące wymagania:
1. Mobilne urządzenia pomiarowe działające w technologii podczerwieni posiadające świadectwo wzorcowania parametru mierzonego ze znakiem PCA lub ILAC;
2. Rozdzielczość pomiarowa czasu nie mniejsza niż 10-3 s;
3. Możliwość ustawienia szerokości prześwitu bramki pomiarowej do 15 m (wymiar w świetle urządzeń pomiarowych pojedynczej bramki);
4. Maksymalny rozstaw bramek pomiarowych nie mniejszy niż 100 m;
5. Urządzenia wyposażone w akumulatory z możliwością doładowania w czasie pomiaru;
6. Możliwość komunikacji kablowej lub radiowej urządzeń z komputerem PC wyposażonym w oprogramowanie Windows 7 lub nowsze;
7. Temperatura pracy urządzeń w zakresie od -10 do +35 °C;
8. Gwarancja producenta na okres nie mniejszy, niż 1 rok;
9. Zestaw pomiarowy zawierający komplet urządzeń, statywów i okablowania umożliwiającego wykonanie pomiaru prędkości na odcinku nie mniejszym niż 100 m oraz oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows 7 lub nowszym.

Zadanie częściowe nr 2

Dostawa generatora tranzystorowego wysokiej częstotliwości do topienia materiałów wysokotopliwych, topienia materiałów wysokotopliwych

Wykonanie generatora tranzystorowego wysokiej częstotliwości do
topienia materiałów wysokotopliwych np. żeliwo chromowe, stal manganowa itp.
Gwarancja min 12 miesięcy.
Urządzenie składa się z:
szafki z generatorem,
dwóch wzbudników
płyty przepustowej termoodpornej.
Generator pracować musi w układzie prostownikowym diodowym i wyposażony musi być w transformator separujący sieć zasilającą od obwodu wzbudnika. Sterowanie pracą generatorem odbywać się musi za pomocą mikroprocesora.

Dane techniczne:
1. maksymalna moc czynna min - 20kW
2. częstotliwość znamionowa - 120÷200Hz
3. napięcie wyjściowe - 150÷300V
4. napięcie zasilania - 3x400/230V, 50Hz
5. moc podłączeniowa - 28kVA
6. zużycie wody chłodzącej dla twej=15÷30C
7. Δp=0,3Mpa - 30l/min
- sterowanie mocą generatora - cyfrowe

Urządzenie należny dostarczyć z:
Szafą generatora 1 kpl
Wzbudnikiem 2 szt.
Płyta przepustowa termoodporna 1 kpl
DTR 3 egz.

Zadanie częściowe nr 5

Dostawa wyłącznika aparatury CVD

Wyłącznik zasilania wraz z akcesoriami przyłączeniowymi oraz przekaźnik bezpieczeństwa do urządzenia realizującego proces CVD.

1. Wyłącznik Tmax T5N 630 PR221DS-I In=630 - szt. 1

2. Zaciski Tmax Kit FC Cu 2x240mm2 T5 630 - zestaw zacisków (6 szt.)

3. Rączka wyłącznika Tmax T4-T5 RHE napęd obrotowy przedłożony standardowy - szt. 1

4. Przekaźnik bezpieczeństwa 3N/O 1N/C PNOZ X3 24VDC/24 - szt. 1