Załącznik nr 1 SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia 17-31.12.2018

1. Prace remontowo-budowlane

Celem prac będzie demontaż 3 szt. starych dygestoriów oraz przygotowanie i wyremontowanie miejsc w obrębie 3 szt. nowych dygestoriów .

Zakres prac przewidziany dla jednego dygestorium:

- demontaż i UTYLIZACJA starego dygestorium

- demontaż płytek podłogowych

- malowanie ścian

- wymiana płytek podłogowych ok. 2 m2

- doprowadzenie instalacji wodno - kanalizacyjnej pod nowo montowane dygestorium,

- doprowadzenie instalacji gazowej pod nowo montowane dygestorium oraz montaż zaworu odcinającego dopływ gazu w łatwo dostępnym miejscu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wymiana instalacji elektrycznej w obrębie nowo montowanego dygestorium,

- dostosowanie instalacji wyciągowej do montażu nowych dygestoriów (zmiana rozstawu                        i montaż króćców przyłączeniowych),

-montaż nowych dygestoriów, prawidłowe uruchomienie urządzeń wraz z kalibracją.

Cena powinna zawierać wszystkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. Prace elektryczne i gazowe muszą być prowadzone przez osoby posiadające stosowne uprawnienia oraz zakończone protokołami.

Wytyczne szczegółowe

Płytki gresowe

Płytki nieszkliwione, gresowe w kolorze wg uzgodnień z użytkownikiem. Płytka podłogowa w formacie i kolorze wg uzgodnień z użytkownikiem. Ścieralność kl. 4, antypoślizgowość R12. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy certyfikat dotyczący antypoślizgowości w oparciu o normę DIN 51130:2004, deklarację zgodności oraz atest higieniczny wyrobu.

Farby ścienne

Emulsja lateksowa rozpuszczalna w wodzie o gęstości 1,5 g/cm3.

Kolor: biały mat. Substancja błonotwórcza: lateks styrenowo-akrylowy.

Instalacja elektryczna

Za dygestorium powinien znajdować się przewód wyprowadzony z puszki do podłączenia prądu w dygestorium, mieszczący się w gabarytowych wymiarach dygestorium, na wysokości około 75 cm od posadzki najlepiej z lewej strony patrząc od czoła na dygestorium. Trasę przebiegu oraz miejsce wpięcia kabla należy uzgodnić z inwestorem.

Instalacja kanalizacyjna

Przy dygestorium wyjście kanalizacji z posadzki lub ze ściany mieszczące się w gabarytowych wymiarach mebla, zakończone rurą PP o średnicy 50 mm na wysokości około 20 - 25 cm od posadzki.

Instalacja wodna

W przypadku podłączenia dygestorium do instalacji wodnej należy przewidzieć wyjście                          z zaworem kulowym ½” na wysokości nie większej niż 50 – 60 cm od posadzki.

Instalację należy wykonać z PP zgrzewanego.

Instalacja gazowa

Rury stalowe bez szwu, łączone przez spawanie. Rury muszą znajdować się powyżej przewodów elektrycznych, w odległości co najmniej 10 cm od najbliższego z nich. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60cm. Należy je prowadzić po ścianach i mocować do ścian specjalnymi obejmami. Zawór odcinający dopływ gazu ma być łatwo dostępny przez użytkownika.

2. Dygestorium – 3 szt.

Przedmiotem tej części zamówienia jest dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych dygestoriów, spełniających następujące wymagania techniczne:

Dygestorium:

- szer.:1200 mm, +/- 5%

- wys.: 2450 mm +/- 5%

- gł,: 912 mm

- wys. blatu: 900 mm, media:

- 2 x zimna woda (zawór na listwie podblatowej wylewka w tylnej części komory roboczej);

- 1 x panel z dwoma gniazdkami elektrycznymi 230 V typu E (na listwie podblatowej);

- 1x zawór gazu (zawór na listwie podblatowej wylewka w tylnej części komory roboczej);

- lampa oświetlająca komorę robocza;

- blat wykonany z ceramiki litej – lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem.

Do każdego dygestorium należy dołączyć łatwo wyjmowaną kuwetę wykonaną z PP                          o wielkości dostosowanej do maksymalnych wymiarów blatu dygestorium.

Dygestorium - opis techniczny

Dygestorium musi być zgodne z poniższym opisem oraz wyposażane w media i opcje zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową.

Konstrukcja

Dygestorium musi być niepalne (za wyjątkiem szafki), łatwo zmywalne, nienasiąkliwe                             i zabezpieczone galwanicznie przed korozją - wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej.

Dygestorium musi składać się z części roboczej (zawierającej komorę roboczą z podwójnymi ścianami bocznymi) wraz z blatem, panele z mediami, okno przednie, system wentylacyjny, oświetlenie, elektroniczne systemy kontrolno-sterujące) oraz podstawy, w której można zamontować szafki.

Cześć robocza

Konstrukcja części roboczej, komora robocza i wszelkie elementy osłonowe oraz panele instalacyjne dygestorium muszą być wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej lakierem epoksydowym.

Komora robocza wykonana jako samonośna, bez stelaża wewnętrznego. W celu unikania tworzenia miejsc gromadzenia się kurzu lub korozji, komora robocza bez dodatkowej ściany tylnej (bez podwójnej ściany tylnej). Wentylacja komory roboczej musi być realizowana wyłącznie za pomocą szpar wentylacyjnych w części sufitowej. Nie dopuszcza się wentylowania komory dygestorium przez podwójną tylną ścianę, systemem szybrowym, dolnym kanałem wentylacyjnym, itp.

Ściany boczne wewnętrzne i ściana tylna wewnętrzna wykonane z ceramiki technicznej wielkogabarytowej o minimalnych wymiarach 120x120 cm. W suficie komory roboczej zainstalowany króciec do podłączenia wentylacji o średnicy 200 mm, wykonany z PP. Górna część dygestorium (dach) musi posiadać, zaślepione w normalnym stanie, otwory bezpieczeństwa pochłaniające energię rozprężania.

Komora robocza musi posiadać możliwość zainstalowania na tylnej ścianie stelaża chemicznego składającego się z 2 prętów poziomych oraz 2 prętów pionowych zamocowanych na dwóch szynach wykonanych z polipropylenu zbrojonego włóknem szklanym.

Oświetlenie komory roboczej realizowane poprzez dwie świetlówki o mocy minimum 26 W każda, umieszczone poniżej sufitu komory roboczej (ponad oknem), i odizolowane od niej szczelną obudową. Światło z lampy musi być skierowane ukośnie do wnętrza komory roboczej.

Z przodu komory roboczej, na ścianach bocznych (przy oknie) oraz nad blatem umieszczone profile aerodynamiczne ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo, poprawiające skuteczność wentylacji komory roboczej (zapobiegające niekontrolowanemu cofaniu się strug powietrza).

Łączenie elementów, zarówno nośnych jak i poszyciowych, realizowane jest wyłącznie za pomocą połączeń śrubowych, z wykorzystaniem nitonakrętek, elementów gwintowanych lub specjalnie przygotowanych do tego otworów gwintowanych. Miejsca połączeń są umiejscowione tak, aby nie były one widoczne zarówno od czoła jak i po bokach dygestorium

Wymiary

Wymiary zewnętrzne dygestorium: szer. 1200 mm, wys. 2450 mm, głębokość nie większa niż 920 mm.

Szerokość komory roboczej mierzona w połowie głębokości komory: nie mniejsza niż 1149 mm dla dygestorium 1200 mm.

Wysokość komory roboczej mierzona od blatu do poziomego sufitu: nie mniej niż 1200 mm.

Głębokość komory roboczej mierzona od wewnętrznej krawędzi dolnej ramy okna do tylnej ściany komory: nie mniejsza niż 750 mm.

Okno

Okno dygestorium w pojedynczej ramie wykonanej ze stali ocynkowanej malowanej epoksydowo, przeszklone szybami ze szkła bezpiecznego wielowarstwowego. Na dolnej krawędzi okna zamontowany spojler - uchwyt ze stali, lakierowany proszkowo.

Okna prowadzone są na zasadzie przeciwwagi przy zastosowaniu systemu pasków oraz kół zębatych. Okno wyposażone jest w przycisk blokady wysokości na poziomie 500mm. Cały system prowadzenia okna: prowadnice, ślizgi, elementy konstrukcyjne, paski i koła zębate, są schowane wewnątrz paneli bocznych dygestorium, dzięki czemu nie mają one kontaktu z agresywnymi substancjami. Nie dopuszcza się umieszczenia elementów prowadzących okno (prowadnica, prowadnik) wewnątrz komory roboczej dygestorium.

Blat

Blat wykonany z ceramiki lanej monolitycznej ze zintegrowanym podwyższonym obrzeżem ze wszystkich stron. Kształt blatu dostosowany do przekroju komory roboczej (maksymalne wykorzystanie powierzchni). Grubość blatu  wynosi 28 mm na całej powierzchni części płaskiej i 35 mm wraz z podniesionym obrzeżem. Zlewik chemiczny wykonany również z ceramiki lanej, umieszczony wzdłuż  tylnej ściany komory roboczej, (podklejony od dołu do blatu). Obciążenie dopuszczalne blatu, co najmniej 200 kg.

Lity spiek ceramiczny z podniesionym obrzeżem: spiek ceramiczny jednorodny w całym przekroju poprzecznym i podłużnym. Materiał wolny od rozpuszczalników i wszelkich związków toksycznych, odporny na uderzenia i ścieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiał odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjątkiem kwasu fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia muszą być całkowicie usuwalne z powierzchni, włącznie z  zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na całej grubości wykonane bez użycia płyt bazowych i do szerokości 1800mm bez łączeń za pomocą fug epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostępne krawędzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza się technologii malowania któregokolwiek z obrzeży blatów. Podwyższone obrzeże jako jednolity spiek z resztą blatu, bez używania jakichkolwiek łączeń.

Bezpieczeństwo

Wymagane jest wyposażenie dygestorium w układ nadzorujący poprawność działania wentylacji w dygestorium. Układ nadzorujący powinien być wyposażony w panel sterujący                   z wyświetlaczem LCD. Panel sterujący musi wskazywać co najmniej: aktualną wartość przepływu powietrza przez komorę dygestorium w [m3/h], ostrzegać o nieprawidłowej pracy dygestorium za pomocą alarmu akustycznego i optycznego - brak wentylacji, zbyt mała, zbyt duża.

Układ nadzoru powinien posiadać funkcję włączania i wyłączania dygestorium, włączenie                      i wyłączenie oświetlenia komory dygestorium bez wyłączania dygestorium, wyłączanie alarmu akustycznego. Układ nadzoru winien być wyposażony w podtrzymywanie elektryczne                             w przypadku zaniku napięcia oraz powinien posiadać możliwość sterowania stycznikiem wentylatora zewnętrznego. Elektroniczny Panel alarmowy dygestorium musi posiadać następujące badania wykonane przez akredytowane w tym zakresie  laboratorium wzorcujące, które potwierdzają bezpieczną i stabilną pracę sterowania i sygnalizacji alarmowej :

- Raport z badań odporności na wyładowania elektrostatyczne wg PN-EN 61000-4-2 : 2011 lub równoważnej

- Raport z badań odporności  na promieniowane pole elektromagnetyczne                           o częstotliwości radiowej wg PN-EN 61000-4-3:2007+A1:2008+IS1:2009+A2:2011 lub równoważnej

- Raport z badań odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych wg PN-EN 61000-4-4 : 2013-05 lub równoważnej

- Raport z badań odporności na udary wg PN-EN 61000-4-5 : 2010 lub równoważnej

- Raport z badań odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej wg PN-EN 61000-4-6:2014-04 lub równoważnej

- Raport z badań odporności  na zapady i krótkie przerwy i zmiany napięcia wg PN-EN 61000-4-11:2007 lub równoważnej

- Raport z badań odporności pomiaru elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych wg PN-EN 55016-2-1:2009+A1:2011+A2:2013-07 lub równoważnej

- Raport z badań pomiaru elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych wg PN-EN 55016-2-3:2010+A1:2010+Ap2:2013-06+AC:2013-06 lub równoważnej

Media

Pokrętła zaworów i gniazda elektryczne umieszczone w metalowych kasetach instalacyjnych                w panelach instalacyjnych poniżej okna dygestorium. Dygestorium musi posiadać możliwość zainstalowania kolejnych zaworów i gniazd elektrycznych w panelach. Dygestoria muszą posiadać zarówno gniazdka jak i całe i panele elektryczne z gniazdkami o klasie szczelności IP44. Panel elektryczny musi posiadać oznaczenie CE. Gniazda elektryczne umieszczane po                       2 sztuki 230 V lub 1 sztuka 400 V w wspólnej kasecie.

- armatura do wody zimnej - wyprowadzenie wylewek na tylnej ścianie komory roboczej. Zakończenia wylewek muszą być odkręcane, zakończone oliwką. Zawory umieszczone są na panelu poniżej okna dygestorium

- armatura do gazów - wyprowadzenie króćca na tylnej ścianie dygestorium, zakończenie odkręcane, zakończone oliwką. Zawory umieszczone są na panelu pod blatem

Wentylacja wywiewna z dygestorium i wentylacja ogólna pomieszczeń.

Dostarczane dygestoria zostaną zamontowane w pomieszczeniach, w których wykonana jest instalacja wywiewna z dygestoriów oraz wentylacja ogólna. Przewody wywiewne są doprowadzone i zakończone nad planowanymi miejscami montażu dygestoriów. Wykonawca będzie miał w zakresie wykonać połączenie istniejącego kanału z otworem wywiewnym umieszczonym w górnej części dygestorium.

Istniejąca infrastruktura systemu sterowania wentylacją (regulatory na instalacji nawiewnej i wywiewnej, moduły pomiarowe) oparta jest na systemie wentylacji laboratoriów SMAY LAB.

Szafka pod blatem o szerokości 1100 mm, z płyty laminowanej

szafka dwudrzwiowa wyposażona w nierdzewne zawiasy o kącie otwarcia 180ºC, umieszczona w stelażu stalowym, wentylowana, o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego                                      i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji,  laminowana, z kuwetą z PP, mobilna.

Inne wymagania:

- Montaż, instalacja (podłączenie mebli do instalacji) i uruchomienie dygestoriów                         w miejscu użytkowania w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu                        w zakresie obsługi - wliczone w cenę,

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

3. Szafa bezpieczeństwa na odczynniki wysoka –3 szt.

Przedmiotem tej części zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych szaf o podwyższonej odporności ogniowej, przeznaczonych do przechowywania odczynników drażniących, trujących, niebezpiecznych dla środowiska i silnych utleniaczy, spełniających następujące wymagania techniczne:

Wymiary:1000x450x1990mm (szer x głęb x wys)

Szafa na regulowanych stopkach umożliwiających jej poziomowanie.

Korpus: konstrukcja dwupłaszczowa, wykonana z blachy stalowej o gr. 1 mm, wypełniona wewnątrz niepalną wełną mineralną. Wewnątrz korpusu w tylnej lewej części znajduje się trójkątny kanał wentylacyjny z umieszczonymi anemostatami, co znakomicie poprawia skuteczność jej wentylowania.

Na górze szafy na wysokości kanału wentylacyjnego znajduje się króciec metalowy do podłączenia wentylacji o średnicy Ø 100 mm.

Drzwi prawe i lewe osadzone są na zawiasach skrzydełkowych umożliwiających pełne otwarcie drzwi.

Konstrukcja drzwi: wykonanie z blachy stalowej 1,0- 0,8 mm, dwupłaszczowe wypełnione wewnątrz niepalną wełną mineralną. Zamek typu „klamka” osadzony jest na drzwiach prawych, blokuje oba skrzydła drzwi. Na styku korpusu i drzwi na korpusie naklejona jest uszczelka z włókien szklanych niepalna.

Korpus i drzwi malowane są farbą proszkową w kolorze popiel RAL 7035.

Szafa wyposażona w 4 szczelne półko-wanienki o wysokości 25mm, przestawne co 20mm, malowane farbą proszkową. Nośność pólko-wanienki 50kg.

4. Szafa bezpieczeństwa na kwasy i zasady wysoka –2 szt.

Szafa o wymiarach 600x600x1900 mm, wykonana w całości ze spienionego PVC, wyposażona w cztery kuwety z PP na chemoodpornych prowadnicach z blokadą wysuwania.

Szafa posiada osobno otwieraną część na zasady oraz kwasy.

Wykonanie zgodnie z normą PN EN 14727:2006 – Meble laboratoryjne, meble laboratoryjne do przechowywania, wymagania i metody badań, potwierdzone deklaracją CE.

Wymagane podpięcie jednej szafy do istniejącej wentylacji posiadanej przez Zamawiającego.

WYMAGANIA WOBEC PRODUCENTÓW I ICH PRODUKTÓW

Dokumenty jakie należy przedłożyć Zamawiającemu nie później niż 5 dni po wyborze najkorzystniejszej oferty. Wszystkie dostarczone dokumenty muszą być w języku polskim.

- Certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 9001:2008) dotyczącej systemów zapewniania jakości                            w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzętu laboratoryjnego", wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku                       o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z późn. zm.).

- Certyfikat systemu zarządzania środowiskiem, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14001)  w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzętu laboratoryjnego" wydany  przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania środowiskiem.

- Certyfikat systemu zarządzania BHP, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001)  w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzętu laboratoryjnego" wydany  przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania BHP.

- Certyfikat zgodności wraz z raportem szczegółowym z badań zgodnie z normą PN-EN 14175-2,3 wydany przez niezależne, akredytowane w tym zakresie Laboratorium badawcze.

- W celu potwierdzenia parametrów zgodnych z wymaganiami SIWZ do oferty należy dołączyć DTR wraz z rysunkami technicznymi dygestoriów.

- Elektroniczny Panel alarmowy dygestorium musi posiadać następujące badania wykonane przez akredytowane w tym zakresie laboratorium wzorcujące, które potwierdzają bezpieczną i stabilną pracę sterowania i sygnalizacji alarmowej:

- Raport z badań odporności na wyładowania elektrostatyczne wg PN-EN 61000-4-2 : 2011 lub równoważnej

- Raport z badań odporności  na promieniowane pole elektromagnetyczne                                     o częstotliwości radiowej wg PN-EN 61000-4-3:2007+A1:2008+IS1:2009+A2:2011 lub równoważnej

- Raport z badań odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych wg PN-EN 61000-4-4 : 2013-05 lub równoważnej

- Raport z badań odporności na udary wg PN-EN 61000-4-5 : 2010 lub równoważnej

- Raport z badań odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola                  o częstotliwości radiowej wg PN-EN 61000-4-6:2014-04 lub równoważnej

- Raport z badań odporności  na zapady i krótkie przerwy i zmiany napięcia wg PN-EN 61000-4-11:2007 lub równoważnej

- Raport z badań odporności pomiaru elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych wg PN-EN 55016-2-1:2009+A1:2011+A2:2013-07 lub równoważnej

- Raport z badań pomiaru elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych wg PN-EN 55016-2-3:2010+A1:2010+Ap2:2013-06+AC:2013-06 lub równoważnej

- Certyfikat dotyczący antypoślizgowości w oparciu o normę DIN 51130:2004, deklarację zgodności oraz atest higieniczny wyrobu.

- Referencje na dostawę i montaż dygestoriów bez podwójnej ściany tylnej.

- Deklaracja zgodności z normą PN EN 14727:2006 – Meble laboratoryjne, meble laboratoryjne do przechowywania, wymagania i metody badań.