OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/318/2018 Rzeszów, 2018-10-23

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr inż. Aneta Jurasz -  tel. (017) 8653838 e-mail ajurasz@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Opis

Temat: Opracowanie projektu, wytworzenie i wstępne uruchomienie przetwornicy DC/DC w wersji zasilacza laboratoryjnego do obciążania ogniwa paliwowego o mocy 12kW oraz opracowanie oprogramowania, uruchomienie i przeprowadzenie testów końcowych przekształtnika DC/DC stanowiącego obciążenie dla ogniwa paliwowego. Wspólny Słownik Zamówień: 31121110-4 - Przekształtniki mocy Opis: 1. Opracowanie projektu, wytworzenie i wstępne uruchomienie przetwornicy DC/DC w wersji zasilacza laboratoryjnego do obciążania ogniwa paliwowego o mocy 12kW. Należy zaprojektować układ przetwornicy DC/DC w topologii trzygałęziowego podwyższającego przekształtnika DC/DC typu "interleaved" z chłodzeniem powietrznym wymuszonym o parametrach: napięcie wejściowe Uwe zakresie 120-240V, napięcie wyjściowe od Uwe do 400V, prąd wejściowy pojedynczej gałęzi 33A, prąd sumaryczny 100A. Układ powinien być wyposażony w mikroprocesorowy układ sterowania przekształtnikiem zbudowany w oparciu o zmiennoprzecinkowy procesor sygnałowy TMS320F28335 oraz niezależny nadrzędny mikroprocesorowy układ zadawania i monitorowania punktu pracy z wyświetlaczem cyfrowym oraz z wyborem trybu regulacji napięcia wyjściowego lub prądu obciążającego ogniwo z zadawaniem w postaci potencjometrów na pulpicie sterowniczym. Układ powinien być wyposażony w obwody wstępnego ładowania kondensatorów DC, gniazda i wtyki do podłączania źródła w postaci ogniwa paliwowego PEFMC oraz obciążenia rezystancyjnego, wyłącznik awaryjny oraz zasilanie sieciowe obwodów sterowania. Wykonawca dostarczy urządzenie zbudowane w oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego. 2. Należy opracować oprogramowanie, uruchomić i przeprowadzić testy końcowe przekształtnika DC/DC stanowiącego obciążenie dla ogniwa paliwowego. Wykonanie programu sterującego przekształtnikiem, napisanego pod kontroler TMS320F28335 pozwalającego na regulację napięcia wyjściowego z ograniczeniem prądu źródła, bądź regulację prądu źródła wprost w zależności od wyboru trybu pracy a także dodatkowe funkcje w postaci zabezpieczeń: Zabezpieczenie nadnapięciowe w przypadku odłączenia obciążenia rezystancyjnego od wyjścia przekształtnika niezależnie od trybu pracy. Zabezpieczenie nadprądowe w przypadku przeciążenia układu. Obsługę mikrozwarć na zaciskać ogniwa paliwowego. Cykl mikrozwarcia musi być realizowany w taki sposób, że do 10s na czas 50ms zwierane są zaciski ogniwa paliwowego w celu nawilżenia stosu ogniw. W czasie po nastąpieniu zwarcia jak i po ustąpieniu zwarcia układ nie może generować przepięć ani innego rodzaju zaburzeń prowadzących do automatycznego odłączenia obciążenia. Innymi słowy, układ musi przetrwać gwałtowny zanik napięcia wejściowego na 50ms oraz gwałtowny powrót tego napięcia. Czas opadania i narastania napięcia wynosi poniżej 1ms (ograniczenie od ogniwa). Wykonawca opracuje algorytm sterujący, zaimplementuje go w języku programowania mikrokontrolera oraz przetestuje w warunkach laboratoryjnych pod pełnym obciążeniem, z uwzględnieniem zapadów napięcia zasilania. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu zostaną odrzucone.

III. TERMIN REALIZACJI

| 14 dni od daty udzielenia zamówienia |  |
| --- | --- |

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: cena. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę .

VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres e-mail ajurasz@prz.edu.pl. Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Opracowanie projektu, wytworzenie i wstępne uruchomienie przetwornicy DC/DC w wersji zasilacza laboratoryjnego do obciążania ogniwa paliwowego o mocy 12kW oraz opracowanie oprogramowania, uruchomienie i przeprowadzenie testów końcowych przekształtnika DC/DC stanowiącego obciążenie dla ogniwa paliwowego. NIE OTWIERAĆ przed 2018-10-29 godz. 10:15 - NA/O/318/2018” Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2018-10-29 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2018-10-29 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania do momentu otwarcia ofert.

IX. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi:   mgr inż. Aneta Jurasz

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Opracowanie projektu, wytworzenie i wstępne uruchomienie przetwornicy DC/DC w wersji zasilacza laboratoryjnego do obciążania ogniwa paliwowego o mocy 12kW oraz opracowanie oprogramowania, uruchomienie i przeprowadzenie testów końcowych przekształtnika DC/DC stanowiącego obciążenie dla ogniwa paliwowego.

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

Tel...................................................................

Email: .................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Opracowanie projektu, wytworzenie i wstępne uruchomienie przetwornicy DC/DC w wersji zasilacza laboratoryjnego do obciążania ogniwa paliwowego o mocy 12kW oraz opracowanie oprogramowania, uruchomienie i przeprowadzenie testów końcowych przekształtnika DC/DC stanowiącego obciążenie dla ogniwa paliwowego. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł.

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty udzielenia zamówienia,

- warunki płatności :...................................,

- okres gwarancji.............................................................,

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30 dni

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy