Zał. nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1: Dostawa i uruchomienie chromatografu analitycznego, biokompatybilnego

Parametry wymagane

Zestaw HPLC lub UHPLC, składający się z podzespołów o podanych niżej minimalnych i dodatkowych wymaganiach:

- Odgazowanie eluentu - degazer np. membranowy, próżniowy lub inny zgodny z puntem nr 9.

- Pompa gradientowa, (biokompatybilna): - Formowanie gradientu min. dwuskładnikowego - Kontrolowana szybkość przepływu eluentu: w zakresie min. 0.001 do 5 ml/min z krokiem 0,001 ml/min, - Zakres ciśnień roboczych: do min. 600 bar (8700 psi) - Dokładność przepływu równa lub lepsza niż ±1 % - Pełna kontrola z poziomu oprogramowania

- Autosampler (biokompatybilny): - Cykl nastrzyku autosamplera do 30 s. - Zakres ciśnień roboczych do min. 600 bar - zakres objętości nastrzykiwanej próbki od 0,1 µl do 100 µl - pojemnik na min. 90 fiolek o obj. do 2 ml oraz opcjonalnie możliwość pracy z płytkami typu deep-well plate, - Termostatowana komora próbek w zakresie min. +4°C do +40 °C - precyzja nastrzyku ≤0,5% RSD dla nastrzyku 2 µl - carryover: <0,004%, - Pełna kontrola z poziomu oprogramowania.

- Termostat do kolumn: - Termostat do kolumn na min. 3 kolumny o długości do 30 cm - Z biokompatybilnym zaworem do automatycznego przełączania pomiędzy min. dwiema kolumnami - Termostatowanie kolumn w zakresie min. +5 do +65 °C, - Stabilność temperatury: mniejsza lub równa ±0,3°C, - Dokładność temperatury: mniejsza lub równa ±0,5°C, - Wstępne podgrzewanie fazy ruchomej przed wejściem na kolumnę - Pełna kontrola z poziomu oprogramowania

- Detektor UV-VIS - zakres długości fali: 190 – 700 nm - możliwość równoczesnego pomiaru przy minimum dwóch długościach fali, - częstotliwość zbierania danych minimum 80 Hz - dokładność ustawienia długości fali ±1 nm - dryft sygnału: ≤ 1 x 10־4 AU/h - szum sygnału: ≤ ±5 x 10-6 AU - liniowość detektora do 2.5 AU - celka analityczna: droga optyczna 10mm, objętość celki maksymalnie 16,5 µl

- Detektor pomiaru przewodności eluentu on-line - zakres pracy w pH: 2-12 lub szerszym - zakres przewodności: 1 µS/cm – 10 mS/cm - rejestracja danych skorelowana z analizą próbki i z rejestracją na detektorze UV-Vis (nr 5)

- Oprogramowanie - Oprogramowanie chromatograficzne do sterowania pracą, zbierania, analizy, przechowywania i przetwarzania danych HPLC - Możliwość eksportu danych do programu Excel - Możliwość tworzenia własnych raportów - Pracujące pod systemem operacyjnym Microsoft Windows 7, 8 oraz 10 - Architektura klient-serwer - Kontrola wszystkich modułów chromatografu

- Komputer - Minimalne wymagania: procesor Intel Core i7 lub równoważny, pamięć 8 GB, HDD 1TB, napęd 16 x DVD +/-RW, karta sieciowa, monitor LCD 23”, Windows 7 lub 10,

- Wymagania - Zestaw jest biokompatybilny, dedykowany do analiz biomolekuł, przystosowany do pracy z roztworami elektrolitów - W zestawie zawarty jest pakiet instalacyjny z niezbędnymi połączeniami i narzędziami - Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa - Instrukcja obsługi w języku polskim, obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika - Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia zestawu i przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji nabytej aparatury min. 2 dni. osób wyznaczonych przez Zmawiającego

Powyższe  parametry są parametrami wymaganymi, dodatkowe punkty Wykonawca otrzyma za zaoferowanie parametrów wskazanych w formularzu oferty zał. nr 1

Zadanie nr 2  Dostawa mikroskopu polaryzacyjnego

Przedmiotem zamówienia jest zakup mikroskopu polaryzacyjnego do obserwacji tekstur ciekłokrystalicznych w świetle przechodzącym, w funkcji temperatury z niezbędnymi akcesoriami.

Parametry:

Nasadka obserwacyjna z możliwością podłączenia kamery:

-nasadka obserwacyjna trinokularowa, szerokopolowa,  obrotowa w zakresie 360°, port

i adapter z regulacją ostrości i kąta skręcenia kamery względem płaszczyzny do podłączenia kamery,

-okular szerokopolowy nastawczy: powiększenie 10x, regulacja dioptrii w zakresie ±5D (minimum),

-okular szerokopolowy z krzyżem celowniczym: powiększenie 10x, regulacja dioptrii w zakresie ±5D (minimum)

Tubus umożliwiający prowadzenie obserwacji ortoskopowych w mikroskopii polaryzacyjnej:

-tubus do prowadzenia obserwacji ortoskopowych w mikroskopii polaryzacyjnej,

-analizator obrotowy w zakresie 360° z podziałką, do tubusów pośredniczących do obserwacji ortoskopowych i konoskopowych,

Ramię montażowe z uchwytem rewolwerowym i kompletem obiektywów:

-ramię do zamontowania uchwytu rewolwerowego na mikroskopie do konfiguracji w jasnym polu w świetle przechodzącym

-uchwyt rewolwerowy czterogniazdowy (minimum),

-obiektywy długodystansowe (minimum 3 szt): powiększenie 10x, 20x, 50x,

Korpus mikroskopu wraz z kondensorem beznaprężeniowym oraz niezbędnymi akcesoriami:

-stolik grzewczo-chłodzący: zakres temp. -196°C do +420°C (minimum), z podłączeniami elektrycznymi z sondami wolframowymi pokrytymi złotem, wraz z kontrolerem, jednostką chłodzącą, syfonem i naczyniem na azot o pojemności minimum 2l,

-kondensor beznaprężeniowy z uchylną soczewką czołową z wbudowanym polaryzatorem obrotowym,

-baza mikroskopu do obserwacji w świetle przechodzącym, współosiowe pokrętła ruchu zgrubnego i dokładnego z manualnym mechanizmem przesuwu stoika w osi Z, zakres przesuwu minimum 25mm, przesuw zgrubny (nie więcej niż) 15mm/obrót, przesuw dokładny (nie więcej niż) 120um/obrót, dokładność (nie więcej niż) 1um, pokrętła regulacji intensywności oświetlenia, zasilacz zewnętrzny, oświetlacz do światła przechodzącego,

-filtr interferencyjny konwersyjny do temperatury barwowej światła dziennego,

-źródło światła LED,

Cyfrowa kamera mikroskopowa z oprogramowaniem:

-profesjonalna kolorowa kamera cyfrowa do zastosowań laboratoryjnych: element światłoczuły CMOS o rozdzielczości efektywnej (minimum)5.0 MPix z uniwersalnym złączem USB 3.0, przeznaczona do współpracy z mikroskopami,

-oprogramowanie do zaawansowanej akwizycji i archiwizacji obrazu z mikroskopów, prowadzenia zaawansowanych pomiarów morfometrycznych (w tym analiza fazowa), interaktywnego sterowania kamerą w trybie manualnym oraz pracą automatyczną,