OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/346/2018 Rzeszów, 2018-10-29

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr inż. Aneta Jurasz -  tel. (017) 8653838 e-mail ajurasz@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

| - Zadanie częściowe nr | - Opis |
| --- | --- |
| - 1 | Temat: Zakup laboratoryjnej suszarki próżniowej dla Katedry Przeróbki Plastycznej. Wspólny Słownik Zamówień: 42716200-0 - Suszarki Obudowa Stal malowana proszkowo lub stal nierdzewna Materiał wewnątrz komory Stal nierdzewna kwasoodporna Materiał okna 15-milimetrowe hartowane szkło Liczba półek 2 Pojemność komory 50 l (+/-5l) Wyświetlacz LED Moc znamionowa 1450 W (+/-100W) Napięcie znamionowe 230 V Kontroler temperatury Regulator PID Zakres temperatury 50-250°C Temperatura pracy urządzenia 5-40°C Równomierność temperatury + / - 0,9°C Maks. prędkość grzania od 6 do 8°C / min Zabezpieczenia Wbudowany automatyczny wyłącznik, Zabezpieczenie przed przegrzaniem Maksymalny stopień nieszczelności 0,01 bar / h Stopień próżni (podciśnienia) 133 Pa (0,00133 bar) Maksymalne podciśnienie 0,098 MPa, 28,93 "Hg Wskaźnik zakresu próżni od -0,1 do 0 MPa, od 0 do 29,52 "Hg Średnica wewnętrzna węża próżniowego 16 mm Wymiary (DxSxW) 54 x 71 x 54,5 cm (+/- 5cm) Waga 67,8 kg (+/- 5kg) Możliwość podłączenia pompy próżniowej TAK - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 2 | Temat: Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Nauki o Materiałach Wspólny Słownik Zamówień: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne Opis: 1. Molibdenian sodu dwuwodny, czystość cz.d.a. 1 kg 2. Wolframian sodu dwuwodny, czystość cz.d.a 1 kg 3. Ortowanadan sodu czystość 99,9% 0,5 kg - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 3 | Temat: Dostawa siłomierzy tensometrycznych i czujnika pomiaru przemieszczeń dla Katedry Samolotów i Silników Lotniczych. Wspólny Słownik Zamówień: 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa Opis: 1x przetwornik przemieszczenia z rdzeniem na sprężynie o parametrach: - pomiar przemieszczenia w zakresie 0-50mm, - sygnał wyjściowy 80mV/V, - zakres temperatury użytkowania -10 do +80 st. Celcjusza, - rezystancja wejściowa 350 Ohm, - napięcie zasilania 2,5V, - długość maksymalna czujnika 250mm (+-50mm - część pomiarowa), - przystosowany do współpracy z mostkiem tensometrycznym QUANTUM MX840. 1x siłomierz tensometryczny o zakresie pomiarowym 1kN o parametrach: - możliwość badań na rozciąganie i ściskanie, - nominalna wartość siły 1kN, - siła maksymalna min. 1,5kN; - sila niszcząca min 4kN; - klasa dokładności 0,2; - maksymalny moment obciążający min. 4,5Nm; - spełniona norma ochrony IP67; - masa maksymalna 100g; - maksymalny wymiar poprzeczny do kierunku działania siły - 30mm, - maksymalny wymiar na kierunku działania siły - 50mm, - przystosowany do współpracy z mostkiem tensometrycznym QUANTUM MX840. 1x siłomierz tensometryczny o zakresie pomiarowym 2kN o parametrach: - możliwość badań na rozciąganie i ściskanie, - nominalna wartość siły 2kN, - siła maksymalna min. 3kN; - sila niszcząca min 8kN; - klasa dokładności 0,2; - maksymalny moment obciążający min. 28Nm; - spełniona norma ochrony IP67; - masa maksymalna 100g; - maksymalny wymiar poprzeczny do kierunku działania siły - 30mm, - maksymalny wymiar na kierunku działania siły - 65mm, - przystosowany do współpracy z mostkiem tensometrycznym QUANTUM MX840. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 4 | Temat: Dostawa pompy próżniowej dla Zakład Kompozytów Polimerowych Wspólny Słownik Zamówień: 42122450-9 - Pompy próżniowe Opis: Pompa próżniowa dwustopniowa wg opisu: Nominalna szybkość pompowania (50Hz)-m3/h-32 Szybkość pompowania przy ciśnieniu atmosferycznym (50Hz)-m3/h-25 Ciśnienie końcowe parcjalne (bez Gasballastu)-hPa-5 x 10-4 Ciśnienie końcowe całkowite (bez gasballastu)-hPa-5 x 10-3 Ciśnienie końcowe całkowite (z Gasballastem)-hPa-8 x 10-3 Obroty wirnikow (50 Hz)-obr/min-1400 Moc silnika elektrycznego-kW-1,1 Ilość oleju-l-2 Hałas (bez Gasballastu z odległości 1 m)-dB(A)-65 Maksymalne ciśnienie pary wodnej-hPa-25 Ciśnienie w odoliwiaczu hPa<1500 Maksymalna temperatura oleju podczas pracy ciagłej-?C<100 Zakres temperatury otoczenia dla pracy pomp-?C 12÷35 Zasilanie elektryczne (standardowe)-V/Hz-400/50 3~ Produkt wysokiej jakości Powyższe wymagania spełnia pompa BW25 firmy Tepro - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

III. TERMIN REALIZACJI

| 14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1, 3, 4 |  |
| --- | --- |
| 21 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2 |  |

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów. Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: cena. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę .

VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres e-mail ajurasz@prz.edu.pl. Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Zakup laboratoryjnej suszarki próżniowej; Dostawa odczynników chemicznych; Dostawa siłomierzy tensometrycznych i czujnika pomiaru przemieszczeń; Dostawa pompy próżniowej; NIE OTWIERAĆ przed 2018-11-05 godz. 10:15 - NA/O/346/2018” Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2018-11-05 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2018-11-05 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

VIII. Wraz z ofertą należy złożyć:

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

- Broszura produktowa/katalog produktowy/specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.

- Szczegółowa wycena zawierająca ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów.

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania do momentu otwarcia ofert.

X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi:   mgr inż. Aneta Jurasz

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Zakup laboratoryjnej suszarki próżniowej; Dostawa odczynników chemicznych; Dostawa siłomierzy tensometrycznych i czujnika pomiaru przemieszczeń; Dostawa pompy próżniowej;

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

Tel.......................................................................

.e-mail: .............................................................

(pieczęć Wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| - Zadanie częściowe nr |  |
| --- | --- |
| - 1 | Zakup laboratoryjnej suszarki próżniowej dla Katedry Przeróbki Plastycznej. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ........................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:.......................................................................................zł. |
| - 2 | Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Nauki o Materiałach cenę netto:....................................zł. słownie netto: .................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...............................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:.......................................................................................zł. |
| - 3 | Dostawa siłomierzy tensometrycznych i czujnika pomiaru przemieszczeń dla Katedry Samolotów i Silników Lotniczych. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ..............................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:...........................................................................................zł. |
| - 4 | Dostawa pompy próżniowej dla Zakład Kompozytów Polimerowych cenę netto:....................................zł. słownie netto: .........................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ......................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:...........................................................................................zł. |

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia: ………….. dni od daty udzielenia zamówienia,

- warunki płatności :...................................,

- okres gwarancji.............................................................,

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30 dni

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy