Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/342/2018/5	 Rzeszów dnia: 2018-10-30

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-10-30 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa i uruchomienie chromatografu analitycznego, biokompatybilnego.  Dostawa mikroskopu polaryzacyjnego,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Dotyczy zadania nr 2

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zaakceptuje nasadkę okularową bez możliwości obrotu  o 360 stopni oraz adapter kamery?

Odpowiedź 1:

Zamawiający zaakceptuje nasadkę okularową bez możliwości obrotu o 360 stopni oraz adapter kamery.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający zaakceptuje korpus mikroskopu z przesuwem dokładnym 0,4 mm/obrót i pojedynczą podziałką 4 µm?

Odpowiedź 2:

Zamawiający zaakceptuje korpus mikroskopu z przesuwem dokładnym 0,4 mm/obrót i pojedynczą podziałką 4 µm.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający zaakceptuje korpus mikroskopu z zasilaczem wewnętrznym?

Odpowiedź 3:

Zamawiający zaakceptuje korpus mikroskopu z zasilaczem wewnętrznym.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało możliwość rejestracji serii czasowych (filmów) oraz serii temperaturowych (wykonywanie akwizycji obrazu po osiągnięciu określonej temperatury   przez stolik grzewczo chłodzący)?

Odpowiedź 4:

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało możliwość rejestracji serii czasowych (filmów) oraz serii temperaturowych (wykonywanie akwizycji obrazu po osiągnięciu określonej temperatury przez stolik grzewczo chłodzący).

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga, aby wraz z rejestracja obrazu była zapisywana przez oprogramowanie sterujące kamerą temperatura oraz  czas?

Odpowiedź 5:

Zamawiający wymaga, aby wraz z rejestracja obrazu była zapisywana przez oprogramowanie sterujące kamerą temperatura oraz czas.

Dotyczy zadania 1:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza termostatowanie kolumn w zakresie temperatur: co najmniej od 10°C poniżej temp otoczenia (minimum 4°C)  do + 85°C ?

Odpowiedź 1:

Tak, dopuszcza się również takie rozwiązanie.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuszcza detektor UV-VIS o zakresie długości fal: 190-600 nm ?

Odpowiedź 2:

Tak, dopuszcza się takie rozwiązanie jako podstawowe, bez zmian zostaje wymóg dla otrzymania dodatkowych punktów (zakres 190-900 nm).

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający