Załącznik nr 1 do specyfikacji

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa  1 –  Stacjonarny aparat cyfrowy RTG – 2 sztuki

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2019

| L.P. | Warunki Ogólne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| # informacje ogólne |  |  |  |
|  | Obydwa aparaty rtg muszą być fabrycznie wyposażone w detektory, nie dopuszcza się stanowisk ucyfrowionych detektorami. | Tak |  |
|  | Wszystkie aparaty muszą być fabrycznie nowe – rok produkcji 2019, nie dopuszcza się urządzeń powystawowych i rekondycjonowanych | Tak, podać |  |
|  | Każdy aparat z deklaracją zgodności na całość aparatu, nie na części składowe | Tak, załączyć |  |
|  | W obu aparatach stacjonarnych ten sam interfejs użytkownika (m.in. wygląd ikon, sposób pracy) | Tak/Nie TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zamawiający wymaga podpięcia do sieci LAN Szpitala i pełnej integracji zakupionych aparatów z działającym u zamawiającego systemem PACS/RIS ( DICOM / HL7/Work-List). Zamawiający posiada system RIS i PACS firmy Pixel Technology | TAK |  |
|  | # Zamawiający wymaga dołożenia 3 dysków do posiadanej macierzy ( SCv3020) RAID w celu zwiększenia pojemności ( Typ Dysku 1.8 TB SAS 10K ) | TAK |  |
| # APARAT RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM – 1 sztuka ( PRACOWNIA NR 1) |  |  |  |
| # Sufitowy statyw 3D lampy RTG |  |  |  |
|  | Statyw z lampą mocowany na suficie | Tak |  |
|  | Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż | 300 cm Tak,podać |  |
|  | Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – poprzecznie | 200 cm |  |
|  | Zakres pionowego ruchu lampy | ≥ 160 cm |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej w zakresie | ≥ 330° |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | +/- 120 |  |
|  | Wielofunkcyjny panel LCD zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji | Tak |  |
|  | Bezpośrednia modyfikacja pojedynczych parametrów ekspozycji: kV, mAs, wielkości ogniska oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg bez konieczności zmiany programu anatomicznego | Tak/Nie TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wyświetlanie odległości SID | Tak |  |
|  | Czytelny wyświetlacz kąta lampy zlokalizowany na kołpaku lampy. | Tak |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem stołu z zachowaniem odległości SID | Tak |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem na statywie do zdjęć odległościowych - detektor w pionie i poziomie | Tak |  |
|  | Manualne ruchy statywu lampy w płaszczyźnie sufitu, w pionie oraz obroty lampy | Tak |  |
| # Lampa RTG i kolimator |  |  |  |
|  | Wielkość ogniska małego | ≤ 0,6 |  |
|  | Wielkość ogniska dużego | ≤ 1,2 |  |
|  | Nominalna moc dużego ogniska | ≥ 60 kW |  |
|  | Nominalna moc małego ogniska | ≥ 30 kW |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU | Tak, podać ≥ 700 kHU – 10 pkt ≥ 300 <700 kHU – 0 pkt |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 105 kHU/min |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg | ≥ 2,3 MHU |  |
|  | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr./min | Tak |  |
|  | Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG | Tak |  |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji (centratorem) | Tak |  |
|  | Zakres obrotu kolimatora | ≥ +/- 45° |  |
| # Generator RTG |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | Tak |  |
|  | Moc generatora | ≥ 55 kW |  |
|  | Max prąd w radiografii | ≥ 600 mA |  |
|  | Max wartość mAs | ≥ 600 mAs |  |
|  | Zakres napięć w radiografii | min 40 - 150 kV |  |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  |
| # Uniwersalny stół diagnostyczny |  |  |  |
|  | Stół stacjonarny z płaskim blatem | Tak |  |
|  | Blat pływający | Tak |  |
|  | Długość blatu stołu | ≥ 220 cm |  |
|  | Szerokość blatu stołu | ≥ 80 cm |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu | ≥ 80 cm |  |
|  | Zakres badania pacjenta bez przemieszczania go względem blatu (zakres wynikający z ruchu szuflady na detektor oraz blatu stołu) | ≥ 190 cm |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu | ≥ 25 cm |  |
|  | Max. obciążenie stołu | ≥ 200 kg |  |
|  | Odległość powierzchni płyty stołu – detektor | ≤ 8,5 cm |  |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi | ≤ 52 cm |  |
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi | ≥ 90 cm |  |
|  | Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al | ≤ 0,75 mm Al |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi | Tak, podać parametry |  |
|  | Układ AEC w stole, min 3 komory | Tak |  |
|  | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu | Tak, opisać Przełączniki nożne z obu stron podstawy stołu – 10 pkt. Inne rozwiązanie – 0 pkt |  |
|  | Uchwyt dla pacjenta min 1 szt. | Tak |  |
| # Statyw do zdjęć odległościowych |  |  |  |
|  | Statyw mocowany do podłogi | Tak |  |
|  | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi | ≤ 40 cm |  |
|  | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi | ≥ 170 cm |  |
|  | Zmiana wysokości detektora co najmniej silnikowo | Tak, opisać |  |
|  | Statyw uchylny | Tak |  |
|  | Układ AEC w statywie, min 3 komory | Tak |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc min. z 180 cm | Tak, podać parametry |  |
|  | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi | Tak |  |
|  | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al | ≤ 0,65 mm Al |  |
|  | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora | ≤ 5,5 cm |  |
|  | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | Tak |  |
|  | Pilot do sterowania zdalnie (ze sterowni) wysokością statywu oraz włączania/wyłączania centratora | Tak/Nie Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| # Detektor W STATYWIE |  |  |  |
|  | Detektor zabudowany w statywie | Tak |  |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora | ≥ 42 cm x 42 cm |  |
|  | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) | ≥ 8 mln |  |
|  | Rozmiary piksela | ≤ 150 µm |  |
|  | Głębokość akwizycji | ≥ 16 bit |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | Tak, podać |  |
| # Detektor PRZENOŚNY, Bezprzewodowy DO PRACY W STOLE I POZA NIM – 1 szt |  |  |  |
|  | Detektor bezprzewodowy | Tak, podać |  |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora | ≥ 42 cm x 34 cm |  |
|  | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) | ≥ 6,5 mln |  |
|  | Rozmiary piksela | ≤ 150 µm |  |
|  | Głębokość akwizycji | ≥ 16 bit |  |
|  | Maksymalna waga detektora | ≤ 3,5 kg |  |
|  | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji) | ≥ 150 kg |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt zintegrowany z obudową detektora ułatwiający przenoszenie | Tak/Nie Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Podczas pracy w stole akumulator detektora jest doładowywany niezależnie od położenia detektora bez podłączania jakiegokolwiek kabla (w przypadku odpowiedzi NIE należy dostarczyć zewnętrzną ładowarkę akumulatorów detektora z min. 1 zapasowym akumulatorem) | Tak/Nie Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość współdzielenia detektora bezprzewodowego z aparatem typu telekomando do projekcji swobodnych bez kratki (detektor po rejestracji go przez technika w systemie telekomando wysyła obrazy na stację akwizycyjną telekomando, a dane ekspozycyjne min. kV, mAs, dawka są automatycznie zapisywane w nagłówku obrazu DICOM) | Tak/Nie Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| # Konsola technika RTG |  |  |  |
|  | Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki | Tak |  |
|  | Monitor min. 19” | Tak, podać |  |
|  | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) ≥ 5000 | Tak, podać |  |
|  | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych | Tak |  |
|  | Programy anatomiczne | Tak |  |
|  | Wybór parametrów pracy generatora | Tak |  |
|  | Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM | Tak |  |
|  | Nagrywarka CD i / lub DVD | Tak |  |
|  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna | Tak |  |
|  | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist / MPPS | Tak |  |
|  | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników • dodawanie komentarzy | Tak, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do optymalizacji kontrastu obrazu | Tak, podać nazwę |  |
|  | Analiza zdjęć odrzuconych | Tak |  |
|  | Podanie sumarycznej dawki pacjenta otrzymanej podczas całego badania (w przypadku kilku projekcji) | Tak |  |
| # APARAT RTG TELEKOMANDO Z DETEKTOREM, TOREM WIZYJNYM I SYSTEMEM CYFROWEGO OBRAZOWANIA – 1 sztUKA (PRACOWNIA NR 2) |  |  |  |
| # Ścianka zdalNie sterowana (TELEKOMANDO) |  |  |  |
|  | Zakres pochylania [°] | Min. od +90° do –45° ≥ +/- 90° - 10 pkt <+/-90° - 0 pkt |  |
|  | Najniższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) umożliwiające wykonanie badania na blacie ścianki, dostępne dla technika (Nie w trybie serwisowym) | ≤ 50 cm Tak, podać |  |
|  | Najwyższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) | ≥ 100 cm |  |
|  | Wysokość blatu stołu płynnie regulowana pomiędzy krańcowymi pozycjami | Tak |  |
|  | Długość blatu | ≥ 210 cm Tak, podać |  |
|  | Szerokość blatu | ≥ 70 cm Tak, podać |  |
|  | Ruch wzdłużny blatu stołu zwiększający dostęp do pacjenta | Tak/Nie Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Dla aparatu w pozycji 90° odległość podnóżka od podłogi ≤ 10 cm lub możliwość obniżania podnóżka co najmniej do tej wysokości w celu ułatwienia pacjentom wchodzenia i schodzenia | Tak/Nie Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu ścianki [cm] | ≥ +/- 12 cm |  |
|  | Obciążalność blatu ścianki z zachowaniem min. możliwości pochylania i zmiany wysokości blatu ścianki dla pozycji poziomej [kg] | ≥ 200 kg |  |
|  | Pochłanialność blatu, ekwiwalent [mm Al] | ≤ 0,8 mm Al |  |
|  | Swobodny i bezpośredni dostęp do blatu stołu pacjenta z czterech stron w pozycji poziomej ścianki, bez obudów przewyższających wysokość blatu | Tak |  |
|  | Wszystkie ruchy ścianki rtg silnikowe | Tak |  |
|  | Joysticki sterujące ruchami ścianki zabezpieczone przed przypadkową aktywacją | Tak/Nie Tak - – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| - 0 | Zakres skręcenia kołpaka | Min. od +90° do – 90° Tak, podać |  |
|  | Minimalne SID ustawiane silnikowo | ≤ 115 cm; Tak, podać |  |
|  | Maksymalne SID ustawiane silnikowo | ≥ 150 cm Tak, podać |  |
|  | Projekcje skośne, zakres kątów | ≥ +/- 40° Tak, podać |  |
|  | Sterowanie ruchami systemu - z konsoli operatora w sterowni - z pulpitu umieszczonego na ściance | Tak Tak |  |
|  | Konsola sterująca wyposażona w urządzenie sygnalizujące akustycznie i optycznie wykonanie ekspozycji | Tak |  |
|  | Odległość blat stołu-detektor | ≤ 95 mm Tak, podać |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa – parametry | Min. 10:1, min. 50 l/cm Tak, podać |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa - możliwość usuwania z wiązki promieniowania bez użycia narzędzi | Tak |  |
|  | System AEC w ściance | Tak |  |
|  | Wykonywanie radiografii i fluoroskopii w sterowni przyciskiem ręcznym lub nożnym. | Tak, opisać |  |
|  | Wyzwalanie promieniowania w pomieszczeniu badań przyciskiem nożnym. | Tak |  |
|  | uchwyty dla pacjenta min. 2 szt. | Tak, podać |  |
|  | podnóżek, który można demontować | Tak |  |
|  | pas uciskowy | Tak |  |
|  | uchwyty na nogi do badań urologicznych i ginekologicznych oraz materac do tych badań | Tak |  |
| # Lampa RTG i kolimator W Ściance DO PRZEŚWIETLEŃ (TELEKOMANDO) |  |  |  |
|  | Model i producent lampy | Podać |  |
|  | Wielkość ogniska małego | ≤ 0,6 |  |
|  | Wielkość ogniska dużego | ≤ 1,2 |  |
|  | Nominalna moc małego ogniska | ≥ 40 kW |  |
|  | Nominalna moc dużego ogniska | ≥ 80 kW |  |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 700 kHU |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 150 kHU/min |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg | ≥ 2,3 MHU |  |
|  | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr./min | Tak |  |
|  | Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG | Tak |  |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji | Tak |  |
|  | Zakres obrotu kolimatora | Min. od 45°do -45° |  |
|  | Możliwość wprowadzania dodatkowych filtrów w kolimatorze, min. 2 filtry różnej wartości na całą powierzchnię | Tak, podać |  |
| # Generator RTG (TELEKOMANDO) |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | Tak |  |
|  | Moc generatora | ≥ 65 kW |  |
|  | Max prąd w radiografii | ≥ 800 mA |  |
|  | Max wartość mAs | ≥ 600 mAs |  |
|  | Zakres napięć w radiografii | min 40 - 150 kV |  |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  |
|  | Min. technika 1,2,3 - punktowa | Tak, podać |  |
|  | Zakres napięć we fluoroskopii | min 50 - 110 kV |  |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 20 mA |  |
|  | Liczba dostępnych częstotliwości pracy fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 4, Tak, podać |  |
|  | Konsola generatora zintegrowana z konsolą sterującą ruchami ścianki | Tak |  |
| # Detektor ZINTEGROWANY W ŚCIANCE DO PRZEŚWIETLEŃ (TELEKOMANDO) |  |  |  |
|  | Detektor do zdjęć kostnych oraz badań dynamicznych | Tak |  |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora | ≥ 42 cm x 42 cm |  |
|  | Matryca aktywna detektora (liczba pikseli) | Min. 2800 x 2800 pikseli |  |
|  | Rozmiary piksela | ≤ 150 µm |  |
|  | Głębokość akwizycji | ≥ 14 bit |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | Tak |  |
| # MONITORY APRATU TELEKOMANDO |  |  |  |
|  | Min. jeden monitor w sterowni oraz jeden na wózku w pokoju badań | Tak |  |
|  | Rozdzielczość monitorów | ≥ 1280 x 1024 |  |
|  | Przekątna ekranu każdego monitora | ≥ 19” |  |
| # Konsola technika RTG APARATU TELEKOMANDO – szt 1 |  |  |  |
|  | Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki | Tak |  |
|  | Programy anatomiczne w tym pediatryczne | Tak |  |
|  | Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM | Tak |  |
|  | Funkcja LIH oraz pętla fluoroskopowa | Tak |  |
|  | Pamięć obrazów (ilość obrazów) w matrycy min. 1024 x 1024 (1 k x 1 k) | ≥ 4000 |  |
|  | Szybkość akwizycji podczas radiografii seryjnej | ≥ 8 obr/s |  |
|  | Szybkość akwizycji podczas fluoroskopii pulsacyjnej z największego pola detektora | ≥ 15 obr/s |  |
|  | Szybkość akwizycji podczas fluoroskopii pulsacyjnej z największego pola detektora ≥ 30 obr/s | Tak/Nie Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych | Tak |  |
|  | Ilość programów anatomicznych | ≥ 400 |  |
|  | Nagrywarka CD i / lub DVD | Tak |  |
|  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna | Tak |  |
|  | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist / MPPS | Tak |  |
|  | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów - opisać • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników oraz dodawanie komentarzy | Tak, Podać |  |
|  | Pomiar odległości i kątów | Tak |  |
|  | Analiza zdjęć odrzuconych | Tak |  |
|  | Interkom do komunikacji sterownia – pokój badań | Tak |  |
| # WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
|  | Fantom do testów podstawowych cyfrowych rentgenowskich aparatów radiologicznych | Tak |  |
|  | Statyw dystansowy umożliwiający dostosowanie wysokości filtra w pobliżu lampy RTG | Tak |  |
|  | Zestaw jednorodnych filtrów miedzianych(( 2x 1mm; 1x0,5 mm) | Tak |  |
|  | Kasety 35 cmx43 cm- 4 sztuki | Tak |  |
|  | Płyty 35cmx43 cm – 2 sztuki | Tak |  |
|  | Robot do nagrywania płyt dwupłytowy z komputerem sterującym – 1 szt. Zamawiający wymaga podpięcia do sieci LAN Szpitala i pełnej integracji robota z działającym u zamawiającego systemem PACS/RIS ( DICOM / HL7/Work-List). Zamawiający posiada system RIS i PACS firmy Pixel Technology | Tak |  |
|  | Fartuch jednostronny ( ochrona przedniej części ciała) wykonany w technologii lekkiej( bez ołowiu) ekwiwalent ołowiu 0,5 mm- przód, ( równoważnik Pb), wyściełane ramiona fartucha w celu redukcji ucisku na ramie, równomierny podział masy. Fartuch zapinany z przodu na taśmy samoprzyczepne ( rzep). Fartuch wyposażony minimum w dwa napy umożliwiający połączenie ochrony tarczycy z fartuchem. Długość fartucha 110 cm Możliwość wyboru minimum 3 kolorów 3 sztuki fartuchów w rozmiarze M | Tak |  |
|  | # Biblioteka taśmowa wraz z 8 nośnikami typu LTO-7 i kontrolerem i kablem podłączeniowym do posiadanego serwera ( Power Edge R640 ) Rodzaj urządzenia: Automatyczne ładowanie taśmy; Automatyczne ładowanie taśmy. Standard zapisu: LTO Ultrium 7; LTO Ultrium 7. Rodzaj obudowy: do montażu w stojaku -1U; Do montowania w stojaku - 1U. Typ interfejsu: SAS-2; SAS-2. Całkowita pojemność pamięci: 48 TB (nieskompresowana)/ 120 TB (skompresowana); 48 TB (nieskompresowana ) / 120 TB (skompresowana). Pojemność wymiennego nośnika: 8; 8. Obsługiwane napędy taśmowe: LTO Ultrium 7; LTO Ultrium 7. Cechy klucza: czytnik kodów kreskowych, with 1 mail slot; Czyr. Pamięć wymienialna: LTO Ultrium; LTO Ultrium. Pojemność pamięci wymiennej: 6TB ( nieskompresowana)/ 15 TB (skompresowana); 6 TB (nieskompresowana ) / 15 TB (skompresowana). Obsługiwane kasety taśmowe (odczyt i zapis): Ultrium 6, Ultrium 7; Ultrium 6, Ultrium 7. Szybkość przesyłu danych (nadrzędna): 300 MBps (1,08 TBph); 300 MBps (1.08 TBph). Szybkość przesyłu danych (skompresowana): 750 MBps (2.7 TBph); 750 MBps (2.7 TBph). Zasilanie: AC 120/230 V(50/60 Hz); AC 120/230 V (50/60 Hz). 3 lata gwarancji. |  |  |
|  | Zamawiający wymaga wykonania testów akceptacyjnych i specjalistycznych | Tak |  |
|  | Wykonanie i zatwierdzenie projektu osłon radiologicznych | TAK |  |
|  | Wszelkie niezbędne licencje i prace konfiguracyjne do podłączenia aparatów zapewnia Wykonawca | TAK |  |