Załącznik nr 2 do specyfikacji

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa  2 –    Aparat RTG Ramię Typu C – 1 sztuka

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2019

| L.P. | Warunki Ogólne | Wartość wymagana |  | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # informacje ogólne |  |  |  |  |
|  | Aparat musi być fabrycznie nowy – rok produkcji 2019, nie dopuszcza się urządzenia powystawowego i rekondycjonowanego | Tak, podać |  |  |
|  | Aparat z deklaracją zgodności na całość aparatu, nie na części składowe | Tak, załączyć |  |  |
| L.P. | Warunki Ogólne |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| # CYFROWY APARAT RTG Z RAMIENIEM C |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga podpięcia do sieci LAN Szpitala i pełnej integracji zakupionego aparatu z działającym u zamawiającego systemem PACS/RIS ( DICOM / HL7/Work-List)Zamawiający posiada system RIS i PACS firmy Pixel Technology |  |  |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) minimum 73 cm |  | Tak/Nie Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Odległość SID minimum 103 cm |  | Tak/Nie Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG) |  | ≥ 80 cm |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C |  | ≥ 20 cm |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C |  | ≥ 42 cm |  |
|  | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie |  | Tak |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C |  | ≥ 130° |  |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) |  | ≥ ±190° |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej minimum ±12° |  | Tak/Nie Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) – te same kolory oznaczeń dla hamulca i dla odpowiedniej skali zakresu ruchu (m.in. ten sam kolor hamulca od ruchu orbitalnego i kolor skali ruchu orbitalnego) |  | Tak |  |
|  | Panel do sterowania funkcjami aparatu w formie dotykowego monitora |  | Tak |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody |  | Tak |  |
|  | Uchwyt w pobliżu detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C |  | Tak |  |
|  | Hamulec kół |  | Tak |  |
|  | Ręczny włącznik do włączania promieniowania |  | Tak |  |
|  | Przycisk nożny do włączania promieniowania |  | Tak |  |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C |  | ≤ 80 cm |  |
|  | Masa wózka z ramieniem C – całości przemieszczanej między salami na bloku (bez wózka monitorów) maks 350 kg |  | Tak podać ≤ 300 kg –10 pkt Powyżej 0 pkt |  |
|  | Maksymalna częstotliwość pracy generatora min. 40 kHz |  | Tak, podać |  |
|  | Moc generatora RTG |  | Min. 2,0 kW – max. 3 kW |  |
|  | Akwizycja ≥ 25 obrazów/s podczas fluoroskopii ciągłej lub impulsowej |  | Tak, podać |  |
|  | Fluoroskopia pulsacyjna min. od 2 p/s do 15 p/s |  | Tak, podać |  |
|  | Radiografia cyfrowa |  | Tak |  |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii |  | ≥ 110 kV |  |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 22 mA |  | Tak/nie Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej |  | ≥ 20 mA |  |
|  | Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii |  | Tak |  |
|  | Zasilanie generatora 230V +/-10%, 50Hz |  | Tak, podać |  |
|  | Lampa rtg z anodą stacjonarną, jedno lub dwuogniskowa |  | Tak, podać Jednoogniskowa – 0 pkt Dwuogniskowa – 10 pkt |  |
|  | Wielkość pojedynczego ogniska lub małego ogniska w przypadku lampy dwuogniskowej |  | ≤ 0,6 ≤ 0,3 – 10 pkt > 0,3 ≤ 0,6– 0 pkt |  |
|  | Wielkość dużego ogniska (w przypadku lampy dwuogniskowej) |  | ≤ 1,2 ≤ 1,0 – 5 pkt > 1,0≤ 1,2 – 0 pkt |  |
|  | Całkowita filtracja wewnętrzna |  | ≥ 3,0 mm Al |  |
|  | Kolimator szczelinowy z nieograniczonym obrotem |  | Tak |  |
|  | Kolimator koncentryczny |  | Tak, podać Prostokątny – 5 pkt Kołowy – 0 pkt |  |
|  | Ustawienie kolimatora bez promieniowania poprzez wyświetlanie na obrazie LIH aktualnego położenia krawędzi przesłon |  | Tak |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 75 kHU |  | Tak, podać ≥ 100 kHU – 5 pkt ≥ 75 < 100 kHU – 0 pkt |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1000 Khu |  | Tak, podać ≥ 100 kHU – 5 pkt ≥ 75 < 100 kHU – 0 pkt |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody |  | ≥ 50 kHU/min |  |
|  | Wielkość detektora cyfrowego |  | ≥ 20 x 20 cm |  |
|  | Liczba pól obrazowych |  | ≥ 3 |  |
|  | Współczynnik DQE |  | ≥ 75% |  |
|  | Rozdzielczość detektora |  | ≥ 1000 x 1000 pikseli |  |
|  | Głębia obrazu |  | ≥ 16 bit |  |
|  | Funkcja LIH (Last Image Hold) |  | Tak |  |
|  | Wyświetlanie mozaiki obrazów min. 16 obrazów |  | Tak |  |
|  | Obraz lustrzany (obracanie obrazu na monitorze góra/dół, lewo/prawo) |  | Tak |  |
|  | Cyfrowe powiększenie obrazu |  | Tak |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów |  | Tak |  |
|  | System nanoszenia opisów z możliwością oznaczenia strony ciała |  | Tak |  |
|  | Pomiar kątów i odległości |  | Tak |  |
|  | System wpisywania danych pacjenta |  | Tak |  |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami |  | Tak |  |
|  | Liczba monitorów |  | ≥ 2 |  |
|  | Monitory umieszczone na oddzielnym wózku, każdy o przekątnej min. 19” i rozdzielczości min. 1280x1024 |  | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna luminancja monitorów |  | ≥ 600 cd/m2 |  |
|  | Maksymalna luminancja monitorów skalibrowanych do krzywej DICOM |  | ≥ 400 cd/m2 |  |
|  | Kąt widzenia monitora ≥178°/ 178° (poziomy/pionowy) |  | Tak, podać |  |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami |  | Tak |  |
|  | Wózek z monitorami może być odłączony od ramienia C na czas transportu. |  | Tak |  |
|  | Videoprinter na papier termiczny o szerokości min. 110 mm |  | Tak |  |
|  | Napęd dysków CD-R i/lub DVD do zapisu obrazów DICOM, automatyczne dogrywanie na dysk CD i/lub DVD przeglądarki DICOM |  | Tak |  |
|  | Port USB do archiwizacji w formacie DICOM oraz TIFF |  | Tak |  |
|  | Funkcjonalności sieciowe DICOM min.: - DICOM Send - DICOM Storage Commitment, - DICOM Print |  | Tak |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG |  | Tak |  |
|  | Celownik laserowy zintegrowany z obudową detektora |  | Tak |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 150 000 obrazów |  | Tak/podać |  |
|  | Wszelkie niezbędne licencje i prace konfiguracyjne do podłączenia aparatU zapewnia Wykonawca |  | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga wykonania testów akceptacyjnych i specjalistycznych |  | TAK |  |