Dane techniczne niezbędne do  obliczenia ochronności osłon stałych dla Pracowni/ Gabinetu nr 1 i nr 3 w modernizowanej Pracowni RTG umieszczonej na parterze budynku” D” Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie , os. Na Skarpie 66 .

Rzut poziomy kondygnacji, przedstawiający stan budowlany, z usytuowaniem Pracowni Rentgenodiagnostycznych  jest przedstawiony w załączniku nr 1 .

GABINET NR 1 – ZAŁACZNIK NR 2

- OPIS ŚCIAN

- Ściana wewnętrzna wspólna z korytarzem ogólnodostępnym ściana istniejąca

oznaczenie : osłona A

materiał : cegła ceramiczna, obustronnie tynkowana

grubość : równoważna co najmniej 4,1 mm grubości ołowiu

otwory : brak

- Ściana wewnętrzna wspólna ze sterownią – pomieszczenie nr 4 w załączniku nr 1

- Ściana zewnętrzna              ściana istniejąca

oznaczenie :            osłona B

materiał :              cegła ceramiczna, obustronnie tynkowana

grubość :               510 mm

osłonność własna:       równoważna co najmniej 4,1 mm grubości ołowiu

otwory   :              okna wychodzące na otwartą przestrzeń

D.       Ściana wewnętrzna wspólna ze sterownią

oznaczenie :          osłona C

materiał:       cegła pełna gr 6 cm, obustronnie tynkowana z płytą z rdzeniem

ołowiowym 0,4 mm Pb

otwory  :     drzwi i okno do sterowni  ochronność równoważną min 0,4 mm Pb

E.       Ściana wewnętrzna wspólna z korytarzem ogólnodostępnym

ściana istniejąca

oznaczenie :         osłona D

materiał  :          cegła ceramiczna, obustronnie tynkowana

grubość   :          380 mm

drzwi o ochronności równoważnej  0,3 mm grubości ołowiu

F.       Ściana wewnętrzna wspólna z toaletą dla pacjentów

oznaczenie :          osłona E

materiał: cegła pełna gr 6 cm, obustronnie tynkowana z płytą z rdzeniem

ołowiowym 0,5 mm Pb

otwory :    drzwi o ochronności równoważnej  0,3 mm grubości ołowiu

G.       Ściana wewnętrzna wspólna z toaletą dla pacjentów

oznaczenie :            osłona F

materiał: cegła pełna gr 6 cm, obustronnie tynkowana z płytą z rdzeniem

ołowiowym 0,5 mm Pb

otwory  :               brak

- OPIS STROPÓW

a.    Strop podłogowy pod którym znajdują się pomieszczenia pralni

oznaczenie       :    osłona SD

materiał         :    strop Ackermanna

grubość          :    190 mm

warstwa dodatkowa:    żużel 150 mm przykryty warstwą betonu 60 mm

osłonność własna :    równoważna 2,8 mm grubości ołowiu

b.    Strop sufitowy nad którym znajdują się pomieszczenia apteki

oznaczenie         :    osłona SG

materiał           :    strop Ackermanna

grubość            :    190 mm

warstwa dodatkowa  :    żużel 150 mm przykryty warstwą betonu 60 mm

osłonność własna   :    równoważna 2,8 mm grubości ołowiu.

GABINET RTG NR 3 – ZAŁACZNIK NR 3

1. OPIS ŚCIAN

A.   Ściana wewnętrzna wspólna z Gabinetem RTG nr 2 - ściana istniejąca

oznaczenie :  osłona A

materiał: cegła pełna gr 12 cm, obustronnie tynkowana z płytą z rdzeniem

ołowiowym 1,2 mm Pb

otwory:  brak

B.   Ściana wewnętrzna wspólna z pokojem USG - ściana projektowana – propozycja

zmian załącznik nr 3

oznaczenie:      osłona B

wymagana osłonność własna :  zgodnie z wynikami obliczeń

otwory    :  brak

drzwi do toalety istniejącej o ochronności równoważnej  1,0 mm grubości ołowiu

C.   Ściana zewnętrzna

oznaczenie :   osłona C

materiał :     cegła ceramiczna, obustronnie tynkowana

grubość  :     510 mm

osłonność własna: równoważna co najmniej 4,1 mm grubości ołowiu

otwory   :     okna wychodzące na otwartą przestrzeń

D. Ściana wewnętrzna wspólna z korytarzem ogólnodostępnym  w części istniejącej :

oznaczenie :   osłona D

grubość   :    380 mm

osłonność własna: równoważna co najmniej 4,1 mm grubości ołowiu

w części dobudowanej :

materiał: cegła pełna gr 6 cm, obustronnie tynkowana z płytą z rdzeniem

ołowiowym 0,3 mm Pb

otwory:     drzwi przesuwane do korytarza o ochronności równoważnejm0,3 mm Pb

E. Ściana wewnętrzna wspólna z wydzieloną sterownią - ściana istniejąca

oznaczenie :   osłona E

materiał: cegła pełna gr 6 cm, obustronnie tynkowana z płytą z rdzeniem

ołowiowym 0,4 mm Pb

otwory     :   okna podglądowe o ochronności równoważnej 0,4 mm Pb

- OPIS STROPÓW

a.    Strop podłogowy pod którym znajdują się pomieszczenia pralni

oznaczenie       : osłona SD

materiał         : strop Ackermanna

grubość          : 190 mm

warstwa dodatkowa: żużel 150 mm przykryty warstwą betonu 60 mm

osłonność własna : równoważna 2,8 mm grubości ołowiu

b.    Strop sufitowy nad którym znajdują się pomieszczenia apteki

oznaczenie       : osłona SG

materiał         : strop Ackermanna

grubość          : 190 mm

warstwa dodatkowa: żużel 150 mm przykryty warstwą betonu 60 mm

osłonność własna : równoważna 2,8 mm grubości ołowiu