Nasz znak : ZP.271- 153.6/2019                                        	         Kraków, dnia 11 kwietnia 2019 r.

## Do uczestników postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i dostawa 2 sztuk stacjonarnych aparatów cyfrowych RTG i 1 sztuki aparatu RTG typu ramię C wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) – nr projektu RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17; nr sprawy ZP 6/2019

I. Na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie udziela odpowiedzi na wniesione zapytania:

Pytanie 1

W piśmie z 04 kwietnia 2019 r w sprawie ZP.271-  120.6/2019 w odpowiedzi na pytanie 87 Zamawiający odpowiadając zmienił treść wymagań oraz uniemożliwił złożenie ofert większości czołowych producentów aparatów rtg.

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki i zgodzi się dokonać korekty odpowiedzi na „zgodnie z siwz”?

Punkty na które powoływał się Pytający (75 i 154), znajdowały się w części dotyczącej detektorów i świadczyły o ich klasie. Natomiast nie ma potrzeby by obrazy po przetworzeniu i uzyskaniu ostatecznej formy do wyświetlenia na stacji opisowej były zapisywane lub wysyłane do innych lokalizacji z pierwotną rozdzielczością.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej określa z jaką rozdzielczością muszą być wyświetlane obrazy DICOM na stacji opisowej: „(…) Każdy z elementów przekazywania i prezentacji obrazu (w tym karta graficzna) musi zapewniać możliwość przekazania:

1) w stanowisku opisowym 1024 poziomów szarości (10 bitów) (…)”. W większości rozwiązań, w tym w aparatach które chcemy zaoferować, obrazy wysyłane są z rozdzielczością większą niż 10 bit, ale mniejszą niż 16 bit akwizycji na detektorach.

Brak korekty odpowiedzi Zamawiającego uniemożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź:  Zamawiający koryguje odpowiedź na pytanie nr 87 w piśmie nr ZP.271-  120.6/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 r., która otrzymuje brzmienie: „Zgodnie z SIWZ”.

Pytanie 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie posiadanych informacji dotyczących wytrzymałości stropów (podłogowych i sufitowych) w pracowniach RTG nr 1 i nr 3.

Odpowiedź:  W załączeniu skany dokumentów – załącznik nr 1 do pisma.

Pytanie 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostepnienie aktualnie istniejących projektów ochrony radiologicznej dla pracowni nr 1 oraz nr 3.

Odpowiedź:  W załączeniu skany dokumentów – załącznik nr 2 do pisma.

Pytanie 4

Czy Zamawiający umożliwia wykorzystanie infrastruktury aktualnie istniejących kanałów podłogowych? Odpowiedź:  Tak.

Czy nowo dostosowane kanały mogą zostać wykonane w tej samej technologii co aktualnie istniejące? Odpowiedź:  Tak.

Pytanie 5

Prosimy o udostępnienie przez Zamawiającego następujących dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu osłon stałych :

- Aktualny projekty osłon stałych pracowni 1 oraz pracowni 3 (z których jasno wynika jakie zabezpieczenia obecnie są zainstalowane w pracowniach)

- Dokumentacja budowlana powykonawcza pomieszczeń pracowni 1 i pracowni 3 (z której wynika opis i rzeczywiste parametry konstrukcji przegród budowlanych oraz zastosowane wzmocnienia konstrukcyjne stropu w pracowni 3)

- Projekt wentylacji

- Aktualny protokół z pomiarów skuteczności wentylacji

Odpowiedź: W załączeniu skany dokumentów – załącznik nr 3 do pisma. Zamawiający nie posiada projektu wentylacji.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje w pomieszczeniach objętych zakresem prac, sprawną instalacją wentylacji (nawiewno-wywiewną), zgodną z aktualnymi przepisami i niezbędną do odbiorów przez Państwowy Inspektorat Sanitarny.

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza.

Pytanie 7

Prosimy o udostępnienie przez Zamawiającego następujących informacji niezbędnych do przygotowania projektu osłon stałych :

- Informacji o planowanym wykonywaniu badań rtg w pracowni 1

Radiografia

- typy wykonywanych/planowanych badań np.: zdjęcia kostne, płuc, badania kontrastowe itp.

Odpowiedź: zdjęcia kostne, płucne oraz badania kontrastowe.

- średnia liczba wykonywanych/planowanych zdjęć w tygodniu (wartość przybliżona)

Odpowiedź: około 900 zdjęć tygodniowo.

- Informacji o planowanym wykonywaniu badań rtg w pracowni 3

Radiografia

- typy wykonywanych/planowanych badań np.: zdjęcia kostne, płuc, badania kontrastowe itp.

Odpowiedź: zdjęcia kostne, płucne oraz badania kontrastowe.

- średnia liczba wykonywanych/planowanych zdjęć w tygodniu (wartość przybliżona)

Odpowiedź: około 250 zdjęć tygodniowo.

Fluoroskopia:

- typy wykonywanych/planowanych badań

Odpowiedź: badania kontrastowe.

- średnia liczba wykonywanych/planowanych badań w tygodniu (wartość przybliżona)

Odpowiedź: około 30 badań tygodniowo, z możliwością zwiększenia ze względu na ciągły rozwój pracowni.

- średni czas trwania ekspozycji rtg (min)

Odpowiedź: +/- 150 minut.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie że zakres prac budowlano instalacyjnych (m.in. malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładziny) dotyczy pomieszczeń:

- PRACOWNIA 1

- Gabinet RTG nr 1 (pom. 1 zgodnie z zał. Nr 1 do SIWS)

- Sterownia (pom. 4 zgodnie z zał. Nr 1 do SIWS)

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, ale bez sterowni.

- PRACOWNIA 3

- Gabinet RTG nr 3 (pom. 3 zgodnie z zał. Nr 1 do SIWS)

- Sterownia (pom. 4 zgodnie z zał. Nr 1 do SIWS)

- Pomieszczenie USG (pom. 5 zgodnie z zał. Nr 1 do SIWS) w związku z wymaganym poszerzeniem

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, ale bez pracowni USG.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga wymiany oświetlenia w pomieszczeniach objętych zakresem prac?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wymaga wymiany oświetlenia ostrzegawczo/sygnalizacyjnego o promieniowaniu (nad drzwiami wejściowymi do pracowni) w pomieszczeniach objętych zakresem prac?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale oświetlenie powinno być sprzężone z aparatem RTG wykonującym ekspozycję.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia mebli (biurko, krzesło) do pomieszczeń Sterowni?

Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wymaga, w pomieszczeniach objętych zakresem prac, wykonania instalacji klimatyzacji? Jeśli tak, prosimy o potwierdzenie możliwości montażu urządzeń zewnętrznych na elewacji w obszarze pomieszczeń objętych zakresem prac.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, za wyjątkiem sterowni w pracowni nr 3. Przewidywana lokalizacja jednostki zewnętrznej – poddasze budynku..

Pytanie 13

Czy Zamawiający dysponuje wolną mocą przyłączeniową z rozdzielni na potrzeby funkcjonowania aparatów:

- Pracownia 1 - moc 24,2 kVA oraz impedancji pętli zwarcia max. 170 mΩ.

- Pracownia 3 - moc 34,6 kVA oraz impedancji pętli zwarcia max. 170 mΩ.

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje mocą dla każdej z pracowni 50 Kw, natomiast badanie impedancji pętli zwarcia do ewentualnego wykonania.

Pytanie 14

Prosimy o podanie parametrów instalacji elektrycznej (średnica i długość przewodu zasilającego) od przyłącza głównego do rozdzielni elektrycznych znajdujących się w pracowniach.

Odpowiedź: KABEL 4x120mm2 ; długość około 80 m.

Pytanie 15:

W związku z obowiązkiem wyposażenia pracowni RTG w umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga powyższego i potwierdza możliwość wykonania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga i nie potwierdza konieczności wyposażenia.

Pytanie 16:

W związku z zapisem „prace związane z montażem i uruchomieniem aparatów RTG nie mogą być prowadzone jednocześnie w obu pracowniach – po dopuszczeniu do użytkowania przez właściwe organy administracji państwowej jednego aparatu mogą rozpocząć się prace w kolejnej pracowni”, prosimy o doprecyzowanie po czyjej stronie, Zamawiającego czy Wykonawcy jest uzyskanie zgody, przez Państwowy Inspektorat Sanitarny, na użytkowanie aparatu oraz pracowni rentgenowskiej?

- Czy uzyskanie powyższych zgód jest w kwestii Wykonawcy?

Odpowiedź:  Tak.

- Jeśli po stronie Wykonawcy, czy Zamawiający wystawi Wykonawcy pełnomocnictwo do złożenia wniosków?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wystawi pełnomocnictwo do złożenia wniosków.

- Jeśli po stronie Wykonawcy, czy Zamawiający udostępni Wykonawcy część dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku (tj. Program zapewnienia jakości; program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej; zakładowy plan postępowania awaryjnego; instrukcję pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów, protokół skuteczności wentylacji, protokół badania wody)?

Odpowiedź:  Tak.

- Jeśli po stronie Wykonawcy, czy administracyjny  termin  potrzebny na rozpatrzenie i uzyskanie decyzji (do 4 tygodni) nie będzie wliczał się do terminu wykonania Zamówienia?

Odpowiedź:  Termin uzyskania decyzji będzie się wliczał do terminu wykonania zamówienia.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w nw. punktach, które otrzymują brzmienie:

## 13.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2019-04-29 do godz. 10:00.

16.1. Ofertę należy złożyć do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, pawilon C, pokój nr 2.

16.3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Działu Technicznego (I piętro) Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

III. Zamawiający dołącza dodatkowo do pisma załącznik nr 4 - Opis architektura RTG.

IV. Powyższe zmiany zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają się wiążące.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz