Pismo: KC-zp.272-306/19                   	                   Kraków, 2019-06-10

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ – ZMIANY SIWZ

W dniu 2019-05-31 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa generatorów oraz obciążeń dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - Kc-zp.272-306/19.

Treść zapytania brzmi następująco:

1. Zamawiający w zadaniu częściowym numer 1 w opisie przedmiotu zamówienia Pkt 3 podpunkt 3.1, wymaganie 11: „Do oferowanych urządzeń, istotnych z punktu widzenia budżetu niepewności pomiarów muszą być dostarczone certyfikaty kalibracji wydane przez laboratoria z wdrożonym systemem jakości zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025 lub równoważną – Zamawiający wymaga w/w certyfikatów na etapie dostawy wraz z urządzeniem.”

Prosimy o wyjaśnienie czy laboratorium wzorcujące musi posiadać wdrożony system zarządzania jakością i posiadać akredytację zgodnie z ISO 17025?

Odpowiedź:

Laboratorium wzorcujące musi posiadać wdrożony system zarządzania jakością i posiadać akredytację zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025 lub równoważną.

2. Zamawiający w zadaniu częściowym numer 1 w opisie przedmiotu zamówienia Pkt 3 podpunkt 3.1, wymaganie 11: „Do oferowanych urządzeń, istotnych z punktu widzenia budżetu niepewności pomiarów muszą być dostarczone certyfikaty kalibracji wydane przez laboratoria z wdrożonym systemem jakości zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025 lub równoważną – Zamawiający wymaga w/w certyfikatów na etapie dostawy wraz z urządzeniem. “

Prosimy o wyjaśnienie czy laboratorium wzorcujące posiadać akredytację wg zgodnie z Normą przywołaną w wymaganiach punkt 1 podpunkt a) tj. IEC 61000-4-16 lub EN 61000-4-16 lub PN-EN61000-4-16 oraz w wymaganiu punkt1 podpunkt b) tj. IEC 61000-4-19 lub EN 61000-4-19 lub PN-EN61000-4-19 ?

Odpowiedź:

Laboratorium wzorcujące musi posiadać akredytację zgodnie z najnowszą wersją normy IEC 61000-4-16 lub EN 61000-4-16 lub PN-EN61000-4-16 lub równoważną.

Laboratorium wzorcujące musi posiadać akredytację zgodnie z najnowszą wersją normy IEC 61000-4-19 lub EN 61000-4-16 lub PN-EN61000-4-16 lub równoważną.

3. Zamawiający w zadaniu częściowym numer 1 w opisie przedmiotu zamówienia Pkt 3 podpunkt 3.1, wymaganie 11: „Do oferowanych urządzeń, istotnych z punktu widzenia budżetu niepewności pomiarów muszą być dostarczone certyfikaty kalibracji wydane przez laboratoria z wdrożonym systemem jakości zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025 lub równoważną – Zamawiający wymaga w/w certyfikatów na etapie dostawy wraz z urządzeniem“

Prosimy o wyjaśnienie czy certyfikaty (świadectwa wzorcowania) dostarczane z urządzeniem muszą posiadać znak i numer akredytacji laboratorium i zawierać budżet niepewności, spójność pomiarową?

Odpowiedź: TAK

W związku z powyższym Zamawiający dodaje do SIWZ w zakresie zadania częściowego nr  1 poniższy zapis:

Certyfikaty (świadectwa wzorcowania) dostarczane z urządzeniem muszą posiadać znak i numer akredytacji laboratorium i zawierać budżet niepewności, spójność pomiarową.

4. Zamawiający w zadaniu częściowym numer 1 w opisie przedmiotu zamówienia Pkt 3 podpunkt 3.1, Parametry techniczne 1 określił Charakterystyki i parametry generatorów1. jako nie gorsze niż określone w najnowszej wersji normy IEC 61000-4-16 lub równoważnej oraz IEC 61000-4-19 lub równoważnej.

Prosimy o potwierdzenie, że dla normy IEC 61000-4-16 muszą być spełnione wszystkie właściwości generatora probierczego określone w punkcie 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 ww. normy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga żeby charakterystyki i parametry generatorów były nie gorsze niż wszystkie określone w najnowszej wersji normy IEC 61000-4-16 lub równoważnej.

5. Zamawiający w zadaniu częściowym numer 1 w opisie przedmiotu zamówienia Pkt 3 podpunkt 3.1, Parametry techniczne 1 określił Charakterystyki i parametry generatorów1. jako nie gorsze niż określone w najnowszej wersji normy IEC 61000-4-16 lub równoważnej oraz IEC 61000-4-19 lub równoważnej.

Prosimy o potwierdzenie, że dla normy IEC 61000-4-19 muszą być spełnione wszystkie właściwości generatora probierczego określone w punkcie 6.1.2, 6.1.3 ww. normy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga żeby charakterystyki i parametry generatorów były nie gorsze niż wszystkie określone w najnowszej wersji normy IEC 61000-4-19 lub równoważnej.

6. Zamawiający w zadaniu częściowym numer 1 w opisie przedmiotu zamówienia Pkt 3 podpunkt 3.1, Parametry techniczne 1 w formie tabelarycznej przedstawił układy (sieci) sprzęgające do badania zgodności z norma IEC 61000-4-16.

Prosimy o potwierdzenie, że wskazany komponent IT-16 (transformator separujący) musi spełniać wymagania normy IEC 61000-4-16 punkt 6.3.2.2, a zastosowanie w setupie jest jako urządzenie odprzęgające?

Odpowiedź:

Wskazany komponent IT-16 (transformator separujący) musi spełniać wymagania normy IEC 61000-4-16 (punkt 6.3.3.2) lub EN 61000-4-16 lub PN-EN61000-4-16 lub równoważnej.

7. Zamawiający w zadaniu częściowym numer 1 w opisie przedmiotu zamówienia Pkt 3 podpunkt 3.1, Parametry techniczne 1 w formie tabelarycznej przedstawił układy (sieci) sprzęgające do badania zgodności z normą IEC 61000-4-19.

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający wymaga dostarczenia układów (sieci) sprzęgająco-odsprzęgających zgodnie z 6.2.3 oraz czy zamawiający wymaga dostarczenia układów pozwalających na wykonywanie weryfikacji zgodnie z punktem 6.2.3.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia układów sieci zdolnych do realizacji pełnego zakresu badań określonego wymaganiami normy IEC 61000-4-19 lub EN 61000-4-19 lub PN-EN61000-4-19 lub równoważnej.

8. Zamawiający w zadaniu częściowym numer 1 w opisie przedmiotu zamówienia Pkt 3 podpunkt 3.1, Parametry techniczne 1 w formie tabelarycznej przedstawił układy (sieci) sprzęgające do badania zgodności z normą IEC 61000-4-19.

Prosimy o wyjaśnienie, czy wymagany w dostawie sprzęg typu transformator prądowy oraz generator określony w punkcie 1 musi spełniać wymagania PN-EN 61000-4-19:2014:10 Annex C (Testing electricity meters guideline)?

Odpowiedź: TAK

W związku z powyższym Zamawiający dodaje do SIWZ w zakresie zadania częściowego nr 1 poniższy zapis:

Transformator prądowy oraz generator musi spełniać wymagania PN-EN 61000-4-19:2014:10 Annex C (Testing electricity meters guideline) lub równoważnej.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Przedmiotowa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło