Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/228/2019/8	 Rzeszów dnia: 2019-08-05

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania i zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawa: Mikrotwardościomierz Vickersa oraz Mikroskop metalograficzny w układzie odwróconym.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Dotyczy zadanie częściowe nr. 1:

Pytanie 1. Czy Zamawiający wymaga aby rozdzielczość cyfrowa pomiaru mikroskopu w urządzeniu była nie gorsza niż 0,01µm?

Uzasadnienie: Wyspecyfikowany przez Zamawiającego twardościomierz opiera pomiar na układzie optycznym. Istotnym parametrem wpływającym na możliwości pomiarowe takiego urządzenia jest cyfrowa rozdzielczość pomiaru mikroskopu optycznego. Przy wyższych wartościach wskazanego parametru sam pomiar twardości będzie niedokładny.

Ad. 1

Mikrotwardościomierz musi być wyposażony w tor optyczny z pomiarem elektronicznym o rozdzielczości nie gorszej niż 0.01 um. Jest to wymagane do poprawnego wykonywania pomiarów mikrotwardości Vickesa HV0,01 ÷HV1.

Pytanie 2. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone w układ obciążenia z nastawnym systemem obciążającym: 1; 5; 10; 50; 100; 300; 500; 1000 gf ?

Uzasadnienie: Nastawne obciążenia ułatwiają i przyspieszają wykonywanie badań zgodnie z normami.

Ad. 2

Urządzenie do pomiarów mikrotwardości Vickersa HV0,01 ÷HV1 (zgodnie ze specyfikacją) musi posiadać układ obciążania z nastawnym obciążeniem w zakresie 1; 5; 10; 50; 100; 300; 500; 1000 gf co odpowiada próbom Vickersa HV0,01 ÷ HV1 zgodnie z normą ISO 6507-1.

Pytanie 3. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało prędkość obciążania minimum 60?m/sec?

Ad. 3

Mikrotwardościomierz z automatycznym systemem obciążania/odciążania (zgodnie ze specyfikacją) w domyśle musi być wyposażony w system obciążania inny niż mechaniczny (np. elektromagnetyczny) co umożliwia dużą szybkość i powtarzalność pomiarów. Potwierdzając zapytanie, prędkość obciążania minimum 60μm/sec jest wymagana ponieważ jest niemożliwa do uzyskania przez innego typu (mechaniczny) układ obciążania.

ZMIANA TERMINU !!!

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 08.08.2019r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający