Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/228/2019/11	 Rzeszów dnia: 2019-08-06

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania i zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawa: Mikrotwardościomierz Vickersa oraz Mikroskop metalograficzny w układzie odwróconym.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Dotyczy zad. częściowe nr 1:

W nawiązaniu do opublikowanych w dniu 05.08.2019 odpowiedzi na prośbę o wyjaśnienie specyfikacji technicznej, zwracamy się do Państwa z następującymi pytaniami:

1.	W odpowiedzi na pytanie drugie, wprowadzacie Państwo wymóg by twardościomierz posiadał zakres obciążenia od 1G, jednocześnie pozostawiając zapis o zakresie pomiarowym HV0,01-HV1. Prosimy o uściślenie specyfikacji, gdyż obecnie jest ona wewnętrznie sprzeczna - norma ISO 6507-1 p. 7.2 Tablica 3, jednoznacznie wskazuje, że metoda pomiarowa HV0,0,1 wymaga przyłożenia obciążenia 10G. Obciążenie 1G odpowiada metodzie pomiarowej HV0,001 a nie HV0,01 - czy oferowane urządzenie ma zapewniać możliwość pomiaru przy metodach HV0,01-HV1 czy HV0,001-HV1.  Jeżeli wymagany będzie system z obciążeniem od 1G, proszę o zweryfikowanie zakresu wymaganych obiektywów - odciski wykonane z obciążeniem poniżej 10G będą zbyt małe by mierzyć je przy wykorzystaniu obiektywu 50x. W przypadku wykonywania pomiarów przy tak niskich obciążeniach, zalecany jest zarówno system antywibracyjny jak i w pełni automatyczny system pomiarowy, który pozwala w znacznym stopniu zredukować rozrzut wyników powstający przy manualnym pomiarze bardzo małych odcisków.

Ad. 1 Zgodnie ze specyfikacją techniczną, urządzenie musi umożliwiać pomiary mikrotwardości Vickera HV0.01-HV1 zgodnie z ISO 6507.

2.	W odpowiedzi na trzecie pytanie, wprowadzacie Państwo wymóg by twardościomierz przykładał obciążenie z prędkością 60um/s - prosimy o pełne uzasadnienie takiego wymogu. Norma ISO 6507-1 p 7.4 wskazuje na wymóg by twardościomierz przykładał obciążenie z prędkością między 15um/s i 70um/s - co oznacza, że każdy twardościomierz, niezależnie od systemu obciążenia, jeżeli przykłada obciążenie z odpowiednią prędkością, pracuje wg wspomnianej normy.

Ad. 2 Zamawiający wymaga urządzenia z elektromagnetycznym układem obciążania/odciążania pracującego z prędkością ~60um/s - co wpływa na skrócenie czasu pomiaru.

Dotyczy zad. częściowego nr. 2:

1. Czy dopuszczacie Państwo zaoferowanie Mikroskopu metalograficznego o stałym podziale światła miedzy okularami, a kamerą 50:50?

Ad. 1. Zgodnie ze specyfikacją do przetargu, nasadka okularowa musi mieć regulowany dzielnik światła.

Zmiana terminu!!!

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 09.08.2019.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający