Załącznik nr 1 SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa 20 sztuk stołów laboratoryjnych i 3 sztuk dygestoriów dla WCh

DYGESTORIUM - 3 SZT.

Przedmiotem tej części zamówienia jest dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych dygestoriów.

Dygestorium:

•	szer.:1200 mm, +/- 5%

•	wys.: 2450 mm +/- 5%

•	gł,: 912 mm +/- 5%

•	wys. blatu: 900 mm, media

•	2 x zimna woda (zawór na listwie podblatowej, wylewka w tylnej części komory roboczej, pokryta poliamidem 11)

•	1 x panel z dwoma gniazdkami elektrycznymi 230 V typu E (na listwie podblatowej)

•	2x zawór gazu (zawór na listwie podblatowej, wylewka w tylnej części komory roboczej)

•	lampa oświetlająca komorę roboczą

•	blat wykonany z ceramiki litej - lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem.

Do każdego dygestorium należy dołączyć łatwo wyjmowaną kuwetę wykonaną z PP o wielkości dostosowanej do maksymalnych wymiarów blatu dygestorium.

Dygestorium - opis techniczny

Konstrukcja

Dygestorium musi być niepalne (za wyjątkiem szafki), łatwo zmywalne, nienasiąkliwe i zabezpieczone galwanicznie przed korozją - wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej.

Dygestorium musi składać się z części roboczej (zawierającej komorę roboczą z podwójnymi ścianami bocznymi) wraz z blatem, panele z mediami, okno przednie, system wentylacyjny, oświetlenie, elektroniczne systemy kontrolno-sterujące) oraz podstawy, w której można zamontować szafki.

Cześć robocza

Konstrukcja części roboczej, komora robocza i wszelkie elementy osłonowe oraz panele instalacyjne dygestorium muszą być wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej lakierem epoksydowym.

Komora robocza wykonana jako samonośna, bez stelaża wewnętrznego. W celu unikania tworzenia miejsc gromadzenia się kurzu lub korozji, komora robocza bez dodatkowej ściany tylnej (bez podwójnej ściany tylnej). Wentylacja komory roboczej musi być realizowana wyłącznie za pomocą szpar wentylacyjnych w części sufitowej. Nie dopuszcza się wentylowania komory dygestorium przez podwójną tylną ścianę, systemem szybrowym, dolnym kanałem wentylacyjnym, itp.

Ściany boczne wewnętrzne i ściana tylna wewnętrzna wykonane z ceramiki technicznej wielkogabarytowej o minimalnych wymiarach 120x120 cm. W suficie komory roboczej zainstalowany króciec do podłączenia wentylacji o średnicy 200 mm, wykonany z PP. Górna część dygestorium (dach) musi posiadać, zaślepione w normalnym stanie, otwory bezpieczeństwa pochłaniające energię rozprężania, zgodnie z PN EN 14175.

Oświetlenie komory roboczej realizowane poprzez dwie świetlówki o mocy minimum 26 W każda, umieszczone poniżej sufitu komory roboczej (ponad oknem) i odizolowane od niej szczelną obudową. Światło z lampy musi być skierowane ukośnie do wnętrza komory roboczej.

Z przodu komory roboczej, na ścianach bocznych (przy oknie) oraz nad blatem umieszczone profile aerodynamiczne ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo, poprawiające skuteczność wentylacji komory roboczej (zapobiegające niekontrolowanemu cofaniu się strug powietrza).

Łączenie elementów, zarówno nośnych, jak i poszyciowych, realizowane jest wyłącznie za pomocą połączeń śrubowych, z wykorzystaniem nitonakrętek, elementów gwintowanych lub specjalnie przygotowanych do tego otworów gwintowanych. Połączenia są umiejscowione tak, aby nie były one widoczne zarówno od czoła, jak i po bokach dygestorium

Wymiary

Wymiary zewnętrzne dygestorium: szer. 1200 mm, wys. 2450 mm, głębokość nie większa niż 920 mm.

Szerokość komory roboczej mierzona w połowie głębokości komory: nie mniejsza niż 1149 mm.

Wysokość komory roboczej mierzona od blatu do poziomego sufitu: nie mniej niż 1200 mm. Głębokość komory roboczej mierzona od wewnętrznej krawędzi dolnej ramy okna do tylnej ściany komory: nie mniejsza niż 750 mm.

Okno

Okno dygestorium w pojedynczej ramie wykonanej ze stali ocynkowanej malowanej epoksydowo, przeszklone szybami ze szkła bezpiecznego wielowarstwowego. Na dolnej krawędzi okna zamontowany spojler - uchwyt ze stali, lakierowany proszkowo.

Okna prowadzone są na zasadzie przeciwwagi przy zastosowaniu systemu pasków oraz kół zębatych. Okno wyposażone jest w przycisk blokady wysokości na poziomie 500mm. Cały system prowadzenia okna: prowadnice, ślizgi, elementy konstrukcyjne, paski i koła zębate, są schowane wewnątrz paneli bocznych dygestorium, dzięki czemu nie mają one kontaktu z agresywnymi substancjami. Nie dopuszcza się umieszczenia elementów prowadzących okno (prowadnica, prowadnik) wewnątrz komory roboczej dygestorium.

Blat

Blat wykonany z ceramiki lanej monolitycznej ze zintegrowanym podwyższonym obrzeżem ze wszystkich stron. Kształt blatu dostosowany do przekroju komory roboczej (maksymalne wykorzystanie powierzchni). Grubość blatu wynosi 28 mm na całej powierzchni części płaskiej i 35 mm wraz z podniesionym obrzeżem. Zlewik chemiczny o wymiarach 280x80mm, wykonany również z ceramiki lanej, umieszczony wzdłuż tylnej ściany komory roboczej, (podklejony od dołu do blatu). Obciążenie dopuszczalne blatu, co najmniej 200 kg.

Lity spiek ceramiczny z podniesionym obrzeżem: spiek ceramiczny jednorodny w całym przekroju poprzecznym i podłużnym. Materiał wolny od rozpuszczalników i wszelkich związków toksycznych, odporny na uderzenia i ścieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiał odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjątkiem kwasu fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia muszą być całkowicie usuwalne z powierzchni, włącznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na całej grubości wykonane bez użycia płyt bazowych i do szerokości 1800mm bez łączeń za pomocą fug epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostępne krawędzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza się technologii malowania któregokolwiek z obrzeży blatów. Podwyższone obrzeże jako jednolity spiek z resztą blatu, bez używania jakichkolwiek łączeń.

Bezpieczeństwo

Wymagane jest wyposażenie dygestorium w układ nadzorujący poprawność działania wentylacji w dygestorium. Układ nadzorujący powinien być wyposażony w panel sterujący z wyświetlaczem LCD. Panel sterujący musi wskazywać co najmniej: aktualną wartość przepływu powietrza przez komorę dygestorium w [m3/h], ostrzegać o nieprawidłowej pracy dygestorium za pomocą alarmu akustycznego i optycznego - brak wentylacji, zbyt mała, zbyt duża.

Układ nadzoru powinien posiadać funkcję włączania i wyłączania dygestorium, włączenie

i wyłączenie oświetlenia komory dygestorium bez wyłączania dygestorium, wyłączanie alarmu akustycznego. Układ nadzoru winien być wyposażony w podtrzymywanie elektryczne w przypadku zaniku napięcia oraz powinien posiadać możliwość sterowania stycznikiem wentylatora zewnętrznego. Elektroniczny panel alarmowy dygestorium musi posiadać następujące badania wykonane przez akredytowane w tym zakresie laboratorium wzorcujące, które potwierdzają bezpieczną i stabilną pracę sterowania i sygnalizacji alarmowej:

- Raport z badań odporności na wyładowania elektrostatyczne wg PN-EN 61000- 4-2 : 2011 lub równoważnej

- Raport z badań odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości	radiowej wg PN-EN	61000-4-3:2007+Al:2008+ISl:2009+A2:2011 lub równoważnej

- Raport	z badań odporności	na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych wg PN-EN 61000-4-4 : 2013-05 lub równoważnej

- Raport z badań odporności na udary wg PN-EN 61000-4-5 : 2010 lub równoważnej

- Raport z badań odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej wg PN-EN 61000-4-6:2014-04 lub równoważnej

- Raport z badań odporności na zapady i krótkie przerwy i zmiany napięcia wg PN-EN 61000-4-11:2007 lub równoważnej

- Raport	z badań odporności pomiaru elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych wg PN-EN 55016-2-l:2009+Al:2011+A2:2013-07 lub równoważnej

- Raport z badań pomiaru elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych wg PN-EN 55016-2-3:2010+Al:2010+Ap2:2013-06+AC:2013-06 lub równoważnej

Media

Pokrętła zaworów i gniazda elektryczne umieszczone w metalowych kasetach instalacyjnych w panelach instalacyjnych poniżej okna dygestorium. Dygestorium musi posiadać możliwość zainstalowania kolejnych zaworów i gniazd elektrycznych w panelach. Dygestoria muszą posiadać zarówno gniazdka jak i całe i panele elektryczne z gniazdkami o klasie szczelności IP44. Panel elektryczny musi posiadać oznaczenie CE. Gniazda elektryczne umieszczane po

2 sztuki 230 V we wspólnej kasecie.

- armatura do wody zimnej - wyprowadzenie wylewek na tylnej ścianie komory roboczej. Zakończenia wylewek muszą być odkręcane, zakończone oliwką. Zawory umieszczone są na panelu poniżej okna dygestorium

- armatura do gazów - wyprowadzenie króćców na tylnej ścianie dygestorium, zakończenie odkręcane, zakończone oliwką. Zawory umieszczone są na panelu pod blatem

Wentylacja wywiewna z dygestorium i wentylacja ogólna pomieszczeń.

Dostarczane dygestoria zostaną zamontowane w pomieszczeniach, w których wykonana jest instalacja wywiewna z dygestoriów oraz wentylacja ogólna. Przewody wywiewne są doprowadzone i zakończone nad planowanymi miejscami montażu dygestoriów. Wykonawca będzie miał w zakresie wykonać połączenie istniejącego kanału z otworem wywiewnym umieszczonym w górnej części dygestorium.

Istniejąca infrastruktura systemu sterowania wentylacją (regulatory na instalacji nawiewnej i wywiewnej, moduły pomiarowe) oparta jest na systemie wentylacji laboratoriów SMAY LAB.

Szafka pod blatem o szerokości 1100 mm, z płyty laminowanej

szafka dwudrzwiowa wyposażona w nierdzewne zawiasy o kącie otwarcia 180o,umieszczona w stelażu stalowym, wentylowana, o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, laminowana, z kuwetą z PP, mobilna.

Inne wymagania:

a)	Montaż, instalacja (podłączenie mebli do instalacji) i uruchomienie dygestoriów w miejscu użytkowania w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi - wliczone w cenę,

b)	Instrukcja obsługi w języku polskim.

DOSTAWA I PODŁĄCZENIE DO MEDIÓW STOŁÓW LABORATORYJNYCH

- Stół wyspowy o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 3200 x 1400 x 900 mm.  - 16 szt.  Laboratorium  nr 64, 122, 139, 219, 235

Blat gr. min 20mm wykonany z płyt monolitycznych na bazie żywic fenolowych, dwustronnie laminowanych i utwardzanych powierzchniowo wiązką elektronów, o wysokiej odporności na zarysowania i ścieranie oraz agresywne związki chemiczne: kwasy (oprócz fluorowodorowego i chromowego), zasady i barwniki stosowane w laboratorium. Blat po obwodzie musi posiadać podniesione obrzeże wykonane z tego samego materiału o wys. 5-10mm. Kolor blatów - szary.

Stół posiada 4 ścięte narożniki (na głębokości 300 mm, pod ścięciami zamontowane półki trójkątne otwarte). W blacie znajdują się dwa zlewy z ceramiki technicznej o wymiarach 570x450x250 mm oraz jeden zlewik ceramiczny 290x145x120mm. Zlewy mocowane pod blatem. Nie dopuszcza się montażu nablatowego. Z blatu przy zlewach wyprowadzona jest 2x armatura laboratoryjna c/z woda oraz 5 x wylewka wody zimnej. Armatura pokryta powłoką chemoodporną EPS. W zakresie wykonawcy stołów jest doprowadzenie instalacji ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji do punktów poboru i odprowadzeń instalacji. W centralnej części stołu, należy przewidzieć miejsca na montaż 4 doprowadzeń gazu.

Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych (profile zamknięte) wykonanych z wysokogatunkowej stali, malowanej proszkowo farbą epoksydową, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Stół wyposażony jest w nadstawkę dwupółkową o wymiarach (szer. wys. gł.) 1900x520x300 mm. Wysokość półek odpowiednio 25cm i 52cm. Nadstawka wykonana jest ze stali o grubości 1,5 mm, malowanej proszkowo farbą epoksydową, chemoodporną. Półki nadstawki wykonane z zamkniętych profili stalowych, wypełnionych matowym szkłem bezpiecznym VSG, o grubości 6mm.  Szyba zamontowana na równi z okuciami półki, aby ułatwić utrzymanie porządku. Nie dopuszcza się wystających rantów półki.

W obrębie nadstawek zamontowanych 8 gniazd hermetycznych 230V (po 4 z każdej strony stołu). Doprowadzenie okablowania oraz podłączenie instalacji elektrycznej po stronie wykonawcy stołów. Nie dopuszcza się luźno wiszących lub widocznych kabli zasilających.

Przestrzeń pod blatem każdego ze stołów zabudowana jest:

- szafką  zlewową o wymiarach (szer. wys. gł.) 750x670x500mm. Szafka posiada dwa fronty uchylne mocowane na zawiasach puszkowych.

Ilość szafek: 2 szt.

- szafką jednodrzwiową o wymiarach (szer. wys. gł.) 360x670x500mm

Ilość szafek: 10 szt. W części górnej szafki znajduje się szuflada na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem. Wysokość frontu szuflady 176mm, głębokość szuflady 500 mm. Ilość szuflad: 10 szt.

- szafką dwudrzwiową o wymiarach (szer. wys. gł.)  720x670x500mm. Ilość szafek: 1 szt. W części górnej, na całej szerokości szafki znajduje się szuflada na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem. Wysokość frontu szuflady 176mm, głębokość szuflady 500 mm.

- szafką o wymiarach (szer. wys. gł.)  180x670x320mm. Ilość szafek: 4 szt.

- półkami narożnymi przy części zlewozmywakowej 4 kpl. (2 kpl. bez półek, 2 kpl. z jedną półką). Przy każdym zlewie 1 kpl. z 1 półką oraz kpl. bez półki.

Szafki wykonane są z laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm z doklejką PVC o grubości 2mm dla frontów oraz 0,8 mm dla korpusów. Szafki i szuflady w każdym stole zamykane na TEN SAM KLUCZ. Kolor do ustalenia z zamawiającym.

- Stół przyścienny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 3200 x 750 x 900 mm.  - 1 szt. Laboratorium  nr 64

Blat gr. min 20mm wykonany z płyt monolitycznych na bazie żywic fenolowych, dwustronnie laminowanych i utwardzanych powierzchniowo wiązką elektronów, o wysokiej odporności na zarysowania i ścieranie oraz agresywne związki chemiczne: kwasy (oprócz fluorowodorowego i chromowego), zasady i barwniki stosowane w laboratorium. Blat po obwodzie musi posiadać podniesione obrzeże wykonane z tego samego materiału o wys. 5-10mm. Kolor blatów - szary.

W blacie znajdują się dwa zlewy z ceramiki technicznej o wymiarach 450x450x250 mm. Zlewy mocowane pod blatem. Nie dopuszcza się montażu nablatowego. Z blatu przy zlewach wyprowadzona jest 2x armatura laboratoryjna c/z woda oraz 4 x wylewka wody zimnej. Armatura pokryta powłoką chemoodporną EPS. W zakresie wykonawcy stołów jest doprowadzenie instalacji ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji do punktów poboru i odprowadzeń instalacji. W brzegowej części stołu, należy przewidzieć miejsca na montaż 2 doprowadzeń gazu.

Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych (profile zamknięte) wykonanych z wysokogatunkowej stali, malowanej proszkowo farbą epoksydową, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Stół wyposażony jest w nadstawkę dwupółkową o wymiarach (szer. wys. gł.) 2100x520x300 mm. Wysokość półek odpowiednio 25cm i 52cm. Nadstawka wykonana jest ze stali o grubości 1,5 mm, malowanej proszkowo farbą epoksydową, chemoodporną. Półki nadstawki wykonane z zamkniętych profili stalowych, wypełnionych matowym szkłem bezpiecznym VSG, o grubości 6mm.  Szyba zamontowana na równi z okuciami półki, aby ułatwić utrzymanie czystości. Nie dopuszcza się wystających rantów półki.

W obrębie nadstawek zamontowane 4 gniazda hermetyczne 230V. Doprowadzenie okablowania oraz podłączenie instalacji elektrycznej po stroni wykonawcy stołów. Nie dopuszcza się luźno wiszących lub widocznych kabli zasilających.

Przestrzeń pod blatem każdego ze stołów zabudowana jest:

- szafką  zlewową o wymiarach (szer. wys. gł.) 520x670x500mm. Szafka posiada jeden front uchylny mocowany na zawiasach puszkowych.

Ilość szafek: 2 szt.

- szafką jednodrzwiową o wymiarach (szer. wys. gł.) 420x670x500mm

W części górnej szafki znajduje się szuflada na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem. Wysokość frontu szuflady 176mm, głębokość szuflady 500 mm. Ilość szafek: 5 szt.

Szafki wykonane są z laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm z doklejką PVC o grubości 2mm dla frontów oraz 0,8 mm dla korpusów. Szafki i szuflady w każdym stole zamykane na TEN SAM KLUCZ. Kolor do ustalenia z zamawiającym.

Blaty muszą wykazywać się całkowitą odpornością na następujące związki chemiczne:

Aceton, Acetonitryl, Alizaryna, Alkohol Etylowy 50%,  Alkohol Etylowy 95%,

Amoniak 25%, Kwas Azotowy ok. 65%, Kwas Cytrynowy 10%,  Kwas Fosforowy 85%,  Kwas Octowy 5%,  Barwnik Giemzy, Kwas Octowy Krystaliczny, Barwnik Wright'a, Kwas Oleinowy, Benzen,  Kwas Siarkowy 33%, Bezwodnik Octowy, Błękit Anilinowy, Kwas Siarkowy 60%, Kwas Siarkowy 96%, Błękit Metylenowy, Nadmanganian Potasu, 2-Butan, Chlorek Sodowy 10%, Nafta, Octan Butylu, Chlorek Żelaza, Octan Etylu,  Chromianka, Olej Anilinowy, Czterochlorek Węgla, Czerwień Kongo, 1,2-Dichloroetanm, Dichlorometan, Dichromian Potasu, Olej Bawełniany, Olej Mineralny, Olej Transformatorowy, Oliwa z Oliwek, Oranż Akrydynowy, N, N-Dimetyloformamid, 1,4-Dioksan, Eozyna, Podchloryn Sodowy 5%, Roztwór Mydlą 1%, Safranina, Eter Dietylowy, Siarczan Miedzi (II), Fenol, Sudan III,  Fiolet Krystaliczny, Terpentyna,  Fiolet Metylowy, Tetrahudrofuran, Formaldehyd 37%, Fuksyna Karbolowa, Trichloroetylen, Tlenek Chromu, Fuksyna Zasadowa, Toluen, Furfural, Glikol Etylenowy, Węglan Sodowy 2%, Węglan Sodowy 20%, N-Heksan, Woda Destylowana, Heptan, Woda Gotowana (5 minut), Izooktan, Woda Utleniona 3%, Woda Utleniona 20%, Jodek Potasu 10%, Wodorotlenek Amonu 28%, Karmin, Wodorotlenek Sodu 10%, Ksylen, Wodorotlenek Sodu 50%, Kwas Azotowy 10%, Zieleń Malachitowa

- Stół przyścienny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2400 x 750 x 900 mm.  - 1 szt. Laboratorium  nr 122

Blat gr. 30mm wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego. Dodatkowo na blacie musi znajdować się luźny element z konglomeratu kwarcowo-granitowego dwustronnie polerowanego o wymiarach 300x300x30mm

Kolor blatu - szary.

Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych (profile zamknięte) wykonanych z wysokogatunkowej stali, malowanej proszkowo farbą epoksydową, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości.

Przestrzeń pod blatem stołu zabudowana jest:

- szafką jednodrzwiową o wymiarach (szer. wys. gł.) 390x670x500mm

W części górnej szafki znajduje się szuflada na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem. Wysokość frontu szuflady 176mm, głębokość szuflady 500 mm. Ilość szafek: 6 szt. Ilość szuflad: 6 szt.

Szafki wykonane są z laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm z doklejką PVC o grubości 2mm dla frontów oraz 0,8 mm dla korpusów. Szafki i szuflady w każdym stole zamykane na TEN SAM KLUCZ. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.

- Stół przyścienny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2400 x 600 x 900 mm.  - 1 szt. Laboratorium  nr 235

Blat gr. 30mm wykonany z konglomeratu kwarcowo granitowego.

Kolor blatu - szary.

Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych (profile zamknięte) wykonanych z wysokogatunkowej stali, malowanej proszkowo farbą epoksydową, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości.

Przestrzeń pod blatem stołu zabudowana jest:

- szafką jednodrzwiową o wymiarach (szer. wys. gł.) 390x670x500mm

W części górnej szafki znajduje się szuflada na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem. Wysokość frontu szuflady 176mm, głębokość szuflady 500 mm. Ilość szafek: 6 szt. Ilość szuflad: 6 szt.

Szafki wykonane są z laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm z doklejką PVC o grubości 2mm dla frontów oraz 0,8 mm dla korpusów. Szafki i szuflady w każdym stole zamykane na TEN SAM KLUCZ. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.

- Stół przyścienny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1820 x 600 x 900 mm.  - 1 szt. Laboratorium  nr 219

Blat gr. 30mm wykonany z konglomeratu kwarcowo granitowego.

Kolor blatu - szary.

Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych (profile zamknięte) wykonanych z wysokogatunkowej stali, malowanej proszkowo farbą epoksydową, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości.

Przestrzeń pod blatem stołu zabudowana jest:

- szafką jednodrzwiową o wymiarach (szer. wys. gł.) 360x670x500mm mm

W części górnej szafki znajduje się szuflada na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem. Wysokość frontu szuflady 176mm, głębokość szuflady 500 mm. Ilość szafek: 5 szt. Ilość szuflad: 5szt.

Szafki wykonane są z laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm z doklejką PVC o grubości 2mm dla frontów oraz 0,8 mm dla korpusów. Szafki i szuflady w każdym stole zamykane na TEN SAM KLUCZ. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.

PRZENIESIENIE KOMÓR LAMINARNYCH Z BUDYNKU PRZ W ALBIGOWEJ DO BUDYNKU PRZ W RZESZOWIE

(laboratorium K69)

Ilość komór: 3 szt.

Przedmiotem tej części zamówienia jest demontaż, transport, ponowny montaż   i uruchomienie 3 komór laminarnych.

Cena powinna zawierać wykonanie procesu fumigacji i przegląd przed przewiezieniem i po zainstalowaniu komory bezpiecznej pracy mikrobiologicznej, w skład którego wchodzą:

•	kontrola podstawowa urządzenia, polegająca na sprawdzeniu wizualnym podzespołów komory oraz kompletności podzespołów filtracyjnych,

•	ocena sprawności systemów alarmowych

•	określenie ilości godzin pracy filtrów i lampy UV,

•	badanie szczelności filtra głównego,

•	badanie natężenia przepływu powietrza wewnątrz komory,

•	badanie natężenia przepływu powietrza w barierze,

•	opracowanie raportu z przeglądu.

W miejscu odbioru komór oraz po dowiezieniu do miejsca docelowego, musi być przeprowadzony odbiór w obecności zamawiającego i wykonawcy, mający na celu sprawdzenie:

- ogólnego stanu wizualnego komór,

- sprawdzeniu poprawności działania urządzeń.

Za powstałe podczas transportu usterki mechaniczne odpowiada wykonawca.

PRZENIESIENIE DYGESTORIÓW CERAMICZNYCH Z BUDYNKU PRZ W ALBIGOWEJ DO BUDYNKU PRZ W RZESZOWIE

(laboratorium K69)

Przedmiotem tej części zamówienia jest demontaż, transport i ponowny montaż dwóch dygestoriów ceramicznych.

W miejscu odbioru dygestoriów oraz po dowiezieniu do miejsca docelowego, musi być przeprowadzony odbiór w obecności zamawiającego i wykonawcy mający, na celu sprawdzenie:

- ogólnego stanu wizualnego,

Za powstałe podczas transportu usterki mechaniczne odpowiada wykonawca.