Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb realizacji badań naukowych przez pracowników Centrum Fizjoterapii i Sportu PRz, według załączonej szczegółowej specyfikacji technicznej.

Zakup następującej aparatury:

1. System długotrwałego monitorowania - holter EKG,

2. Rejestrator kanałowy z podglądem zapisu EKG.

3. System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi - holter ciśnienia z oprogramowaniem.

Dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Rzeszowa

Szkolenie w wyznaczonym miejscu i terminie.

Gwarancja minimum 24 miesiące.

Rejestrator

| L.p. | Dane techniczne |
| --- | --- |
| 1 | Metoda pomiaru oscylometryczna, krokowe wypuszczanie |
| 2 | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego |
| 3 | Czas ciągłego zapisu min.do 51 godz. |
| 4 | Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny (światłowodowy) USB. |
| 5 | Pomiar na żądanie |
| 6 | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą |
| 7 | Przycisk informacji o pobraniu leku |
| 8 | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta |
| 9 | Różne średnice rękawów min. 3 rodzaje (podać jakie) |
| 10 | Wyświetlacz LCD w rejestratorze |
| 11 | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania |
| 12 | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA |
| 13 | Waga bez akumulatorów max. 190g/ Waga z akumulatorami 240 g |
| 14 | Maksymalne rozmiary rejestratora: 99 x 71 x 29 mm |
| 15 | Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie |
| 16 | Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów |
| 17 | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu |
| 18 | Tryby pracy administratora i użytkowników systemu |
| 19 | Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem |
| 20 | Menu i raporty w języku polskim |
| 21 | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów |
| 22 | Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów |
| 23 | Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu (tak, jak w edytorze tekstu) |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim |
| 25 | W zestawie z rejestratorem futerał z paskiem, mankiet standardowy, osiem akumulatorów, ładowarka akumulatorów, walizka |
| 26 | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, ergospirometrię, holter EKG, holter RR. |
| 27 | Autoryzacja na sprzedaż i serwis oferowanego sprzętu |
| 28 | Okres rejestracji ciśnienia krwi: 24, 27, 48, 51 godzin |
| 29 | Pojemność pamięci: 600 pomiarów |
| 30 | Warunki przechowywania: Temp: -20°-50° C/ Wilgotność: 10%-95% Ciśnienie Atmosferyczne: 70kPa-106kPa |
| 31 | Okresy: Poranek, dzień, noc, okresy specjalne |
| 32 | Zakres pomiaru ciśnienia krwi 30 – 260 mmHg |
| 33 | Puls 40 – 200 uderzeń/ min |
| 34 | Dokładność pomiaru ±3mmHg lub ±2% wagi pomiaru |
| 35 | Interwał pomiaru: 5 – 90 (5,10,15,20,25,30,40,60,90) |
| 36 | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły : BHS i AAMI |
| 37 | Inflacja- Automatycznie kontrolowana pompa w mankiecie max 300 mmHg |
| 38 | Sensor ciśnienia -Piezo rezystywny |
| 39 | Rozmiar mankietu: Duży: 15x33cm / 33-44 cm Średni: 12x25 cm/ 25-34 cm Mały 9x18 cm/ 18-25 cm |

| L.p. | Dane techniczne |
| --- | --- |
| 1 | Rejestrator 3-kanałowy |
| 2 | Zapis danych w trybie 3-kanałowym z 5 odprowadzeń. |
| 3 | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta |
| 4 | Transmisja danych za pomocą USB, Karta SD |
| 5 | Możliwość uruchomienia badania z wpisaniem danych pacjenta i parametrów badania bezpośrednio w rejestratorze bez udziału komputera |
| 6 | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta |
| 7 | Częstotliwość próbkowania 8 x 2000Hz |
| 8 | Rozdzielczości zapisu 24 bity |
| 9 | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz |
| 10 | Czas ciągłego zapisu: 1-2 dni |
| 11 | Zapis danych na karcie pamięci typu SD – 2GB |
| 12 | Detekcja pracy stymulatora |
| 13 | Wyświetlacz LCD min. 2” w rejestratorze z podglądem sygnału EKG |
| 14 | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania min. 8s |
| 15 | Zasilanie za pomocą 2 baterii lub akumulatorów AA |
| 16 | Waga rejestratora – maks. 106g, z bateriami -maks. 138g |
| 17 | Maksymalne rozmiary rejestratora: 102 x 62 x 24 mm |
| 18 | Kabel pacjenta 40-90 cm |
| 19 | Warunki pracy: Temperatura 1 - 55°C, Wilgotność 10% - 95%, Ciśnienie atmosferyczne 800 hPa – 1060 hPa |
| 20 | W zestawie z rejestratorem instrukcja obsługi w języku polskim, kabel pacjenta, dwie karty pamięci, cztery akumulatory AA, futerał z trzema paskami dla pacjenta |

Opis techniczny rejestratora

Opis techniczny oprogramowania

| L.p. | Dane techniczne |
| --- | --- |
| 1 | Współpraca z rejestratorami 7-kanałowymi, 12-kanałowymi i 3 kanałowymi |
| 2 | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń. |
| 3 | Umożliwienie przeprowadzenie następujących analiz: - Analiza HRV - Analiza obniżenia odcinka ST - Analiza QT i QTc - Detekcja i analiza kardiostymulatorów |
| 4 | Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg i stronicowym |
| 5 | Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta. |
| 6 | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD i bezprzewodowa |
| 7 | Menu programu i raporty w języku polskim |
| 8 | Zabezpieczenie dostępu do programu kluczem sprzętowym i hasłem |
| 9 | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu |
| 10 | Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych |
| 11 | Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność |
| 12 | Możliwość zmiany szaty graficznej w programie |
| 13 | Możliwość zmiany ilości, rozmiaru i położenia wyświetlanych okien w programie |
| 14 | Tabela arytmii uporządkowana względem ważności. |
| 15 | Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania |
| 16 | Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów. |
| 17 | Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami. |
| 18 | Trendy oraz podział czasowy rytmu podstawowego i wzorów arytmii. |
| 19 | Detekcja impulsów stymulatora. Rozróżnienie pomiędzy stymulację przedsionkową, komorową, dwujamową, pobudzeń zsumowanych i rzekomo zsumowanych. |
| 20 | Histogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV |
| 21 | Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. |
| 22 | Trendy wartości HRV |
| 23 | Podgląd i nawigacja do wartości granicznych ST |
| 24 | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG. |
| 25 | Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. |
| 26 | Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia. |
| 27 | Podgląd i nawigacja do wartości granicznych QT. |
| 28 | Interaktywny histogram odstępów QT. |
| 29 | Interaktywny histogram skorygowanych odstępów QTc. |
| 30 | Analiza czasowa wartości QT/QTc w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność pacjenta. |
| 31 | Wykres wartości/zdarzeń QT/QTc. |
| 32 | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG i komputerową spirometrię |