Zał. nr 2 do zapytania ofertowego 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb realizacji badań naukowych przez pracowników Centrum Fizjoterapii i Sportu PRz, według załączonej szczegółowej specyfikacji technicznej.
Zakup następującej aparatury:
1. System długotrwałego monitorowania - holter EKG,
2. Rejestrator kanałowy z podglądem zapisu EKG.
3. System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi - holter ciśnienia z oprogramowaniem.
Dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Rzeszowa 
Szkolenie w wyznaczonym miejscu i terminie.
Gwarancja minimum 24 miesiące.
Rejestrator 
	L.p.
	Dane techniczne

	1
	Metoda pomiaru oscylometryczna, krokowe wypuszczanie

	2
	Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego

	3
	Czas ciągłego zapisu min.do 51 godz.

	4
	Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny (światłowodowy) USB. 

	5
	Pomiar na żądanie

	6
	Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą

	7
	Przycisk informacji o pobraniu leku

	8
	Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta

	9
	Różne średnice rękawów min. 3 rodzaje (podać jakie)

	10
	Wyświetlacz LCD w rejestratorze

	11
	Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania

	12
	Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA

	13
	Waga bez akumulatorów max. 190g/ Waga z akumulatorami 240 g

	14
	Maksymalne rozmiary rejestratora: 99 x 71 x 29 mm

	15
	Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie

	16
	Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów

	17
	Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu

	18
	Tryby pracy administratora i użytkowników systemu

	19
	Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem

	20
	Menu i raporty w języku polskim

	21
	Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów

	22
	Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów

	23
	Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu (tak, jak w edytorze tekstu)

	24
	Instrukcja obsługi w języku polskim

	25
	W zestawie z rejestratorem futerał z paskiem, mankiet standardowy, osiem akumulatorów, ładowarka akumulatorów, walizka

	26
	Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, ergospirometrię, holter EKG, holter RR.

	27
	Autoryzacja na sprzedaż i serwis oferowanego sprzętu

	28
	Okres rejestracji ciśnienia krwi: 24, 27, 48, 51 godzin

	29
	Pojemność pamięci: 600 pomiarów

	30
	Warunki przechowywania: Temp: -20°-50° C/ Wilgotność: 10%-95% Ciśnienie Atmosferyczne: 70kPa-106kPa

	31
	Okresy: Poranek, dzień, noc, okresy specjalne

	32
	Zakres pomiaru ciśnienia krwi	30 – 260 mmHg

	33
	Puls	40 – 200 uderzeń/ min

	34
	Dokładność pomiaru	±3mmHg lub ±2% wagi pomiaru

	35
	Interwał pomiaru: 5 – 90 (5,10,15,20,25,30,40,60,90)

	36
	Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły :  BHS i AAMI

	37
	Inflacja- Automatycznie kontrolowana pompa w mankiecie max 300 mmHg

	38
	Sensor ciśnienia -Piezo rezystywny

	39
	Rozmiar mankietu:	
Duży: 15x33cm / 33-44 cm
Średni: 12x25 cm/ 25-34 cm
Mały 9x18 cm/ 18-25 cm



	L.p.
	Dane techniczne

	1
	Rejestrator 3-kanałowy

	2
	Zapis danych w trybie 3-kanałowym z 5 odprowadzeń.

	3
	Czujnik aktywności fizycznej pacjenta

	4
	Transmisja danych za pomocą USB, Karta SD

	5
	Możliwość uruchomienia badania z wpisaniem danych pacjenta i parametrów badania bezpośrednio w rejestratorze bez udziału komputera

	6
	Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta

	7
	Częstotliwość próbkowania 8 x 2000Hz

	8
	Rozdzielczości zapisu 24 bity

	9
	Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz

	10
	Czas ciągłego zapisu: 1-2 dni

	11
	Zapis danych na karcie pamięci typu SD – 2GB

	12
	Detekcja pracy stymulatora

	13
	Wyświetlacz LCD min. 2” w rejestratorze z podglądem sygnału EKG

	14
	Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania min. 8s 

	15
	Zasilanie za pomocą 2 baterii lub akumulatorów AA

	16
	Waga rejestratora – maks. 106g, z bateriami -maks. 138g

	17
	Maksymalne rozmiary rejestratora: 102 x 62 x 24 mm 

	18
	Kabel pacjenta 40-90 cm

	19
	Warunki pracy: Temperatura 1 - 55°C, Wilgotność 10% - 95%, Ciśnienie
atmosferyczne 800 hPa – 1060 hPa

	20
	W zestawie z rejestratorem instrukcja obsługi w języku polskim, kabel pacjenta, dwie karty pamięci, cztery akumulatory AA, futerał z trzema paskami dla pacjenta


Opis techniczny rejestratora




Opis techniczny oprogramowania
	L.p.
	Dane techniczne

	1
	Współpraca z rejestratorami 7-kanałowymi, 12-kanałowymi i 3 kanałowymi

	2
	Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń.

	3
	Umożliwienie przeprowadzenie następujących analiz:
- Analiza HRV
- Analiza obniżenia odcinka ST
- Analiza QT i QTc
- Detekcja i analiza kardiostymulatorów

	4
	Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg i stronicowym

	5
	Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta.

	6
	Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD i bezprzewodowa

	7
	Menu programu i raporty w języku polskim

	8
	Zabezpieczenie dostępu do programu kluczem sprzętowym i hasłem

	9
	Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu

	10
	Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych

	11
	Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność

	12
	Możliwość zmiany szaty graficznej w programie

	13
	Możliwość zmiany ilości, rozmiaru i położenia wyświetlanych okien w programie

	14
	Tabela arytmii uporządkowana względem ważności. 

	15
	Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania

	16
	Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów.

	17
	Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami.

	18
	Trendy oraz podział czasowy rytmu podstawowego i wzorów arytmii.

	19
	Detekcja impulsów stymulatora. Rozróżnienie pomiędzy stymulację przedsionkową, komorową, dwujamową, pobudzeń zsumowanych i rzekomo zsumowanych.

	20
	Histogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV

	21
	Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta.

	22
	Trendy wartości HRV

	23
	Podgląd i nawigacja do wartości granicznych ST

	24
	Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG.

	25
	Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta.

	26
	Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia.

	27
	Podgląd i nawigacja do wartości granicznych QT.

	28
	Interaktywny histogram odstępów QT.

	29
	Interaktywny histogram skorygowanych odstępów QTc.

	30
	Analiza czasowa wartości QT/QTc w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność pacjenta.

	31
	Wykres wartości/zdarzeń QT/QTc.

	32
	Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG i komputerową spirometrię
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