Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza , 
al. Powstańców Warszawy 12, 
35-959 Rzeszów,

Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o zmianach

Postępowanie nr NA/O/305/2019 Dostawa sprzętu medycznego

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na: Dostawa sprzętu medycznego
[bookmark: _GoBack]
Pytanie 1: 
Rejestrator 
Pkt. 4 Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny (światłowodowy) USB.
Czy Zamawiający dopuści rejestrator z opcją komunikacji z komputerem poprzez przewód USB i złącze Bluetooth?
Oferowany przez nas rejestrator wykorzystuje najbardziej rozpowszechniony standard, który parametrami technicznymi, jest porównywany do rozwiązania wymaganego.
Użytkownik, nie ponosząc niepotrzebnych wysokich kosztów, może zamienić standardowe łącze. Wymagana technologia komunikacji z komputerem przy użyciu światłowodu obarczona jest cechami negatywnymi. Przewód światłowodowy, przy normalnym użytkowaniu, po zgięciu dochodzi do załamania. Przewód światłowodowy podatny jest na uszkodzenia.

Odpowiedź 1:
TAK - Zamawiający dopuści rejestrator z opcją komunikacji z komputerem poprzez przewód USB i złącze Bluetooth.

Pytanie 2:
Pkt. 14 Maksymalne rozmiary rejestratora: 99 x 71 x 29 mm.
Czy Zamawiający dopuści rejestrator o wymiarach 128 x 75 x 30 mm?

Odpowiedź 2: 
TAK – Zamawiający dopuści rejestrator o wymiarach 128 x 75 x 30 mm.

Pytanie 3: 
Pkt. 18 Tryby pracy administratora i użytkowników systemu.
Proszę o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga możliwości trybu pracy administratora i użytkowników systemu, realizowana poprzez aplikację analizującą? Czy Zamawiający dopuści system z możliwością trybu pracy administratora i użytkowników systemu przy użyciu systemu operacyjnego?
W praktyce opcja trybu pracy administratora i użytkowników systemu, jako funkcja systemu operacyjnego Windows, jest najbardziej uniwersalnym i funkcjonalnym rozwiązaniem.

Odpowiedź 3: 
TAK – Zamawiający wymaga trybu pracy administratora i użytkowników realizowanych przez aplikację analizującą.
NIE - Zamawiający nie dopuści systemu z możliwością trybu pracy administratora 
i użytkowników systemu przy użyciu systemu operacyjnego Windows.

Pytanie 4: 
Pkt. 19 Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem.
Proszę o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia dostępu do oprogramowania hasłem, realizowana poprzez aplikację analizującą? Czy Zamawiający dopuści system z możliwością zabezpieczenia dostępu do oprogramowania hasłem przy użyciu systemu operacyjnego?
W praktyce opcja trybu pracy administratora i użytkowników systemu, jako funkcja systemu operacyjnego Windows, jest najbardziej uniwersalnym i funkcjonalnym rozwiązaniem.

Odpowiedź 4: 
TAK - Zamawiający wymaga zabezpieczenia dostępu do oprogramowania hasłem, realizowana poprzez aplikację analizującą.
NIE - Zamawiający nie dopuści systemu z możliwością zabezpieczenia dostępu do oprogramowania hasłem przy użyciu systemu operacyjnego Windows.

Pytanie 5: 
Pkt. 26 Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, ergospirometrię, holter EKG, holter RR.
Czy Zamawiający dopuści system bez oprogramowania współpracującego z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, ergospirometrię, holter EKG, holter RR?
Oferowany przez nas system wyposażony jest w oprogramowanie różnych producentów.
Optymalnym rozwiązaniem jest wybór najlepszych zestawów, do danego typu analizy, niekoniecznie jednego producenta.  

Odpowiedź 5: 
NIE – Zamawiający wymaga możliwości współpracy z kompleksową platformą kardiologiczną, pozwalającą na wspólną analizę wyników różnych badań.

Pytanie 6: 
Pkt. 29 Pojemność pamięci: 600 pomiarów.
Czy Zamawiający dopuści rejestrator z funkcją rejestracji ciśnienia tętniczego krwi w ciągu tygodnia (300 pomiarów) z dowolnymi odstępami pomiarów?
Oferowany przez nas rejestrator umożliwia wykonanie 300 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi. W praktyce jest to ilość wystarczająca. Uwzględniając trzy pomiary na godzinę i pomiar w nocy, wówczas w cyklu tygodniowym aparat wykonuje ok 300 pomiarów.

Odpowiedź 6: 
NIE – Zamawiający wymaga rejestratorów z określoną pojemnością pamięci.

Pytanie 7: 
Pkt. 32 Zakres pomiaru ciśnienia krwi 30 – 260 mmHg.
Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem pomiarów ciśnienia: ciśnienia skurczowego: 60 – 290 mmHg, ciśnienia rozkurczowego: 30 – 195 mmHg?
Różnica zakresu pomiaru ciśnienia rozkurczowego, pomiędzy wartością wymaganą, a oferowaną jest minimalna. Proponujemy większy zakres pomiarowy.

Odpowiedź 7: 
TAK - Zamawiający dopuści aparat z zakresem pomiarów ciśnienia: ciśnienia skurczowego: 60 – 290 mmHg, ciśnienia rozkurczowego: 30 – 195 mmHg.
Pkt. 39 Rozmiar mankietu:	
Duży: 15x33cm / 33-44 cm
Średni: 12x25 cm/ 25-34 cm
Mały 9x18 cm/ 18-25 cm. 
Czy Zamawiający dopuści aparat z mankietami pomiarowymi:
duży: 30x38 cm., średni: 24 x 32 cm., mały: 20 x 24 cm.?
TAK - Zamawiający dopuści aparat z mankietami pomiarowymi:
duży: 30x38 cm., średni: 24 x 32 cm., mały: 20 x 24 cm.

Pytanie 8:
Opis techniczny rejestratora
Pkt. 3 Czujnik aktywności fizycznej pacjenta.
Czy Zamawiający dopuści rejestrator bez czujnika aktywności fizycznej/ruchowej pacjenta?
Oferowane przez naszą firmę aparaty nie są wyposażone w czujniki aktywności fizycznej/ruchowej pacjenta. Producent zakłada, że operator, obserwując krzywą EKG, może bez problemu ustalić stan pacjenta. Czy pacjent w danym czasie jest aktywny, pracuje, ćwiczy, czy też odpoczywa, lub śpi, przedstawia to sygnał EKG. Doposażenie rejestrator w dodatkowe czujnika spowodują większy pobór prądu. Wynika z tego krótszy czas pracy urządzenia.

Odpowiedź 8:
NIE – Zamawiający wymaga rejestratora z czujnikiem aktywności fizycznej.

Pytanie 9:
Pkt. 8 Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta.
Czy Zamawiający dopuści rejestrator z możliwością automatycznego włączenia rejestratora po 3 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta?

Odpowiedź 9:
TAK - Zamawiający dopuszcza rejestrator z możliwością automatycznego włączenia rejestratora po 3 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta
Pytanie 10:
Pkt. 7 Częstotliwość próbkowania 8 x 2000Hz.
Czy Zamawiający dopuści rejestrator z częstotliwością próbkowania 4 000 Hz przy rozdzielczości zapisu 12 bity?
Czy Zamawiający dopuści rejestrator z częstotliwością próbkowania dla analizy stymulatorów 10000 Hz?

Odpowiedź 10:
TAK - Zamawiający dopuści rejestrator z częstotliwością próbkowania 4 000 Hz przy rozdzielczości zapisu 12 bity.
TAK - Zamawiający dopuści rejestrator z częstotliwością próbkowania dla analizy stymulatorów 10000 Hz.

Pytanie 11:
Pkt. 8 Rozdzielczości zapisu 24 bity.
Czy Zamawiający dopuści rejestrator z częstotliwością próbkowania 4 000 Hz przy rozdzielczości zapisu 12 bity?

Odpowiedź 11:
TAK – Zamawiający dopuści rejestrator z częstotliwością próbkowania 4 000 Hz przy rozdzielczości zapisu 12 bity.
Pytanie 12:
Pkt. 14 Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania min. 8s.
Czy Zamawiający dopuści rejestrator bez możliwości zapisu głosowego (brak mikrofonu).
Oferowany przez nas rejestrator wykorzystuje klawisz zdarzeń pacjenta ze standardowymi funkcjami. Włączenie opcji zapisu głosowego powoduje większe zużycie energii baterii zasilającej. Jednocześnie skracając czas rejestracji sygnału EKG.

Odpowiedź 12: 
NIE – Zamawiający wymaga rejestratora z rejestratorem głosowym.

Pytanie 13: 
Pkt. 15 Zasilanie za pomocą 2 baterii lub akumulatorów AA.
Czy Zamawiający dopuści rejestrator zasilany z 1 baterii lub akumulatora AAA?
Oferowane przez naszą firmę aparaty są zasilane z 1 baterii lub akumulatora AAA.
Zmniejsza to masę rejestratora, a tym samym zwiększa komfort użytkowania urządzenia.

Odpowiedź 13:
TAK – Zamawiający dopuści rejestrator zasilany 1 baterią lub akumulatorem AAA.

Pytanie 14:
Pkt. 19 Warunki pracy: Temperatura 1 - 55°C, Wilgotność 10% - 95%, Ciśnienie atmosferyczne 800 hPa – 1060 hPa.
Czy Zamawiający dopuści rejestrator z warunkami pracy: Temperatura 5 - 45°C, Wilgotność powyżej 80%, Ciśnienie atmosferyczne 700 hPa – 1060 hPa?
Odpowiedź 14:
NIE – Zamawiający wymaga rejestratora spełniające określone warunki pracy.

Opis techniczny oprogramowania

Pytanie 15: 
Pkt. 6 Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD i bezprzewodowa.
Czy Zamawiający dopuści system z opcją komunikacji z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD bez funkcji bezprzewodowej?

Odpowiedź 15:
TAK - Zamawiający dopuści system z opcją komunikacji z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD bez funkcji bezprzewodowej.

Pytanie 16
Pkt. 8 Zabezpieczenie dostępu do programu kluczem sprzętowym i hasłem.
Proszę o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia dostępu do oprogramowania hasłem, realizowana poprzez aplikację analizującą? Czy Zamawiający dopuści system z możliwością zabezpieczenia dostępu do oprogramowania hasłem przy użyciu systemu operacyjnego?
W praktyce opcja trybu pracy administratora i użytkowników systemu, jako funkcja systemu operacyjnego Windows, jest najbardziej uniwersalnym i funkcjonalnym rozwiązaniem.
Odpowiedź 16:
TAK - Zamawiający wymaga zabezpieczenia dostępu do oprogramowania hasłem, realizowana poprzez aplikację analizującą.
NIE - Zamawiający nie dopuści systemu z możliwością zabezpieczenia dostępu do oprogramowania hasłem przy użyciu systemu operacyjnego Windows.
Pytanie 17:
Pkt. 12 Możliwość zmiany szaty graficznej w programie.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z możliwością zmiany ustawień wyświetlania, z menedżerem ustawień raportu?
Odpowiedź 17:
TAK - Zamawiający dopuści system z możliwością zmiany ustawień wyświetlania, z menedżerem ustawień raportu.

Pytanie 18:
Pkt. 30 Analiza czasowa wartości QT/QTc w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność pacjenta.
Czy Zamawiający dopuści system z analizą czasowa wartości QT/QTc bez podziału na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność pacjenta?

Odpowiedź 18:
NIE – Zamawiający wymaga oprogramowania, które umożliwia analizę czasową wartości QT/QTc w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność pacjenta.
Pytanie 19:
Pkt. 32 Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG i komputerową spirometrię.
Czy Zamawiający dopuści system bez oprogramowania stanowiącego jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG i komputerową spirometri ?
Oferowany przez nas system wyposażony jest w oprogramowanie różnych producentów.
Optymalnym rozwiązaniem jest wybór najlepszych zestawów, do danego typu analizy, niekoniecznie jednego producenta.  

Odpowiedź 19:
NIE – Zamawiający wymaga oprogramowania, które stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG i komputerową spirometrii.


UWAGA ZMIANA TERMINU 
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VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą 
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa sprzętu medycznego NIE OTWIERAĆ przed 2019-10-15 godz. 10:15 - NA/O/305/2019”

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać na adres msalamon@prz.edu.pl  lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2019-10-15 do godz. 10:00.
Termin związania ofertą: 30 dni
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-10-15 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

ZAMAWIAJACY ZMIENIA NA 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl  Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa sprzętu medycznego NIE OTWIERAĆ przed 2019-10-17 godz. 10:15 - NA/O/305/2019”

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać na adres msalamon@prz.edu.pl  lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2019-10-17 do godz. 10:00.
Termin związania ofertą: 30 dni
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-10-17 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.
