ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa 2   –  Artroskop, narzędzia artroskopowe, napęd ortopedyczny do dużych zabiegów

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2019

| L.p. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany (potwierdzić i opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| TOR WIZYJNY |  |  |  |
| ENDOSKOPOWA KAMERA WYSOKIEJ ROZDIELCZOŚCI – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3’’ wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS | Tak |  |
|  | Rozdzielczość kamery 1920x1080, progresywny skan obrazu. | Tak |  |
|  | Praca konsoli kamery w trzech trybach wysokiej rozdzieleczości – 1920x1080p, 1280x1024p, 1280x720p umożliwiająca podłączenie odbiorników sygnału pracujących w innych rozdzielczościach niż kamera. | Tak |  |
|  | Możliwośc automatycznych ustawień parametrów dla zaawansowanych technik wideochirurgicznych w zakresie różnych specjalizacji zabiegowych typu laparoskopia, histeroskopia, cystoskopia, endoskopy giętkie. | Tak |  |
|  | możliwość płynnej regulacji nasycenia i temperatury barwowej koloru czerwonego i niebieskiego (funkcje R-Gain, R-Hue, B-Gain, B-Hue) | ### Tak |  |
|  | Konsola kamery wyposażona w min. 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1920x1080p) oraz jedno analogowe | ### Tak |  |
|  | Zakres migawki do 1/50000 sekundy | Tak |  |
|  | Wyjścia cyfrowe DVI–I – 2szt. | Tak |  |
|  | Wyjście analogowe S-Video | Tak |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. | Tak |  |
|  | Zoom optyczny lub cyfrowy | Tak |  |
|  | Przyciski sterujące na głowicy kamery – 4, z możliwością sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła. | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | Tak |  |
|  | Współpraca urządzenia z głowicami wysokiej rozdzielczości typu Inline do operacji jednoportowych | Tak |  |
|  | Waga konsoli 6,0 kg | Tak |  |
|  | Waga obiektywu 0,226 kg | Tak |  |
|  | Waga głowicy – 0,68 kg | Tak |  |
|  | Przewód głowicy kamery - długość 3,15m | Tak |  |
|  | W komplecie kabel DVI-I | Tak |  |
| MONITOR MEDYCZNY – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Rozdzielczość obrazu min.1920x1080 | Tak (podać) |  |
|  | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panela wyświetlacza LCD: IPS-Alpha | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu min. 26”, ekran panoramiczny | Tak (podać) |  |
|  | rozmiar plamki: 0,300 (poziom) × 0,300 (pion) mm | Tak |  |
|  | jasność: 500 cd/m2 | Tak |  |
|  | kontrast: 1400:1 | Tak |  |
|  | maksymalna częstotliwość zegara pikselowego: 165 MHz | Tak (podać) |  |
|  | dwustronna powłoka antyrefleksyjna | Tak |  |
|  | twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H | Tak |  |
|  | 5 trybów skalowania obrazu: | Tak |  |
|  | Wyświetlana ilość kolorów – min. 10 bitów ( głębia koloru: 10 bitów (>1 miliarda kolorów) ) | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski | Tak |  |
|  | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video | Tak |  |
|  | Wyświetlanie całkowitego czasu przepracowanego przez urządzenie | Tak |  |
|  | Możliwość zablokowania przycisków | Tak |  |
|  | synchronizacja: 2,5–5,0 Vpp, Oddzielny sygnał synchronizacji poziomej i pionowej | Tak |  |
|  | wyświetlanie bieżącego formatu sygnału wejściowego | Tak |  |
|  | wyświetlanie całkowitego czasu przepracowanego przez urządzenie | Tak |  |
|  | możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora | Tak |  |
|  | regulacja położenia, tła i czasu wyświetlania menu ekranowego | Tak |  |
|  | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) | Tak |  |
|  | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) min 9 specjalności | Tak |  |
|  | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - minimum 4 efekty. | Tak |  |
|  | sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim | Tak |  |
|  | Zużycie energii: 35-65W | Tak |  |
|  | Wymiary: 660,4 × 442 × 86,4 mm (szerokość × wysokość × głębokość) | Tak |  |
|  | Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm | Tak |  |
|  | Waga: 8,6 kg | Tak |  |
|  | Plastikowana Osłona na matrycę monitora – 1szt | Tak |  |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED 1 SZT. |  |  |  |
|  | Moc żarówki LED min. 240W | Tak |  |
|  | Żywotność min. 60000 godzin pracy | Tak |  |
|  | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. | Tak |  |
|  | Tryb gotowości standby | Tak |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta | Tak |  |
|  | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | Tak |  |
|  | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery | Tak |  |
|  | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | Tak |  |
|  | Światłowód autoklawowalny, średnica min 5mm, długość min 3m – 2 szt. | Tak |  |
|  | Taca do sterylizacji instrumentów dwupoziomowa – 2szt | Tak |  |
| CYFROWY REJESTRATOR MEDYCZNY – 1 szt. |  |  |  |
|  | Uchylny dotykowy panel ( 8 calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę | Tak |  |
|  | Wyświetlanie obrazu w obrazie(funkcja PIP), obrazu przy obrazie (PbP) | Tak |  |
|  | Personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji | Tak |  |
|  | Możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom/ikonom na ekranie głównym | Tak |  |
|  | Współpraca z drukarką: możliwość ustawienia drukarki według własnych preferencji z poziomu SDC 3 | Tak |  |
|  | Lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji użytkownika | Tak |  |
|  | Zapis dźwięku i komentarzy głosowych | Tak |  |
|  | Możliwość sterowania głosowego rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi podłączonymi do systemu | Tak |  |
|  | Możliwość sterowania rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi poprzez pilota | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych | Tak |  |
|  | Obraz: Rozdzielczość:NTSC:640 x 480, PAL:768x576, XGA:1024 x 768, SXGA:1280 x 1024, High Definition 720: 1280 x 720, High Definition 1080:1929 x 1080 Format: Bitmapa (BMP), Join Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG) | Tak |  |
|  | Dźwięk: Wejście/wyjście: Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego, 1 wyjście głośników | Tak |  |
|  | Masa całkowita:10,2 kg | Tak |  |
|  | Dwa niezależne kanały wideo: możliwość jednoczesnej rejestracji sygnałów z dwóch źródeł | Tak |  |
|  | Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy( zapis automatyczny), płyta (CD lub DVD), pamięć USB, lokalizacje sieciowe (Serwer FTP) | Tak |  |
|  | Streaming: przesyłanie obrazu poprzez sieć | Tak |  |
|  | Możliwość nagrywania w formatach: MPEG 2 i MPEG 4 (wysoka rozdzielczość) | Tak |  |
|  | Wbudowany twardy dysk o pojemności 1 Tb ( zapis automatyczny) | Tak |  |
|  | Dwa wejścia DVI, dwa wyjścia DVI | Tak |  |
|  | Możliwość wysyłania plików wideo oraz zdjęć do serwera plików w celu przechowywania długoterminowego | Tak |  |
| ## POMPA ARTROSKOPOWA – 1 SZTUKA |  |  |  |
|  | Menu pompy w języku polskim | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w torze napływu (jednotorowym) lub w trybie napływu/odpływu (dwutorowym) | Tak |  |
|  | Dreny w postaci szybko montowanych kaset | Tak |  |
|  | Dreny kodowane kolorami osobno dla toru napływu i odpływu | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia jednoczesnego kaniuli, shavera i elektrody do waporyzacji za pomocą dedykowanych i opisanych drenów | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia kaset dziennych | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy, kąt widzenia min. 168 stopni, przekątna min. 6,5 cala, rozdzielczość 640x 480, skala kolorów 16- bitowy | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia przełącznika ręcznego lub przełącznika nożnego | Tak |  |
|  | Możliwość konfigurowania indywidualnych profili użytkowników | Tak |  |
|  | Minimum 4 prekonfigurowane programy stawowe: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, małe stawy | Tak |  |
|  | Brak konieczności każdorazowej kalibracji pompy dzięki możliwości wyboru prekonfigurowanych kombinacji osprzętu (optyki i płaszcza) | Tak |  |
|  | Funkcja pozwalająca na zmianę typu używanego osprzętu w trakcie zabiegu bez konieczności kalibracji pompy | Tak |  |
|  | Zakres ciśnienia: 0-150mmHg z możliwością regulacji co 5 mmHg | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia ≤ 1% | Tak |  |
|  | Przepływ 0-100 % z możliwością regulacji co 10% | Tak |  |
|  | Funkcja opróżniania stawu | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia zasilania dwóch dodatkowych urządzeń medycznych z konsoli pompy za pomocą 2 gniazd wyjścia zasilania sieciowego AC 240V | Tak |  |
|  | Możliwość zintegrowania pompy z shaverem, waporyzatorem | Tak |  |
| NARZĘDZIA ARTROSKOPOWE DO ARTROSKOPII KOLANA – 11 SZTUK |  |  |  |
|  | Narzędzia artroskopowe jednoczęściowe, średnica 2.7-3.4mm, długość robocza 120mm, do wyboru z katalogu przez Zamawiającego (chwytak, odgryzacz, haczyk, nożyczki, wycinak) + dedykowany kontener do sterylizacji w/w narzędzi | Tak |  |
| NARZĘDZIA ARTROSKOPOWE DO ARTROSKOPII BARKU – 16 SZTUK |  |  |  |
|  | Narzędzia artroskopowe jednoczęściowe, długość całkowita:204-290mm, długość robocza 162-165mm, do wyboru z katalogu przez Zamawiającego (narzędzie do szycia obrąbka prawe/lewe, narzędzie do szycia uszkodzeń stożka prawe/lewe, manipulator szwów, chwytak do tkanek z mechanizem zatrzaskowaym/bez mechanizmu, popychacz węzłów, raszpla do kości zagięta 20st. w górę i w dół, separator do oddzielania kości od tkanek, obcinak do szwów, manipulator szwów, haczyk artroskopowy, przeszywacz artroskopowy z mechanizmem chwytającym nitkę po przeszyciu) + dedykowany kontener do sterylizacji w/w narzędzi | Tak |  |
| OPTYKI ARTROSKOPOWE – 3 SZTUKI |  |  |  |
|  | Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm, średnica 2.7mm, kąt 30(1szt), średnica 4mm, kąt 30 stopni (2szt)), spajana laserowo, szkło szafirowe na czole optyki, długość robocza 120-165mm. Dodatkowo do każdej w/w optyki: kaniula artroskopowa, średnica 4.0-6.5mm, wyposażona w 2 zawory obrotowe – 1szt. oraz obturator ołówkowy do kaniuli. – 1szt. Dodatkowo plastikowy pojemnik do sterylizacji optyki 2.7mm– 1szt. | Tak |  |
| RĘKOJEŚĆ SHAVERA ARTROSKOPOWEGO – 2 SZTUKI |  |  |  |
|  | Możliwość uruchamiania przełącznikiem nożnym i z uchwytu napędu | Tak |  |
|  | Automatycznie rozpoznawany przez konsolę, która dobiera optymalne nastawy pracy | Tak |  |
|  | Zakres obrotów maksymalnych do 12000 obr/min | Tak |  |
|  | Oscylacje do 3000 cykli/min | Tak |  |
|  | Trzy przyciski sterujące na uchwycie | Tak |  |
|  | Programowalne przyciski na uchwycie | Tak |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie ostrzy | Tak |  |
|  | Regulacja ssania 0-100% | Tak |  |
|  | Obrotowy króciec kanału ssania | Tak |  |
|  | Shaver wodoodporny, zabezpieczenie wtyku elektrycznego dołączonym zamknięciem | Tak |  |
|  | Napęd bezobsługowy – nie wymaga smarowania | Tak |  |
|  | Wyposażony w silnik bezszczotkowy | Tak |  |
|  | Sterylizacja w autoklawie | Tak |  |
|  | Ostrza jednorazowe w rozmiarach 2.0 - 5.5mm kodowane kolorem | Tak |  |
| KONSOLA SHAVERA I WAPORYZATORA – 1 SZTUKA |  |  |  |
|  | Częstotliwość pracy generatora RF: 200kHz | Tak |  |
|  | Moc cięcia (CUT): zakres pracy 30W - 380W, min. 11 poziomów mocy | Tak |  |
|  | Funkcja modulacji siły cięcia | Tak |  |
|  | Maksymalna moc wyjściowa koagulacji (COAG) - 120W, 3 poziomy mocy | Tak |  |
|  | Średnica elektrod: 2.5/3.5/4.0mm | Tak |  |
|  | Obsługiwane przez konsolę elektrody z ręcznym sterowaniem | Tak |  |
|  | Elektrody jednoczęściowe | Tak |  |
|  | Elektrody z wbudowanym przewodem sterującym (długość min.3m), automatycznie rozpoznawane przez konsolę | Tak |  |
|  | Dostępne elektrody do małych stawów oraz do artroskopii biodra (długość 180mm) | Tak |  |
|  | Możliwość wyginania elektrod w zakresie 0-45° (±7°) | Tak |  |
|  | System rozpoznawania metalu w pobliżu elektrody – minimalizacja uszkodzeń optyk artroskopowych przez działającą elektrodę | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia shavera artroskopowego | Tak |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie shavera przez konsolę - dobór optymalnych nastaw | Tak |  |
|  | Jednorazowe ostrza shavera o średnicach kodowanych kolorem uchwytu ostrza w zakresie 2.0 - 5.5mm - automatycznie rozpoznawane przez konsolę (technologia RFID) | Tak |  |
|  | Możliwowść pracy z przełącznikiem nożnym przewodowym i bezprzewodowym | Tak |  |
|  | Komunikaty o błędach i usterkach wyświetlane na panelu przednim urządzenia | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w gniazdo USB umożliwiające aktualizację programów użytkownika | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | Tak |  |
| WÓZEK APARATUROWY – 1 SZTUKA |  |  |  |
|  | Wózek aparaturowy z atestem medycznym | Tak |  |
|  | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół | Tak |  |
|  | Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm | Tak |  |
|  | Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami | Tak |  |
|  | W komplecie/ zestawie: - uchwyt do swiatłowodu - uchwyt na głowicę kamery - możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka - uchwyt dla pompy artroskopowej - wieszak na worki z płynem do irygacji - możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka - możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy | Tak |  |
|  | Ramię wózka umieszczone centralnie o dł. min, 700 mm | Tak |  |
|  | Możliwość ustawiania monitora w min. 3 płaszczyznach | Tak |  |
|  | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka | Tak |  |
| NAPĘDY ORTOPEDYCZNE DO DUŻYCH KOŚCI |  |  |  |
| Piła ortopedyczna do dużych kości |  |  |  |
|  | Piła ortopedyczna oscylacyjna z dwoma prędkościami oscylacji – 1szt. | Tak |  |
|  | Metalowa obudowa napędu w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | Tak |  |
|  | Płynna regulacja ruchu oscylacyjnego | Tak |  |
|  | Zakres ruchu oscylacyjnego 0-12 000 cykli/min | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia dwóch zakresów prędkości ruchu oscylacyjnego: 0-10 000 i 0-12 000 cykli/min - uruchamiane wbudowanym w napęd przełącznikiem | Tak |  |
|  | Skok ostrza (wychylenie kątowe) - 5° | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach co 45° | Tak |  |
|  | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy | Tak |  |
|  | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem | Tak |  |
|  | Zatrzaskowy montaż akumulatorów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  |
|  | Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi | Tak |  |
|  | Kompatybilność z akumulatorami NiCd, NiMH i Li-Ion | Tak |  |
|  | Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy | Tak |  |
|  | Napięcie zasilania napędu: 9.6 lub 9.9 V | Tak |  |
|  | Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris | Tak |  |
|  | Maksymalna temperatura części piły oscylacyjnej stykających się z ciałem pacjenta <51°C | Tak |  |
|  | Maksymalna waga piły oscylacyjnej nieprzekraczająca: 1.0±5% kg | Tak |  |
|  | Pakiet 20 szt. sterylnych jednorazowych ostrzy do piły oscylacyjnej do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Dostępnych ponad 150 ostrzy o różnej geometrii do piły oscylacyjnej | Tak/Podać |  |
| Wiertarka ortopedyczna do dużych kości |  |  |  |
|  | Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji – 1szt. | Tak |  |
|  | Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | Tak |  |
|  | Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja | Tak |  |
|  | Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski) | Tak |  |
|  | Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie | Tak |  |
|  | Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego | Tak |  |
|  | Napęd z wbudowaną przekładnią do zwiększania momentu obrotowego napędu | Tak |  |
|  | Wybór między trybami pracy napędu: wiercenia i rozwiercania (frezowania) - realizowany przełącznikiem w napędzie | Tak |  |
|  | Zakres obrotów wiercenia 0-1200±5% obr/min na wszystkich nasadkach | Tak |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy w trybie wiercenia 4.8±5% Nm | Tak |  |
|  | Zakres obrotów rozwiercania (frezowania) 0-270±5% obr/min na wszystkich nasadkach | Tak |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy w trybie rozwiercania (frezowania) 18.2±5% Nm | Tak |  |
|  | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy | Tak |  |
|  | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem | Tak |  |
|  | Kaniulacja wzdłuż osi napędu: 4.3±5% mm | Tak |  |
|  | Zatrzaskowy montaż nasadek, akumulatorów, adapterów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  |
|  | Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi | Tak |  |
|  | Kompatybilność z akumulatorami NiCd, NiMH i Li-Ion | Tak |  |
|  | Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy | Tak |  |
|  | Napięcie zasilania napędu: 9.6 lub 9.9 V | Tak |  |
|  | Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris | Tak |  |
|  | Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C | Tak |  |
|  | Waga napędu nieprzekraczająca: 1.0±5% kg | Tak |  |
| Nasadki do wiertarki ortopedycznej do dużych kości |  |  |  |
|  | Nasadka wiertarsko-frezerska trójszczękowa kluczykowa z zakresem roboczym średnic 0.0-6.35 mm – 1szt. | Tak |  |
|  | Kaniulacja nasadki wiertarskiej trójszczękowej kluczykowej min.: 4.3±5% mm | Tak |  |
|  | Nasadka wiertarsko-frezerska z gniazdem zatrzaskowym typu Hudson/Modified Trinkle – 1szt. | Tak |  |
|  | Wszystkie nasadki do wiertarki ortopedycznej pracują zarówno w trybie wiercenia jak i rozwiercania | Tak |  |
|  | Współpraca z min. 14 różnymi nasadkami do wiercenia i rozwiercania | Tak |  |
| Pojemniki do automatycznego mycia i sterylizacji zestawu napędów ortopedycznych do dużych kości |  |  |  |
|  | Dedykowany kontener sterylizacyjny z perforowaną pokrywą i z wyjmowaną tacą do napędów ortopedycznych wraz z akcesoriami – 1 szt. | Tak |  |
|  | Taca sterylizacyjna wyposażona w dedykowane uchwyty (organizery) z elastomeru termoplastycznego dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu | Tak |  |
|  | Wszystkie narożniki tacy usztywnione i zabezpieczone elementami z tworzywa PEEK | Tak |  |
| Ładowarka uniwersalna z akumulatorami i obudowami sterylnymi na akumulatory do napędów ortopedycznych do dużych i małych kości |  |  |  |
|  | Ładowarka uniwersalna 4-portowa – 1szt. | Tak |  |
|  | Ładowarka wyposażona w 4 wymienne moduły do ładowania akumulatorów | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego niezależnego ładowania do 4 akumulatorów | Tak |  |
|  | Ładowanie akumulatorów z różnymi rodzajami ogniw: NiCd, NiMH i LI-Ion | Tak |  |
|  | Elektroniczna kontrola procesu testowania, ładowania i rozładowania (kondycjonowania) w zależności od rodzaju ogniw akumulatora | Tak |  |
|  | Ekran informacyjny - dla każdego modułu ładowania akumulatora wyświetlający informacje min.: ładowanie, rozładowywanie, gotowość i konieczność wymiany, liczba pełnych cykli ładowania oraz graficzne przedstawienie możliwości akumulowania energii przez akumulator (w odniesieniu do nowego akumulatora) | Tak |  |
|  | Przyciski szybkiej aktywacji - umożliwiają współdziałanie z ładowarką. Ekran informacyjny wyświetla odpowiednie etykiety przycisków w zależności od sekwencji ładowania zestawu baterii | Tak |  |
|  | Czas trwania sekwencji ładowania pojedynczego akumulatora: 5 – 90 min | Tak |  |
|  | Wskaźniki świetlne - lampki kontrolne (zielona i żółta) dostarczają informacji odpowiadającej danemu modułowi ładowarki. Lampki te mogą świecić stale lub migać, w zależności od stanu ładowarki, modułu lub zestawu baterii. | Tak |  |
|  | Izolowany port diagnostyczny Ethernet zapewniający komunikację z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów i akumulatorów za pośrednictwem Internetu | Tak |  |
|  | Napięcie wejściowe ładowarki: 230V~, 1.5A, 50-60 Hz | Tak |  |
|  | Akumulator niesterylny duży – 2 szt. | Tak |  |
|  | Typ ogniw akumulatorów: Li-Ion | Tak |  |
|  | Napięcie wyjściowe akumulatorów: 9.9V | Tak |  |
|  | Pojemność dużego akumulatora niesterylnego min.: 2.2 Ah | Tak |  |
|  | Waga dużego akumulatora niesterylnego nieprzekraczająca: 330±5% g | Tak |  |
|  | Wbudowana w akumulatory kontrolka LED informująca o krytycznym poziomie energii akumulatora | Tak |  |
|  | Akumulatory wyposażone w technologię aktywnej ochrony ogniw - zabezpieczenie przed przypadkowym rozładowaniem (np. zwarcie styków podczas zanurzania akumulatora) | Tak |  |
|  | Akumulatory wyposażone w elektroniczny moduł pamięci do rejestracji min. liczby cykli ładowania akumulatora, rzeczywistej pojemności kumulowanej przez ogniwa | Tak |  |
|  | Akumulatory wyposażone w elektroniczny moduł pamięci do odczytu danych identyfikacyjnych i parametrów pracy zasilanych napędów w celu komunikacji z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów | Tak |  |
|  | Dedykowana obudowa sterylna do dużego akumulatora niesterylnego – 2 szt. | Tak |  |
|  | Dedykowana obudowa sterylna wyposażona w szczelny mechanizm blokujący zabezpieczający pojemnik przed przypadkowym otwarciem | Tak |  |