Zał. nr 2 do ogłoszenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAD 4

## Ręczny oscyloskop przemysłowy

| Tryb oscyloskopu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pionowo |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakterystyka częstotliwościowa — sprzężenie pojemnościowe DC | Bez sond i przewodów pomiarowych (z BB120) |  |  |  |  | 123B: DC do 20 MHz (-3 dB) 124B oraz 125B: DC do 40 MHz (-3 dB) |  |
|  | Z ekranowanymi przewodami pomiarowymi STL120-IV 1:1 |  |  |  |  | DC do 12,5 MHz (-3 dB) / DC do 20 MHz (-6 dB) |  |
|  | Z sondą VP41 10:1 |  |  |  |  | 123B: DC do 20 MHz (-3 dB) 124B oraz 125B: DC do 40 MHz (-3 dB) |  |
| Charakterystyka częstotliwościowa — sprzężenie pojemnościowe AC (w przypadku spadku wzmoznienia) | Bez sond i przewodów pomiarowych |  |  |  |  | <10 Hz (-3 dB) |  |
|  | Z ekranowanymi przewodami pomiarowymi STL120-IV 1:1 |  |  |  |  | <10 Hz (-3 dB) |  |
|  | Z sondą VP41 10:1 |  |  |  |  | <10 Hz (-3 dB) |  |
| Czas narastania, bez sond i przewodów pomiarowych | 123B <17,5 ns 124B i 125B <8,75 ns |  |  |  |  |  |  |
| Impedancja wejściowa | Bez sond i przewodów pomiarowych |  |  |  |  | 1 MΩ//20 pF |  |
|  | Z adapterem BB120 |  |  |  |  | 1 MΩ//24 pF |  |
|  | Z ekranowanymi przewodami pomiarowymi STL120-IV 1:1 |  |  |  |  | 1 MΩ//230 pF |  |
|  | Z sondą VP41 10:1 |  |  |  |  | 5 MΩ//15,5 pF |  |
| Czułość | od 5 mV do 200 V na działkę |  |  |  |  |  |  |
| Analogowy ogranicznik szerokości pasma | 10 kHz |  |  |  |  |  |  |
| Tryby wyświetlania | A, -A, B, -B |  |  |  |  |  |  |
| Maksymalne napięcie wejściowe A i B | Bezpośrednie, z przewodami pomiarowymi lub z sondą VP41 |  |  |  |  | Maksymalne napięcie 600 Vrms Cat IV, 750 Vrms. |  |
|  | Z adapterem BB120 |  |  |  |  | 600 Vrms |  |
| Maks. napięcie zmienne, z dowolnego zacisku do masy | 600 Vrms Cat IV, 750 Vrms do 400 Hz |  |  |  |  |  |  |
| Pozioma |  |  |  |  |  |  |  |
| Tryby oscyloskopu | Normalny, Pojedynczy, Lista |  |  |  |  |  |  |
| Zakresy (normalny) | Próbkowanie równoważne |  |  |  |  | 123B: 20 ns do 500 ns/działkę |  |
|  |  |  |  |  |  | 124B i 125B: 10 ns do 500 ns/działkę |  |
|  | Próbkowanie w czasie rzeczywistym |  |  |  |  | 1 μs do 5 s/działkę |  |
|  | Pojedynczy (czas rzeczywisty) |  |  |  |  | 1 μs do 5 s/działkę |  |
|  | Lista (czas rzeczywisty) |  |  |  |  | 1s do 60 s/działkę |  |
| Częstotliwość próbkowania (jednocześnie dla obu kanałów) | Próbkowanie równoważne (powtarzalne sygnały) |  |  |  |  | maks. 4 GS/s |  |
|  | Próbkowanie w czasie rzeczywistym 1 μs do 60 s/działkę |  |  |  |  | 40 MS/s |  |
| Wyzwalacz |  |  |  |  |  |  |  |
| Odświeżanie wyświetlacza | Swobodna praca, po wyzwoleniu |  |  |  |  |  |  |
| Źródło | A, B |  |  |  |  |  |  |
| Czułość A i B | Przy DC do 5 MHz |  |  |  |  | 0,5 działki lub 5 mV |  |
|  | Przy 40 MHz |  |  |  |  | 123B: 4 działki |  |
|  |  |  |  |  |  | 124B i 125B: 1,5 działki |  |
|  | Przy 60 MHz |  |  |  |  | 123B: N/d |  |
|  |  |  |  |  |  | 124B i 125B: 4 działki |  |
| Nachylenie | Dodatnie, ujemne |  |  |  |  |  |  |
| Zaawansowane funkcje oscyloskopu |  |  |  |  |  |  |  |
| Tryby wyświetlania |  | Normalny |  |  |  |  | Przechwytuje do 25 ns zakłóceń i wyświetla przebieg poświaty typu analogowego. |
|  |  | Płynny |  |  |  |  | Usuwa szum z kształtu przebiegu. |
|  |  | Bez zakłóceń |  |  |  |  | Nie przechwytuje zakłóceń między próbkami |
|  |  | Obwiednia |  |  |  |  | Rejestruje i wyświetla minimalne i maksymalne przebiegi w czasie. |
| Automatyczne ustawianie (Connect-and-View™) |  | Ciągła, w pełni automatyczna regulacja amplitudy, podstawy czasu, poziomu wyzwalacza i odstępu wyzwalania oraz wstrzymywanie. Przejście do trybu ręcznego poprzez dokonaną przez użytkownika regulację amplitudy, podstawy czasu lub poziomu wyzwalacza. |  |  |  |  |  |
| Miernik z dwoma wejściami |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokładność wszystkich pomiarów mieści się w zakresie ± (% odczytu + liczba wskazań) od 18°C do 28°C. |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodaj 0,1× (określona dokładność) dla każdego °C poniżej 18°C lub powyżej 28°C. Dla pomiarów napięcia z sondą 10:1 dodaj niedokładność sondy +1%. Na ekranie musi być widoczny więcej niż jeden okres kształtu fali. |  |  |  |  |  |  |  |
| Wejście A i wejście B |  |  |  |  |  |  |  |
| Napięcie stałe (VDC) |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakresy |  | 500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 750 V |  |  |  |  |  |
| Dokładność |  | ± (0,5% + 5 zliczeń) |  |  |  |  |  |
| Odrzucenie w trybie wspólnym (CMRR) |  | >100 dB przy DC, >60 dB przy 50, 60 lub 400 Hz |  |  |  |  |  |
| Odczyt pełnego zakresu |  | 5000 wskazań |  |  |  |  |  |
| Precyzyjny pomiar prawdziwej wartości RMS napięcia (V AC oraz V AC+DC) |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakresy |  | 500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 750 V |  |  |  |  |  |
| Dokładność od 5% do 100% zakresu (sprzężenie pojemnościowe DC) |  | DC do 60 Hz (V AC+DC) |  |  |  |  | ± (1% + 10 zliczenia) |
|  |  | 1 Hz do 60 Hz (V AC) |  |  |  |  | ± (1% + 10 zliczenia) |
| Dokładność 5% do 100% zakresu (sprzężenie pojemnościowe AC lub DC) |  | od 60 Hz do 20 kHz |  |  |  |  | ± (+2,5% + 15 zliczenia) |
| Ignorowanie DC (tylko VAC) |  | >50 dB |  |  |  |  |  |
| Odrzucenie w trybie wspólnym (CMRR) |  | >100 dB przy DC |  |  |  |  |  |
|  |  | >60 dB przy 50, 60 lub 400 Hz |  |  |  |  |  |
| Odczyt pełnego zakresu |  | 5000 wskazań, odczyt niezależny od jakichkolwiek współczynników szczytu sygnału. |  |  |  |  |  |
| Maks. |  |  |  |  |  |  |  |
| Tryby |  | Maks. wartość szczytowa, min. wartość szczytowa lub całkowita amplituda |  |  |  |  |  |
| Zakresy |  | 500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 2200 V |  |  |  |  |  |
| Dokładność |  | Dokładność Maksymalna wartość szczytowa lub minimalna wartość szczytowa |  |  |  |  | 5% pełnej skali |
|  |  | Dokładność całkowitej amplitudy |  |  |  |  | 10% pełnej skali |
| Odczyt pełnego zakresu |  | 500 wskazań |  |  |  |  |  |
| Częstotliwość (Hz) |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakresy |  | 123B: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz,1 MHz, 10 MHz i 50 MHz |  |  |  |  |  |
|  |  | 124B i 125B: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz i 70 MHz |  |  |  |  |  |
| Zakres częstotliwości |  | 15 Hz (1 Hz) do 50 MHz w ciągłym automatycznym ustawianiu |  |  |  |  |  |
| Dokładność przy 1 Hz do 1 MHz |  | ± (+0,5% + 2 zliczenia) |  |  |  |  |  |
| Odczyt pełnego zakresu |  | Wskazanie maks. 10 000 |  |  |  |  |  |
| Obr./min |  |  |  |  |  |  |  |
| Maks. odczyt |  | 50,00 kRPM |  |  |  |  |  |
| Dokładność |  | ± (+0,5% + 2 zliczenia) |  |  |  |  |  |
| Współczynnik wypełnienia (PULSE) |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres |  | 2% – 98% |  |  |  |  |  |
| Zakres częstotliwości |  | 15 Hz (1 Hz) do 30 MHz w ciągłym automatycznym ustawianiu |  |  |  |  |  |
| Szerokość impulsu (PULSE) |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres częstotliwości |  | 15 Hz (1 Hz) do 30 MHz w ciągłym automatycznym ustawianiu |  |  |  |  |  |
| Odczyt pełnego zakresu |  | 1000 wskazań |  |  |  |  |  |
| Ampery (AMP) |  |  |  |  |  |  |  |
| Z cęgami prądowymi |  | Zakresy |  |  |  |  | Podobnie jak w przypadku V DC, V AC, V AC+DC lub PEAK |
|  |  | Współczynniki skali |  |  |  |  | 0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 100 mV/A, 400 mV/A, 1 V/A, 10 mV/mA |
|  |  | Dokładność |  |  |  |  | Podobnie jak w przypadku V DC, V AC, V AC+DC lub PEAK (dodaj niepewność cęgów prądowych) |
| Temperatura (TEMP) z opcjonalną sondą temperatury |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres |  | 200°C/działka |  |  |  |  |  |
| Współczynnik skali |  | 1 mV/°C i 1 mV/°F |  |  |  |  |  |
| Dokładność |  | Jak V DC (dodaj niepewność sondy temp.) |  |  |  |  |  |
| Decybele (dB) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 dBV |  | 1 V |  |  |  |  |  |
| 0 dBm (600 Ω /50 Ω) |  | 1 mW w odniesieniu do 600 Ω lub 50 Ω |  |  |  |  |  |
| dB na |  | V DC, V AC lub VAC+DC |  |  |  |  |  |
| Odczyt pełnego zakresu |  | 1000 wskazań |  |  |  |  |  |
| Współczynnik szczytu (CREST) |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres |  | od 1 do 10 |  |  |  |  |  |
| Odczyt pełnego zakresu |  | 90 wskazań |  |  |  |  |  |
| Faza |  |  |  |  |  |  |  |
| Tryby |  | A do B, B do A |  |  |  |  |  |
| Zakres |  | od 0 do 359 stopni |  |  |  |  |  |
| Rozdzielczość |  | 1 stopień |  |  |  |  |  |
| Moc (tylko 125B) |  |  |  |  |  |  |  |
| Konfiguracje |  | 1 faza / 3 fazy, 3 obciążenia symetryczne w przewodniku (3 fazy: tylko komponent podstawowy, tylko tryb AUTOSET) |  |  |  |  |  |
| Współczynnik mocy (PF) |  | Stosunek między watami i zakresem VA — od 0,00 do 1,00 |  |  |  |  |  |
| Wat |  | Odczyt wartości skutecznej powielających się, odpowiadających próbek z wejścia A (napięcie) i wejścia B (natężenie) |  |  |  |  |  |
|  |  | Odczyt pełnego zakresu |  |  |  |  | 999 wskazań |
| VA |  | Vrms × Arms |  |  |  |  |  |
|  |  | Odczyt pełnego zakresu |  |  |  |  | 999 wskazań |
| Moc bierna (var) |  | [S][208]=”2”[S][210]=”2”[S][212] |  |  |  |  |  |
|  |  | Odczyt pełnego zakresu |  |  |  |  | 999 wskazań |
| Vpwm |  |  |  |  |  |  |  |
| Przeznaczenie |  | Zmierzenie sygnałów regulowanych przez modulator szerokości impulsów, np. sygnałów falownika napędu silnikowego. |  |  |  |  |  |
| Zasada działania |  | Odczyty przedstawiają napięcie skuteczne oparte na średniej wartości próbek ze wszystkich okresów częstotliwości podstawowej. |  |  |  |  |  |
| Dokładność |  | Jak Vrms dla sygnałów o przebiegu sinusoidalnym |  |  |  |  |  |
| Wejście A do wejścia wspólnego |  |  |  |  |  |  |  |
| Om (Ω) |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakresy |  | 123B oraz 124B |  |  |  |  | 500 Ω, 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ, 5 MΩ, 30 MΩ |
|  |  | 125B |  |  |  |  | 50 Ω, 500 Ω, 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ, 5 MΩ, 30 MΩ |
| Dokładność |  | ± (0,6% + 5 zliczeń) 50 Ω ± (2% + 20 zliczeń) |  |  |  |  |  |
| Odczyt pełnego zakresu |  | 50 Ω do 5 MΩ — 5 000 zliczeń, 30 MΩ — 3 000 zliczeń |  |  |  |  |  |
| Prąd pomiaru |  | 0,5 mA do 50 nA, zmniejsza się wraz ze zwiększaniem zakresów |  |  |  |  |  |
| Napięcie obwodu otwartego |  | <4 V |  |  |  |  |  |
| Ciągłość (Cont) |  |  |  |  |  |  |  |
| Sygnał dźwiękowy |  | <(30 Ω ± 5 Ω) w zakresie 50 Ω |  |  |  |  |  |
| Prąd pomiaru |  | 0,5 mA |  |  |  |  |  |
| Wykrywanie zwarć o długości |  | ≥1 ms |  |  |  |  |  |
| Dioda |  |  |  |  |  |  |  |
| Napięcie pomiarowe |  | przy 0,5 mA |  |  |  |  | >2,8 V |
|  |  | przy obwodzie otwartym |  |  |  |  | <4 V |
| Prąd pomiaru |  | 0,5 mA |  |  |  |  |  |
| Biegunowość |  | + na wejściu A, - na COM |  |  |  |  |  |
| Pojemność (CAP) |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakresy |  | 50 nF, 500 nF, 5 μF, 50 μF, 500 μF |  |  |  |  |  |
| Odczyt pełnego zakresu |  | 5000 wskazań |  |  |  |  |  |
| Prąd pomiaru |  | 500 nA do 0,5 mA, zwiększa się wraz ze zwiększaniem zakresów |  |  |  |  |  |
| Zaawansowane funkcje miernika |  |  |  |  |  |  |  |
| Punkt początkowy |  |  |  | Ustawienie bieżącej wartości jako punktu odniesienia |  |  |  |
| AutoHold (dla A) |  |  |  | Przechwytuje i „zamraża” stabilny wynik pomiaru. Po uzyskaniu stabilnego sygnału generowany jest dźwięk. Funkcja AutoHold opiera się na głównym odczycie pomiaru i ma próg 1 Vpp dla sygnałów prądu przemiennego oraz 100 mV dla sygnałów prądu stałego. |  |  |  |
| Stałe miejsce dziesiętne |  |  |  | Aktywowany za pomocą kluczy tłumiących. |  |  |  |
| Odczyt kursora (124B oraz 125B) |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródła |  |  | A, B |  |  |  |  |
| Pojedyncza linia pionowa |  |  | Średni, min. i maks. odczyt |  |  |  |  |
|  |  |  | Średni, minimum, maksimum i czas od początku odczytu (w trybie ROLL (LISTA), narzędzie w trybie HOLD (WSTRZYMANIE)) |  |  |  |  |
|  |  |  | Średni, minimum, maksimum i czas od początku odczytu (w trybie RECORDER (REJESTRATOR); narzędzie w trybie HOLD (WSTRZYMANIE)) |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartości harmonicznych w trybie POWER QUALITY (JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ). |  |  |  |  |
| Dwie linie pionowe |  |  | Całkowita amplituda, odczyt odległości i czasu, odwrotny odczyt odległości i czasu |  |  |  |  |
|  |  |  | Średni, minimum, maksimum oraz czasowo-odległościowa odczytu (w trybie ROLL (LISTA), narzędzie w trybie HOLD (WSTRZYMANIE)) |  |  |  |  |
| Dwie linie poziome |  |  | Odczyt wysoki, niski i całkowita amplituda |  |  |  |  |
| Czas narastania lub opadania |  |  | Czas przejścia, odczyt na poziomie 0% i 100% (ręczna lub automatyczna regulacja poziomu; regulacja automatyczna możliwa tylko w trybie pojedynczego kanału) |  |  |  |  |
| Dokładność |  |  | Analogicznie jak dokładność oscyloskopu |  |  |  |  |
| Rejestrator |  |  |  |  |  |  |  |
| Rejestrator przechwytuje odczyty pomiaru w trybie rejestratora pomiaru lub w sposób ciągły przechwytuje próbki kształtu przebiegu w trybie rejestratora oscyloskopu. Informacje są przechowywane w pamięci wewnętrznej lub na dodatkowej karcie pamięci SD (w modelach 125B i 124B). |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyniki są przedstawiane jak na wyświetlaczu rejestratora taśmowego, który tworzy wykres minimalnych i maksymalnych wartości pomiarów w określonym czasie, lub jak na wyświetlaczu rejestratora kształtu przebiegu, który analizuje wszystkie przechwycone próbki. |  |  |  |  |  |  |  |
| Odczyty miernika |  |  |  |  |  |  |  |
| Szybkość pomiarów |  |  |  |  | Maksymalnie 2 pomiary/s |  |  |
| Rozmiar rejestrowanych danych (min., maks., średnia) |  |  |  |  | 2 M odczyty dla 1 kanału |  |  |
| Okres rejestrowania |  |  |  |  | 2 tygodnie |  |  |
| Maksymalna liczba zdarzeń |  |  |  |  | ="1024" |  |  |
| Zapis kształtu fali |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksymalna prędkość próbkowania |  |  |  |  | 400 K próbka/s |  |  |
| Rozmiar pamięci wewnętrznej |  |  |  |  | 400 M próbek Zarejestrowany czas |  |  |
| Zakres pamięci wewnętrznej |  |  |  |  | 15 minut przy 500 μs/działkę 11 godzin przy 20 ms/działkę |  |  |
| Rozmiar rejestrowanych danych na karcie SD |  |  |  |  | 1,5 G próbki |  |  |
| Okres rejestrowania na karcie SD |  |  |  |  | 11 godzin przy 500 ms/działkę 14 dni przy 20 ms/działkę |  |  |
| Maksymalna liczba zdarzeń |  |  |  |  | ="64" |  |  |

| Jakość energii elektrycznej (tylko w modelu 125B) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odczyty |  |  | Wat, VA, var, PF, DPF, Hz |  |  |  |  |  |
| Wat, VA, zakresy var (auto) |  |  | 250 W do 250 MW, 625 MW, 1,56 GW |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jeśli wybrano: całkowita (% r) |  |  |  |  | ± (2% + 6 zliczeń) |
|  |  |  | Jeśli wybrano: podstawowa (% f) |  |  |  |  | ±(4% + 4 zliczenia) |
| DPF |  |  | od 0,00 do 1,00 |  |  |  |  |  |
| PF |  |  | 0,00 do 1,00 ± 0,04 |  |  |  |  |  |
| Zakres częstotliwości |  |  | 10,0 Hz do 15,0 kHz 40,0 Hz do 70,0 Hz |  |  |  |  |  |
| Liczba harmonicznych |  |  | DC do 51 |  |  |  |  |  |
| Odczyty / odczyty kursora (podstawowe 40 Hz do 70 Hz) |  |  | Vrms / Arms /Wat |  |  |  |  | Każdą harmoniczną z wartości podstawowej można wybrać do osobnego odczytu |
| Obejmuje częstotliwość wartości podstawowej, kąta fazowego oraz współczynnik K (w A i W) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tester Bus health (działania magistrali) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  | Podtyp |  | Protokół |  |  |
| AS-i |  |  |  | NEN-EN50295 |  |  |  |  |
| CAN |  |  |  | ISO-11898 |  |  |  |  |
| Interbus S |  |  |  | RS-422 |  | EIA-422 |  |  |
| Modbus |  |  |  | RS-232 |  | RS-232/EIA-232 |  |  |
|  |  |  |  | RS-485 |  | RS-485/EIA-485 |  |  |
| Foundation Fieldbus |  |  |  | H1 |  | 61158 rodzaj 1, 31,25 kb |  |  |
| Profibus |  |  |  | DP |  | EIA-485 |  |  |
|  |  |  |  | PA |  | 61158 typ 1 |  |  |
| Różne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyświetlacz |  | Typ |  |  | 5,7-calowy kolorowy wyświetlacz z aktywną matrycą TFT |  |  |  |
|  |  | Rozdzielczość |  |  | 640 × 480 pikseli |  |  |  |
| Wyświetlanie kształtu przebiegu |  | Pionowo |  |  | 10 działek składających się z 40 pikseli |  |  |  |
|  |  | Pozioma |  |  | 12 działek składających się z 40 pikseli |  |  |  |
| Zasilanie |  | Zewnętrzne |  |  | Za pomocą zasilacza BC430 |  |  |  |
|  |  | Napięcie wejściowe |  |  | 10 V DC do 21 V DC |  |  |  |
|  |  | Zużycie energii |  |  | zwykle 5 W |  |  |  |
|  |  | Złącze wejściowe |  |  | jack 5 mm |  |  |  |
|  |  | Wewnętrzne |  |  | Z zestawu akumulatorów BP290 |  |  |  |
|  |  | Zasilanie akumulatorowe |  |  | Akumulator Li-Ion 10,8 V |  |  |  |
|  |  | Czas pracy |  |  | 7 godzin przy 50% jasności podświetlenia |  |  |  |
|  |  | Czas ładowania |  |  | 4 godziny, gdy przyrząd testujący jest wyłączony, 7 godzin, gdy przyrząd testujący jest włączony |  |  |  |
|  |  | Dopuszczalna temp. otoczenia |  |  | 0 do 40°C podczas ładowania |  |  |  |
| Pamięć |  | W pamięci wewnętrznej mieści się 20 zestawów danych (ekran przebieg i konfiguracja) |  |  | Gniazdo na kartę Micro SD lub SD(maks. rozmiar 32 GB) |  |  |  |
| Interfejs |  | Izolowany optycznie |  |  | Transfer kopii ekranu (mapy bitowe), ustawień i danych |  |  |  |
|  |  | Złącze USB PC/laptop |  |  | OC4USB izolowane optycznie adapter/kabel USB (opcjonalnie) za pomocą oprogramowania FlukeView® dla systemów Windows®. |  |  |  |
|  |  | Opcjonalnie adapter Wi-Fi |  |  | Szybki transwer kopii ekranów (map bitowych) ustawienia i dane przesyłane do komputera PC/laptopa, na tablet, smartfon itp. Urządzenie posiada gniazdo USB w celu dołączenia klucz sprzętowy WiFi. Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać portu USB z przewodem. |  |  |  |
| Parametry środowiskowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry środowiskowe | MIL-PRF-28800F, klasa 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura | Zasilanie akumulatorowe |  |  |  |  |  | od 0 do 40°C |  |
|  | Zasilanie z zasilacza |  |  |  |  |  | od 0 do 50°C |  |
|  | Przechowywanie |  |  |  |  |  | od -20 do 60°C |  |
| Wilgotność (podczas pracy) | przy 0 do 10°C |  |  |  |  |  | Bez kondensacji |  |
|  | przy 10 do 30°C |  |  |  |  |  | 95% |  |
|  | przy 30 do 40°C |  |  |  |  |  | 75% |  |
|  | przy 40 do 50°C |  |  |  |  |  | 45% |  |
| Przechowywanie | przy -20 do 60°C |  |  |  |  |  | Bez kondensacji |  |
| EMC — kompatybilność elektromagnetyczna | Międzynarodowe |  |  |  |  |  | IEC 61326-1: Przemysłowy, CISPR 11: grupa 1, klasa A |  |
|  | Korea (KCC) |  |  |  |  |  | Urządzenia klasy A (przemysłowe urządzenia radiowo-telewizyjne i telekomunikacyjne) |  |
|  | USA (FCC) |  |  |  |  |  | 47 CFR 15 część B. To urządzenie jest uznawane za zwolnione z klauzuli 15.103. |  |
| Łączność bezprzewodowa za pomocą adaptera | Zakres częstotliwości |  |  |  |  |  | od 2412 MHz do 2462 MHz |  |
|  | Moc wyjściowa |  |  |  |  |  | <100 mW |  |
| Klasa szczelności obudowy | IP51, wg: IEC60529 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezpieczeństwo | Ogólne |  |  |  |  |  | IEC 61010-1: Stopień zanieczyszczenia 2 |  |
|  | Pomiar |  |  |  |  |  | IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V/CAT III 750 V |  |
| Maks. napięcie na wejściach A i B | Prąd na wejściu lub po przewodach |  |  |  |  |  | 600 Vrms CAT IV dla obniżania wartości znamionowych |  |
|  | Z adapterem złącza bananowego do BNC BB120 |  |  |  |  |  | 600 Vrms dla obniżania wartości znamionowych |  |
|  | Maks. napięcie zmienne, z dowolnego zacisku do masy |  |  |  |  |  | 600 Vrms Cat IV, 750 Vrms do 400 Hz |  |

ZAD 5

Pomiar i symulacja 17 różnych typów termopar: E, N, J, K, T, B, R, S, C, L, U, BP, XK, G, D, P, M

Pomiar sygnałów od 4 do 20 mA przy jednoczesnym pomiarze źródłowego sygnału temperatury

Uchwyt do zawieszania przyrząd

Możliwość konfigurowania ustawień źródła 0% i 100% do szybkiego sprawdzania 25% liniowości

Liniowe narastanie i automatyczne narastanie w odstępach co 25% przy ustawieniach 0% i 100%

Dwa wejścia i podświetlany wyświetlacz

Zapamiętywanie ustawień wyłączenia zasilania podczas uruchamiania

| Specyfikacja ogólna |  |
| --- | --- |
| Temperatury pracy | -10°C do 50°C |
| Temperatura przechowywania | - 30 do 60°C |
| Wilgotność względna (działanie w warunkach % RH bez kondensacji) | Bez kondensacji |
|  | 90% (10°C – 30°C) |
|  | 75% (30°C – 40°C) |
|  | 45% (40°C – 50°C) |
|  | (bez kondensacji) |
| Wymagania dot. wibracji | MIL-T-28800E, klasa 2 |
| Odporność na upadek | z wysokości 1 m |
| Klasa IP | IEC 60529: IP52 |
| Środowisko elektromagnetyczne | IEC 61326-1, przenośne |
| Bezpieczeństwo | IEC 61010-1, maks. 30 V do uziemienia, stopień zanieczyszczeń 2 |
| Zasilanie | 4 akumulatory AA, NEDA 1,5 A, IEC LR6 |
| Maksymalne napięcie podawane pomiędzy złączem mA i uziemieniem albo pomiędzy dowolnymi dwoma złączami | 30 V |

| Pomiar prądu mA DC |  |
| --- | --- |
| Zakres | 0-24 mA |
| Rozdzielczość | 0,001 mA |
| Dokładność (% odczytu + wskazania) | 0,010% + 2 μA |
| Współczynnik temperatury | ± (0,002% odczytu + 0,002% zakresu) /°C (<18°C lub >28°C) |

| Pomiar miliwoltów i źródło |  |
| --- | --- |
| Zakres | -10 mV do 75 mV |
| Rozdzielczość | 0,01 mV |
| Dokładność (% odczytu + wskazania) | 0,015% + 10 μV |
| Współczynnik temperatury | ± (0,002% odczytu + 0,002% zakresu) /°C (<18°C lub >28°C) |

| Wejście i wyjście termopary |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC Typ | Zakres (°C) | Pomiar (°C) |  | Źródło (°C) |  |
|  |  | 1 rok | 2 rok | 1 rok | 2 rok |
| E | -250 do 200°C | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 |
|  | -200 do -100°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
|  | -100 do 600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
|  | 600 do 1000°C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
| N | -200 do -100°C | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
|  | -100 do 900°C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 |
|  | 900 do 1300°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| J | -210 do -100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
|  | -100 do 800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
|  | 800 do 1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
| K | -200 do -100°C | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 |
|  | -100 do 400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
|  | 400 do 1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
|  | 1200 do 1372°C | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 |
| T | -250 do -200°C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
|  | -200 do 0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
|  | 0 do 400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| B | 600 do 800°C | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 |
|  | 800 do 1000°C | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 |
|  | 1000 do 1820°C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 |
| R | -20 do 0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
|  | 0 do 100°C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 |
|  | 100 do 1767°C | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 |
| S | -20 do 0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
|  | 0 do 200°C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 |
|  | 200 do 1400°C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 |
|  | 1400 do 1767°C | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 |
| C | 0 do 800°C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
|  | 800 do 1200°C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 |
|  | 1200 do 1800°C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 |
|  | 1800 do 2316°C | 2 | 3 | 1.3 | 2 |
| L | -200 do -100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
|  | -100 do 800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
|  | 800 do 900°C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |
| U | -200 do 0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
|  | 0 do 600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| BP | 0 do 1000°C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
|  | 1000 do 2000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
|  | 2000 do 2500°C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 |
| XK | -200 do 300°C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
|  | 300 do 800°C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
| G | 100 do 300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
|  | 300 do 1500°C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |
|  | 1500 do 2320°C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 |
| D | 0 do 300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
|  | 300 do 1500°C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |
|  | 1500 do 2315°C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 |
| P | 0 do 1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
|  | 1000 do 1395°C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 |
| M | -50 do 100°C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
|  | 100 do 1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
|  | 1000 do 1410°C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 |