

Znak sprawy: KA-2/025/2020

Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA

Nazwa: (Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku oferty wspólnej)[footnoteRef:1]: [1: W przypadku oferty wspólnej należy podać wszystkich partnerów] 

................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres: ul. ........................................................        kod pocztowy:…………………
miasto:     ........................................................        województwo: ……………
tel.: ......./........................................................         
e-mail: .......................................................na który zamawiający ma przesyłać korespondencję
NIP: ...................................................., REGON: .............................................

W odpowiedzi na ogłoszenie do postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony pn.: „ Dostawa urządzenia do badania stabilności emulsji, dyspersji oraz zawiesin w warunkach zmiennej temperatury ” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ za cenę:

	
Cena  brutto wraz z podatkiem VAT


	

………………………………… zł

słownie: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..




Dane do kryteriów pozacenowych:

Okres rękojmi: …………  miesięcy /podać liczbą ile miesięcy/

Dodatkowe szkolenie: ……………… /Wpisać właściwe: TAK/ NIE /
             




INFORMACJA O OFEROWANYM SPRZĘCIE:
(proszę podać nazwę urządzenia, producenta, typ/model) : ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
[bookmark: _GoBack]
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowanego urządzenia
/można wpisać TAK jeśli parametry są takie same jak wymagane przez Zamawiającego/

	1. Metoda pomiarowa: transmisja światła oraz rozpraszanie światła.

	

	2. Ilość miejsc pomiarowych: minimum jedno z możliwością rozbudowy o więcej.

	

	3. Każde miejsce pomiarowe musi posiadać niezależny układ optyczny zawierający dwa źródła światła monochromatycznego oraz jeden fotodetektor.
	

	4. Układ optyczny musi zapewniać możliwość pionowego skanowania wzdłuż pojemnika z próbką; zakres skanowania co najmniej od 0 mm do 56 mm względem dna fiolki.
	

	5. Wymagany minimalny krok skanowania nie gorszy niż 5 µm.
	

	6. Wymagana prędkość skanowania nie mniejsza niż 12 mm/s.
	

	7. Automatycznie zamykana pokrywa komory próbek w każdym miejscu pomiarowym.
	

	8. Zakres pomiarowy wielkości cząstek 0.1-1000 µm.
	

	9. Zakres stężenia cząstek w badanej próbce: 0.05-90%.
	

	10. Każde miejsce pomiarowe musi posiadać niezależny układ termostatowania, który zapewnia kontrolę temperatury próbek w zakresie co najmniej od +4⁰C do +80⁰C.
	

	11. Każde miejsce pomiarowe musi posiadać złącza umożliwiające doprowadzenie gazu obojętnego do komory próbek w celu pomiaru w temperaturach poniżej punktu rosy.
	

	12. Aparat musi zapewniać pomiary na fiolkach o pojemnościach co najmniej 2.4 ml oraz 27 ml.
	

	13. Czytnik kodów kreskowych.
	

	14. Wbudowany ekran dotykowy wyświetlający status urządzenia oraz umożliwiający sterowanie pokrywami komór pomiarowych oraz aktywacją czytnika kodów kresowych.
	

	15. Integrowany łącze USB do podłączenia komputera.
	

	16. Oprogramowanie przeznaczone do sterowania urządzaniem oraz przetwarzania wyników
Główne funkcje oprogramowania:	
· automatyczne rozpoznawanie wszystkich zainstalowanych stanowisk pomiarowych
· ręczne oraz automatyczne parametryczne pomiary układów złożonych, z możliwością przeprowadzania długookresowych badań, w tym z kontrolą temperatury oraz wznawianiem pomiaru procesów przerywanych
· możliwość prowadzenia projektów i ich wznawiania w dowolnym czasie z zachowaniem danych z poprzedniej serii pomiarów
· przedstawienie oraz analiza wszystkich wartości w funkcji czasu i temperatury z diagramami 2D i 3D
· obliczanie szybkości sedymentacji i śmietankowania oraz mediany średnic cząstek dla badanych emulsji
· automatyczne obliczanie szybkości sedymentacji i śmietankowania oraz mediany średnic cząstek substancji badanych
· obliczanie współczynnika stabilności
· analiza szybkości migracji frontu, szerokości oraz powierzchni piku
· zaawansowana analiza wg teorii Mie oraz Stokesa.
· analiza rozkładu cząstek w dyspersjach wg rozkładów mono i polidyspersyjnych, diagramów normalnych, RRBG (Rosin, Rammler, Sperling oraz Bennet) oraz GGS  (Guns, Germ  oraz Steel) w odniesieniu do przybliżeń Stockesa oraz Masliyah-Lockett-Bassoon.
· określenie liczby separacji zgodnie z ASTM D7061.
· konwersja wartości transmitancji praz rozpraszania do wartości turbidancji (FNU/FTU/NTU/EBC/TUF/FAU) w odniesieniu do kalibracji ze wzorcową substancją (np. formazyna do  określenia turbidancji próbek zgodnie z ISO 7027 oraz DIN EN 27027).
· możliwość zaprogramowania pomiarów z następującym krokiem czasowym: linowy, wykładniczy, logarytmiczny, liniowy odcinkowy, przy stałej pozycji skanera, ręczny oraz ciągły.
· możliwość eksportowania danych z pomiaru w postaci plików ASCII.
	

	17. Termostat z funkcją chłodzenia
· Zakres temperatur co najmniej od -10⁰C do +100⁰C.
· Stabilność temperatury nie gorsza niż ±0.02 ⁰C.
· Maksymalna pojemność łaźni: 6l
· Moc chłodzenia co najmniej 240 W.
· Moc grzejna co najmniej 2000 W.
· Maksymalny przepływ: 17 l/min.
· Maksymalne ciśnienie (mbar/psi): 300/4.35.
· Przepływ regulowany (co najmniej 2 poziomy).
· Aparat zawiera co najmniej następujące funkcje:
· Alarm przekroczenia wysokiej temperatury.
· 5 programów temperaturowych.
· Obrotowe mocowanie kontrolera
	

	18. Zestaw min. 15 sztuk szklanych fiolek pomiarowych o pojemności 27 ml, wyposażonych w specjalne nakrętki przeznaczone do łatwego wkładania/wyjmowania do gniazda pomiarowego.
	

	19. Zestaw min. 100 sztuk zapasowych fiolek pomiarowych o pojemności 27 ml bez nakrętek.
	

	20. Zestaw mi. 50 sztuk szklanych fiolek pomiarowych o pojemności 2.7 ml.
	

	21. Zestaw do walidacji obejmujący co najmniej trzy wzorce rozproszenia światła o wartościach 20%, 50%, 99%.
	

	22. Deklaracja zgodności CE.

	

	23. Instrukcja obsługi urządzenia.
	

	24. Montaż, uruchomienie i instruktaż z zakresu obsługi.
	

	25. Krajowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
	




1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany  w terminie zgodnym z SIWZ. 
1. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na warunkach i okres: zgodnie z SIWZ.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia /w tym z projektem umowy /  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni. 
1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
1. Oświadczamy, iż załączone do oferty oświadczenia i dokumenty należy traktować jako wskazane na każdym etapie postępowania zgodnie z § 10 rozporządzenia ministra rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz jako aktualne. Zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania zamawiającego, jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania nastąpi zmiana w zakresie aktualności tych dokumentów.
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[footnoteRef:2] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[footnoteRef:3] [2:  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
]  [3:  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

] 

1. Oferta została złożona na ......................... stronach  kolejno ponumerowanych 
od ...........................  do ......................... 
1. Integralną część  oferty stanowią następujące dokumenty :
1. .....................................................     2.  ..............................................

1. .....................................................     4. ....................................................

1. Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów przetargowych 
i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy:

Imię i nazwisko ........................................................................................................................

Uwaga: W imieniu podmiotów gospodarczych – wykonawców, do wykazu należy wpisać tylko te osoby, które są upoważnione do ich reprezentacji i zaciągania zobowiązań zgodnie z zapisami dokonanymi w dokumentach rejestrowych tych podmiotów (np.: odpisem z krajowego rejestru sądowego).
                                                           
.................................. , dnia ............................................

   ...........................................................................................
czytelny podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu  Wykonawcy
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