Załącznik 15  
Zadanie 15.
Stenty DES o cienkim rusztowaniu i konstrukcji ułatwiającej doprowadzalność do zmiany
	 
	Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) 
	 
	

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	TAK/NIE
	Odpowiedź wykonawcy

	1.
	Stent wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego
	TAK
	 

	2.
	Profil przejścia dla stentu o nominalnej średnicy 3,0 mm – nie więcej niż 0,040 cala 
	TAK
	 

	3.
	Uwalniany lek antymitotyczny - sirolimus lub jego analog
	TAK
	 

	4.
	Lek antymitotyczny uwalniany z polimeru
	TAK
	 

	5.
	Ciśnienie RBP - co najmniej 16 atm.
	TAK
	

	6. 
	Konstrukcja stentu ułatwiająca doprowadzalność stentu do zmiany 
	TAK
	

	5.
	W zakresie średnic nominalnych 2,25 - 3,5 mm - grubość przęsła stentu nie większa niż 80 µm 


	TAK
	 

	7.
	Skracanie przy rozprężaniu - nie więcej niż o 5 %.
	TAK
	 

	8.
	Termin ważności, co najmniej 2 lata 
	TAK
	

















……………………..
















Podpis Wykonawcy
