Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

Pismo: ZP.271-120  .3/2020	 Kraków dnia: 2020-04-15

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

- Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na zakup i dostawę endoprotez stawów i implantów ortopedycznych.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1

GRUPA XIII - ENDOPROTEAZA MODULARNA ŁOKCIA ANATOMICZNA

Czy Zamawiający w pakiecie 13 dopuści endoprotezę łokcia niezwiązaną, składającą się z części ramiennej, części łokciowej, oraz komponentu ramiennego w wersji cementowanej. Część ramienna wykonana z CoCr, w 3 rozmiarach, anatomiczna (prawa, lewa), z możliwością zastosowania offsetu, z flanszą umożliwiającą zastosowanie podkładki kostnej. Część łokciowa do wyboru z długim lub krótkim trzpieniem, w 6 rozmiarach, anatomiczna (prawa, lewa), o przekroju prostokątnym.

Wkład polietylenowy w koponencie łokciowym nie grubszy niż 4 mm. Część łokciowa ma możliwość śródoperacyjnie na jej łatwe związanie, poprzez zastosowanie zatyczki łokciowej. Możliwość zastosowania głowy kości promieniowej składającej się z min. 2 długości trzpienia i min. 4 wielkości główek oraz ogranicznika cementu.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2

GRUPA XIV  PROTEZA STAWU SKOKOWEGO

Czy Zamawiający w pakiecie 14 dopuści anatomiczną bezcementową protezę stawu skokowego typu mobile bearing; element piszczelowy i skokowy typu press-fit; element piszczelowy z otworami umożliwiającymi przerost kości; proteza 3 częściowa, w. min. 4 rozmiarach każda część, możliwość łączenia elementów różnych rozmiarów (min. 7 kombinacji); część piszczelowa i skokowa wykonana z CoCr, pokryta napyleniem tytanowym i HAP, wkład z polietylenu dostępny w min. czterech rozmiarach i pięciu wysokościach każdy z nich

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3

GRUPA XVIII PROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ

Czy Zamawaiający w pakiecie 18 dopuści cementową protezę głowy kości promieniowej wykonaną ze stopu kobalt – chrom. Endoproteza składająca się z dwóch elementów: głowy bipolarnej o min. 2 średnicach (19 mm i 22 mm) oraz trzpieni z małą głową o min. 2 długościach (55 mm i 60 mm) i min. 2 średnicach (6,5 mm i 8 mm). Trzpień posiada 150 kąt szyjkowo-trzonowy. Proteza dzięki systemowi bipolarnemu umożliwia zakres ruchu 350.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 4

GRUPA XXXVIII – KLAMRY KOSTNE

Czy Zamawiający w pakiecie 38 dopuści klamry kostne ze stopu tytanu o średnicy 1,5mm dostępne w minimum 5 szerokościach od 6 do 14mm i długościach od 14 do 18mm oraz klamry o średnicy 2,5mm dostępne w minimum 4 szerokościach od 14 do 30mm i długościach od 16 do 40mm.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5 Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający dopuści dla części 28 realizację zamówienia w ramach dostawy, a nie depozytu?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 6. dotyczy grupy nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego systemu endoprotez cementowanych biodra o następujących parametrach: Trzpień cementowany oferowany w 12 rozmiarach w wersji standard i high offset, stożek 12/14, przekrój prostokątny spłaszczony w płaszczyźnie AP, nie wymagający użycia centralizera. Panewka cementowana ze znacznikiem RTG polietylenowa bezkołnierzowa, oferowana w rozmiarze 40mm do 58mm neutralna i z okapem 20 stopni w rozmiarze 44mm do 58mm pod głowy 28mm, 32mm i 36mm.

Wszystkie pozostałe parametry dotyczące głów oraz instrumentarium zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany system pod warunkiem, że Wykonawca dysponuje rozbudowanym instrumentarium i implantami cementowanymi trzpienia endoprotezy o system cementowany rewizyjny – potwierdzenie w ofercie.

Pytanie nr 7. dotyczy grupy nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego systemu endoprotez cementowanych biodra o następujących parametrach: Trzpień cementowany stalowy, szyjka 12/14, głowa bipolarna CoCr w rozmiarze 41mm do 57mm skok co 1 mm pod głowy 28mm, Głowa polietylenowa 40mm – 54mm, skok co 2mm. Panewka cementowana polietylenowa neutralna w rozmiarze 40mm do 58mm oraz z nadbudową 20 stopni w rozmiarze 44mm do 58mm pod głowy 28mm, 32mm i 36mm. Wszystkie pozostałe parametry dotyczące głów, trzpienia, oraz instrumentarium zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany implant ortopedyczny pod warunkiem, że „głowa 40mm – 54mm, skok co 2mm” od zewnątrz pokryta jest metalem.

Pytanie nr 8. dotyczy grupy nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego systemu endoprotez bezcementowych:

Trzpień tytanowy o przekroju prostokątnym 12 rozmiarów w wersji standard i 12 w wersji high offset, szyjka 12/14, dostępny trzpień przedłużony rewizyjny. Panewka w wersji press-fit o strukturze kości beleczkowatej oferowana w rozmiarze od 44mm do 76mm, oraz panewka wkręcana tytanowa z gwintem na obwodzie – obie panewki przystosowane do wkładek: polietylenowej neutralne i z okapem, wkładki ceramicznej oraz wkładki CoCr typu dualmobilty. Wszystkie pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem, że proponowana panewka "wkręcana" jest stożkowa. W przypadku panewki wkręcanej sferycznej Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9. dotyczy grupy nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego systemu endoprotez krótkotrzpieniowych o następujących parametrach:

Trzpień tytanowy anatomiczny fiksujący się w przynasadzie, szyjka 12/14 – 7 rozmiarów dla każdej ze stron, oraz trzpień krótki tytanowy uniwersalny oferowany w 12stu rozmiarach w wersji standard i 12 w wersji high offset. Wkładka polietylenu croos-linked neutralna i z okapem 20 stopni, dostępna opcja lateralizacji +5mm. Panewki kompatybilne z wkładami polietylenowymi, ceramicznymi jak również wkładem typu dual-mobility. Pozostałe parametry dotyczące panewki, głowy zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 10. dotyczy grupy nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego systemu endoprotez jednoprzedziałowych kolana o parametrach:

Element udowy wykonany z CoCr w 7 miu rozmiarach, taca piszczelowa oferowana w 6ciu rozmiarach, wkładka polietylenowa typu „fix bearing” o grubości 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm i 14mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż przedmiotem zamówienia jest proteza o typie "mobile bearing" czyli  ruchomej wkładki polietylenowej a nie fix czyli związanej.

Pytanie nr 11. dotyczy grupy nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego systemu endoprotez barku:

System endoprotezy barku całkowicie konwertowalny, składający się z :

Trzpień tytanowy uniwersalny oferowany w rozmiarze od 11mm do 24mm skok co 1mm, oferowane trzpienie  miko długość 60mm, standard 80mm, oraz długie 150mm 180mm i 210mm, trzpienie dostępne w wersji cementowanej i bezcementowej, szyjka anatomiczna z otworami do przyszycia tkanek miękkich w trzech wysokościach, głowa anatomiczna wykonana z CoCr oraz tytanowa dla pacjentów z alergią dostępne rozmiary: od 38mm do 54mm, offset głowy 0, +2mm, +4mm i +8mm.

Panewka anatomiczna cementowana, hybrydowa oraz w wersji uniwersalnej do endoprotezy pełnej anatomicznej jak również do endoprotezy odwróconej - metal- back zaopatrzona w centralny peg i otwory pod śruby korowe, wykonana z tytanu, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem. Głowy odwrócone centryczne i z offsetem w rozmiarze 36mm, 40mm i 44mm. Wkładki pod głowy odwrócone polietylenowe, metalowe lub ceramiczne dla pacjentów uczulonych, dostępne w 3 wysokościach 0, +3mm i +6mm.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 12

GRUPA XXVII

POZ.2  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut chirurgiczny giętki. Drut stalowy o średnicy 1,0; 1,2; 1,5; 1,6 mm – 50 metrów bieżących

Odpowiedź: TAK

Pytanie 13

Grupa I

Czy Zamawiający dopuści poza parametrami SIWZ rozwiązanie równorzędne o następujących parametrach: endoproteza cementowana, całkowita stawu biodrowego, w której skład wchodzą;

A Trzpień cementowany w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina zwężający się dystalnie. Spłaszczony w celu zwiększenia stabilności rotacyjnej, rowkowany obustronnie, wersja standardowa i lateralizowana o tym samym kącie CCD – 135 stopni w 9 rozmiarach, samocentrujący (nie wymaga centralizera). Trzpień FeCr gładki. Stożek 12/14.

B Głowa o średnicach 28/32 ceramiczna w minimum 3 długościach szyjki.

C Głowa o średnicach 22/28/32 CoCr w minimum 3 długościach szyjki.

D Panewka wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości 43-61 z kołnierzem antylukasacyjnym lub bez na głowy o średnicy 22,28, 32.

E korek do jamy szpikowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że Wykonawca dysponuje rozbudowanym instrumentarium i implantami cementowanymi  trzpienia endoprotezy o system cementowany rewizyjny.

Pytanie 14

Grupa II

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie równoważnego asortymentu o następującej charakterystyce:

endoproteza cementowana, całkowita i bipolarna stawu biodrowego, w której skład wchodzą;

A  Trzpień cementowany w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina zwężający się dystalnie. Spłaszczony w celu zwiększenia stabilności rotacyjnej, rowkowany obustronnie, wersja standardowa i lateralizowana o tym samym kącie CCD – 135 stopni w 9 rozmiarach, samocentrujący (nie wymaga centralizera). Trzpień FeCr gładki. Stożek 12/14.

B Głowa bipolarna metalowa o średnicy zewnętrznej od 38 do 72 mm umożliwiająca wymianę wkładki i głowy wewnętrznej blokowanej przy pomocy metalowego zamka. Średnica zewnętrzna od 38 do 55 mm ze skokiem, co 1 mm, następnie 57 mm i od 58 do 72 mm ze skokiem, co 2 mm

C Głowa o średnicach 22/28/32 CoCr w minimum 3 długościach szyjki.

D Panewka wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości 43-61 z kołnierzem antylukasacyjnym lub bez na głowy o średnicy 22,28, 32.

E korek do jamy szpikowej.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 15

Grupa IV

Czy Zamawiający w ramach uczciwej konkurencji dopuści rozwiązanie równoważne o poniższych parametrach: endoproteza krótkotrzpieniowa bezcementowa stawu biodrowego, w której skład wchodzą:

A Trzpień tzw. krótki, uniwersalny, osadzany w części przynasadowej kości udowej, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący (nie wymagający centralizatora). Wykonany za stopu tytanowego, w 2/3 bliższych pokryty porowatą wykładziną tytanową napylaną próżniowo, bez kołnierza. Produkowany w minimum 10 rozmiarach standardowych oraz dodatkowych 10 z ofsetem lateralnym. Stożek trzpienia 12/14. Możliwość implantacji trzpienia bezcemetowego, cementowanego i przynasadowego przy użyciu jednego zestawu narzędzi. Trzpień o udokumentowanej ponad 30 letniej historii klinicznej.

B Głowa o średnicach 28/32/36 ceramiczna w minimum 3 długościach szyjki.

C Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi jednomilimetrowymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary panewek od 42 do 74 mm.

D Insert polietylenowy płaski, z okapem lub ceramiczny, bezpośrednio montowany w panewce.

E Dostępność instrumentarium małoinwazyjnego.

F Możliwość dostarczenia oprogramowania do wykonania przymiarowania przedoperacyjnego?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 16

Grupa V

Czy Zamawiający dopuści poza parametrami SIWZ rozwiązanie równorzędne o następujących parametrach: endoproteza krótkotrzpieniowa bezcementowa stawu biodrowego, w której skład wchodzą:

A Trzpień tzw. krótki, uniwersalny, osadzany w części przynasadowej kości udowej, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący (nie wymagający centralizatora). Wykonany za stopu tytanowego, w 2/3 bliższych pokryty porowatą wykładziną tytanową napylaną próżniowo, bez kołnierza. Produkowany w minimum 10 rozmiarach standardowych oraz dodatkowych 10 z ofsetem lateralnym. Stożek trzpienia 12/14. Możliwość implantacji trzpienia bezcemetowego, cementowanego i przynasadowego przy użyciu jednego zestawu narzędzi. Trzpień o udokumentowanej ponad 30 letniej historii klinicznej.

B Głowa o średnicach 28/32/36 ceramiczna w minimum 3 długościach szyjki.

C Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi jednomilimetrowymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary panewek od 42 do 74 mm.

D Insert polietylenowy płaski, z okapem lub ceramiczny, bezpośrednio montowany w panewce?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 17

Grupa VIII

Czy Zamawiający dopuści poza parametrami SIWZ rozwiązanie równorzędne o następujących parametrach: endoproteza całkowita stawu kolanowego, w której skład wchodzą:

Endoproteza modularna, małoinwazyjna, kłykciowa, spełniająca również kryteria endoprotezy rewizyjnej.

A ELEMENT UDOWY – anatomiczny- lewy/prawy- w kilku rozmiarach,

B ELEMENT PISZCZELOWY – dostępny w kilku rozmiarach

C WKŁAD POLIETYLENOWY – w wersji z zachowaniem PCL (CR) i z wycięciem PCL (PS) z wysoko usieciowanego polietylenu. Dostępna również wkładka pogłębiana typu „Deep Dish”. Wkładka mocowana do tacy piszczelowej zatrzaskowo.

D Element Rzepkowy

Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną.

Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, podkładki oraz trzpienie z offsetem.

Opcjonalnie dostępna wersja cementowa antyalergiczna pokryta TiNbN oraz endoprotezy implantowane bezcementowo.

Możliwość zastosowania protez rewizyjnych w skład których wchodzi:

-trzpień piszczelowy-bezcementowy

-trzpień udowy- bezcementowy

-podkładka piszczelowa

-podkładka udowa

-offset udowy

-offset piszczelowy

-skrzydełka piszczelowe

-uzupełnienia piszczelowe?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 18

Grupa X

Czy Zamawiający w ramach uczciwej konkurencji dopuści rozwiązanie równoważne o poniższych parametrach:  endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego, w której skład wchodzą:

A Część udowa- wykonana ze stopu chromokobaltowego z bolcami kotwiczącymi w minimum 3 rozmiarach.

B Płytka piszczelowa- gładka, wykonana ze stopu chromokobaltowego z płetwą kotwiczącą, anatomiczna w 6 rozmiarach dla każdej ze stron.

C Wkład- polietylenowy ruchomy, anatomiczny prawy I lewy w 7 grubościach.

Proteza w wersji cementowanej?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 19

Grupa XXIII

Czy Zamawiający w ramach uczciwej konkurencji dopuści rozwiązanie równoważne o poniższych parametrach: endoproteza zawiasowa stawu kolanowego:

Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach, z wbudowanym sworzniem rotacyjnym o długości minimum 40 mm, zapewniającym odpowiednie zabezpieczenie przed zwichnięciem endoprotezy. Komponent piszczelowy modularny, uniwersalny dostępny w 6 rozmiarach, wysokopolerowany dla zminimalizowania tarcia na styku z ruchomą wkładką polietylenową w co najmniej 6 wysokościach 12 - 26 mm. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek w części piszczelowej oraz udowej. Zawias wbudowany w klatkę Insalla z naturalnym 3 st. pivot’em?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem, że proponowany implant jest implantem osadzonym cementowo.

Pytanie 20

Grupa XIV

Czy Zamawiający w Grupie XIV dopuści również endoprotezę stawu skokowego o poniższych parametrach: Implanty wprowadzane z dostępu bocznego, przezstrzałkowego.

Element piszczelowy wykonany z porowatego tantalu, stopu tytanu oraz wkładki HCLP.

- 6 rozmiarów elementu piszczelowego

- 3 wysokości wkładki polietylenowej

Element skokowy dwukłykciowy, wykonany z CoCr, tytanu  oraz z tantalu.

Ruch współpracujących części po krzywiźnie ściętego stożka.

Połączenie kość -metal zgodne z naturalną strukturą kości- trabecular metal.

Częściowo dopasowana powierzchnia pracująca:

- możliwe rotacja osiowa

- możliwe przesunięcia AP

- 6 rozmiarów

Wkładka polietylenowa HCLP i zestaw elementów zużywalnych, jednorazowych?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 21

Grupa XVIII

- Czy Zamawiający w Grupie XVIII dopuści również protezę modułową głowy kości promieniowej, opcja bezcementowa i cementowa. Głowa w 15 rozmiarach - średnica głowy 20, 22 i 24 mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16 , 18 mm.

Trzpień w 5 średnicach i 5 długościach, pokryty porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji?

- Czy Zamawiający, ze względu na małe ilości przedmiotu zamówienia, dopuści dostarczanie implantów wraz z instrumentarium na czas trwania zabiegu operacyjnego, po wcześniejszym ustaleniu terminu dostawy z Zamawiającym?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 22

Grupa XXIX

“Czy Zamawiający w Grupie XXIX dopuści również substytut kości:

w punkcie a) - syntetyczny, osteokondukcyjny

- na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu

- w postaci granulek 2-4mm średnicy

- wielkość makroporów 300-600 µm

- wielkość mikroporów <10 µm

- porowatość 60-70%

- opakowanie 16ml

w punkcie b) - syntetyczny, osteokondukcyjny

- na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu

- w postaci granulek 2-3mm średnicy

- wielkość makroporów 300-600 µm

- wielkość mikroporów <10 µm

- porowatość 60-70%

- opakowanie 10ml ?”

Odpowiedź: TAK

Dot. Grupy III - ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

Pytanie 23

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści produkt równoważny:

a) Trzpień bezcementowy, tytanowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność rotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem na całej długości, dostępny w wersji standardowej bez kołnierzowej lub kołnierzowej (w 12 rozmiarach, z kątem CCD o wartości 135 stopni), w wersji lateralizowanej bez kołnierzowej lub kołnierzowej (w 11 rozmiarach, z kątem CCD o wartości 126 stopni) oraz w wersji valgus (w 8 rozmiarach, z kątem CCD o wartości 145 stopni), stożek 12/14 z wyłączeniem przedłużonego trzpienia rewizyjnego.

b) Głowy ceramiczne, 32 ,36 mm oraz 40mm w 3 długościach szyjki ,

Głowy wykonane ze stopu ZrNb o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w 5 długościach

c)Panewkę tytanową z możliwością wyboru: Panewka wkręcana dwustożkowa z otworami w dnie panewki umożliwiającymi kontrolę osadzania, dostępna w rozmiarach od 43mm do 63mm lub Panewkę bezcementowa, półsferyczna, tytanowa, typu press-fit, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, lita lub z otworami do dodatkowego mocowania śrubami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od 40 do 68 mm. Panewka wewnątrz gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej i ceramicznej

d) Wkładka z polietylenu wysoko usieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną oraz wkład z polietylenu na głowę 28,32 do panewki wkręcanej.

opcjonalnie- Wkładka ceramiczna Biolox Delta z wbudowanym tytanowym pierścieniem, przystosowana do głów 32 i 36 mm

Odpowiedź: Tak

Pytanie 24

Czy zamawiający przewiduje modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie następujących pozycji asortymentowych:

1) zaślepka centralna wkręcana

2) śruby o długościach od 15mm do 50mm(co 5mm)/zaślepki

3) ostrze do piły sterylne

Dodanie powyższych pozycji uzasadnione jest koniecznością wykorzystania ich przy zabiegu endoprotezoplastyki biodra.

Odpowiedź: Tak

Dot. Grupy VII - ENDOPROTEZA CAŁKOWITA STAWU KOLANOWEGO

Pytanie 25

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści produkt równoważny:

Opcjonalna wersja protezy - proteza antyalergiczna wykonana ze stopu ZrNb

Odpowiedź: Tak

Pytanie 26

Czy zamawiający przewiduje modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie następujących pozycji asortymentowych:

1) Ostrze do piły sterylne

Dodanie powyższej pozycji uzasadnione jest koniecznością wykorzystania ostrza przy zabiegu endoprotezoplastyki kolana

Odpowiedź: Tak

Dot. Grupy X - ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO

Pytanie 27

Czy zamawiający przewiduje modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie następujących pozycji asortymentowych:

1) ostrze do piły sterylne

Dodanie powyższej pozycji uzasadnione jest koniecznością wykorzystania ostrza przy zabiegu endoprotezoplastyki kolana jednoprzedziałowego.

Odpowiedź: Tak

Grupa I – Endoproteza cementowa całkowita stawu biodrowego

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania trzpień o poniższym opisie ;

trzpień cementowany, bezkołnierzowy ze stopu kolbltowo-chromowo-molibdenowego, trzpień  wymagający centralizera, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną . Stożek konusa 12/14. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standardowych . Trzpień min. w 9  rozmiarach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowany produkt pod warunkiem, że Wykonawca dysponuje kompatybilnym z implantem systemem cementowanym rewizyjnym tzn trzpieniem rewizyjnym cementowanym.

Pytanie 29

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panewkę wykonaną ze stopu tytanu z napyleniem porowatą okładziną z czystego tytanu w wersji press-fit z możliwością mocowania 3 śrubami, opcja panewki press-fit bez otworów lub w wersji rewizyjnej z 5 otworami na głowy 28 i 32mm?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowany produkt pod warunkiem, że Wykonawca dysponuje kompatybilnym z implantem systemem cementowanym rewizyjnym tzn trzpieniem rewizyjnym cementowanym.

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wkład polietylenowy wykonany z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie dostępny w wersji symetrycznej i asymetrycznej (antyluksacyjnej) na głowę o średnicy 28 lub 32mm?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowany produkt pod warunkiem, że Wykonawca dysponuje kompatybilnym z implantem systemem cementowanym rewizyjnym tzn trzpieniem rewizyjnym cementowanym.

Grupa II – Endoproteza całkowita i bipolarna cementowa stawu biodrowego

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowę zewnętrzną o poniższych parametrach:

Głowa zewnętrzna wykonana ze stopu ze stali chirurgicznej o średnicy od minimum 41mm do minimum 60mm ze skokiem co 1mm lub wymiennie głowa zewnętrzna polietylenowa dedykowana głowie wewnętrznej CoCrMo śr 28mm o śr zewnętrznej 44-60mm co 2mm (9 rozmiarów), średnica od minimum 41mm do minimum 60mm ze skokiem co 1mm lub opcjonalnie średnica 44-60mm co 2 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu proponowany produkt tj endoprotezę cementowaną bipolarną i całkowitą.

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panewkę  – wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości – „cross link polietylen” na głowy o średnicy 28, 32 mm przeznaczona do mocowania cementowego?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu proponowany produkt tj endoprotezę cementowaną bipolarną i całkowitą.

Grupa VII – Endoproteza całkowita stawu kolanowego

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wkładkę z polietylenu cross linked o ultra wysokiej masie cząsteczkowej?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowaną endoprotezę stawu kolanowego.

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wersję cementowaną pokrytą ZrN dla osób

uczulonych na jony metali?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowaną endoprotezę stawu kolanowego.

Pytanie 35

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania protezy rewizyjne, gdzie takie pozycje jak

offset piszczelowy, skrzydełka piszczelowe, uzupełnienia piszczelowe nie są osobnymi elementami

ale mogą występować w sposób zintegrowany?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowaną endoprotezę stawu kolanowego.

Pytanie 36

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Dostawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 oraz § 10 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę, z tym zastrzeżeniem, że termin na rozpatrzenie reklamacji będzie wynosił 3 dni.

Pytanie 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. §7)

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 38

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 9 ust. 3 poprzez wprowadzenie zapisu, iż faktura powinna wskazywać dane pacjenta tj. TYLKO inicjały lub kartę choroby.

Odpowiedź: Wzór umowy w tym zakresie pozostaje bez zmian.

Pytanie 39

Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 2:

Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary:

1)	w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 3 Umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę,

2)	w wysokości 0,5 % wartości zamawianych, a niedostarczonych Wyrobów Medycznych  (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień roboczy opóźnienia w ich dostarczeniu względem terminu określonego w § 7 ust. 3 Umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych w terminie Wyrobów Medycznych,

3)	w wysokości 0,5 % wartości reklamowanych partii wyrobów medycznych

(z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień opóźnienia w dostawie Wyrobów Medycznych wolnych od wad w terminie określonym w § 10 ust. 2 Umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii wyrobów medycznych,

4)	za opóźnienie w udostępnieniu instrumentarium, o którym mowa w § 5 ust. 5 Umowy w wysokości 0,5% wartości brutto części niedostarczonego instrumentarium, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części niedostarczonego instrumentarium,

5)	za opóźnienie w serwisowaniu instrumentarium, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy wysokości 0,5% brutto części niesprawnego instrumentarium, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części niesprawnego instrumentarium, którego dotyczy opóźnienie w serwisowaniu.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 40

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów i narzędzi dla stożków 12/14, 14/16, V40, w terminie 48 godzin, a dla stożków Taper1, 8/10, 10/12, PCA, ABG w terminie 60dni, od złożenia zamówienia telefonicznego u dostawcy, bez tworzenia depozytu u zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość nie tworzenia depozytu dla zadania nr 6, pod warunkiem dostarczania w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia telefonicznego u dostawcy.

Pytanie 41

Czy zamawiający w związku z dużą różnicą cenową, między poszczególnymi adapterami, wyrazi zgodę na podzielenie adapterów na  trzy pozycje i wycenienie osobno adapterów 12/14 i 14/16, osobno V40 oraz osobno adaptery na stożki Taper1, 8/10, 10/12, PCA, ABG

Odpowiedź: TAK

Pytanie 42

Dotyczy Grup XXIV, XXV i XXVI: Czy Zamawiający dopuści możliwość użyczenia jednego napędu w przypadku wygrania 3 pakietów?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 43

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy Zamawiający w zakresie Grupy XXVI  poz. 8 wymaga zaoferowania płyt do dalszego czy do bliższego końca kości promieniowej?

Odpowiedź: Pozycja dotyczy płytek do końca dalszego kości promieniowej.

Pytanie 44

Czy Zamawiający w zakresie Grupy XXVI  poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższego końca kości udowej wyłącznie z gładkim zakończeniem w wersji prawa/lewa?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 45

Czy Zamawiający w zakresie Grupy XXVI  poz. 19 dopuści możliwość zaoferowania nakładki do stabilizacji złamań okołoprotezowych kości udowej dla śrub kątowo-bokowanych 3,5/3,5?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 46

Czy Zamawiający w zakresie Grupy XXVI  poz. 20 dopuści możliwość zaoferowania płytek do zespole kości śródręcza i śródstopia z otworami dla śrub 2 mm i 2,4 mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 47

Czy Zamawiający w zakresie Grupy XXVII  poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania drutów chirurgicznych stalowych o średnicy 1,0; 1,2; 1,5 mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 48

Czy Zamawiający w zakresie Grupy XXVII  poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania drutów chirurgicznych - 10 szt. po 5 m?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 49

Czy Zamawiający w zakresie Grup XXVII, XXVIII, XXXV, XXXVI, XXXVII odstąpi od wymogu utworzenia depozytu na rzecz dostaw sukcesywnych? Implanty z wymienionych Grup wchodzą w skład tzw. „implantów drobnych”, których to nie umieszcza się w depozycie, w związku z tym prosimy o odstąpienie od depozytu w/w asortymentu na rzecz dostaw sukcesywnych. Związane jest to również  z tym, że prawidłowe rozliczenie wyrobów medycznych polega na dokładnym podaniu numeru serii oraz numeru katalogowego implantów zużytych w trakcie zabiegu, co przez drobne gabaryty w warunkach sali operacyjnej jest trudne do zrealizowania -  dlatego w praktyce są one sprzedawane na podstawie tradycyjnych zamówień.

Odpowiedź: NIE - dla grupy XXVII. TAK, dopuszcza - dla grupy XXVIII. NIE - dla grup XXXV, XXXVI, XXXVII.

Pytanie 50

Czy Zamawiający w zakresie Grupy XXVIII poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętów Schanza o średnicach 2,5mm zamiast 5,0mm?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 51

Czy Zamawiający w zakresie Grupy XXVIII poz. 2  dopuści możliwość zaoferowania belek z włókna węglowego o średnicy 4mm?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 52

Czy Zamawiający w zakresie Grupy XXXII dopuści możliwość zaoferowania gwoździa o dł. 150 mm z możliwością wyboru gwoździa o dł. 250 lub 280 mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 53

Czy Zamawiający w zakresie Grupy XXXII dopuści możliwość zaoferowania gwoździa ramiennego z otworami na śruby o średnicy 4,5 mm i 5,0 mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 54

Czy Zamawiający w zakresie Grupy XXXVIII dopuści możliwość zaoferowania klamer kostnych o grubości 2,0 mm; 2,4 mm lub 3,2 mm?

Odpowiedź: TAK

Część XVIII

Pytanie 55

Czy Zamawiający zgodzi się na realizację zamówień protezy głowy kości promieniowej (5 kpl. na cały okres trwania umowy), że implanty wraz z instrumentarium będą dostarczane każdorazowo na zabieg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 56

Czy Zamawiający doprecyzuje co ma na myśli przez trzpień rewizyjny – czy chodzi o trzpień dłuższy?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 57

Część XXIV

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie w poz. 3 gwoździ krętarzowych typu Gamma tytanowych?

Odpowiedź: TAK

Zapytania do zapisów projektu umowy – Załącznik nr 8:

Pytanie 58

Czy Zamawiający doprecyzuje zapis §3 ust. 1, że przymiary foliowe i oprogramowanie pozwalającego na integrację ze szpitalnym systemem obrazowania, będą wymagane tylko w ramach części w których taki wymóg został postawiony w załączniku nr 1 do SIWZ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 59

Czy Zamawiający zgodzi się dodać w §7 zapis o tym, że szczegółowy skład implantów oddanych w depozyt zostanie ustalony między stronami umowy po podpisaniu umowy?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 60

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §7 ust. 4, że zapis o terminie przydatności nie dotyczy implantów niesterylnych?

Odpowiedź: Zapisy umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 61:

GRUPA XXIX  Materiały kościozastępcze

Czy Zamawiający dopuści w poz.:

a) syntetyczny materiał kościozastępczy o objętości 30 g w postaci granulek o średnicy 3-4 mm składający 
się w  z 100% beta-fosforanu trójwapniowego – 10 szt.

b) syntetyczny materiał kościozastępczy o objętości 10 g w postaci granulek o średnicy 3-4 mm składający 
się w  z 100% beta-fosforanu trójwapniowego – 15 szt.?

Odpowiedź: TAK

II. Na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w nw. punktach, które otrzymują brzmienie:

- 16.1 i 16.3, który otrzymuje brzmienie:

## 16.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: w Kancelarii  Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66. do dnia 2020-05-05 do godz. 10:00.

## 16.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-05-05 o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr Budynek Działu Technicznego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie w pok. nr 1.8.

III. Zmieniony załącznik nr 4 stanowi integralną część niniejszego pisma.

IV. Powyższe zmiany zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają się wiążące.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz