Rzeszów dnia: 2020-06-23

Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo:NA/P/150/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa maszyny wytrzymałościowej dla Katedra Nauki o Materiałach PRz.” – znak sprawy NA/P/150/2020.

Zamawiający, Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Zapytanie 1 - Jaka jest wysokość pomieszczenia gdzie będzie ustawiona maszyna wytrzymałościowa i jakie są wymiary wejścia do pomieszczenia oraz drogi transportu maszyny? Informacje te są niezbędne ponieważ maszyna jest dostarczana w całości, przenoszona poziomo do docelowego pomieszczenia oraz stawiana do pionu. Odp. 320cm (drzwi wejściowe: 125cm szerokość, wysokość 290cm). Wskazany jest częściowy montaż maszyny w pomieszczeniu docelowym (droga transportu szerokość 300cm). Maksymalna wysokość maszyny to 3050mm. - Czy Zmawiający dopuszcza zaoferowanie ramy obciążeniowej 400 kN, model podłogowy o napędzie elektromechanicznym o wysokości max 3130 mm? Odp. Rama 400 kN tak, ale o wysokości max 3050 mm. - Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie głowicy z zakres obciążeń na rozciąganie i ściskanie równej 400 kN? Odp. Tak. - Czy Zamawiający dopuszcza zakres regulacji prędkości badawczych w pełnym zakresie obciążenia od 0,0001 do 305 mm/min? Jednocześnie zakres regulacji prędkości badawczych podczas obciążenia wynoszącego 300 kN od 0,0001 do 508 mm/min? Odp. Tak. - Czy Zamawiający dopuszcza dokładność pozycjonowania równą +/- 10 µm? Odp. Tak. - Czy Zamawiający dopuszcza dokładność ustawiania prędkości co najmniej 0,1 % wartości ustawionej? Odp. Tak. - Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania osłony bezpieczeństwa przystosowaną do bezpiecznej pracy z najwyższymi normami BHP? Odp. Tak. - Czy zamawiający dopuszcza oferowanie ekstensometru z jedną bazą pomiarową równą 25 mm z zakresem pomiarowym od -2.5 do +25 mm? Odp. Nie. Dopuszczamy min. dwie bazy 20 lub 25 mm i 80 mm. Extesometr może być ręczny lub automatyczny. - Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie uchwytów mechaniczno- pneumatycznych z jednym pedałem w nożnym sterowniku dla każdego z uchwytów? Odp. Tak. - Czy zamawiający dopuszcza na zaproponowanych uchwytach możliwość stosowania próbek płaskich o grubości do minimum 25 mm oraz okrągłych o średnicy do minimum 15 mm? Odp. Tak. - Czy zamawiający dopuszcza możliwość pracy w pełnym zakresie prędkości do 100% nominału maszyny? Odp. Tak. - Czy zmawiający dopuszcza brak możliwości pomiaru siły do przynajmniej 160% nominału głowicy celem rejestracji przeciążeń? Maszyna posiada za to zabezpieczenie, które nie pozwala przekraczać nominału maszyny (zabezpieczenie przed ewentualnym uszkodzeniem głowicy) Odp. Tak. - Czy zamawiający dopuszcza użycie pilota zdalnego sterowania bez mocowania magnetycznego i przewodem o długości krótszej niż 1.5m? Odp. Tak. - Czy zamawiający dopuszcza zastąpienie kanału zgodnego ze specyfikacją PCI Express oraz Interfejsu EtherCAT rozwiązaniami pozwalającymi na użytkowanie zgodnymi z najnowszymi normami dotyczącymi badań wytrzymałościowych? Odp. Tak. - Czy zamawiający dopuszcza wzorcowanie kanału pomiarowego siły w kierunku na rozciąganie i ściskanie (w minimum 11 punktach na kierunek) zgodnie z EN ISO 7500-1 oraz ASTM E4 przez akredytowany serwis wraz z wystawieniem świadectwa wzorcowania akredytowanego laboratorium producenta z siedzibą poza terytorium kraju? Odp. Tak. - Czy zamawiający dopuszcza wzorcowanie kanału pomiarowego przemieszczenia zgodnie z EN ISO 9513 oraz ASTM E2309 (w kierunku rozciągania i ściskania począwszy od 200 µm) przez akredytowany serwis oferenta wraz z wystawieniem świadectwa akredytowanego laboratorium producenta z siedzibą poza terytorium kraju? Odp. Tak. - Czy zamawiający dopuszcza wzorcowanie kanału pomiarowego wydłużenia zgodnie z EN ISO 9513 oraz ASTM E83 (od 20 µm)przez akredytowany serwis oferenta wraz z wystawieniem świadectwa akredytowanego laboratorium producenta poza terytorium kraju? Odp. Tak.

Zapytanie 2 Pytanie 1. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o parametrach minimalnych: 1. O ramie obciążeniowej minimum 330kN, model podłogowy o napędzie mechanicznym o wysokości max 3050mm o konstrukcji: -Maksymalne obciążenie ramy nie mniej niż 400 kN -Zakres obciążeń na rozciąganie i ściskanie nie mniej niż 400kN -Maszyna ma spełniać wymagania standardów: UNI-EN-ISO 7500/1 i ASTM E4 -Rozdzielczość odczytu obciążenia nie gorsza niż 1/3 000 000 pełnej skali komórki. -Rozdzielczość przemieszczenia trawersy nie gorsza niż 17nm -Prędkość obrotowa biegu jałowego przy maksymalnym obciążeniu w zakresie nie mniejszym niż od 0,0005 do 200 mm/min -Kontrolowany całkowity przesuw trawersy nie mniej niż do 1685mm -Odległość pomiędzy uchwytami nie mniej niż 1145mm -Szerokość między kolumnami nie mniej niż 640mm -Konstrukcja ramy urządzenia oraz obudowa w całości metalowe bez elementów z tworzyw sztucznych poza przyciskiem bezpieczeństwa i bariery ochronnej -Urządzenie zawiera osobną ramę bazy urządzenia nie zintegrowaną z podstawą, ani ramą urządzenia -Rama bazy urządzenia zainstalowana na dodatkowej platformie antywibracyjnej, izolującej od drgań mechanicznych -Zasilanie jednofazowe, 50Hz -Pobór mocy nie więcej niż 3000W -Waga urządzenia do 2000kg -Wymiary maksymalne urządzenia: wysokość 2860mm, szerokość 1350 mm, głębokość 860 mm -Urządzenie ma możliwość instalacji dodatkowych cel obciążeniowych o nominałach przynajmniej: 10N, 20N, 50N, 100N, 250N, 500N, 1kN, 2,5kN, 5kN, 10kN, 25kN, 50kN i 100kN -Maszyna jest wyposażona w oprogramowanie sterujące i PC. -Urządzenie jest wyposażone w dodatkowy panel sterowania z membraną, sterujący uchwytami i przemieszczeniem na wysięgniku o długości min. 2m. -Budowa jest czterokolumnowa w tym przynajmniej dwie stalowe, o wysokiej sztywności, z napędem elektromechanicznym -Ruch ruchomej poprzeczki odbywa się przez wstępnie obciążone śruby kulowe do eliminacji luzu -Napęd jest realizowany przez bezszczotkowy silnik. -System musi umożliwia testy jedno i dwukierunkowe. -Kolumny maszyny umożliwiają szybki i łatwy montaż akcesoriów i urządzeń peryferyjnych. -Maszyna jest wyposażona w kompletny panel z przyłączami i adapterami do użycia ekstensometrów i urządzeń peryferyjnych -Maszyna ma możliwość podłączenia dodatkowych czujników do kanałów użytkownika i rozszerzenie możliwości pomiarowych o nowe moduły -Maszyna posiada dokumentację z certyfikatem CE 2. Cyfrowa elektronika sterująco - pomiarowa: -Układ elektroniczny urządzenia zbudowany z programowalnych modułów PLC -Układ elektroniczny zamontowany w podstawie na osobnej ramie urządzenia na platformie antywibracyjnej, niezintegrowanej z konstrukcją podstawy ani korpusu maszyny z układem izolującym od drgań. -Główny układ sterowania działa w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego i mierzy wartości: obciążenie, przesuw i odkształcenie. -Podstawowe kanały pomiarowe: droga, czas, siła -Możliwość rozbudowy o rejestrację przynajmniej 12 dodatkowych sygnałów pomiarowych umożliwiających podłączenie dodatkowych czujników cyfrowych i analogowych -System ma możliwość blokady przesuwu trawersy na żądanej wysokości z pozycji oprogramowania z możliwością przypisania różnych wysokości w zależności od wybranej metody badania -Urządzenie musi automatycznie identyfikować: cele obciążeniowe, ekstensometry i pozostałe wyposażenie zewnętrzne, jak piece i komory środowiskowe -Interfejs EtherCAT do podłączenia zautomatyzowanych systemów pomiarowych i uchwytowych (np. ekstensometr automatyczny, agregat hydrauliczny) -Regulacja adaptacyjna: automatyczny dobór parametrów sterowania w zależności od właściwości próbki badawczej będącej elementem zamkniętego obwodu regulacji -Funkcja sterowania i pozycjonowania w czasie rzeczywistym kanałem badawczym skorygowanym o krzywą korekcyjną -Regulacja siły podczas zamykania uchwytów: zabezpieczenie próbki przed nadmiernym obciążeniem próbki powstającym podczas zamykania uchwytów; możliwość wyboru sposobu aktywowania w sposób ręczny oraz automatycznie przez oprogramowanie badawcze -Pamięć pozycji belki pomiarowej po wyłączeniu maszyny -Częstotliwość synchronicznego przesyłania grup pomiarowych do jednostki komputera przynajmniej 500Hz dla każdego z kanałów -Pomiar siły do przynajmniej 150% nominału głowicy celem ochrony przed przeciążeniem -Rozdzielczość systemu co najmniej 24 bit -Automatyczna korekcja punktu zerowego na początku badania -Podłączenie do komputera poprzez interfejs Ethernet 3. Osłona bezpieczeństwa do przestrzeni roboczej: -z przeźroczystych paneli chroniącą przód i tył maszyny wytrzymałościowej, nie pozwalającej na rozpoczęcie testu w oprogramowaniu maszyny bez zamknięcia drzwi oraz otwarcia drzwi podczas trwającego testu -szyba wykonana z paneli lexan odpornych na uderzenia 4. Głowica pomiarowa siły: -Maszyna ma zawierać celę obciążeniową do minimum 400kN, klasy 0,5 z trójstopniowymi ograniczeniami bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia przed przeciążeniem. -Zakres obciążeń na rozciąganie i ściskanie minimum do 600kN -Limit czujników na poziomie nie mniej niż 300% pełnego zakresu skali. -Kompensacja termiczna w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 50°C -Cela musi być zgodna z normami UNI-EN-ISO 7500/1, ASTM E4 -Identyfikacja głowicy pomiarowej przez maszynę 5. Para uchwytów mechaniczno- pneumatycznych klinowych: -maksymalne obciążenie co najmniej 330 kN -zamykanie pneumatyczne poprzez nożny sterownik; oddzielny pedał do każdego z uchwytów -możliwość stosowanie do próbek płaskich o grubości do minimum 48 mm oraz okrągłych o średnicy do minimum 50 mm -wkładki stalowe radełkowane do próbek płaskich o grubości od 0 do 18 mm -wkładki stalowe radełkowane do próbek okrągłych o średnicy od 9 do 22 mm 6. Para uchwytów mechanicznych pierścieniowych do próbek gwintowanych oraz podtaczanych: maksymalne obciążenie co najmniej 275 kN -zestaw pierścieni do próbek okrągłych z gwintem M10, M12,M14,M16,M18 mocowanie bezpośrednio na uchwytach klinowych 7. Automatyczny ekstensometr: Ekstensometr musi pozwalać na określenie przynajmniej: modułu sprężystości, granicy plastyczności, wydłużenia procentowego Ekstensometr musi umożliwiać ustawienie Lo minimum w zakresie 25mm-100mm Klasa urządzenia nie może być gorsza niż 0,5 wg ISO EN 9513 / ASTM E83 B1 Całkowity przesuw nie mniejszy niż 700 mm Musi umożliwiać pomiar okrągłych próbek o średnicach przynajmniej do 50 mm Musi umożliwiać pomiar płaskich próbek o grubościach przynajmniej do 50 mm Rozdzielczość pomiaru do długości 2 mm nie może być gorsza niż 0,1 ?m Rozdzielczość pomiaru długości ponad 2 mm nie może być gorsza niż 10 ?m Ekstensometr musi mieć możliwość zamykania i otwierania noży w sposób automatyczny, w zależności od etapu pomiaru (automatyczne otwieranie po przekroczeniu Rm) 8. Oprogramowanie do testów wytrzymałościowych w języku polskim - pakiet metod testowych włącznie z testami rozciągania, ściskania, zginania 2,3 i 4 pkt., oddzierania, delaminacji, tarcia, cyklicznymi, pełzaniem, relaksacją, retardacją oraz dowolnymi przebiegami blokowymi bez konieczności zakupu i rozbudowy systemu o dodatkowe moduły oprogramowania. Ponadto umożliwiające: -graficzne tworzenie dowolnych procedur testowych poprzez zastosowanie gotowych bloków funkcyjnych odpowiedzialnych ze sterowanie maszyną, obsługę czujników (np. ekstensometry) oraz zewnętrznych urządzeń (np. komora temperaturowa) oraz ponadto spełniających funkcje logiczne(np. wykonanie bloku programowego w zależności od wartości kanału siły) ibezpieczeństwa (np. nadzorowanie dopuszczalnej górnej granicy obciążenia) -tworzenie własnych wirtualnych kanałów przeliczeniowych umożliwiających sterowanie maszyną. -tworzenie dowolnych wyników na podstawie zarejestrowanych danych pomiarowych, tj. wartości referencyjne, minima, maksima, wartości średnie, gradienty, piki oraz wprowadzanie wzorów i obliczeń użytkownika -tworzenie wykresów (przedstawiających co najmniej kanały siły, drogi, czasu, pracy), histogramów (z rozkładem Gaussa, granicami sigma i wartościami średnimi dla wyników wyznaczanych podczas właściwego badania np. moduł sprężystości, siła maksymalna), tabel (zawierających wyniki, statystykę), raportów (zawierających wykresy, tabele, histogramy) -sterowanie przebiegiem temperatury oraz rejestrację temperatury w komorze temperaturowej w trakcie badania -bezpośrednie eksportowanie danych pomiarowych oraz wyników do plików tekstowych (ASCII), PDF, arkuszy kalkulacyjnych (np. MS Excel), edytorów tekstu (np. MS Word)oraz baz danych (np. MS Access) -rejestrację wideo przebiegu badania zsynchronizowaną z danymi pomiarowymi -optymalizację parametrów sterowania dla regulatorów siły i wydłużenia poprzez tryb oscyloskopu przedstawiającego wartość rzeczywistą, zadaną oraz docelową -dostępność co najmniej dwóch alternatywnych języków (angielski i niemiecki) z możliwością ich przełączania w czasie rzeczywistym, np. w celu wygenerowania raportu w języku obcym -licencjonowanie oprogramowania na min. 25 stanowisk komputerowych -dostępność modułu programowego do rejestracji krzywej korekcyjnej w celu pomiaru odkształcenia własnego maszyny wraz z możliwością odejmowania krzywej korekcyjnej w czasie rzeczywistym w trakcie przeprowadzania badania na maszynie wytrzymałościowej -dostępność modułu symulacyjnego umożliwiającego przeprowadzenie badania i sprawdzenie poprawności ustawień procedury badawczej bez konieczności użycia maszyny i ryzyka zniszczenia akcesoriów -dostępność modułu programowego umożliwiającego odczytanie danych zapisanych we wtyczkach zainstalowanych czujników (np. siły, drogi, wydłużenia) - brak danych -kompatybilność z systemem operacyjnym Windows 10 -pakiet gotowych procedur do wykonywania badań zgodnie z ISO 6892-1, ASTM E8, ISO 527-1/5, ISO 178, ISO 604, ISO 898-1/2, EN 12089, DIN 50106, EN ISO 7438, EN 310, ISO 844, EN 826, EN 196-1, EN ISO 14125, EN ISO 14126, EN 408, EN 789, EN 317, EN 319, EN 310, EN ISO 9969, EN 1228, EN 14509, EN 14651, 9. Sprzęt komputerowy o parametrach minimalnych: -CPU min. 6 rdzeni, pamięć podręczna min. 9MB -Pamięć RAM min. 8 GB DDR4 min.2666 MHz -dysk twardy 1 TB SATA -2 x Gigabit Ethernet -6 x +2 x (przód) USB 3.0, -2 x Display Port (łącznie z adapterem DVI), VGA -klawiatura, mysz optyczna USB -system operacyjny: Windows 10 Pro 64bit -monitor LCD 23", rozdzielczość 1920 x 1080 10. Uruchomienie i szkolenie: -instalacja maszyny i wszystkich akcesoriów, -szkolenie personelu z obsługi i konserwacji dla minimum 5 osób, -zapoznanie użytkownika z obsługą oprogramowania, -wzorcowanie kanału pomiarowego siły w kierunku na rozciąganie i ściskanie (w minimum 11 punktach na kierunek) zgodnie z EN ISO 7500-1 przez akredytowany serwis oferenta wraz z wystawieniem świadectwa --wzorcowania akredytowanego laboratorium z siedzibą w Polsce -wzorcowanie kanału pomiarowego przemieszczenia zgodnie z EN ISO 9513 (w kierunku rozciągania i ściskania) przez akredytowany serwis oferenta wraz z wystawieniem świadectwa akredytowanego laboratorium z siedzibą w Polsce -wzorcowanie kanału pomiarowego wydłużenia zgodnie z EN ISO 9513 przez akredytowany serwis oferenta wraz z wystawieniem świadectwa akredytowanego laboratorium z siedzibą w Polsce Odp. Zamawiający akceptuje urządzenie o parametrach minimalnych zaproponowanych w opisie powyżej. Pytanie 2. Czy Zamawiający wymaga wyposażenia dostarczanej maszyny w Oprzyrządowanie zgodne z ASTM E1012 / NADCAP do weryfikacji osiowości próbki składające się z minimum 12 tensometrów wyposażone w przetwornik analogowo-cyfrowy oraz możliwość odczytu danych pochodzących z tensometrów. Odp. Tak, ale wymaga wykonania weryfikacja osiowości zgodnie z ASTM E1012 (uchwyty pierścieniowe) przez serwis oferenta wraz z wystawieniem świadectwa laboratorium . Pytanie 3. Prosimy o zmianę zapisu w punkcie 6.2 punkt 2 tabeli Z "O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie co najmniej jednego podobnego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) polegającego na: wykonaniu dostawy maszyny wytrzymałościowej o wartości najmniej 700 000,00 zł brutto. " Na: "O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie co najmniej jednego podobnego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) polegającego na: wykonaniu dostawy urządzenia do badań wytrzymałości o wartości najmniej 700 000,00 zł brutto. " Odp. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ dotyczące warunku udziału w postępowaniu. Pytanie 4. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje dodatkowe punkty, za zaoferowanie rozwiązania lepszego w zakresie: " Maksymalne obciążenie ramy i czujnik siły w zakresie nie mniejszym niż 600kN w klasie 0,5 " Uchwyty hydrauliczne do testów ściskania i rozciągania w maszynie wytrzymałościowej z siłą do minimum 600kN, o sile zacisku nie mniejszej niż 900kN. Odp. Zamawiający zmienia kryteria oceny ofert i za każde większe obciążenie ramy i większy czujnik siły oraz uchwyty hydrauliczne powyżej wymaganej wartości nominalnej zostaną odpowiednio przyznane punkty..

# ZMIANY SIWZ:

# Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ - pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia i ppkt 3.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wspólny Słownik Zamówień: 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa Maszyna mechaniczna do badań wytrzymałościowych z wyposażeniem 1. Rama obciążeniowa o maksymalnym obciążeniu min. 330 kN, ale nie mniej niż maksymalna siła rozciągająca, model podłogowy o napędzie elektromechanicznym o wysokości max 3050 mm: - zakres obciążeń na rozciąganie i ściskanie min. 330 kN - konstrukcja ramy wytrzymałościowej składająca się z co najmniej 4 stalowych kolumn prowadzących oraz 2 wrzecion napędowych (kulowo-tocznych), gwarantujących bezluzowe prowadzenie i napęd trawersy - sztywność ramy co najmniej 500 kN/mm - wymiary przestrzeni roboczej bez oprzyrządowania (akcesoriów): - wysokość przynajmniej 1800 mm - szerokość przynajmniej 640 mm - możliwość pracy w pełnym zakresie prędkości do 110% nominału maszyny - zakres regulacji prędkości badawczych w pełnym zakresie obciążenia do maksymalnej wartości siły obciążającej (maksymalna prędkość przy maksymalnym obciążeniu) przynajmniej od 0,00005 do 400 mm/min - prędkość pozycjonowania co najmniej 500 mm/min - bezszczotkowy silnik prądu zmiennego z hamulcem - częstotliwość sterowania w pętli sprzężenia zwrotnego napędu co najmniej 1000 Hz - dokładność pozycjonowania co najmniej +/- 1 µm - rozdzielczość drogi belki pomiarowej co najmniej 0,001µm - dokładność ustawiania prędkości co najmniej 0,05 % wartości ustawionej 2. Cyfrowa elektronika sterująco - pomiarowa: - podstawowe kanały pomiarowe: droga, czas, siła - możliwość rozbudowy o przynajmniej 8 dodatkowych torów pomiarowych umożliwiających podłączenie dodatkowych czujników analogowych (indukcyjnych i tensometrycznych oraz cyfrowych) - 1 wolny kanał zgodny ze specyfikacją PCI Express do zainstalowania wielokanałowych kart wejścia / wyjścia z możliwością sterowania maszyną w sprzężeniu zwrotnym - Interfejs EtherCAT do podłączenia zautomatyzowanych systemów pomiarowych i uchwytowych (np. ekstensometr automatyczny, agregat hydrauliczny) - cyfrowe sterowanie napędem bez stosowania sygnału analogowego 0-10 V - regulacja prędkości obciążania w zamkniętym obwodzie regulacji, w sprzężeniu zwrotnym od sensorów drogi, siły i wydłużenia - regulacja adaptacyjna: automatyczny dobór parametrów sterowania w zależności od właściwości próbki badawczej będącej elementem zamkniętego obwodu regulacji - funkcja sterowania i pozycjonowania w czasie rzeczywistym kanałem badawczym skorygowanym o krzywą korekcyjną - regulacja siły podczas zamykania uchwytów: zabezpieczenie próbki przed nadmiernym obciążeniem próbki powstającym podczas zamykania uchwytów; możliwość wyboru sposobu aktywowania w sposób ręczny oraz automatycznie przez oprogramowanie badawcze - pilot zdalnego sterowania z mocowaniem magnetycznym i przewodem o długości co najmniej 1.5m wyposażony w kolorowy wyświetlacz i umożliwiający śledzenie wskazań kanałów pomiarowych oraz obsługę komunikatów oprogramowania w języku polskim bez konieczności korzystania z komputera; dodatkowo pilot musi posiadać przyciski do pozycjonowania maszyny oraz wyłącznik awaryjny - pamięć pozycji belki pomiarowej po wyłączeniu maszyny - częstotliwość synchronicznego próbkowania wszystkich kanałów pomiarowych min. 400 kHz - częstotliwość synchronicznego przesyłania grup pomiarowych do jednostki komputera przynajmniej 500 Hz dla każdego z kanałów - pomiar siły do przynajmniej 160% nominału głowicy celem rejestracji przeciążeń i tarowania siły i wagi oprzyrządowania - rozdzielczość systemu co najmniej 24 bit - automatyczna korekcja punktu zerowego na początku badania - dwukanałowa pętla bezpieczeństwa systemu - podłączenie do komputera poprzez interfejs Ethernet - jednostka elektroniki zintegrowana po stronie maszyny; niedopuszczalne jest stosowanie kart wywartościowujących instalowanych w jednostce komputera PC sterującego maszyną 3. Osłona bezpieczeństwa do przestrzeni roboczej: - osłona bezpieczeństwa przednia, osłaniająca całą przestrzeń roboczą maszyny - szyba wykonana z makrolonu lub tworzywa o identycznej odporności na uderzenia o grubości przynajmniej 6 mm - system przesuwnego otwierania drzwi - zintegrowany elektryczny zamek sprzęgnięty z jednostką elektroniki i ryglujący mechanicznie drzwi podczas badania - pełna zgodność ze znakiem CE oraz dyrektywą maszynową MD 2006/42/WE - możliwość definicji w oprogramowaniu badawczym minimalnej wartości siły, przy której należy zamknąć szybę 4. Głowica pomiarowa siły: - zakres obciążeń na rozciąganie i ściskanie minimum FN=330kN - konstrukcja cylindryczna, niskoprofilowa - w połączeniu z elektroniką kontrolno pomiarową spełniająca wymogi EN ISO 7500-1 (dokładność, błąd rozrzutu, błąd histerezy, błąd wskazania zera, rozdzielczość) w zakresie od co najmniej 0,1% FNw klasie 0.5 - granica przeciążenia osiowego nie mniejsza niż 150% FN - granica przeciążenia bocznego nie mniejsza niż 100% FN - granica zniszczenia nie mniejsza niż 300% FN - samoidentyfikująca się wtyczka z układem elektronicznym zapewniającym automatyczne wczytanie danych kalibracyjnych wraz z odpowiadającymi limitami obciążeń oraz rejestrację przeciążeń (co najmniej 10 ostatnich z podaną wartością i datą) z możliwością ich podglądu w oprogramowaniu badawczym 5. Para uchwytów mechaniczno-pneumatycznych lub hydraulicznych: - maksymalna siła zacisku co najmniej 100% FN - zamykanie pneumatyczne lub hydrauliczne poprzez nożny sterownik; oddzielny pedał do każdego z uchwytów - możliwość stosowanie do próbek płaskich o grubości do minimum 48 mm oraz okrągłych o średnicy do minimum 50 mm - wkładki stalowe radełkowane do próbek płaskich o grubości od 0,1 do 16 mm; powierzchnia chwytowa co najmniej 80 x 80 mm - wkładki stalowe radełkowane do próbek okrągłych o średnicy od 7 do 16 mm; powierzchnia chwytowa o wysokości co najmniej 80 mm 6. Para uchwytów mechanicznych pierścieniowych do próbek gwintowanych oraz podtaczanych: - maksymalne obciążenie co najmniej 80% zakresu pomiarowego głowicy pomiarowej siły - zestaw pierścieni do próbek okrągłych z gwintem M10, M12, M14, M16, M18 - mocowanie bezpośrednio na uchwytach klinowych 7. Ekstensometr ręcznie zakładany lub automatyczny: - rozdzielczość minimum 0,02µm w całym zakresie pomiarowym - przełączalny zakres pomiarowy wynoszący co najmniej -5/+8 mm oraz 0/+13 mm niezależnie od ustawionej bazy pomiarowej - klasa dokładności 0.5 wg EN ISO 9513 - cyfrowy system pomiarowy (bez wykorzystania tensometrów) nieczuły na dryft temperaturowy - zmienne bazy pomiarowe L0 = 20, 25, 30, 50, 60 i 80 mm - system blokowania bazy pomiarowej zapobiegający jej zmianie przy zakładaniu ekstensometru - mocowanie na próbce poprzez zacisk sprężynowy (niedopuszczalne jest mocowanie za pomocą o-ringów, itp.) 8. Oprogramowanie do testów wytrzymałościowych w języku polskim - pakiet metod testowych włącznie z testami rozciągania, ściskania, zginania 2,3 i 4 pkt., oddzierania, delaminacji, tarcia, cyklicznymi, pełzaniem, relaksacją, retardacją oraz dowolnymi przebiegami blokowymi bez konieczności zakupu i rozbudowy systemu o dodatkowe moduły oprogramowania. Ponadto umożliwiające: - graficzne tworzenie dowolnych procedur testowych poprzez zastosowanie gotowych bloków funkcyjnych odpowiedzialnych ze sterowanie maszyną, obsługę czujników (np. ekstensometry) oraz zewnętrznych urządzeń (np. komora temperaturowa) oraz ponadto spełniających funkcje logiczne (np. wykonanie bloku programowego w zależności od wartości kanału siły) i bezpieczeństwa (np. nadzorowanie dopuszczalnej górnej granicy obciążenia) - tworzenie własnych wirtualnych kanałów przeliczeniowych umożliwiających sterowanie maszyną. - tworzenie dowolnych wyników na podstawie zarejestrowanych danych pomiarowych, tj. wartości referencyjne, minima, maksima, wartości średnie, gradienty, piki oraz wprowadzanie wzorów i obliczeń użytkownika - tworzenie wykresów (przedstawiających co najmniej kanały siły, drogi, czasu, pracy), histogramów (z rozkładem Gaussa, granicami sigma i wartościami średnimi dla wyników wyznaczanych podczas właściwego badania np. moduł sprężystości, siła maksymalna), tabel (zawierających wyniki, statystykę), raportów (zawierających wykresy, tabele, histogramy) - sterowanie przebiegiem temperatury oraz rejestrację temperatury w komorze temperaturowej w trakcie badania - bezpośrednie eksportowanie danych pomiarowych oraz wyników do plików tekstowych (ASCII), PDF, arkuszy kalkulacyjnych (np. MS Excel), edytorów tekstu (np. MS Word)oraz baz danych (np. MS Access) - rejestrację wideo przebiegu badania zsynchronizowaną z danymi pomiarowymi - optymalizację parametrów sterowania dla regulatorów siły i wydłużenia poprzez tryb oscyloskopu przedstawiającego wartość rzeczywistą, zadaną oraz docelową - dostępność co najmniej dwóch alternatywnych języków (angielski i niemiecki) z możliwością ich przełączania w czasie rzeczywistym, np. w celu wygenerowania raportu w języku obcym - licencjonowanie oprogramowania na min. 25 stanowisk komputerowych - dostępność modułu programowego do rejestracji krzywej korekcyjnej w celu pomiaru odkształcenia własnego maszyny wraz z możliwością odejmowania krzywej korekcyjnej w czasie rzeczywistym w trakcie przeprowadzania badania na maszynie wytrzymałościowej - dostępność modułu symulacyjnego umożliwiającego przeprowadzenie badania i sprawdzenie poprawności ustawień procedury badawczej bez konieczności użycia maszyny i ryzyka zniszczenia akcesoriów - dostępność modułu programowego umożliwiającego odczytanie danych zapisanych we wtyczkach zainstalowanych czujników (np. siły, drogi, wydłużenia) - kompatybilność z systemem operacyjnym Windows 10 - pakiet gotowych procedur do wykonywania badań zgodnie z ISO 6892-1, ASTM E8, ISO 527-1/5, ISO 178, ISO 604, ISO 898-1/2, EN 12089, DIN 50106, EN ISO 7438, EN 310, ISO 844, EN 826, EN 196-1, EN ISO 14125, EN ISO 14126, EN 408, EN 789, EN 317, EN 319, EN 310, EN ISO 9969, EN 1228, EN 14509, EN 14651, 9. Sprzęt komputerowy o parametrach minimalnych: - CPU min. 6 rdzeni, pamięć podręczna min. 9MB - Pamięć RAM min. 8 GB DDR4 min.2666 MHz - dysk twardy 1 TB SATA - 2 x Gigabit Ethernet - 6 x +2 x (przód) USB 3.0, - 2 x Display Port (łącznie z adapterem DVI), VGA - klawiatura, mysz optyczna USB - system operacyjny: Windows 10 Pro 64bit lub równoważny - monitor LCD 23", rozdzielczość 1920 x 1080 10. Dostawca zapewnia: - dokumentację w języku polskim - instrukcję obsługi w języku polskim 11. Uruchomienie i szkolenie: - instalacja maszyny - szkolenie personelu - zapoznanie użytkownika z funkcjonalnością oprogramowania, - wzorcowanie kanału pomiarowego siły w kierunku na rozciąganie i ściskanie (w minimum 11 punktach na kierunek) zgodnie z EN ISO 7500-1 oraz ASTM E4 przez akredytowany serwis wraz z wystawieniem świadectwa wzorcowania akredytowanego laboratorium producenta z siedzibą w Polsce - wzorcowanie kanału pomiarowego przemieszczenia zgodnie z EN ISO 9513 oraz ASTM E2309 (w kierunku rozciągania i ściskania począwszy od 200 µm) przez akredytowany serwis oferenta wraz z wystawieniem świadectwa akredytowanego laboratorium producenta z siedzibą w Polsce - wzorcowanie kanału pomiarowego wydłużenia zgodnie z EN ISO 9513 oraz ASTM E83 (od 20 µm)przez akredytowany serwis oferenta wraz z wystawieniem świadectwa akredytowanego laboratorium producenta z siedzibą w Polsce - wzorcowanie kanału pomiarowego prędkości (co najmniej 3 nastawy) zgodnie z ASTM E2658 przez akredytowany serwis oferenta wraz z wystawieniem świadectwa akredytowanego laboratorium producenta z siedzibą w Polsce - weryfikacja osiowości zgodnie z ASTM E1012 (uchwyty pierścieniowe) przez serwis oferenta wraz z wystawieniem świadectwa laboratorium producenta z siedzibą w Polsce Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ – pkt. 6 Warunki udziału w postępowaniu i ppkt. 6.2, punkt 2 tabeli otrzymuje brzmienie:

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej tj. posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie co najmniej jednego podobnego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) polegającego na: wykonaniu dostawy maszyny wytrzymałościowej lub urządzenia do badań wytrzymałości o wartości najmniej 500 000,00 zł brutto.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

# Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ – pkt. 13 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM i ppkt. 13.2 otrzymuje brzmienie:

# Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2020-06-30 do godz. 10:00.

# Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ – pkt. 16 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert i ppkt. 16.1-16.3 otrzymują brzmienie:

## 16.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 424-1, bud. V, 
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2020-06-30 do godz. 10:00.

## 16.2 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

## 16.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-06-30 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

# Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ – pkt. 18 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert i ppkt. 18.1-18.2 otrzymują brzmienie:

## 18.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60 % |
| 2 | Okres gwarancji | 10 % |
| 3 | Termin wykonania | 10 % |
| 4 | Maksymalny zakres siły obciążającej przy rozciąganiu i ściskaniu | 10% |
| 5 | Rodzaj uchwytów | 10% |

## 18.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium | Wzór |
| --- | --- |
| 1 | Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 2 | Okres gwarancji Liczba punktów = Gof Gof wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 10. gdzie: - 12 miesięcy - 0 pkt, - 24 miesiące - 5 pkt - 36 miesięcy – 10 pkt |
| 3 | Termin wykonania Liczba punktów = TWof TWof wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 10. gdzie: - 16 tygodni - 0 pkt., - 14 tygodni - 5 pkt., - 12 tygodni - 10 pkt. |
| 4 | Maksymalny zakres siły obciążającej przy rozciąganiu i ściskaniu Liczba punktów = Sof Sof wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 10. gdzie: - min. 330 kN - 0 pkt., - min. 400 kN - 5 pkt., - min. 600 kN - 10 pkt. |
| 5 | Rodzaj uchwytów Liczba punktów = Uof Uof wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 10. gdzie: - uchwyty mechaniczno-pneumatyczne - 0 pkt., - uchwyty hydrauliczne – 10 pkt., |

# Zamawiający dokonuje zmiany zapisów we wzorze formularza oferty (zał. nr 1 do SIWZ) i umieszcza na stronie nowy formularz.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający