#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” na „Dostawa i montaż dygestoriów oraz wyposażenia dla Wydziału Chemicznego PRz.”

| Zadanie nr | Nazwa zadania |
| --- | --- |
| 1 | Dostawa i montaż dygestoriów dla WCh. |
| Dostawa i montaż 7 sztuk dygestoriów dla WCh (lab. 65-3szt, lab. 59-2szt, lab. 83a-1szt, lab. 64-1szt) DYGESTORIUM - 7 SZT. Przedmiotem tej części zamówienia jest dostawa i montaż 7 sztuk fabrycznie nowych dygestoriów. Dygestorium: wymiary: • szer.:1200 mm, +/- 5% • wys.: 2450 mm +/- 5% • gł,: 912 mm +/- 5% • wys. blatu: 900 mm, media • 2 x zimna woda (zawór na listwie podblatowej, wylewka w tylnej części komory roboczej, pokryta poliamidem 11) • 1 x panel z dwoma gniazdkami elektrycznymi 230 V typu E (na listwie podblatowej) • 1x zawór gazu (zawór na listwie podblatowej, wylewka w tylnej części komory roboczej) dla sześciu dygestoriów. Jedno dygestorium (w lab. 64) bez instalacji gazowej. • lampa oświetlająca komorę roboczą • blat wykonany z ceramiki litej - lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem. Do każdego dygestorium należy dołączyć łatwo wyjmowaną kuwetę wykonaną z PP o wielkości dostosowanej do maksymalnych wymiarów blatu dygestorium. Dygestorium - opis techniczny Konstrukcja Dygestorium musi być niepalne (za wyjątkiem szafki), łatwo zmywalne, nienasiąkliwe i zabezpieczone galwanicznie przed korozją - wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej. Dygestorium musi składać się z części roboczej (zawierającej komorę roboczą z podwójnymi ścianami bocznymi) wraz z blatem, panele z mediami, okno przednie, system wentylacyjny, oświetlenie, elektroniczne systemy kontrolno-sterujące) oraz podstawy, w której można zamontować szafki. Cześć robocza Konstrukcja części roboczej, komora robocza i wszelkie elementy osłonowe oraz panele instalacyjne dygestorium muszą być wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej lakierem epoksydowym. Komora robocza wykonana jako samonośna, bez stelaża wewnętrznego. W celu unikania tworzenia miejsc gromadzenia się kurzu lub korozji, komora robocza bez dodatkowej ściany tylnej (bez podwójnej ściany tylnej). Wentylacja komory roboczej musi być realizowana wyłącznie za pomocą szpar wentylacyjnych w części sufitowej. Nie dopuszcza się wentylowania komory dygestorium przez podwójną tylną ścianę, systemem szybrowym, dolnym kanałem wentylacyjnym, itp. Ściany boczne wewnętrzne i ściana tylna wewnętrzna wykonane z ceramiki technicznej wielkogabarytowej o minimalnych wymiarach 120x120 cm. W suficie komory roboczej zainstalowany króciec do podłączenia wentylacji o średnicy 200 mm, wykonany z PP. Górna część dygestorium (dach) musi posiadać, zaślepione w normalnym stanie, otwory bezpieczeństwa pochłaniające energię rozprężania, zgodnie z PN EN 14175. Oświetlenie komory roboczej realizowane poprzez dwie świetlówki o mocy minimum 26 W każda, umieszczone poniżej sufitu komory roboczej (ponad oknem) i odizolowane od niej szczelną obudową. Światło z lampy musi być skierowane ukośnie do wnętrza komory roboczej. Z przodu komory roboczej, na ścianach bocznych (przy oknie) oraz nad blatem umieszczone profile aerodynamiczne ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo, poprawiające skuteczność wentylacji komory roboczej (zapobiegające niekontrolowanemu cofaniu się strug powietrza). Łączenie elementów, zarówno nośnych, jak i poszyciowych, realizowane jest wyłącznie za pomocą połączeń śrubowych, z wykorzystaniem nitonakrętek, elementów gwintowanych lub specjalnie przygotowanych do tego otworów gwintowanych. Połączenia są umiejscowione tak, aby nie były one widoczne zarówno od czoła, jak i po bokach dygestorium Wymiary Wymiary zewnętrzne dygestorium: szer. 1200 mm, wys. 2450 mm, głębokość 912 mm (+/-5%) Szerokość komory roboczej mierzona w połowie głębokości komory: nie mniejsza niż 1149 mm. Wysokość komory roboczej mierzona od blatu do poziomego sufitu: nie mniej niż 1200 mm. Głębokość komory roboczej mierzona od wewnętrznej krawędzi dolnej ramy okna do tylnej ściany komory: nie mniejsza niż 750 mm. Okno Okno dygestorium w pojedynczej ramie wykonanej ze stali ocynkowanej malowanej epoksydowo, przeszklone szybami ze szkła bezpiecznego wielowarstwowego. Na dolnej krawędzi okna zamontowany spojler - uchwyt ze stali, lakierowany proszkowo. Okna prowadzone są na zasadzie przeciwwagi przy zastosowaniu systemu pasków oraz kół zębatych. Okno wyposażone jest w przycisk blokady wysokości na poziomie 500mm. Cały system prowadzenia okna: prowadnice, ślizgi, elementy konstrukcyjne, paski i koła zębate, są schowane wewnątrz paneli bocznych dygestorium, dzięki czemu nie mają one kontaktu z agresywnymi substancjami. Nie dopuszcza się umieszczenia elementów prowadzących okno (prowadnica, prowadnik) wewnątrz komory roboczej dygestorium. Blat Blat wykonany z ceramiki lanej monolitycznej ze zintegrowanym podwyższonym obrzeżem ze wszystkich stron. Kształt blatu dostosowany do przekroju komory roboczej (maksymalne wykorzystanie powierzchni). Grubość blatu wynosi 28 mm na całej powierzchni części płaskiej i 32 mm wraz z podniesionym obrzeżem. Zlewik chemiczny o wymiarach 280x80mm, wykonany również z ceramiki lanej, umieszczony wzdłuż tylnej ściany komory roboczej, (podklejony od dołu do blatu). Obciążenie dopuszczalne blatu, co najmniej 200 kg. Lity spiek ceramiczny z podniesionym obrzeżem: spiek ceramiczny jednorodny w całym przekroju poprzecznym i podłużnym. Materiał wolny od rozpuszczalników i wszelkich związków toksycznych, odporny na uderzenia i ścieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiał odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjątkiem kwasu fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia muszą być całkowicie usuwalne z powierzchni, włącznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych. Blaty na całej grubości wykonane bez użycia płyt bazowych i do szerokości 1800mm bez łączeń za pomocą fug epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostępne krawędzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza się technologii malowania któregokolwiek z obrzeży blatów. Podwyższone obrzeże jako jednolity spiek z resztą blatu, bez używania jakichkolwiek łączeń. Bezpieczeństwo Wymagane jest wyposażenie dygestorium w układ nadzorujący poprawność działania wentylacji w dygestorium. Układ nadzorujący powinien być wyposażony w panel sterujący z wyświetlaczem LCD. Panel sterujący musi wskazywać co najmniej: aktualną wartość przepływu powietrza przez komorę dygestorium w [m3/h], ostrzegać o nieprawidłowej pracy dygestorium za pomocą alarmu akustycznego i optycznego - brak wentylacji, zbyt mała, zbyt duża. Układ nadzoru powinien posiadać funkcję włączania i wyłączania dygestorium, włączenie i wyłączenie oświetlenia komory dygestorium bez wyłączania dygestorium, wyłączanie alarmu akustycznego. Układ nadzoru winien być wyposażony w podtrzymywanie elektryczne w przypadku zaniku napięcia oraz powinien posiadać możliwość sterowania stycznikiem wentylatora zewnętrznego. Dygestorium wyposażone w hamulec bezpieczeństwa: Zabezpieczenie przed swobodnym opadaniem okna w momencie zerwania pasa. System HB (hamulec bezpieczeństwa) w swojej konstrukcji ma na celu skuteczne zatrzymanie okna w momencie zerwania jednego lub obu pasów zębatych. System składać się z podzespołu łączącego pas zębaty z oknem dygestorium. Konstrukcja hamulca musi zapewniać szybki montaż pasa zębatego bez użycia narzędzi. System HB (hamulce bezpieczeństwa) musi być zainstalowany z obu stron okna, ma zadziałać przy zerwaniu któregokolwiek z pasów zębatych. System bezpieczeństwa musi zapewnić równomierny rozkład sił podczas obciążeń oraz brak możliwości przycięcia pasa, a co za tym idzie uszkodzenia i zmniejszenia wytrzymałości w miejscu montażu. Media Pokrętła zaworów i gniazda elektryczne umieszczone w metalowych kasetach instalacyjnych w panelach instalacyjnych poniżej okna dygestorium. Dygestorium musi posiadać możliwość zainstalowania kolejnych zaworów i gniazd elektrycznych w panelach. Dygestoria muszą posiadać zarówno gniazdka, jak i całe i panele elektryczne z gniazdkami o klasie szczelności IP44. Panel elektryczny musi posiadać oznaczenie CE. Gniazda elektryczne umieszczane po 2 sztuki 230 V we wspólnej kasecie. - armatura do wody zimnej - wyprowadzenie wylewek na tylnej ścianie komory roboczej. Zakończenia wylewek muszą być odkręcane, zakończone oliwką. Zawory umieszczone są na panelu poniżej okna dygestorium - armatura do gazów - wyprowadzenie króćców na tylnej ścianie dygestorium, zakończenie odkręcane, zakończone oliwką. Zawory umieszczone są na panelu pod blatem Wentylacja wywiewna z dygestorium i wentylacja ogólna pomieszczeń. Dostarczane dygestoria zostaną zamontowane w pomieszczeniach, w których wykonana jest instalacja wywiewna z dygestoriów oraz wentylacja ogólna. Wykonawca będzie miał w zakresie wykonać połączenie istniejącego kanału z otworem wywiewnym umieszczonym w górnej części dygestorium. Istniejąca infrastruktura systemu sterowania wentylacją (regulatory na instalacji nawiewnej i wywiewnej, moduły pomiarowe) oparta jest na systemie wentylacji laboratoriów SMAY LAB. Szafka pod blatem o szerokości 1100 mm, z płyty laminowanej szafka dwudrzwiowa wyposażona w nierdzewne zawiasy o kącie otwarcia 180o, umieszczona w stelażu stalowym, wentylowana, o podwyższonej odporności chemicznej, do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, laminowana (PCV), z dodatkową kuwetą, mobilna. Inne wymagania: a) Montaż i instalacja (podłączenie mebli do instalacji). Dla sześciu dygestoriów media znajdują się w obrębie dostarczanych dygestoriów. Jedno dygestorium (lab. 64) wymaga doprowadzenia instalacji zimnej wody i kanalizacji (dołączenie do dwóch już podłączonych dygestoriów, wskazana wizja lokalna). Uruchomienie dygestoriów w miejscu użytkowania w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi - wliczone w cenę, b) Instrukcja obsługi w języku polskim, c) Protokół kontroli czujnika przepływu powietrza po podłączeniu dygestoriów |  |
| 2 | Dostawa i montaż wyposażenia dla Wydziału Chemicznego. |
| - WYPOSAŻENIE LABORATORIUM NR 65 - Stół wyspowy o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 3200 x 1400 x 900 mm - 1 szt. Blat gr. min 20mm wykonany z płyt monolitycznych na bazie żywic fenolowych, dwustronnie laminowanych i utwardzanych powierzchniowo wiązką elektronów, o wysokiej odporności na zarysowania i ścieranie oraz agresywne związki chemiczne: kwasy (oprócz fluorowodorowego i chromowego), zasady i barwniki stosowane w laboratorium. Blat po obwodzie musi posiadać podniesione obrzeże wykonane z tego samego materiału o wys. 5-10mm. Kolor blatów - szary. Stół posiada 4 ścięte narożniki (na głębokości 300 mm, pod ścięciami zamontowane półki trójkątne otwarte). W blacie na przeciwległych krańcach znajdują się dwa zlewy z ceramiki technicznej o wymiarach 570x450x250 mm oraz jeden zlewik ceramiczny 290x145x120mm w części centralnej stołu. Zlewy mocowane pod blatem. Nie dopuszcza się montażu nablatowego. Z blatu przy zlewach wyprowadzona jest 2x armatura laboratoryjna c/z woda (końcówki wylewek odkręcane, z gwintem umożliwiającym przykręcenie myjek do oczu) oraz 5 x wylewka wody zimnej (4 szt. z odkręcaną końcówką). Armatura pokryta powłoką chemoodporną EPS. W zakresie wykonawcy stołów jest doprowadzenie instalacji ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji do punktów poboru i odprowadzeń instalacji oraz podłączenie stołów do instalacji. W centralnej części stołu, należy przewidzieć miejsca na montaż 2 doprowadzeń gazu. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych (profile zamknięte) wykonanych z wysokogatunkowej stali, malowanej proszkowo farbą epoksydową, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Stół wyposażony jest w nadstawkę dwupółkową o wymiarach (szer. wys. gł.) 1895x520x300 mm. Wysokość półek odpowiednio 25cm i 52cm. Nadstawka wykonana jest ze stali o grubości 1,5 mm, malowanej proszkowo farbą epoksydową, chemoodporną. Półki nadstawki wykonane z zamkniętych profili stalowych, wypełnionych matowym szkłem bezpiecznym VSG, o grubości 6mm. Szyba zamontowana na równi z okuciami półki, aby ułatwić utrzymanie porządku. Nie dopuszcza się wystających rantów półki. W obrębie nadstawki zamontowanych 8 gniazd hermetycznych 230V, typu E (po 4 z każdej strony stołu). Doprowadzenie okablowania oraz podłączenie instalacji elektrycznej po stronie wykonawcy stołów. Nie dopuszcza się luźno wiszących lub widocznych kabli zasilających. Przestrzeń pod blatem każdego ze stołów zabudowana jest: -Szafką zlewową o wymiarach (szer. wys. gł.) 750x670x500mm. Szafka posiada dwa fronty uchylne mocowane na zawiasach puszkowych. Ilość szafek: 2 szt. -Szufladą na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem. Wysokość frontu szuflady 176mm, szerokość 357, głębokość szuflady 500mm. Ilość szuflad: 10 szt. Pod ośmioma szufladami znajdują się szafki jednodrzwiowe o wymiarach (szer. wys. gł.) 357x486x500mm, każda z wyciąganą półką. Z jednej strony stołu, pod dwoma skrajnymi szufladami umieszczone są po dwie szuflady o wymiarach (szer. wys. gł.) 357x242x500mm. -Szufladą na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem (po przeciwnej stronie stołu). Wysokość frontu szuflady 176mm, szerokość 716, głębokość szuflady 500mm. Ilość szuflad: 1 szt. Pod nią umieszczone są dwa razy po dwie szuflady o wymiarach (szer. wys. gł.) 357x242x500mm -Szafką o wymiarach (szer. wys. gł.) 177x670x320mm, w wyciąganymi półkami. Ilość szafek: 4 szt. -Półkami narożnymi przy części zlewozmywakowej 4 kpl. (2 kpl. bez półek, 2 kpl. z jedną półką. Przy każdym zlewie 1 kpl. z 1 półką oraz kpl. bez półki). Szafki wykonane są z laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm z doklejką PVC o grubości 2mm dla frontów oraz 0,8 mm dla korpusów. Szafki i szuflady w każdym stole zamykane na TEN SAM KLUCZ, nie dopuszcza się użycia uniwersalnego klucza typu Master. Zamki patentowe z jednakową kombinacją dla wszystkich szafek. Kolor szafek, rodzaj uchwytów oraz miejsce ich mocowania do ustalenia z zamawiającym. - Stół przyścienny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 3200 x 750 x 900mm, 1 szt. Blat gr. min 20mm wykonany z płyt monolitycznych na bazie żywic fenolowych, dwustronnie laminowanych i utwardzanych powierzchniowo wiązką elektronów, o wysokiej odporności na zarysowania i ścieranie oraz agresywne związki chemiczne: kwasy (oprócz fluorowodorowego i chromowego), zasady i barwniki stosowane w laboratorium. Blat po obwodzie musi posiadać podniesione obrzeże wykonane z tego samego materiału o wys. 5-10mm. Kolor blatów - szary. W blacie, po przeciwległych stronach stołu, znajdują się dwa zlewy z ceramiki technicznej o wymiarach 450x450x250 mm. Zlewy mocowane pod blatem. Nie dopuszcza się montażu nablatowego. Z blatu przy zlewach wyprowadzona jest 2x armatura laboratoryjna c/z woda (końcówki wylewek odkręcane, z gwintem umożliwiającym przykręcenie myjek do oczu) oraz 4 x wylewka wody zimnej (4 szt. z odkręcaną końcówką). Armatura pokryta powłoką chemoodporną EPS. W zakresie wykonawcy stołu jest doprowadzenie instalacji ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji do punktów poboru i odprowadzeń instalacji oraz podłączenie stołów do instalacji. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych (profile zamknięte) wykonanych z wysokogatunkowej stali, malowanej proszkowo farbą epoksydową, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Stół wyposażony jest w nadstawkę dwupółkową o wymiarach (szer. wys. gł.) 1895x520x300 mm. Wysokość półek odpowiednio 25cm i 52cm. Nadstawka wykonana jest ze stali o grubości 1,5 mm, malowanej proszkowo farbą epoksydową, chemoodporną. Półki nadstawki wykonane z zamkniętych profili stalowych, wypełnionych matowym szkłem bezpiecznym VSG, o grubości 6mm. Szyba zamontowana na równi z okuciami półki, aby ułatwić utrzymanie czystości. Nie dopuszcza się wystających rantów półki. W obrębie nadstawki zamontowane 4 gniazda hermetyczne 230V, typu E. Doprowadzenie okablowania oraz podłączenie instalacji elektrycznej po stronie wykonawcy stołów. Nie dopuszcza się luźno wiszących lub widocznych kabli zasilających. Przestrzeń pod blatem każdego ze stołów zabudowana jest: -Szafką zlewową o wymiarach (szer. wys. gł.) 620x670x500mm. Szafka posiada jeden front uchylny mocowany na zawiasach puszkowych. Ilość szafek: 2 szt. -Szufladą na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem. Wysokość frontu szuflady 176mm, szerokość 377, głębokość szuflady 500mm. Ilość szuflad: 5 szt. Pod szufladami znajdują się szafki jednodrzwiowe o wymiarach (szer. wys. gł.) 377x486x500mm, każda z wyciąganą półką. Szafki wykonane są z laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm z doklejką PVC o grubości 2mm dla frontów oraz 0,8 mm dla korpusów. Szafki i szuflady w każdym stole zamykane na TEN SAM KLUCZ, nie dopuszcza się użycia uniwersalnego klucza typu Master. Zamki patentowe z jednakową kombinacją dla wszystkich szafek. Kolor szafek, rodzaj uchwytów oraz miejsce ich mocowania do ustalenia z zamawiającym. - Stół wyspowy o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 3200 x 1400 x 900 mm - 1 szt. Blat gr. min 20mm wykonany z płyt monolitycznych na bazie żywic fenolowych, dwustronnie laminowanych i utwardzanych powierzchniowo wiązką elektronów, o wysokiej odporności na zarysowania i ścieranie oraz agresywne związki chemiczne: kwasy (oprócz fluorowodorowego i chromowego), zasady i barwniki stosowane w laboratorium. Blat po obwodzie musi posiadać podniesione obrzeże wykonane z tego samego materiału o wys. 5-10mm. Kolor blatów - szary. Stół posiada 2 ścięte narożniki (na głębokości 300 mm, pod ścięciami zamontowane półki trójkątne otwarte). W blacie znajduje się jeden zlew z ceramiki technicznej o wymiarach 570x450x250 mm (od strony okna) oraz jeden zlewik ceramiczny 290x145x120mm w centralnej części stołu. Zlewy mocowane pod blatem. Nie dopuszcza się montażu nablatowego. Z blatu przy zlewach wyprowadzona jest 1x armatura laboratoryjna c/z woda (końcówki wylewek odkręcane, z gwintem umożliwiającym przykręcenie myjek do oczu) oraz 3 x wylewka wody zimnej (2 szt. z odkręcaną końcówką). Armatura pokryta powłoką chemoodporną EPS. W zakresie wykonawcy stołu jest doprowadzenie instalacji ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji do punktów poboru i odprowadzeń instalacji oraz podłączenie stołów do instalacji. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych (profile zamknięte) wykonanych z wysokogatunkowej stali, malowanej proszkowo farbą epoksydową, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Stół wyposażony jest w nadstawkę dwupółkową o wymiarach (szer. wys. gł.) 2499x520x300 mm. Wysokość półek odpowiednio 25cm i 52cm. Nadstawka wykonana jest ze stali o grubości 1,5 mm, malowanej proszkowo farbą epoksydową, chemoodporną. Półki nadstawki wykonane z zamkniętych profili stalowych, wypełnionych matowym szkłem bezpiecznym VSG, o grubości 6mm. Szyba zamontowana na równi z okuciami półki, aby ułatwić utrzymanie porządku. Nie dopuszcza się wystających rantów półki. W obrębie nadstawek zamontowanych 8 gniazd hermetycznych 230V, typu E (po 4 z każdej strony stołu). Doprowadzenie okablowania oraz podłączenie instalacji elektrycznej po stronie wykonawcy stołów. Nie dopuszcza się luźno wiszących lub widocznych kabli zasilających. Przestrzeń pod blatem każdego ze stołów zabudowana jest: -Szafką zlewową o wymiarach (szer. wys. gł.) 750x670x500mm. Szafka posiada dwa fronty uchylne mocowane na zawiasach puszkowych. Ilość szafek: 1 szt. -Szufladą na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem. Wysokość frontu szuflady 176mm, szerokość 377, głębokość szuflady 500mm. Ilość szuflad: 12 szt. Pod dziesięcioma szufladami znajdują się szafki jednodrzwiowe o wymiarach (szer. wys. gł.) 377x486x500mm, każda z wyciąganą półką. Z jednej strony stołu, pod dwoma skrajnymi szufladami umieszczone są po dwie szuflady o wymiarach (szer. wys. gł.) 377x242x500mm. - Po przeciwnej stronie stołu, szuflada na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem Wysokość frontu szuflady 176mm, szerokość 757mm, głębokość szuflady 500mm. Ilość szuflad: 1 szt. Pod nią umieszczone są dwa razy po dwie szuflady o wymiarach (szer. wys. gł.) 377x242x500mm -Szafką o wymiarach (szer. wys. gł.) 177x670x320mm, w wyciąganymi półkami. Ilość szafek: 2 szt. -Półkami narożnymi przy części zlewozmywakowej 2 kpl. (1 kpl. bez półek, 1 kpl. z jedną półką). Szafki wykonane są z laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm z doklejką PVC o grubości 2mm dla frontów oraz 0,8 mm dla korpusów. Szafki i szuflady w każdym stole zamykane na TEN SAM KLUCZ, nie dopuszcza się użycia uniwersalnego klucza typu Master Zamki patentowe z jednakową kombinacją dla wszystkich szafek. Kolor szafek, rodzaj uchwytów oraz miejsce ich mocowania do ustalenia z zamawiającym. - Stół przyścienny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 550 x 920mm, 1 szt. Blat gr. min 20mm wykonany z płyt monolitycznych na bazie żywic fenolowych, dwustronnie laminowanych i utwardzanych powierzchniowo wiązką elektronów, o wysokiej odporności na zarysowania i ścieranie oraz agresywne związki chemiczne: kwasy (oprócz fluorowodorowego i chromowego), zasady i barwniki stosowane w laboratorium. Blat po obwodzie musi posiadać podniesione obrzeże wykonane z tego samego materiału o wys. 5-10mm. Kolor blatów - szary. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych (profile zamknięte) wykonanych z wysokogatunkowej stali, malowanej proszkowo farbą epoksydową, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Przestrzeń pod blatem stołu zabudowana jest: -Dwoma szafkami dwudrzwiowymi o wymiarach (szer. wys. gł.) 674x486x540mm. Nad każdą szafką znajduje szuflada na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem. Wysokość frontu szuflady 176mm, głębokość szuflady 500mm. Ilość szafek: 2 szt. Ilość szuflad: 2 szt. Szafki wykonane są z laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm z doklejką PVC o grubości 2mm dla frontów oraz 0,8 mm dla korpusów. Szafki i szuflady w każdym stole zamykane na TEN SAM KLUCZ, nie dopuszcza się użycia uniwersalnego klucza typu Master. Zamki patentowe z jednakową kombinacją dla wszystkich szafek. Kolor szafek, rodzaj uchwytów oraz miejsce ich mocowania do ustalenia z zamawiającym. Blaty wszystkich stołów muszą wykazywać się całkowitą odpornością na następujące związki chemiczne: Aceton, Acetonitryl, Alizaryna, Alkohol Etylowy 50%, Alkohol Etylowy 95%, Amoniak 25%, Kwas Azotowy ok. 65%, Kwas Cytrynowy 10%, Kwas Fosforowy 85%, Kwas Octowy 5%, Barwnik Giemzy, Kwas Octowy Krystaliczny, Barwnik Wright'a, Kwas Oleinowy, Benzen, Kwas Siarkowy 33%, Bezwodnik Octowy, Błękit Anilinowy, Kwas Siarkowy 60%, Kwas Siarkowy 96%, Błękit Metylenowy, Nadmanganian Potasu, 2-Butan, Chlorek Sodowy 10%, Nafta, Octan Butylu, Chlorek Żelaza, Octan Etylu, Chromianka, Olej Anilinowy, Czterochlorek Węgla, Czerwień Kongo, 1,2-Dichloroetanm, Dichlorometan, Dichromian Potasu, Olej Bawełniany, Olej Mineralny, Olej Transformatorowy, Oliwa z Oliwek, Oranż Akrydynowy, N, N-Dimetyloformamid, 1,4-Dioksan, Eozyna, Podchloryn Sodowy 5%, Roztwór Mydlą 1%, Safranina, Eter Dietylowy, Siarczan Miedzi (II), Fenol, Sudan III, Fiolet Krystaliczny, Terpentyna, Fiolet Metylowy, Tetrahudrofuran, Formaldehyd 37%, Fuksyna Karbolowa, Trichloroetylen, Tlenek Chromu, Fuksyna Zasadowa, Toluen, Furfural, Glikol Etylenowy, Węglan Sodowy 2%, Węglan Sodowy 20%, N-Heksan, Woda Destylowana, Heptan, Woda Gotowana (5 minut), Izooktan, Woda Utleniona 3%, Woda Utleniona 20%, Jodek Potasu 10%, Wodorotlenek Amonu 28%, Karmin, Wodorotlenek Sodu 10%, Ksylen, Wodorotlenek Sodu 50%, Kwas Azotowy 10%, Zieleń Malachitowa Inne wymagania: Dokumenty konieczne do odbioru przedmiotu zamówienia: a) Protokół sprawdzenia wyłączników różnicowo-prądowych w instalacjach elektrycznych i pomiar rezystancji uziemienia stołów laboratoryjnych b) Protokół badania ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznej w stołach laboratoryjnych c) Protokół wykonania próby szczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej dla stołów laboratoryjnych - Szafa przeznaczona do przechowywania odczynników chemicznych, 1 szt., spełniająca następujące wymagania techniczne: Wymiary:1000x450x1990mm (szer x głęb x wys) Szafa na regulowanych stopkach umożliwiających jej poziomowanie. Korpus: konstrukcja dwupłaszczowa, wykonana z blachy stalowej o gr. 1 mm, wypełniona wewnątrz niepalną wełną mineralną. Wewnątrz korpusu w tylnej lewej części znajduje się trójkątny kanał wentylacyjny z umieszczonymi anemostatami, co znakomicie poprawia skuteczność jej wentylowania. Na górze szafy na wysokości kanału wentylacyjnego znajduje się króciec metalowy do podłączenia wentylacji o średnicy Ø 100 mm. Szafa wyposażona w wentylator. Drzwi prawe i lewe osadzone są na zawiasach skrzydełkowych umożliwiających pełne otwarcie drzwi. Konstrukcja drzwi: wykonanie z blachy stalowej 1,0- 0,8 mm, dwupłaszczowe wypełnione wewnątrz niepalną wełną mineralną. Zamek typu „klamka” osadzony jest na drzwiach prawych, blokuje oba skrzydła drzwi. Na styku korpusu i drzwi na korpusie naklejona jest uszczelka z włókien szklanych niepalna. Korpus i drzwi malowane są farbą proszkową w kolorze popiel RAL 7035. Szafa wyposażona w 4 szczelne półko-wanienki o wysokości 25mm, przestawne, co 20mm, malowane farbą proszkową. Nośność pólko-wanienki 50kg. - WYPOSAŻENIE LABORATORIUM NR 83/83a 2.1. Stół wyspowy o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 3200 x 1400 x 900 mm, 3 szt. Blat gr. min 20mm wykonany z płyt monolitycznych na bazie żywic fenolowych, dwustronnie laminowanych i utwardzanych powierzchniowo wiązką elektronów, o wysokiej odporności na zarysowania i ścieranie oraz agresywne związki chemiczne: kwasy (oprócz fluorowodorowego i chromowego), zasady i barwniki stosowane w laboratorium. Blat po obwodzie musi posiadać podniesione obrzeże wykonane z tego samego materiału o wys. 5-10mm. Kolor blatów - szary. Stół posiada 4 ścięte narożniki (na głębokości 300 mm, pod ścięciami zamontowane półki trójkątne otwarte). W blacie na przeciwległych krańcach znajdują się dwa zlewy z ceramiki technicznej o wymiarach 570x450x250 mm oraz jeden zlewik ceramiczny 290x145x120mm w części centralnej stołu. Zlewy mocowane pod blatem. Nie dopuszcza się montażu nablatowego. Z blatu przy zlewach wyprowadzona jest 2x armatura laboratoryjna c/z woda (końcówki wylewek odkręcane, z gwintem umożliwiającym przykręcenie myjek do oczu) oraz 5 x wylewka wody zimnej (4 szt. z odkręcaną końcówką). Armatura pokryta powłoką chemoodporną EPS. W zakresie wykonawcy stołów jest doprowadzenie instalacji ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji do punktów poboru i odprowadzeń instalacji oraz podłączenie stołów do instalacji. W centralnej części stołu, należy przewidzieć miejsca na montaż 2 doprowadzeń gazu. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych (profile zamknięte) wykonanych z wysokogatunkowej stali, malowanej proszkowo farbą epoksydową, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Stół wyposażony jest w nadstawkę dwupółkową o wymiarach (szer. wys. gł.) 1895x520x300 mm. Wysokość półek odpowiednio 25cm i 52cm. Nadstawka wykonana jest ze stali o grubości 1,5 mm, malowanej proszkowo farbą epoksydową, chemoodporną. Półki nadstawki wykonane z zamkniętych profili stalowych, wypełnionych matowym szkłem bezpiecznym VSG, o grubości 6mm. Szyba zamontowana na równi z okuciami półki, aby ułatwić utrzymanie porządku. Nie dopuszcza się wystających rantów półki. W obrębie nadstawki zamontowanych 8 gniazd hermetycznych 230V, typu E (po 4 z każdej strony stołu). Doprowadzenie okablowania oraz podłączenie instalacji elektrycznej po stronie wykonawcy stołów. Nie dopuszcza się luźno wiszących lub widocznych kabli zasilających. Przestrzeń pod blatem każdego ze stołów zabudowana jest: -Szafką zlewową o wymiarach (szer. wys. gł.) 750x670x500mm. Szafka posiada dwa fronty uchylne mocowane na zawiasach puszkowych. Ilość szafek: 2 szt. -Szufladą na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem. Wysokość frontu szuflady 176mm, szerokość 357, głębokość szuflady 500mm. Ilość szuflad: 10 szt. Pod ośmioma szufladami znajdują się szafki jednodrzwiowe o wymiarach (szer. wys. gł.) 357x486x500mm, każda z wyciąganą półką. Z jednej strony stołu, pod dwoma skrajnymi szufladami umieszczone są po dwie szuflady o wymiarach (szer. wys. gł.) 357x242x500mm. -Szufladą na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem (po przeciwnej stronie stołu). Wysokość frontu szuflady 176mm, szerokość 716, głębokość szuflady 500mm. Ilość szuflad: 1 szt. Pod nią umieszczone są dwa razy po dwie szuflady o wymiarach (szer. wys. gł.) 357x242x500mm -Szafką o wymiarach (szer. wys. gł.) 177x670x320mm, w wyciąganymi półkami. Ilość szafek: 4 szt. -Półkami narożnymi przy części zlewozmywakowej 4 kpl. (2 kpl. bez półek, 2 kpl. z jedną półką. Przy każdym zlewie 1 kpl. z 1 półką oraz 1 kpl. bez półki). Szafki wykonane są z laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm z doklejką PVC o grubości 2mm dla frontów oraz 0,8 mm dla korpusów. Szafki i szuflady w każdym stole zamykane na TEN SAM KLUCZ, nie dopuszcza się użycia uniwersalnego klucza typu Master. Zamki patentowe z jednakową kombinacją dla wszystkich szafek. Kolor szafek, rodzaj uchwytów oraz miejsce ich mocowania do ustalenia z zamawiającym. 2.2. Stół przyścienny w kształcie litery L, 1 szt., o wymiarach: Większy prostokąt (szer. x gł. x wys.) 3000 x 900 x 900 mm, z nadstawką o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2900 x 300 x 520 mm mniejszy prostokąt (szer. x gł. x wys.) 1200 x 600 x 900 mm, z nadstawką o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1150 x 150 x 520 mm Blat gr. min 20mm wykonany z płyt monolitycznych na bazie żywic fenolowych, dwustronnie laminowanych i utwardzanych powierzchniowo wiązką elektronów, o wysokiej odporności na zarysowania i ścieranie oraz agresywne związki chemiczne: kwasy (oprócz fluorowodorowego i chromowego), zasady i barwniki stosowane w laboratorium. Blat po obwodzie musi posiadać podniesione obrzeże wykonane z tego samego materiału o wys. 5-10mm. Kolor blatów - szary. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych (profile zamknięte) wykonanych z wysokogatunkowej stali, malowanej proszkowo farbą epoksydową, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Stół wyposażony jest w nadstawki dwupółkowe o wymiarach podanych powyżej. Wysokość półek odpowiednio 25cm i 52cm. Nadstawka wykonana jest ze stali o grubości 1,5 mm, malowanej proszkowo farbą epoksydową, chemoodporną. Półki nadstawki wykonane z zamkniętych profili stalowych, wypełnionych matowym szkłem bezpiecznym VSG, o grubości 6mm. Szyba zamontowana na równi z okuciami półki, aby ułatwić utrzymanie porządku. Nie dopuszcza się wystających rantów półki. Przestrzeń pod blatem dłuższego stołu zabudowana jest: -Czterema szafkami jednodrzwiowymi o wymiarach (szer. wys. gł.) 467x486x750mm. -Nad każdą szafką znajduje szuflada na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem. Wysokość frontu szuflady 176mm, głębokość szuflady 700mm. Ilość szafek: 4 szt. Ilość szuflad: 4 szt. -Jedną szafką narożną jednodrzwiową o wymiarach (szer. wys. gł.) 900x665x750mm. Wymiar frontu szafki narożnej 467x665 mm Przestrzeń pod blatem krótszego stołu zabudowana jest: -Dwiema szafkami jednodrzwiowymi o wymiarach (szer. wys. gł.) 390x486x590mm. Nad każdą szafką znajduje szuflada na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem. Wysokość frontu szuflady 176mm, głębokość szuflady 500mm. Ilość szafek: 2 szt. Ilość szuflad: 2 szt. -Jedną szafką jednodrzwiową o wymiarach (szer. wys. gł.) 390x665x590. Szafki wykonane są z laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm z doklejką PVC o grubości 2mm dla frontów oraz 0,8 mm dla korpusów. Szafki i szuflady w każdym stole zamykane na TEN SAM KLUCZ, nie dopuszcza się użycia uniwersalnego klucza typu Master. Zamki patentowe z jednakową kombinacją dla wszystkich szafek. Kolor szafek, rodzaj uchwytów oraz miejsce ich mocowania do ustalenia z zamawiającym. Blaty wszystkich stołów muszą wykazywać się całkowitą odpornością na następujące związki chemiczne: Aceton, Acetonitryl, Alizaryna, Alkohol Etylowy 50%, Alkohol Etylowy 95%, Amoniak 25%, Kwas Azotowy ok. 65%, Kwas Cytrynowy 10%, Kwas Fosforowy 85%, Kwas Octowy 5%, Barwnik Giemzy, Kwas Octowy Krystaliczny, Barwnik Wright'a, Kwas Oleinowy, Benzen, Kwas Siarkowy 33%, Bezwodnik Octowy, Błękit Anilinowy, Kwas Siarkowy 60%, Kwas Siarkowy 96%, Błękit Metylenowy, Nadmanganian Potasu, 2-Butan, Chlorek Sodowy 10%, Nafta, Octan Butylu, Chlorek Żelaza, Octan Etylu, Chromianka, Olej Anilinowy, Czterochlorek Węgla, Czerwień Kongo, 1,2-Dichloroetanm, Dichlorometan, Dichromian Potasu, Olej Bawełniany, Olej Mineralny, Olej Transformatorowy, Oliwa z Oliwek, Oranż Akrydynowy, N, N-Dimetyloformamid, 1,4-Dioksan, Eozyna, Podchloryn Sodowy 5%, Roztwór Mydlą 1%, Safranina, Eter Dietylowy, Siarczan Miedzi (II), Fenol, Sudan III, Fiolet Krystaliczny, Terpentyna, Fiolet Metylowy, Tetrahudrofuran, Formaldehyd 37%, Fuksyna Karbolowa, Trichloroetylen, Tlenek Chromu, Fuksyna Zasadowa, Toluen, Furfural, Glikol Etylenowy, Węglan Sodowy 2%, Węglan Sodowy 20%, N-Heksan, Woda Destylowana, Heptan, Woda Gotowana (5 minut), Izooktan, Woda Utleniona 3%, Woda Utleniona 20%, Jodek Potasu 10%, Wodorotlenek Amonu 28%, Karmin, Wodorotlenek Sodu 10%, Ksylen, Wodorotlenek Sodu 50%, Kwas Azotowy 10%, Zieleń Malachitowa Inne wymagania: Dokumenty konieczne do odbioru przedmiotu zamówienia: a) Protokół sprawdzenia wyłączników różnicowo-prądowych w instalacjach elektrycznych i pomiar rezystancji uziemienia stołów laboratoryjnych b) Protokół badania ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznej w stołach laboratoryjnych c) Protokół wykonania próby szczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej dla stołów laboratoryjnych 2.3. Szafa przeznaczona do przechowywania odczynników chemicznych, 1 szt., spełniająca następujące wymagania techniczne: Wymiary:1000x450x1990mm (szer x głęb x wys) Szafa na regulowanych stopkach umożliwiających jej poziomowanie. Korpus: konstrukcja dwupłaszczowa, wykonana z blachy stalowej o gr. 1 mm, wypełniona wewnątrz niepalną wełną mineralną. Wewnątrz korpusu w tylnej lewej części znajduje się trójkątny kanał wentylacyjny z umieszczonymi anemostatami, co znakomicie poprawia skuteczność jej wentylowania. Na górze szafy na wysokości kanału wentylacyjnego znajduje się króciec metalowy do podłączenia wentylacji o średnicy Ø 100 mm. Szafa wyposażona w wentylator. Drzwi prawe i lewe osadzone są na zawiasach skrzydełkowych umożliwiających pełne otwarcie drzwi. Konstrukcja drzwi: wykonanie z blachy stalowej 1,0- 0,8 mm, dwupłaszczowe wypełnione wewnątrz niepalną wełną mineralną. Zamek typu „klamka” osadzony jest na drzwiach prawych, blokuje oba skrzydła drzwi. Na styku korpusu i drzwi na korpusie naklejona jest uszczelka z włókien szklanych niepalna. Korpus i drzwi malowane są farbą proszkową w kolorze popiel RAL 7035. Szafa wyposażona w 4 szczelne półko-wanienki o wysokości 25mm, przestawne, co 20mm, malowane farbą proszkową. Nośność pólko-wanienki 50kg. - ZABUDOWA MAGAZYNU NR 213, DOSTAWA I MONTAŻ 3.1. Zestaw złożony z siedmiu elementów zabudowanych półkami oraz dwóch szaf przeznaczonych do przechowywania odczynników chemicznych. Wymiary pojedynczego elementu zabudowy magazynu: 100x70x250 cm. Ilość elementów: 7 Każdy element wyposażony w sześć półek (łączna ilość półek: 42). Zabudowa wykonana z zimnowalcowanej blachy stalowej, malowanej farbą proszkowa w kolorze RAL 7035, po uprzednim zabiegu fosforanowania. Słupki pionowe regałów (nogi) wykonane z zimnogiętych, perforowanych (na całej długości) kształtowników typu kątownik 40x40x3 mm. Słupki zakończone podstawkami z twardego PCV, chroniącymi podłogę przed zarysowaniem. Otwory perforacyjne umożliwiające przykręcenie półek, w rozstawie co ok. 3-5 cm. Półki przykręcane do słupków za pomocą śrub z nakrętką kołpakową M8, z możliwością regulacji w pionie (w obrębie otworów perforacyjnych). Ruchome półki wykonane z blachy o gr. min. 0,8 mm. Blacha wygięta trzykrotnie (w trzech płaszczyznach) na swojej dłuższej krawędzi i dwukrotnie na krótszej, w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności oraz ochrony obsługi przed skaleczeniem. Dodatkowo, od spodu każda półka wzmocniona przygrzanym profilem, typu „U”, wykonanym z blachy o gr. 1,0 mm i przekroju 40x20 mm. Grubość całkowita półki ok. 30 mm. Pojedyncza półka 100x70 cm musi przenieść obciążenie min. 150 kg. Tyły regałów spięte stężeniami typu „X” w 2/3 wysokości. Stężenia wykonane z blachy płaskiej 25x3 mm. 3.2. Szafy przeznaczone do przechowywania odczynników chemicznych, 2 szt., spełniające następujące wymagania techniczne: Wymiary:1000x450x1990mm (szer x głęb x wys) Szafa na regulowanych stopkach umożliwiających jej poziomowanie. Korpus: konstrukcja dwupłaszczowa, wykonana z blachy stalowej o gr. 1 mm, wypełniona wewnątrz niepalną wełną mineralną. Wewnątrz korpusu w tylnej lewej części znajduje się trójkątny kanał wentylacyjny z umieszczonymi anemostatami, co znakomicie poprawia skuteczność jej wentylowania. Na górze szafy na wysokości kanału wentylacyjnego znajduje się króciec metalowy do podłączenia wentylacji o średnicy Ø 100 mm. Szafa wyposażona w wentylator. Drzwi prawe i lewe osadzone są na zawiasach skrzydełkowych umożliwiających pełne otwarcie drzwi. Konstrukcja drzwi: wykonanie z blachy stalowej 1,0- 0,8 mm, dwupłaszczowe wypełnione wewnątrz niepalną wełną mineralną. Zamek typu „klamka” osadzony jest na drzwiach prawych, blokuje oba skrzydła drzwi. Na styku korpusu i drzwi na korpusie naklejona jest uszczelka z włókien szklanych niepalna. Korpus i drzwi malowane są farbą proszkową w kolorze popiel RAL 7035. Szafa wyposażona w 4 szczelne półko-wanienki o wysokości 25mm, przestawne, co 20mm, malowane farbą proszkową. Nośność pólko-wanienki 50kg. 3.3. Stół przyścienny w kształcie litery L, 1 szt., o wymiarach Większy prostokąt (szer. x gł. x wys.) 3200 x 600 x 900 mm, mniejszy prostokąt (szer. x gł. x wys.) 2100 x 600 x 900 mm. W celu uzgodnienia dokładnego wymiaru stołu wymagana jest wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. W pomieszczeniu planowany jest remont i wybudowanie ścianki kartonowo-gipsowej, której położenie warunkuje dokładne wymiary stołu. Blat gr. min 20mm wykonany z płyt monolitycznych na bazie żywic fenolowych, dwustronnie laminowanych i utwardzanych powierzchniowo wiązką elektronów, o wysokiej odporności na zarysowania i ścieranie oraz agresywne związki chemiczne: kwasy (oprócz fluorowodorowego i chromowego), zasady i barwniki stosowane w laboratorium. Blat po obwodzie musi posiadać podniesione obrzeże wykonane z tego samego materiału o wys. 5-10mm. Kolor blatów - szary. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych (profile zamknięte) wykonanych z wysokogatunkowej stali, malowanej proszkowo farbą epoksydową, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Przestrzeń pod blatem dłuższego stołu zabudowana jest: -Dwoma szafkami dwudrzwiowymi o wymiarach (szer. wys. gł.) 994x486x550mm. -Nad każdą szafką znajdują się dwie szuflady na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem. Wysokość frontu szuflady 176mm, głębokość szuflady 500mm. Ilość szafek: 2 szt. Ilość szuflad: 4 szt. -Jedną szafką jednodrzwiową o wymiarach (szer. wys. gł.) 1000x486x550mm, wymiary drzwiczek 497x486mm. Nad nią znajduje się szuflada o wymiarach 176x497x500mm. Przestrzeń pod blatem krótszego stołu zabudowana jest: -Dwiema szafkami dwudrzwiowymi o wymiarach (szer. wys. gł.) 994x486x550mm. -Nad każdą szafką znajdują się dwie szuflady na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem. Wysokość frontu szuflady 176mm, głębokość szuflady 500mm. Ilość szafek: 2 szt. Ilość szuflad: 4 szt. Szafki wykonane są z laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm z doklejką PVC o grubości 2mm dla frontów oraz 0,8 mm dla korpusów. Szafki i szuflady w każdym stole zamykane na TEN SAM KLUCZ, nie dopuszcza się użycia uniwersalnego klucza typu Master. Zamki patentowe z jednakową kombinacją dla wszystkich szafek. Kolor szafek, rodzaj uchwytów oraz miejsce ich mocowania do ustalenia z zamawiającym. Blaty wszystkich stołów muszą wykazywać się całkowitą odpornością na następujące związki chemiczne: Aceton, Acetonitryl, Alizaryna, Alkohol Etylowy 50%, Alkohol Etylowy 95%, Amoniak 25%, Kwas Azotowy ok. 65%, Kwas Cytrynowy 10%, Kwas Fosforowy 85%, Kwas Octowy 5%, Barwnik Giemzy, Kwas Octowy Krystaliczny, Barwnik Wright'a, Kwas Oleinowy, Benzen, Kwas Siarkowy 33%, Bezwodnik Octowy, Błękit Anilinowy, Kwas Siarkowy 60%, Kwas Siarkowy 96%, Błękit Metylenowy, Nadmanganian Potasu, 2-Butan, Chlorek Sodowy 10%, Nafta, Octan Butylu, Chlorek Żelaza, Octan Etylu, Chromianka, Olej Anilinowy, Czterochlorek Węgla, Czerwień Kongo, 1,2-Dichloroetanm, Dichlorometan, Dichromian Potasu, Olej Bawełniany, Olej Mineralny, Olej Transformatorowy, Oliwa z Oliwek, Oranż Akrydynowy, N, N-Dimetyloformamid, 1,4-Dioksan, Eozyna, Podchloryn Sodowy 5%, Roztwór Mydlą 1%, Safranina, Eter Dietylowy, Siarczan Miedzi (II), Fenol, Sudan III, Fiolet Krystaliczny, Terpentyna, Fiolet Metylowy, Tetrahudrofuran, Formaldehyd 37%, Fuksyna Karbolowa, Trichloroetylen, Tlenek Chromu, Fuksyna Zasadowa, Toluen, Furfural, Glikol Etylenowy, Węglan Sodowy 2%, Węglan Sodowy 20%, N-Heksan, Woda Destylowana, Heptan, Woda Gotowana (5 minut), Izooktan, Woda Utleniona 3%, Woda Utleniona 20%, Jodek Potasu 10%, Wodorotlenek Amonu 28%, Karmin, Wodorotlenek Sodu 10%, Ksylen, Wodorotlenek Sodu 50%, Kwas Azotowy 10%, Zieleń Malachitowa |  |