Rzeszów dnia: 2020-07-20

**Politechnika Rzeszowska**

**Dział Logistyki i Zamówień Publicznych**

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: NA/P/189/2020

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonyna”**Dostawa i montaż dygestoriów oraz wyposażenia dla Wydziału Chemicznego PRz.**”– znak sprawy **NA/P/189/2020.**

Zamawiający, **Politechnika Rzeszowska**

**Dział Logistyki i Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SIWZ”):

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1**  - część robocza  Prosimy o dopuszczenie łączenia elementów, zarówno nośnych, jak i poszyciowych , realizowane jest za pomocą niewidocznych elementów ?  Powyższe rozwiązanie jest również niewidoczne z czoła ani z boku dygestorium.  **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie.  **Pytanie nr 2**  - Okno  Prosimy o dopuszczenie okna wykonanego z aluminium lakierowanego proszkowo ?  **Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.  **Pytanie nr 3**  Prosimy o dopuszczenie okna prowadzone są na zasadzie przeciwwagi przy zastosowaniu systemu linek kwasoodpornych w oplocie chemoodpornym prowadzonych w kole  **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie.  **Pytanie nr 4**  - Bezpieczeństwo  Z uwagi na rozbudowany układ nadzorujący prosimy o możliwość zainstalowania wyświetlacza znajdującego się na poziomie wzroku, natomiast główny wyłącznik dygestorium znajdował się osobno z przodu dygestorium pod blatem na panelu.  **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie.  **Pytanie nr 5**  Szafka dygestoryjna  Prosimy o dopuszczenie zawiasów o kącie otwarcia 270 stopni ,  **Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wyposażenie szafki pod dygestorium w zawiasy o kącie otwarcia 270 stopni. |

**ZMIANA TERMINU!!!**

**Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 27.07.2020.**

Pozostałe zapisy SIW pozostają bez zmian.

Zamawiający