Rzeszów dnia: 2020-07-20

Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: NA/P/189/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa i montaż dygestoriów oraz wyposażenia dla Wydziału Chemicznego PRz.” – znak sprawy NA/P/189/2020.

Zamawiający, Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1 - część robocza Prosimy o dopuszczenie łączenia elementów, zarówno nośnych, jak i poszyciowych , realizowane jest za pomocą niewidocznych elementów ? Powyższe rozwiązanie jest również niewidoczne z czoła ani z boku dygestorium. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie. Pytanie nr 2 - Okno Prosimy o dopuszczenie okna wykonanego z aluminium lakierowanego proszkowo ? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 3 Prosimy o dopuszczenie okna prowadzone są na zasadzie przeciwwagi przy zastosowaniu systemu linek kwasoodpornych w oplocie chemoodpornym prowadzonych w kole Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie. Pytanie nr 4 - Bezpieczeństwo Z uwagi na rozbudowany układ nadzorujący prosimy o możliwość zainstalowania wyświetlacza znajdującego się na poziomie wzroku, natomiast główny wyłącznik dygestorium znajdował się osobno z przodu dygestorium pod blatem na panelu. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie. Pytanie nr 5 Szafka dygestoryjna Prosimy o dopuszczenie zawiasów o kącie otwarcia 270 stopni , Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyposażenie szafki pod dygestorium w zawiasy o kącie otwarcia 270 stopni.

ZMIANA TERMINU!!!

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 27.07.2020.

Pozostałe zapisy SIW pozostają bez zmian.

Zamawiający