Rzeszów dnia: 2020-07-21

Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: NA/P/189/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa i montaż dygestoriów oraz wyposażenia dla Wydziału Chemicznego PRz.” – znak sprawy NA/P/189/2020.

Zamawiający, Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

1. Czy Zamawiający dopuści jako lepsze rozwiązanie lampę umieszczoną nad komorą roboczą przy zapewnieniu wymagań dotyczących natężenia światła w komorze dygestorium zgodnie z normą PN-EN 14175 cz.2? Rozwiązanie to zapewnia lepsze oświetlenie i nie pomniejsza przestrzeni w komorze roboczej. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza umieszczenie lampy nad komorą roboczą pod warunkiem odizolowania jej szczelną obudową, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 2. Zamawiający wymaga, aby blaty do dygestoriów posiadały grubość z podniesionym obrzeżem 32mm. Każdy producent blatów ceramicznych posiada w ofercie blaty, w których obrzeże podniesione posiada wymiar 7 mm, tak, aby zatrzymać na blacie 8 l rozlanych substancji płynnych. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia blatów do dygestoriów o grubości z podniesionym obrzeżem 32 mm, gdzie wysokość obrzeża wynosi 7 mm? Odpowiedź: Zamawiający wymaga blatów zgodnych z opisem w SIWZ. 3. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie lepsze okno dygestorium wykonane z profili aluminiowych anodowanych i pokrytych chemoodporna farbą epoksydową? Takie rozwiązanie czyni ramę okienną znacznie wytrzymalszą i bardziej odporną chemicznie. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie. 4. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie lepsze wykonanie kolumn nadstawki z profili aluminiowych anodowanych pokrytych chemoodporna farbą epoksydową? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie nadstawek z profili aluminiowych anodowanych pokrytych chemoodporną farbą epoksydową, pozostałe parametry nadstawek zgodnie z SIWZ. 5. Mając na uwadze słabą chemoodporność elementów metalowych, czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie lepsze szafę wykonaną z materiału znacznie bardziej chemoodpornego, jakim jest płyta laminowana o zagęszczonej strukturze wyłożona PCV wyposażona w wysuwane kuwety z indywidualnym przewietrzaniem każdej półki? Przewietrzanie jest realizowane przez centralnie umieszczony otwór w tylnej ścianie, co zapewnia lepszą wentylację niż opisaną w specyfikacji. Szafa jest wyposażona w chemoodporne zawiasy o kącie otwarcia 270 st. 6. Zamawiający opisał szafy na odczynniki chemiczne, jako szafy ze ścianami wypełnionymi wełna mineralną. Samo umieszczenie wełny i uszczelki w drzwiach nie czyni szafy ognioodpornej. Zamawiający nie postawił tez w tym względzie jakichkolwiek wymagań. W związku z tym czy Zamawiający dopuści szafy chemoodporne o następujących parametrach: 1050 x 1950 x 520 ( szer. x wys. x gł.). Korpusy szafy wykonane z blach pomalowanych wysokiej jakości farba strukturalną. Drzwi wyposażone w zamek bębenkowy posadowiony w uchwycie. Szafy posiadające możliwość poziomowania na nierównym podłożu. Półki w szafach malowane, z możliwością dostosowania wysokości. Szafy z ocynkowanym wkładem i wannę zbiorczą na dnie, co zapobiega rozlaniu cieczy. Odpowiedź na pyt. 5 i 6: Zamawiający wymaga dostawy prostych szaf bezpieczeństwa do przechowywania odczynników chemicznych o konstrukcji dwupłaszczowej, wykonanych z blachy stalowej o grubości 1 mm, z wypełnieniem z niepalnej wełny mineralnej, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 7. Czy zamawiający zamiast pasków zębatych dopuści do zastosowania w dygestoriach linek wykonanych ze stali nierdzewnej? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania i wymaga wykonania zgodnie z opisem w SIWZ.

ZMIANA TERMINU!!!

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 28.07.2020.

Pozostałe zapisy SIW pozostają bez zmian.

Zamawiający