OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/214/2020 Rzeszów, 2020-07-28

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr Magdalena Salamon -  tel. (17) 8653636 e-mail msalamon@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

| - Zadanie częściowe nr | - Opis |
| --- | --- |
| - 1 | Temat: Dostawa źródeł mierzących z akcesoriami. Wspólny Słownik Zamówień: 38552000-9 - Mierniki elektroniczne Opis: Źródło mierzące z akcesoriami o parametrach podanych niżej lub lepszych: - Zakres zadawanego napięcia min. 500 nV – 200 V - Dokładność zadawanego napięcia dla zakresu 200 mV ±(% nastawy + wartość) nie gorsza niż 0.015 % + 200 µV - Zakres mierzonego napięcia min. 10 nV – 200 V - Dokładność mierzonego napięcia dla zakresu 200 mV ±(% odczytu + wartość) nie gorsza niż 0.012 % + 200 µV - Zakres zadawanego prądu min. 500 fA – 1 A - Dokładność zadawanego prądu dla zakresu 1 µA ±(% nastawy + wartość) nie gorsza niż 0.025 % + 400 pA - Zakres mierzonego prądu min. 10 fA – 1 A - Dokładność mierzonego prądu dla zakresu 1 µA ±(% odczytu + wartość) nie gorsza niż 0.025 % + 300 pA - Zakres pomiaru rezystancji min. 1 µΩ - 200 MΩ - Dokładność mierzonej rezystancji dla zakresu 20 Ω ±(% odczytu + wartość) nie gorsza niż 0.073% + 0.001 Ω - Szybkość odczytów nie mniejsza niż 3000 odczytów/s - Bufor pamięci nie mniejszy niż 250 000 odczytów - Interfejsy komunikacyjne minimum GPIB, USB 2.0 (host, device), Ethernet - Interfejs umożliwiający szeregowe łączenie urządzeń i zarządzanie szeregiem urządzeń z poziomu komputera tak - Ekran przynajmniej 5” dotykowy pojemnościowy - Rozdzielczość ekranu minimum WVGA (800×480) - Gwarancja minimum 12 miesięcy - przewód triax 3m zakończony obustronnie wtykami męskimi - 2 szt. - adapter męski BNC-3-stykowy żeński triax (TRX) - 2 szt. - wtyk męski triax - 2 szt. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 2 | Temat: Dostawa zasilaczy laboratoryjnych. Wspólny Słownik Zamówień: 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa Opis: Przedmiotem zamówienia są trzy zasilacze laboratoryjne DC regulowane o następujących parametrach: napięcie regulowane 0-300V, prąd regulowany w zakresie 0-17A, całkowita moc nie mniejsza niż 5100W, tętnienia napięcia nie większe niż 30mV,przystosowany do montażu w rack 19" zajmujący nie więcej niż 2U, kalibracja fabryczna (bez certyfikatu), interfejsy komunikacyjne RS232 , RS485, funkcje Master/Slave, współpracujące z posiadanymi przez Zakład zasilaczami: Agilent Technologies N8761A, funkcje zdalnego sterowania przez interface GPIB, wyjście napięciowe w tylnej części za pomocą zacisków śrubowych, napięcie zasilające AC 3f 400V 50Hz, sprawność zasilacza nie mniejsza niż 88% przy napięciu 380V/400V przy pełnym obciążeniu, temperaturowy zakres pracy 0°C to +50 °C, Gwarancja 5 lat. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 3 | Temat: Dostawa stołu optycznego Wspólny Słownik Zamówień: 39181000-4 - Stoły laboratoryjne Opis: Stół optyczny z podporami umożliwiającymi aktywną izolację drgań Wielkość płaszczyzny roboczej stołu: nie mniejsza niż 2,5 x1,2 m, Trójwarstwowa konstrukcja blatu stołu typu honeycomb lub równoważny o grubości większej niż 0,3 m, Górna powierzchnia blatu stołu wykonana ze stali ferromagnetycznej, Otwory montażowe o rozmiarze M6, tworzące siatkę o stałej 25 mm, Nierówności płaszczyzny stołu nie większe niż 0,1mm na m2, Samopoziomujący system pneumatycznych izolatorów (podpór), Wysokość blatu stołu: od 88 do 92 cm, Możliwość pracy stołu bez konieczności ciągłego pompowania systemu tłumienia drgań. W cenie należy uwzględnić transport montaż we wskazanym pomieszczeniu laboratoryjnym i przeszkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzeń. Gwarancja co najmniej 2 lata. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

- Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

- Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów - w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy - badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

III. TERMIN REALIZACJI

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1

3 miesiące od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2

data rozpoczęcia: 2020-09-14, data zakończenia: 2020-09-21 – dla zadania częściowego: 3

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. - Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów. ## Do oferty należy dołączyć broszurę/katalog produktowy/specyfikację techniczną oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu. - Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. ## W przypadku podmiotów zagranicznych: Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dodatkowe informację: ## 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ## 2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia. ## 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ## 4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia. ## 5. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 6. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty 7. Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP, REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. 8. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

VII. BADANIE OFERTY - W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. - Zamawiający poprawia w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, - ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ 1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu. 2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania. 3)) Oferty złożone po terminie UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów. Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa źródeł mierzących z akcesoriami. Dostawa zasilaczy laboratoryjnych. Dostawa stołu optycznego. NIE OTWIERAĆ przed 2020-08-04 godz. 10:15 - NA/O/214/2020” W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2020-08-04 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-08-04 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

IX. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA - Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: msalamon@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi: mgr Magdalena Salamon

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa  źródeł mierzących z akcesoriami. Dostawa  zasilaczy laboratoryjnych. Dostawa stołu optycznego.

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy

e-mail

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| - Zadanie częściowe nr |  |
| --- | --- |
| - 1 | Dostawa źródeł mierzących z akcesoriami. cenę netto:....................................zł. słownie netto: .......................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: .........................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 2 | Dostawa zasilaczy laboratoryjnych. cenę netto:....................................zł. słownie netto: .....................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: .........................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 3 | Dostawa stołu optycznego cenę netto:....................................zł. słownie netto: .........................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: .........................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia:

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1

3 miesiące od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2

data rozpoczęcia: 2020-09-14, data zakończenia: 2020-09-21 – dla zadania częściowego: 3

- warunki płatności : 14 dni

- okres gwarancji ( proszę uzupełnić)

zad 1:

zad 2:

zad 3:

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30 dni

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy