Zał. nr 2 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagania  jakie musi spełniać multimetr  referencyjny:

- Rozdzielczość  8.5 cyfry

- Zaciski wejściowe umieszczone na przedniej i na tylnej części obudowy

- Interfejsy komunikacyjne:  IEEE-488 (GP-IB), Ethernet oraz USBTMS

- Port USB umożliwiający przeniesienie danych zebranych w pamięci multimetru

- Możliwość sterowania za pomocą procedur napisanych w środowisku FLUKE MET/CAL 8.0  dla multimetru referencyjnego FLUKE 8508A

- Szybkość odczytu przy 8,5 cyfry   1/s ,  przy 4,5 cyfry 100000/s

- Dokładność wskazań na poszczególnych zakresach pomiarowych określana dla okresu 1 roku i poz. ufności 95% nie powinna być gorsza  niż przedstawiona w Tab.1.

Tab. 1. Zestawienie zakresów pomiarowych i dokładności

| Wielkość mierzona | zakresy | dokładność |
| --- | --- | --- |
| Napięcie stałe | 100 mV 1 V 10 V 100 V 1000 V | 2.7 μV/V |
| Natężenie prądu stałego | 10 µA 100 µA 1 mA 10 mA 100 mA 1 A 10 A 30 A | 6.5 μA/A |
| Rezystancja | 1 Ω 10 Ω 100 Ω 1 kΩ 10 kΩ 100 kΩ 1 MΩ 10 MΩ 100 MΩ 1 GΩ 10 GΩ | 7 μΩ/Ω |
| Napięcie zmienne | 1 V @ 1 Hz – 10 MHz 10 V @ 1 Hz – 10 MHz 100 V @ 1 Hz – 1 MHz 1000 V @ 1 Hz – 100 kHz | 60 μV/V |
| Natężenie prądu zmiennego | 100 µA @ 1 Hz – 100 kHz 1 mA @ 1 Hz – 100 kHz 10 mA @ 1 Hz – 100 kHz 100 mA @ 1 Hz – 30 kHz 1 A @ 1 Hz – 30 kHz 10 A @ 10 Hz – 30 kHz 30 A @ 10 Hz – 30 kHz | 250 μA/A |
| Częstotliwość i okres | do 100MHz | 0,5µHz/Hz |
| Pojemność | 1nF – 100mF | 400μF/F |
| Temperatura | Zakres czujnika PT100 oraz Termopar | 5mK/(1rok) |

7. Ponadto multimetr musi być wyposażony w:

a/ duży graficzny wyświetlacz do ekspozycji trybu działania i rezultatów własnych obliczeń  i  analiz

matematycznych (trendów, histogramów, złożonych sygnałów)

b/sygnalizację świetlną  wskazującą zaciski właściwe dla danego trybu pracy

c/programowe przełączanie zacisków z panelu przedniego na tylny

d/ gniazdo USB do transferu danych zebranych w pamięci multimetru na pamięć typu PenDrive

e/ Komendy SCPI dostosowane do poprzedniej wersji użytej w FLUKE 8508A

f/ Komplet przewodów i akcesoriów stanowiących wyposażenie standardowe

g/ Deklarację zgodności z wymaganiami odpowiednich norm dotyczących Kompatybilności

Elektromagnetycznej

(znak CE)

h/ Deklarację zgodności z wymaganiami odpowiednich norm dotyczących bezpieczeństwa Obsługi

(znak CE)

8. Multimetr musi być dostarczony wraz z aktualnym świadectwem wzorcowania

wystawionym  przez  akredytowane laboratorium wzorcujące. Świadectwo to powinno  potwierdzać że dostarczony egzemplarz multimetru spełnienia na każdym zakresie pomiarowym dokładność określoną w specyfikacji technicznej dostarczonej przez producenta razem z multimetrem