Rzeszów dnia: 2020-08-07

Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: NA/P/202/2020/1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa multimetru referencyjnego” – znak sprawy NA/P/202/2020.

Zamawiający, Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1 - Prosimy o informację czy zamawiający zaakceptuje przyrząd o następujących parametrach: - Zakresy pomiarowe: Wielkość; Zakresy. Napięcie stałe; 100 mV; 1 V; 10 V; 100 V; 1000 V. Natężenie prądu stałego; 10 µA; 100 µA; 1 mA; 10 mA; 100 mA; 1 A; 10 A; 30 A. Rezystancja; 1 Ω; 10 Ω; 100 Ω; 1 kΩ; 10 kΩ; 100 kΩ; 1 MΩ; 10 MΩ; 100 MΩ; 1 GΩ; 10 GΩ. Napięcie zmienne; 10 mV @ 1 Hz – 1 MHz 100 mV @ 1 Hz – 10 MHz 1 V @ 1 Hz – 10 MHz 10 V @ 1 Hz – 10 MHz 100 V @ 1 Hz – 1 MHz 1000 V @ 1 Hz – 100 kHz. Natężenie prądu zmiennego; 10 µA @ 1 Hz – 30 kHz 100 µA @ 1 Hz – 100 kHz 1 mA @ 1 Hz – 100 kHz 10 mA @ 1 Hz – 100 kHz 100 mA @ 1 Hz – 30 kHz 1 A @ 1 Hz – 30 kHz 10 A @ 10 Hz – 10 kHz 30 A @ 10 Hz – 10 kHz. Częstotliwość; 1 Hz do 10 MHz 1 Hz do 100 kHz 10 Hz do 100 MHz. Pojemność; 1nF – 100mF. Temperatura; Zakres czujnika PT100 oraz Termopary. - Najlepsze możliwe dokładności wskazań dla poszczególnych wielkości: Wielkość; Najlepsza możliwa dokładność wskazań określana dla okresu 1 roku i poz. ufności 95%. Napięcie stałe; ± 2,7 μV/V odczytu+ 0,05 μV/V zakresu. Natężenie prądu stałego; ± 6,5 μA/A odczytu+ 4 μA/A zakresu. Rezystancja; ± 7,0 μΩ/Ω odczytu+ 0,5 μΩ/Ω zakresu. Napięcie zmienne; ± 60 μV/V odczytu+ 5 μV/V zakresu. Natężenie prądu zmiennego; ± 250 μA/A odczytu+ 50 μA/A zakresu. Częstotliwość i okres; ± 0,5µHz/Hz. Pojemność; ± 400 μF/F odczytu + 100 μF/F zakresu. Temperatura; ± 5 mK dla sensorów PRT, ± 25 mK dla sensorów termoparowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zamawiający akceptuje przyrząd o nastepujących parametrach - Zakresy pomiarowe: Wielkość; Zakresy. Napięcie stałe; 100 mV; 1 V; 10 V; 100 V; 1000 V. Natężenie prądu stałego; 10 µA; 100 µA; 1 mA; 10 mA; 100 mA; 1 A; 10 A; 30 A. Rezystancja; 1 Ω; 10 Ω; 100 Ω; 1 kΩ; 10 kΩ; 100 kΩ; 1 MΩ; 10 MΩ; 100 MΩ; 1 GΩ; 10 GΩ. Napięcie zmienne; 10 mV @ 1 Hz – 1 MHz 100 mV @ 1 Hz – 10 MHz 1 V @ 1 Hz – 10 MHz 10 V @ 1 Hz – 10 MHz 100 V @ 1 Hz – 1 MHz 1000 V @ 1 Hz – 100 kHz. Natężenie prądu zmiennego; 10 µA @ 1 Hz – 30 kHz 100 µA @ 1 Hz – 100 kHz 1 mA @ 1 Hz – 100 kHz 10 mA @ 1 Hz – 100 kHz 100 mA @ 1 Hz – 30 kHz 1 A @ 1 Hz – 30 kHz 10 A @ 10 Hz – 10 kHz 30 A @ 10 Hz – 10 kHz. Częstotliwość; 1 Hz do 10 MHz 1 Hz do 100 kHz 10 Hz do 100 MHz. Pojemność; 1nF – 100mF. Temperatura; Zakres czujnika PT100 oraz Termopary. b/ dokładności względne wskazań dla poszczególnych wielkości na odpowiednich zakresach nie powinny być gorsze od niżej podanych : Wielkość; Zakres; Dokładność względna wskazań określana dla okresu 1 roku i poz. ufności 95%. Napięcie stałe; 10 V; ± 2,7 μV/V odczytu+ 0,05 μV/V zakresu. Natężenie prądu stałego; 1 mA; ± 6,5 μA/A odczytu+ 4 μA/A zakresu. Rezystancja; 10 kΩ; ± 7,0 μΩ/Ω odczytu+ 0,5 μΩ/Ω zakresu. Napięcie zmienne; 10V, 1 kHz; ± 60 μV/V odczytu+ 5 μV/V zakresu. Natężenie prądu zmiennego; 1 mA, 1kHz; ± 250 μA/A odczytu+ 50 μA/A zakresu. Częstotliwość i okres; BNC, 1kHz; ± 0,5µHz/Hz. Pojemność; 1 μF; ± 400 μF/F odczytu + 100 μF/F zakresu. Temperatura; PRT -100 Ω; ± 5 mK. Dotyczy wzoru umowy:

Pytanie 2:

Dotyczy § 3 ust. 5; oraz § 9 ust. 4

Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej w punktach wzoru umowy w których pojawia się informacja o „symulatorach spawania i ich częściach oraz pozostałym wyposażeniu”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuję, że powyższy zapis zostanie usunięty z umowy.

Pytanie 3:

Dotyczy § 3 ust. 5

Prosimy o wydłużenie czasu na usunięcie wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru przedmiotu umowy z 14 do 60 dni.

Prośba wynika z czasu jaki wymaga serwis producenta oraz naszego doświadczenia dotyczącego usuwania awarii lub uszkodzeń w serwisie producenta. Potencjalnie stwierdzona wada może wymagać ingerencji serwisu producenta dlatego czas na jej usunięcie musi realnie odzwierciedlać maksymalny czas w jakim serwis producenta jest w stanie usunąć najtrudniejszą nawet awarię lub uszkodzenie a następnie przeprowadzić proces kalibracji naprawionego przyrządu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru przedmiotu umowy z 14 do 45 dni

Pytanie 4

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt a) oraz b)

Prosimy o zmniejszenie kar za zwłokę z zaproponowanych 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki do 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary do 0,1% za każdy dzień zwłoki.

Pytanie 5:

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt c)

Prosimy o wykreślenie punktu c) mówiącego o karach za zwłokę w dostarczeniu urządzenia zastępczego.

Prośba wynika z faktu, iż w ramach przedmiotowego postępowania nie wymagane jest urządzenie zastępcze a także z faktu iż takowe wymaganie nie byłoby możliwe do spełnienia ponieważ ani nasza firma jako dystrybutor ani reprezentowany przez nas producent nie posiadają przyrządów zastępczych jak również nie utrzymują stanów magazynowych. Wynika to z technicznego charakteru oferowanego multimetru referencyjnego i wynikającego z tego procesu produkcji – produkcji jednostkowej w systemie „na zamówienie” dla zdefiniowanego odbiorcy oraz konieczności dostarczenia wraz z przyrządem aktualnego świadectwa wzorcowania czyli przeprowadzenia procesu kalibracji (co jest również wymagane w przedmiotowym postępowaniu).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w/w § 7 ust. 1 pkt

Pytanie 6:

Prosimy o zmniejszenie kar naliczanych w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę z zaproponowanych 10% wynagrodzenia umownego brutto do 5% wynagrodzenia umownego netto.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę do 5% wynagrodzenia umownego netto.

Pytanie 7:

Prosimy o dopisanie ust. o następującej treści: „W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto. Obowiązek zapłacenia kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy, nie obejmuje wypadku określonego w § 8 ust. 1.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów

Pytanie 8:

Ze względu na fakt wymagania przez Państwa minimalnego okresu gwarancji 12 miesięcy oraz tego, iż reprezentowany przez nas producent standardowo obejmuje swoje przyrządy 12 miesięcznym okresem gwarancji prosimy o dopisanie ust. o następującej treści: „Okres rękojmi zrównany z okresem gwarancji.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuję, że wyraża zgodę i dopisuję: Okres rękojmi zrównany z okresem gwarancji.”

Pytanie 9:

Dotyczy § 9 ust. 4

Prosimy o wydłużenie czasu na potencjalną naprawę lub wymianę na nowy w okresie gwarancyjnym przedmiotu umowy z 14 dni do 20 tygodni.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu na potencjalną naprawę lub wymianę na nowy w okresie gwarancyjnym przedmiotu umowy z 14 dni na 60 dni.

Pytanie 10:

Dotyczy § 9 ust. 4

Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisowej z zaproponowanego 1 dnia roboczego do 2 dni roboczych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisowej z zaproponowanego 1 dnia roboczego do 2 dni roboczych.

Pytanie 11:

Dotyczy § 12 ust. 3 pkt a)

Prosimy o uzupełnienie punktu o treść mówiącą o tym, iż zaistnienie nieprzewidzianych okoliczności związanych z istniejącą pandemią COVID-19 zostanie zaliczone do okoliczności siły wyższej.

Pomimo tego, iż sama pandemia COVID nie jest zdarzeniem niewiadomym, to jednak możliwe są zmiany w obostrzeniach, zmiany w sposobie funkcjonowania dostawców czy też zakłócenia łańcucha dostaw wynikające np. z nałożenia kwarantanny lub innych niemożliwych do przewidzenia ograniczeń.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.  Zapisy odnośnie COVID-19 wynikają z powszechnie obowiązujących zapisów

Pytanie 12:

Prosimy o wykreślenie treści mówiącej o tym, iż wystąpienie okoliczności wymienionych w punktach ustępu 3 nie mogą stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do dokonania zmian w umowie.

Rozumiemy i akceptujemy warunek, iż wystąpienie wymienionych okoliczności nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian w umowie jednak brak możliwości uznania ich za podstawę roszczeń Wykonawcy do dokonania zmian w umowie stanowi ograniczenie możliwości potencjalnych negocjacji. Naszym zdaniem uzależnia możliwość wprowadzenia zmian tylko od dobrej woli Zamawiającego a konsekwencje zaistnienia wymienionych okoliczności dotkną głównie Wykonawcę.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów