Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projekt pt. „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC – LabNet)”  umowa nr POIR.04.02.00-02-A007/16

Załącznik nr 1

- Informacje ogólne

Zadanie obejmuje rozszerzenie możliwości technicznych posiadanego stanowiska do pomiaru odporności pokładowych systemów statków powietrznych i zakup niezbędnych urządzeń oraz oprzyrządowania (opis w punkcie 3), co pozwoli na przeprowadzanie badań zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązującej wersji (wer. G, wyd. 16.12.2014 r.) standardu RTCA/DO-160 (ED-14) sekcja 22: Lightning Induced Transient Susceptibility. Dotyczy to w szczególności generacji i sprzęgania standaryzowanych przebiegów zaburzeń impulsowych napięciowych i prądowych o wszystkich kształtach i poziomach wartości szczytowych wymaganych przez powyższą normę (poziom 5 lub wyższy). Posiadany system (opisany w punkcie 2) spełnia jedynie w części wymagania standardu.

- Opis posiadanego stanowiska

Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki dysponuje stanowiskiem pomiarowym do badań odporności systemów pokładowych statków powietrznych, które w podstawowym zakresie spełnia wymagania normy cywilnej RTCA/DO-160 sekcja 22: Lightning Induced Transient Susceptibility (i jej równoważnej EUROCAE ED-14). W skład stanowiska wchodzą między innymi zestaw generatorów probierczych (MIG0618SS – 1 szt., MIG0600MS – 1 szt., MIG-OS-MB – 1 szt.), transformatory sprzęgające (CN-GI-CI – 2 szt., CN-GI-CI-V – 2 szt., CN-MIG-BT – 1 szt., CN-MIG-BT3 – 1 szt.), sieć sztuczna (DN-LISN 160-32 – 1 szt.), końcówka probiercza (CN-MIG-TT – 1 szt.), sondy pomiarowe	(I-PROBE-MS – 4 szt., I-PROBE-MB-P1 – 1 szt.), tłumik (NW-MS-LEVEL1 – 1 szt.) i element sprzęgająco-odsprzęgający (AC-DC DECOUPLER2 – 1 szt.). Są to urządzenia wyprodukowane przez firmę EMC Partner AG (Szwajaria). Ważniejsze parametry wybranych komponentów systemu zestawiono w tabelach poniżej.

| ELEMENT SYSTEMU | Model | S/N | P/N | Nr inwentarzowy PRz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generator udarów | MIG0618SS | 0932 | 103566 | T-PRZ-664-9102 |
| Generator udarów | MIG-0600MS | 1506 | 103509 | T-PRZ-664-11165 |
| Generator udarów | MIG-OS-MB | 1502 | 103510 | T-PRZ-664-10174 |
| Transformator sprzęgający | CN-GI-CI | 1502 | 103563 | T-PRZ-664-10174 |
| Transformator sprzęgający | CN-GI-CI | 1508 | 103563 | T-PRZ-664-11165 |
| Transformator sprzęgający | CN-GI-CI-V | 1502 | 103577 | T-PRZ-664-10174 |
| Transformator sprzęgający | CN-GI-CI-V | 1506 | 103577 | T-PRZ-664-11165 |
| Transformator sprzęgający | CN-MIG-BT | 1505 | 103559 | T-PRZ-664-10174 |
| Transformator sprzęgający | CN-MIG-BT3 | 1503 | 103562 | T-PRZ-664-10174 |
| Sieć sztuczna | DN-LISN 160-32 | 041 | 103580 | T-PRZ-664-9102 |
| Końcówka probiercza | CN-MIG-TT | 82 | 103564 | T-PRZ-664-10174 |
| Tłumik | NW-MS-LEVEL1 | 1504 | 103565 | T-PRZ-664-11165 |

| GENERATOR POJEDYNCZYCH UDARÓW MIG0618SS – specyfikacja techniczna |  |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | Generowanie pojedynczych impulsów napięciowych i prądowych (tzw. „Single Stroke” - SS), symulujących pośrednie efekty wyładowań atmosferycznych, które wykorzystuje się do badań odporności urządzeń i systemów podkładowych statków powietrznych |
| Kształty generowanych pojedynczych impulsów | Przebiegi o charakterze udaru piorunowego, oznaczone w normie DO-160 jako: WF1, WF4, WF5A (szerszy opis w kolejnej tabeli) |
| Interfejs urządzenia | LCD, klawiatura, prosta struktura menu, przyciski sterowania, bezpieczeństwa oraz gniazda wysokiego napięcia ulokowane na panelu frontowym |
| Komunikacja z PC | Port RS232, światłowód, oprogramowanie do sterowania zdalnego, zarządzania parametrami udarów i automatyzacji procesu pomiarowego (TEMA, GENECS) |
| Wyjście BNC do monitorowania napięcia | Przekładnia 6 kV = 10 V na BNC, dokładność ±3%, na panelu przednim |
| Wyjście BNC do monitorowania prądu | Przekładnia 6 kA = 10 V na BNC, dokładność ±3%, na panelu przednim |
| Wyjście wyzwalające | BNC, maks. 12 V, na panelu przednim |
| Wejście wyzwalające | Automatyczne, manualne, przez port BNC (tylny panel) |
| Synchronizacja impulsów z kształtem napięcia w sieci zasilania | 0 – 360°, krok co 1° |
| Powtarzalność impulsów | Tak, min. czas do kolejnego impulsu: 4 sekundy |
| Licznik generowanych impulsów | Tak, do 29 999 |
| Zmiana parametrów impulsów w czasie | Tak, możliwa krokowa zmiana poziomu impulsów, ich polaryzacji bądź kąta synchronizacji z napięciem sieciowym zasilania, następująca z każdym kolejnym udarem |
| Zapis/odczyt nastaw testów | Tak, do 15 nastaw |
| Rodzaj złącza wyjścia wysokiego napięcia | Izolowane gniazdo bananowe bezpieczne, średnica 4 mm, na panelu przednim |
| Dodatkowe złącza | Złącze rozszerzeń D-SUB 25 (m.in. interlock, lampka ostrzegawcza) |
| Napięcie zasilania | AC 115/230 V ±10% |
| Pobór mocy | Włączony < 400 VA, standby < 10 VA |
| Waga | 170 kg |
| Wymiary (szer., gł., wys.) | 60x65x123 cm |
| Wersja obudowy | Rack 19”, 18 UH, z kółkami |
| Zalecana temperatura powietrza podczas pracy | 10 - 35° |
| Zalecana wilgotność powietrza | < 80% |
| Dostarczona instrukcja | Drukowana i elektroniczna, język angielski |
| Certyfikat kalibracji | fabryczny |

| GENERATOR POJEDYNCZYCH UDARÓW MIG0618SS – parametry generowanych impulsów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj impulsu | Prądowy pojedynczy SS | Rodzaj impulsu | Napięciowy pojedynczy SS |
| Metoda sprzęgania impulsu | „Cable Induction”, poprzez transformator CN-GI-CI | Metoda sprzęgania impulsu | „Ground Injection”, poprzez transformator CN-GI-CI-V |
| Kształt impulsu, tolerancja | WF1 6,4 μs ±20% / 69 μs ±20% | Kształt impulsu, tolerancja | WF4 6,4 μs ±20% / 69 μs ±20% |
| Zakres poziomu testowego, krok zmian | 250 do 4000 A, co 1 A (Poziom 5+ wg wymagań DO-160) | Zakres poziomu testowego, krok zmian | 125 do 3200 V, co 1 V (Poziom 5+ wg wymagań DO-160) |
| Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna / zmieniana naprzemiennie z kolejnym udarem | Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna |
| Impedancja wyjściowa | 1,5 Ω | Impedancja wyjściowa | 0,53 Ω |
| Maksymalne napięcie | 6 kV przy 4 kA | Maksymalny prąd | 6 kA przy 3,2 kV |
| Rodzaj impulsu | Prądowy pojedynczy SS | Rodzaj impulsu | Napięciowy pojedynczy SS |
| Metoda sprzęgania impulsu | „PIN injection”, połączenie bezpośrednie | Metoda sprzęgania impulsu | „PIN injection”, połączenie bezpośrednie |
| Kształt impulsu, tolerancja | Zależny od obciążenia | Kształt impulsu, tolerancja | WF4 6,4 μs ±20% / 69 μs ±20% |
| Zakres poziomu testowego, krok zmian | Zależny od nastaw napięcia w stanie jałowym | Zakres poziomu testowego, krok zmian | 125 do 3400 V, co 1 V (Poziom 5+ wg wymagań DO-160) |
| Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna / zmieniana naprzemiennie z kolejnym udarem | Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna / zmieniana naprzemiennie z kolejnym udarem |
| Impedancja wyjściowa | 5 Ω, zwarcie wyjścia generatora | Impedancja wyjściowa | Otwarty obwód |
| Maksymalny prąd | 640 A przy 3,2 kV, +10%, -0% | Maksymalne napięcie | 3,2 kV, +10%, -0% |
| Rodzaj impulsu | Prądowy pojedynczy SS | Rodzaj impulsu | Napięciowy pojedynczy SS |
| Metoda sprzęgania impulsu | „PIN injection”, połączenie bezpośrednie | Metoda sprzęgania impulsu | „PIN injection”, połączenie bezpośrednie |
| Kształt impulsu, tolerancja | Zależny od obciążenia | Kształt impulsu, tolerancja | WF5A 40 μs ±20% / 120 μs ±20% |
| Zakres poziomu testowego, krok zmian | Zależny od nastaw napięcia w stanie jałowym | Zakres poziomu testowego, krok zmian | 125 do 3200 V, co 1 V (Poziom 5+ wg wymagań DO-160) |
| Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna / zmieniana naprzemiennie z kolejnym udarem | Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna / zmieniana naprzemiennie z kolejnym udarem |
| Impedancja wyjściowa | 1 Ω, zwarcie wyjścia generatora | Impedancja wyjściowa | Otwarty obwód |
| Maksymalny prąd | 3,2 A przy 3,2 kV, +10%, -0% | Maksymalne napięcie | 3,2 kV, +10%, -0% |
| Rodzaj impulsu | Prądowy pojedynczy SS |  |  |
| Metoda sprzęgania impulsu | „Cable Induction”, poprzez transformator CN-GI-CI |  |  |
| Kształt impulsu, tolerancja | WF5A 40 μs ±20% / 120 μs ±20% |  |  |
| Zakres poziomu testowego, krok zmian | 400 do 6000 A, co 1 A (Poziom 5+ wg wymagań DO-160) |  |  |
| Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna / zmieniana naprzemiennie z kolejnym udarem |  |  |
| Impedancja wyjściowa | 1 Ω |  |  |
| Maksymalne napięcie | 6 kV przy 6 kA |  |  |

| GENERATOR WIELOKROTNYCH UDARÓW MIG0600MS – specyfikacja techniczna |  |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | Generowanie pojedynczych i wielokrotnych impulsów napięciowych i prądowych (tzw. „Single Stroke” – SS i „Multiple Stroke” – MS) symulujących pośrednie efekty wyładowań atmosferycznych, które wykorzystuje się do badań odporności urządzeń i systemów podkładowych statków powietrznych |
| Kształty generowanych pojedynczych impulsów | Przebiegi o charakterze udaru piorunowego, oznaczone w normie DO-160 jako: WF1, WF4, WF5A, WF5B |
| Interfejs urządzenia | LCD, klawiatura, prosta struktura menu, przyciski sterowania, bezpieczeństwa oraz gniazda wysokiego napięcia ulokowane na panelu frontowym |
| Komunikacja z PC | Port RS232, światłowód, oprogramowanie do sterowania zdalnego, zarządzania parametrami udarów i automatyzacji procesu pomiarowego (TEMA, GENECS) |
| Wyjście BNC do monitorowania napięcia | Przekładnia 6 kV = 10 V na BNC, dokładność ±3%, na panelu przednim |
| Wyjście BNC do monitorowania prądu | Przekładnia 6 kA = 10 V na BNC, dokładność ±3%, na panelu przednim |
| Wyjście wyzwalające | BNC, maks. 12 V, na panelu przednim |
| Wejście wyzwalające | Automatyczne, manualne, przez port BNC (tylny panel) |
| Synchronizacja impulsów z kształtem napięcia w sieci zasilania | 0 – 360°, krok co 1° |
| Powtarzalność serii impulsów | Tak, min. czas do kolejnej serii impulsów: 20 sekund (WF1/WF4/WF5A), 40 sekund (WF5B) |
| Seria impulsów | Zgodna z DO-160 lub programowalna przez użytkownika |
| Odstęp czasowy pomiędzy pojedynczymi impulsami | 10 ms – 500 ms |
| Maks. liczba impulsów w serii | 25 |
| Licznik generowanych impulsów | Tak, 1 do 29 999 |
| Zmiana parametrów impulsów w czasie | Tak, możliwa krokowa zmiana poziomu impulsów, ich polaryzacji bądź kąta synchronizacji z napięciem sieciowym zasilania, następująca z każdym kolejnym udarem |
| Czas serii impulsów | 10 ms do 2 s |
| Czas testu | 1 do 29 999 s |
| Zapis/odczyt nastaw testów | Tak, do 15 nastaw |
| Rodzaj złącza wyjścia wysokiego napięcia | Izolowane gniazdo bananowe bezpieczne, średnica 4 mm, na panelu przednim |
| Dodatkowe złącza | Złącze rozszerzeń D-SUB 25 (m.in. interlock, lampka ostrzegawcza) |
| Napięcie zasilania | AC 115/230 V ±10% |
| Pobór mocy | Włączony < 400 VA, standby < 10 VA |
| Waga | 295 kg |
| Wymiary (szer., gł., wys.) | 60x65x184 cm |
| Wersja obudowy | Rack 19”, 36 UH, z kółkami |
| Zalecana temperatura powietrza podczas pracy | 10 - 35° |
| Zalecana wilgotność powietrza | < 80% |
| Dostarczona instrukcja | Drukowana i elektroniczna, język angielski |
| Certyfikat kalibracji | fabryczny |

| GENERATOR WIELOKROTNYCH UDARÓW MIG0600MS – parametry generowanych impulsów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj impulsu | Prądowy pojedynczy SS lub wielokrotny MS | Rodzaj impulsu | Napięciowy pojedynczy SS lub wielokrotny MS |
| Metoda sprzęgania impulsu | „Cable Induction”, poprzez transformator CN-GI-CI | Metoda sprzęgania impulsu | „Ground Injection”, poprzez transformator CN-GI-CI-V |
| Kształt impulsu, tolerancja | WF1 6,4 μs ±20% / 69 μs ±20% | Kształt impulsu, tolerancja | WF4 6,4 μs ±20% / 69 μs ±20% |
| Zakres poziomu testowego, krok zmian | Single Stroke: 20 do 1800 A (maks. 3200 A) First Stroke: 40 do 1800 A, Subsequent Stroke: 20 do 900 A, krok co 1 A (Poziom 5 wg wymagań DO-160) | Zakres poziomu testowego, krok zmian | Single Stroke: 25 do 1700 V First Stroke: 25 do 800 V, Subsequent Stroke: 12,5 do 400 V, krok co 1 V (Poziom 5 wg wymagań DO-160 może nie zostać osiągnięty dla przewodów o wypadkowej impedancji poniżej 20 Ω) |
| Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna / zmieniana naprzemiennie z kolejnym udarem | Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna |
| Impedancja wyjściowa | Brak informacji | Impedancja wyjściowa | Brak informacji |
| Maksymalne napięcie | Brak informacji | Maksymalny prąd | Brak informacji |
| Rodzaj impulsu | Prądowy pojedynczy SS lub wielokrotny MS | Rodzaj impulsu | Napięciowy pojedynczy SS lub wielokrotny MS |
| Metoda sprzęgania impulsu | „PIN injection”, połączenie bezpośrednie | Metoda sprzęgania impulsu | „PIN injection”, połączenie bezpośrednie |
| Kształt impulsu, tolerancja | Zależny od obciążenia | Kształt impulsu, tolerancja | WF4 6,4 μs ±20% / 69 μs ±20% |
| Zakres poziomu testowego, krok zmian | Zależny od nastaw napięcia w stanie jałowym | Zakres poziomu testowego, krok zmian | Single/First Stroke: 70 V do 1700 V, Subsequent Stroke: 25 V do 600 V, co 1 V (Poziom 5+ wg wymagań DO-160) |
| Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna / zmieniana naprzemiennie z kolejnym udarem | Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna / zmieniana naprzemiennie z kolejnym udarem |
| Impedancja wyjściowa | 5 Ω, zwarcie wyjścia generatora | Impedancja wyjściowa | Otwarty obwód |
| Maksymalny prąd | 320 A przy 1,6 kV, +10%, -0% | Maksymalne napięcie | 1,6 kV, +10%, -0% |
| Rodzaj impulsu | Prądowy pojedynczy SS lub wielokrotny MS | Rodzaj impulsu | Napięciowy pojedynczy SS lub wielokrotny MS |
| Metoda sprzęgania impulsu | „PIN injection”, połączenie bezpośrednie | Metoda sprzęgania impulsu | „PIN injection”, połączenie bezpośrednie |
| Kształt impulsu, tolerancja | Zależny od obciążenia | Kształt impulsu, tolerancja | WF5A 40 μs ±20% / 120 μs ±20% |
| Zakres poziomu testowego, krok zmian | Zależny od nastaw napięcia w stanie jałowym | Zakres poziomu testowego, krok zmian | Single/First Stroke: 70 V do 1650 V, Subsequent Stroke: 25 V do 600 V, co 1 V (Poziom 5+ wg wymagań DO-160) |
| Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna / zmieniana naprzemiennie z kolejnym udarem | Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna / zmieniana naprzemiennie z kolejnym udarem |
| Impedancja wyjściowa | 1 Ω, zwarcie wyjścia generatora | Impedancja wyjściowa | Otwarty obwód |
| Maksymalny prąd | 1,65 kA przy 1,65 kV, +10%, -0% | Maksymalne napięcie | 1,65 kV, +10%, -0% |
| Rodzaj impulsu | Prądowy pojedynczy SS lub wielokrotny MS | Rodzaj impulsu | Napięciowy pojedynczy SS lub wielokrotny MS |
| Metoda sprzęgania impulsu | „PIN injection”, połączenie bezpośrednie | Metoda sprzęgania impulsu | „PIN injection”, połączenie bezpośrednie |
| Kształt impulsu, tolerancja | Zależny od obciążenia | Kształt impulsu, tolerancja | WF5B 50 μs ±20% / 500 μs ±20% |
| Zakres poziomu testowego, krok zmian | Zależny od nastaw napięcia w stanie jałowym | Zakres poziomu testowego, krok zmian | Single/First Stroke: 70 V do 1650 V, Subsequent Stroke: 25 V do 450 V, co 1 V (Poziom 5+ wg wymagań DO-160) |
| Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna / zmieniana naprzemiennie z kolejnym udarem | Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna / zmieniana naprzemiennie z kolejnym udarem |
| Impedancja wyjściowa | 1 Ω, zwarcie wyjścia generatora | Impedancja wyjściowa | Otwarty obwód |
| Maksymalny prąd | 1,65 kA przy 1,65 kV, +10%, -0% | Maksymalne napięcie | 1,65 kV, +10%, -0% |
| Rodzaj impulsu | Prądowy pojedynczy SS lub wielokrotny MS | Rodzaj impulsu | Napięciowy pojedynczy SS lub wielokrotny MS |
| Metoda sprzęgania impulsu | „Cable Induction”, poprzez transformator CN-GI-CI | Metoda sprzęgania impulsu | „Cable Induction”, poprzez transformator CN-GI-CI-V |
| Kształt impulsu, tolerancja | WF5A 40 μs ±20% / 120 μs ±20% | Kształt impulsu, tolerancja | WF4 6,4 μs ±20% / 69 μs ±20% |
| Zakres poziomu testowego, krok zmian | Single Stroke: 60 do 5000 A First Stroke: 60 do 2000 A, Subsequent Stroke: 30 do 1000 A, co 1 A (Poziom 5 wg wymagań DO-160 może nie zostać osiągnięty dla przewodów dłuższych od 1 m i o przekroju żyły powyżej 10 mm2) | Zakres poziomu testowego, krok zmian | Single Stroke: 25 do 1600 V First Stroke: 25 do 750 V, Subsequent Stroke: 12,5 do 190 V, co 1 V (Poziom 5+ wg wymagań DO-160) |
| Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna / zmieniana naprzemiennie z kolejnym udarem | Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna / zmieniana naprzemiennie z kolejnym udarem |
| Impedancja wyjściowa | Brak informacji | Impedancja wyjściowa | Brak informacji |
| Maksymalne napięcie | Brak informacji | Maksymalny prąd | Brak informacji |
| Rodzaj impulsu | Prądowy pojedynczy SS lub wielokrotny MS | Rodzaj impulsu | Prądowy pojedynczy SS lub wielokrotny MS |
| Metoda sprzęgania impulsu | „Ground Injection”, poprzez transformator CN-GI-CI | Metoda sprzęgania impulsu | „Cable Induction”, poprzez transformator CN-GI-CI |
| Kształt impulsu, tolerancja | WF5A 40 μs ±20% / 120 μs ±20% | Kształt impulsu, tolerancja | WF5B 50 μs ±20% / 500 μs ±20% |
| Zakres poziomu testowego, krok zmian | Single Stroke: 60 do 5000 A First Stroke: 60 do 2000 A, Subsequent Stroke: 30 do 1000 A, krok co 1 A (Poziom 5 wg wymagań DO-160 może nie zostać osiągnięty dla przewodów dłuższych od 1 m i o przekroju żyły powyżej 10 mm2) | Zakres poziomu testowego, krok zmian | Single Stroke: 75 do 2000 A First Stroke: 30 do 1800 A, Subsequent Stroke: 30 do 1000 A, krok co 1 A (Poziom 5 wg wymagań DO-160 może nie zostać osiągnięty dla przewodów dłuższych od 1 m i o przekroju żyły powyżej 10 mm2) |
| Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna / zmieniana naprzemiennie z kolejnym udarem | Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna / zmieniana naprzemiennie z kolejnym udarem |
| Impedancja wyjściowa | Brak informacji | Impedancja wyjściowa | Brak informacji |
| Maksymalne napięcie | Brak informacji | Maksymalny prąd | Brak informacji |
| Rodzaj impulsu | Prądowy pojedynczy SS lub wielokrotny MS |  |  |
| Metoda sprzęgania impulsu | „Ground Injection”, poprzez transformator CN-GI-CI |  |  |
| Kształt impulsu, tolerancja | WF5B 50 μs ±20% / 500 μs ±20% |  |  |
| Zakres zmian poziomu testowego, krok zmian | Single Stroke: 75 do 2000 A First Stroke: 30 do 1800 A, Subsequent Stroke: 30 do 1000 A, krok co 1 A (Poziom 5 wg wymagań DO-160 może nie zostać osiągnięty dla przewodów dłuższych od 1 m i o przekroju żyły powyżej 10 mm2) |  |  |
| Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna / zmieniana naprzemiennie z kolejnym udarem |  |  |
| Impedancja wyjściowa | Brak informacji |  |  |
| Maksymalne napięcie | Brak informacji |  |  |

| GENERATOR WIELOKROTNYCH UDARÓW MIG-OS-MB – specyfikacja techniczna |  |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | Generowanie pojedynczych i wielokrotnych impulsów napięciowych i prądowych (tzw. „Single Stroke” – SS, „Multiple Stroke” – MS oraz „Multiple Burst” – MB) symulujących pośrednie efekty wyładowań atmosferycznych, które wykorzystuje się do badań odporności urządzeń i systemów podkładowych statków powietrznych |
| Kształty generowanych pojedynczych impulsów | Przebiegi o charakterze udaru piorunowego, oznaczone w normie DO-160 jako: WF2, WF3 1 MHz, WF3 10 MHz |
| Interfejs urządzenia | LCD, klawiatura, prosta struktura menu, przyciski sterowania, bezpieczeństwa oraz gniazdo wysokiego napięcia ulokowane na panelu frontowym |
| Komunikacja z PC | Port RS232, światłowód, oprogramowanie do sterowania zdalnego, zarządzania parametrami udarów i automatyzacji procesu pomiarowego (TEMA, GENECS) |
| Wyjście wyzwalające | BNC, maks. 12 V, na panelu przednim |
| Wejście wyzwalające | Automatyczne, manualne, przez port BNC (tylny panel) |
| Synchronizacja pracy z siecią zasilania | 0 – 360°, krok co 1° |
| Synchronizacja impulsów z kształtem napięcia w sieci zasilania | Zgodna z DO-160 lub programowalna przez użytkownika |
| Parametry serii impulsów | Zadane w postaci niezmiennych nastaw lub modyfikowane ręcznie |
| Odstęp czasowy pomiędzy pojedynczymi impulsami | 10 – 500 ms |
| Czas trwania paczki impulsów | 10 ms – 2 s |
| Czas pomiędzy paczkami impulsów | 2 – 999 s |
| Czas testu | 1 – 29 999 s |
| Licznik generowanych impulsów | Tak, 1 do 29 999 |
| Wy bor metody sprzęgania impulsów | Tak, połączenie bezpośrednie z generatorem lub z użyciem transformatora wstrzykującego |
| Zapis/odczyt nastaw testów | Tak, do 15 nastaw |
| Rodzaj złącza wyjścia wysokiego napięcia | Izolowane gniazdo wysokonapięciowe BNC, na panelu przednim |
| Dodatkowe złącza | Złącze rozszerzeń D-SUB 25 (m.in. interlock, lampka ostrzegawcza), złącze komunikacyjne D-SUB 9 |
| Napięcie zasilania | AC 115/230 V ±10% |
| Pobór mocy | Włączony < 400 VA, standby < 10 VA |
| Waga | 40 kg |
| Wymiary (szer., gł., wys.) | 45x57x37 cm |
| Wersja obudowy | Rack 19”, 8 UH |
| Zalecana temperatura powietrza podczas pracy | 10 - 35° |
| Zalecana wilgotność powietrza | < 80% |
| Dostarczona instrukcja | Drukowana i elektroniczna, język angielski |
| Certyfikat kalibracji | fabryczny |

| GENERATOR WIELOKROTNYCH UDARÓW MIG-OS-MB – parametry generowanych impulsów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj impulsu | Napięciowy wielokrotny MS | Rodzaj impulsu | Napięciowy wielokrotny MS |
| Metoda sprzęgania impulsu | „Cable Induction”, poprzez transformator CN-MIG-BT3 | Metoda sprzęgania impulsu | „Cable Induction”, poprzez transformator CN-MIG-BT3 |
| Kształt impulsu, tolerancja | WF2 0,1 μs ±20% / 6.4 μs ±20% | Kształt impulsu, tolerancja | WF3 gasnąca sinusoida 1 MHz ±20% tłumienie 25-75% liczone pomiędzy pierwszym a piątym grzbietem |
| Zakres poziomu testowego, krok zmian | Single Stroke: 40 do 300 V First Stroke: 25 do 300 V, Subsequent Stroke: 12,5 do 150 V, krok co 1 V (Poziom 3 wg wymagań DO-160) | Zakres poziomu testowego, krok zmian | Single Stroke: 80 do 600 V First Stroke: 80 do 600 V, Subsequent Stroke: 12,5 do 300 V, krok co 1 V (Poziom 3 wg wymagań DO-160) |
| Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna | Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna |
| Impedancja wyjściowa | 6,2 Ω | Impedancja wyjściowa | 32 Ω |
| Maksymalny prąd | 48 A dla 300 V | Maksymalny prąd | 18,8 A dla 600 V |
| Rodzaj impulsu | Napięciowy wielokrotny MS |  |  |
| Metoda sprzęgania impulsu | „Cable Induction”, poprzez transformator CN-MIG-BT3 |  |  |
| Kształt impulsu, tolerancja | WF3 gasnąca sinusoida 10 MHz ±20% tłumienie 25-75% liczone pomiędzy pierwszym a piątym grzbietem |  |  |
| Zakres poziomu testowego, krok zmian | Single Stroke: 80 do 600 V First Stroke: 80 do 600 V, Subsequent Stroke: 12,5 do 300 V, krok co 1 V (Poziom 3 wg wymagań DO-160) |  |  |
| Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna |  |  |
| Impedancja wyjściowa | 64 Ω |  |  |
| Maksymalny prąd | 9,4 A dla 600 V |  |  |
| Rodzaj impulsu | Prądowy pojedynczy SS | Rodzaj impulsu | Napięciowy pojedynczy SS |
| Metoda sprzęgania impulsu | „PIN injection”, połączenie bezpośrednie przez CN-MIG-TT i AC-DC DECOUPLER2 | Metoda sprzęgania impulsu | „PIN injection”, połączenie bezpośrednie przez CN-MIG-TT i AC-DC DECOUPLER2 |
| Kształt impulsu, tolerancja | Zależny od obciążenia | Kształt impulsu, tolerancja | WF3 gasnąca sinusoida 1 MHz ±20% tłumienie 25-75% liczone pomiędzy pierwszym a piątym grzbietem |
| Zakres poziomu testowego, krok zmian | Zależny od nastaw napięcia w stanie jałowym | Zakres poziomu testowego, krok zmian | Single Stroke: 40 V do 600 V, (Poziom 3 wg wymagań DO-160) |
| Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna | Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna |
| Impedancja wyjściowa | 25 Ω, zwarcie wyjścia generatora | Impedancja wyjściowa | Otwarty obwód |
| Maksymalny prąd | 24 A przy 600 V, +10%, -0% | Maksymalne napięcie | 600 V, +10%, -0% |
| Rodzaj impulsu | Prądowy pojedynczy SS | Rodzaj impulsu | Napięciowy pojedynczy SS |
| Metoda sprzęgania impulsu | „PIN injection”, połączenie bezpośrednie przez CN-MIG-TT i AC-DC DECOUPLER2 | Metoda sprzęgania impulsu | „PIN injection”, połączenie bezpośrednie przez CN-MIG-TT i AC-DC DECOUPLER2 |
| Kształt impulsu, tolerancja | Zależny od obciążenia | Kształt impulsu, tolerancja | WF3 gasnąca sinusoida 10 MHz ±20% tłumienie 25-75% liczone pomiędzy pierwszym a piątym grzbietem |
| Zakres poziomu testowego, krok zmian | Zależny od nastaw napięcia w stanie jałowym | Zakres poziomu testowego, krok zmian | Single Stroke: 40 V do 600 V, (Poziom 3 wg wymagań DO-160) |
| Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna | Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna |
| Impedancja wyjściowa | 25 Ω, zwarcie wyjścia generatora | Impedancja wyjściowa | Otwarty obwód |
| Maksymalny prąd | 24 A przy 600 V, +10%, -0% | Maksymalne napięcie | 600 V, +10%, -0% |
| Rodzaj impulsu | Napięciowy wielokrotny MB | Rodzaj impulsu | Napięciowy wielokrotny MB |
| Metoda sprzęgania impulsu | „Cable Induction”, poprzez transformator CN-MIG-BT3 | Metoda sprzęgania impulsu | „Cable Induction”, poprzez transformator CN-MIG-BT3 |
| Kształt impulsu, tolerancja | WF3 gasnąca sinusoida 1 MHz ±20% tłumienie 25-75% liczone pomiędzy pierwszym a piątym grzbietem | Kształt impulsu, tolerancja | WF3 gasnąca sinusoida 10 MHz ±20% tłumienie 25-75% liczone pomiędzy pierwszym a piątym grzbietem |
| Zakres poziomu testowego, krok zmian | 50 do 1920 V krok co 1 V (Poziom 5 wg wymagań DO-160) | Zakres poziomu testowego, krok zmian | 50 do 1920 V krok co 1 V (Poziom 5 wg wymagań DO-160) |
| Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna | Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna |
| Impedancja wyjściowa | Brak danych | Impedancja wyjściowa | Brak danych |
| Maksymalny prąd | Brak danych | Maksymalny prąd | Brak danych |

| TRANSFORMATOR SPRZĘGAJĄCY CN-GI-CI – specyfikacja techniczna |  |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | Indukcyjne sprzęganie impulsów testowych w przewody i grupy przewodów systemów awioniki. Zapewnia dodatkową separację i ochronę generatorów probierczych przed przepływem przez nie prądów zasilania DC badanych obwodów |
| Maksymalne napięcie wejściowe strony pierwotnej | 4 kV |
| Maksymalny prąd wejściowy strony pierwotnej | 2 kA |
| Typ i lokalizacja zacisków | Izolowane gniazda bananowe bezpieczne, średnica 4 mm, rozmieszczone na opisanym panelu przednim |
| Zalecane konfiguracje i nastawy poziomów testowych | Nadrukowane na panelu przednim |
| Kształty sprzęganych impulsów | 6,4/69 μs / 40/120 μs / 50/500 μs – impulsy prądowe w stanie zwarcia strony wtórnej |
| Budowa rdzenia | EI, zdejmowane od góry jarzmo |
| Rozmiar okna rdzenia | 40x40 mm |
| Odporność na | bezpośrednie promieniowanie słoneczne, deszcz lub kondensację wody, kurz, czy zwiększone zewnętrzne pola magnetyczne |
| Waga | 53 kg |
| Wymiary zewnętrzne rdzenia (szer., gł., wys.) | 125x190x190 mm |
| Wersja obudowy | Rack 19”, 4 UH |
| Zalecana temperatura powietrza podczas pracy | 15 - 35° |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | < 75% |
| Dostarczona instrukcja | Drukowana i elektroniczna, język angielski |
| Certyfikat kalibracji | fabryczny |

| TRANSFORMATOR SPRZĘGAJĄCY CN-GI-CI-V – specyfikacja techniczna |  |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | Indukcyjne sprzęganie impulsów testowych w przewody i grupy przewodów systemów awioniki. Zapewnia dodatkową separację i ochronę generatorów probierczych przed przepływem przez nie prądów zasilania DC badanych obwodów |
| Maksymalne napięcie wejściowe strony pierwotnej | 6 kV |
| Maksymalny prąd wejściowy strony pierwotnej | Odpowiadający maks. prądowy wyjść. generatora MIG0618SS |
| Typ i lokalizacja zacisków | Izolowane gniazda bananowe bezpieczne, średnica 4 mm, rozmieszczone na opisanym panelu przednim |
| Zalecane konfiguracje i nastawy poziomów testowych | Nadrukowane na panelu przednim |
| Kształty sprzęganych impulsów | 6,4/69 μs / 40/120 μs / 50/500 μs – impulsy napięciowe w stanie rozwarcia strony wtórnej |
| Budowa rdzenia | UI, zdejmowane od góry jarzmo |
| Rozmiar okna rdzenia | 60 mm szer. x 120 mm wys. |
| Odporność na | bezpośrednie promieniowanie słoneczne, deszcz lub kondensację wody, kurz, czy zwiększone zewnętrzne pola magnetyczne |
| Waga z wózkiem | 190 kg |
| Wymiary zewnętrzne z wózkiem (szer., gł., wys.) | 65x53x50 cm |
| Wersja obudowy | Rack 19”, 4 UH |
| Zalecana temperatura powietrza podczas pracy | 15 - 35° |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | < 75% |
| Dostarczona instrukcja | Drukowana i elektroniczna, język angielski |
| Certyfikat kalibracji | fabryczny |

| TRANSFORMATOR SPRZĘGAJĄCY CN-MIG-BT – specyfikacja techniczna |  |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | Indukcyjne sprzęganie impulsów testowych w przewody i grupy przewodów systemów awioniki. Zapewnia dodatkową separację i ochronę generatorów probierczych przed przepływem przez nie prądów zasilania DC badanych obwodów |
| Maksymalne napięcie wejściowe strony pierwotnej | 4 kV |
| Maksymalny prąd wejściowy strony pierwotnej | 100 A |
| Typ i lokalizacja zacisków | 2 izolowane gniazda BNC 50 Ω |
| Pasmo sprzęganych impulsów | 10 kHz do 10 MHz ±20% |
| Budowa rdzenia | UI, uchylane na zawiasach jarzmo |
| Rozmiar okna rdzenia | 30 mm szer. x 80 mm wys. |
| Odporność na | bezpośrednie promieniowanie słoneczne, deszcz lub kondensację wody, kurz, czy zwiększone zewnętrzne pola magnetyczne |
| Waga | 8 kg |
| Wymiary zewnętrzne (szer., dł., wys.) | 14x20x20 cm |
| Zalecana temperatura powietrza podczas pracy | 15 - 35° |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | < 75% |
| Dostarczona instrukcja | Drukowana i elektroniczna, język angielski |
| Certyfikat kalibracji | fabryczny |

| KOŃCÓWKA PROBIERCZA CN-MIG-TT – specyfikacja techniczna |  |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | Narzędzie do ręcznego precyzyjnego wyboru punktu probierczego podczas badań metodą typu „PIN Injection”. Służy też do zapewnienia odpowiedniej bezpiecznej izolacji galwanicznej dla operatora. Wymaga elementu odsprzęgającego. |
| Maksymalne napięcie wejściowe strony pierwotnej | 4 kV |
| Maksymalny prąd wejściowy strony pierwotnej | 2 kA |
| Typ i lokalizacja zacisków | izolowane gniazdo BNC 50 Ω, złącze bananowe |
| Pasmo sprzęganych impulsów | 100 kHz do 10 MHz ±20% |
| Odporność na | bezpośrednie promieniowanie słoneczne, deszcz lub kondensację wody, kurz, czy zwiększone zewnętrzne pola magnetyczne |
| Waga | 1 kg |
| Wymiary zewnętrzne (szer., dł., wys.) | 5,5x24x5,5 cm |
| Zalecana temperatura powietrza podczas pracy | 15 - 35° |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | < 75% |
| Dostarczona instrukcja | Drukowana i elektroniczna, język angielski |
| Certyfikat kalibracji | fabryczny |

| SIEĆ SZTUCZNA DN-LISN 160-32– specyfikacja techniczna |  |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | Jest to rodzaj filtru umożliwiający zapewnienie jednorodnej impedancji linii zasilania widzianej od strony badanego urządzenia/systemu niezależnie od parametrów źródła zasilania w miejscu pomiaru. Dodatkowo przenosi niskoczęstotliwościową składową zasilania a blokuje przenoszenie wysokoczęstotliwościowego zaburzenia w stronę źródła zasilania, które bez LISN (ang. Line Impedance Stabilization Network) stanowiłoby niechciane obciążenie dla wyjścia generatora probierczego |
| Rodzaj sieci | Jednofazowa, niezależne 2 tory: AC oraz DC |
| Maksymalny prąd | 32 A |
| Maksymalne napięcie AC | L-N: 150 V (przy 400 Hz) oraz 480 V (przy 50 Hz), L/N-PE: 85 (przy 400 Hz) oraz 280 V (przy 50 Hz) |
| Maksymalne napięcie DC | + do -: 50 V, +/- do GND: 50 V |
| Budowa filtra dla AC | Typ gamma 5 µH / 10 µF |
| Budowa filtra dla DC | Typ U 5 µH / 33 mF / 5 µH |
| Typ i lokalizacja zacisków | Izolowane gniazda bananowe bezpieczne, średnica 4 mm, rozmieszczone na opisanym panelu przednim |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | Warystor 275 V / 1 kJ |
| Wersja obudowy | Rack 19”, 4 UH |
| Waga | 13 kg |
| Wymiary zewnętrzne (szer., dł., wys.) | 45x57x19 cm |
| Zalecana temperatura powietrza podczas pracy | 15 - 35° |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | < 75% |
| Dostarczona instrukcja | Drukowana i elektroniczna, język angielski |
| Certyfikat kalibracji | fabryczny |

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie możliwości technicznych istniejącego w Katedrze Elektrotechniki i Podstaw Informatyki stanowiska pomiarowego do badań odporności systemów pokładowych statków powietrznych na indukowane przepięcia pochodzenia atmosferycznego, co pozwoliłoby na przeprowadzanie na nim badań w pełnym zakresie wymaganym przez normę cywilną RTCA/DO-160 sekcja 22: Lightning Induced Transient Susceptibility (i jej równoważną EUROCAE ED-14) w wersji G, wydanej 16.12.2014 r. W tabelach poniżej zestawiono wymagania techniczne, jakie spełnić muszą zamawiane urządzenia i oprzyrządowanie.

| ROZSZERZENIE DO GENERATORA WIELOKROTNYCH UDARÓW MIG-OS-MB – wymagana specyfikacja techniczna |  |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | Rozszerzenie możliwości technicznych generatora MIG-OS-MB o generację i sprzęganie standaryzowanych pojedynczych i wielokrotnych impulsów napięciowych i prądowych (tzw. „Single Stroke” – SS, „Multiple Stroke” – MS oraz „Multiple Burst” – MB) dla wszystkich kształtów i poziomów wartości szczytowych impulsów oraz wszystkich metod sprzęgania wymaganych przez obowiązujący standard RTCA/DO-160 (ED-14) sekcja 22: Lightning Induced Transient Susceptibility w wersji G, (wyd. 16.12.2014 r.) |
| Zgodność wytwarzanych impulsów z normą | RTCA/DO-160 (ED-14) sekcja 22: Lightning Induced Transient Susceptibility w wersji G, (wyd. 16.12.2014 r.) |
| Kompatybilność | Rozszerzenie musi być kompatybilne z generatorem MIG-OS-MB firmy EMC Partner AG |
| Sterowanie | Obsługa i konfiguracja, zapis oraz odczyt parametrów wszystkich generowanych udarów muszą być dokonywane poprzez panel sterowania generatora MIG-OS-MB lub w aplikacji TEMA/GENECS (połączenie zdalne) |
| Komunikacja z generatorem | Jeśli rozszerzenie możliwości generatora MIG-OS-MB wymaga zewnętrznego urządzenia umożliwiającego wspomaganie generacji wymaganych impulsów, to musi ono korzystać z złącz D-SUB 25 oraz D-SUB 9 dostępnych na panelu tylnym generatora oraz używać tego samego co generator standardu komunikacyjnego |
| Chłodzenie | Urządzenie dodatkowe wspomagające wytwarzanie impulsów przez generator MIG-OS-MB musi mieć zapewnione chłodzenie pasywne oraz aktywne poprzez wentylator lub wentylatory umieszczone wewnątrz jego obudowy |
| Zmiana kształtu generowanego przebiegu | Zmiana musi być łatwa dla obsługi. Oprócz operacji dokonywanej poprzez panel sterowania generatora dopuszcza się wymianę wkładek w urządzeniu wspomagającym, odpowiedzialnych za konkretny kształt udaru. Zmiana kształtu udaru nie może jednak wiązać się z rozłączaniem przewodów wysokiego napięcia oraz komunikacyjnych i przenoszeniem urządzenia z miejsca pracy. |
| Rodzaj złącza wyjścia wysokiego napięcia | Połączenia w głównym torze probierczym muszą być wykonane przez izolowane gniazda i wtyki wysokonapięciowe BNC |
| Badania linii i portów zasilania EUT, będących pod napięciem | Rozszerzenie musi umożliwić skuteczną separację (odsprzężenie) obwodu wyjściowego generatora od systemu zasilania badanego urządzenia (EUT – ang. Equipment Under Test) dla wszystkich zastosowanych kształtów udarów i ich poziomów |
| Kalibracja udarów przed próbą | Zestaw rozszerzeń do generatora musi umożliwić przeprowadzanie kalibracji kształtu i poziomu testowego udarów przed właściwą próbą |
| Dodatkowe złącza ewentualnego urządzenia wspomagającego | Jeśli konieczne jest urządzenie dodatkowe, to powinno ono posiadać złącze obwodu bezpieczeństwa interlock oraz lampki ostrzegawczej |
| Aktualizacja oprogramowania i kalibracja rozbudowanego stanowiska | Wymagana jest aktualizacja oprogramowania (do najnowszej wersji) generatora i kalibracja stanowiska po rozbudowie przeprowadzona przez producenta generatora. W efekcie tych działań wytwarzane udary muszą odpowiadać wymaganiom wspomnianej normy DO-160 w odniesieniu m.in. do ich kształtów oraz poziomów probierczych |
| Napięcie zasilania | AC 115/230 V ±10% |
| Pobór mocy | Włączony < 400 VA, standby < 10 VA |
| Waga maksymalna | 40 kg |
| Wymiary maksymalne (szer., gł., wys.) | 46x58x20 cm |
| Wersja obudowy | Rack 19”, 4 UH, Metalowa, połączona z zaciskiem PE złącza zasilania, kolorystycznie nawiązuje do obudowy urządzeń serii MIG firmy EMC Partner |
| Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności produktu z odpowiednimi dla niego dyrektywami i normami zharmonizowanymi, potwierdzona znakiem CE |
| Gwarancja | Producenta, 2 lata |
| Instrukcja | W języku angielskim |
| Certyfikat kalibracji | W języku angielskim |

| ROZSZERZENIE DO GENERATORA WIELOKROTNYCH UDARÓW MIG-OS-MB – wymagane parametry generowanych impulsów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj impulsu | Napięciowy pojedynczy SS | Rodzaj impulsu | Napięciowy pojedynczy SS |
| Metoda sprzęgania impulsu | „PIN injection”, połączenie bezpośrednie z wymaganym odsprzężeniem od źródła zasilania badanego urządzenia lub systemu | Metoda sprzęgania impulsu | „PIN injection”, połączenie bezpośrednie z wymaganym odsprzężeniem od źródła zasilania badanego urządzenia lub systemu |
| Kształt impulsu, tolerancja | WF2 0,1 μs ±20% / 6.4 μs ±20% | Kształt impulsu, tolerancja | WF2 0,1 μs ±20% / 6.4 μs ±20% |
| Poziom testowy (napięcie przy nieobciążonym wyjściu) | 100 V ±10% | Poziom testowy (napięcie przy nieobciążonym wyjściu) | 250 V ±10% |
| Impedancja wyjściowa | 25 Ω ±10% | Impedancja wyjściowa | 25 Ω ±10% |
| Prąd zwarciowy | 4 A ±10% | Prąd zwarciowy | 10 A ±10% |
| Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna | Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna |
| Rodzaj impulsu | Napięciowy pojedynczy SS | Rodzaj impulsu | Napięciowy pojedynczy SS |
| Metoda sprzęgania impulsu | „PIN injection”, połączenie bezpośrednie z wymaganym odsprzężeniem od źródła zasilania badanego urządzenia lub systemu | Metoda sprzęgania impulsu | „PIN injection”, połączenie bezpośrednie z wymaganym odsprzężeniem od źródła zasilania badanego urządzenia lub systemu |
| Kształt impulsu, tolerancja | WF2 0,1 μs ±20% / 6.4 μs ±20% | Kształt impulsu, tolerancja | WF2 0,1 μs ±20% / 6.4 μs ±20% |
| Poziom testowy (napięcie przy nieobciążonym wyjściu) | 750 V ±10% | Poziom testowy (napięcie przy nieobciążonym wyjściu) | 1600 V ±10% |
| Impedancja wyjściowa | 15 Ω ±10% | Impedancja wyjściowa | 15 Ω ±10% |
| Prąd zwarciowy | 50 A ±10% | Prąd zwarciowy | 107 A ±10% |
| Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna | Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna |
| Rodzaj impulsu | Napięciowy wielokrotny MS | Rodzaj impulsu | Napięciowy wielokrotny MS |
| Metoda sprzęgania impulsu | „Cable Induction”, poprzez transformator CN-MIG-BT3 | Metoda sprzęgania impulsu | „Cable Induction”, poprzez transformator CN-MIG-BT3 |
| Kształt impulsu, tolerancja | WF2 0,1 μs ±20% / 6.4 μs ±20% | Kształt impulsu, tolerancja | WF3 gasnąca sinusoida 1 MHz ±20% tłumienie 25-75% liczone pomiędzy pierwszym a piątym grzbietem |
| Minimalny poziom testowy wg wymagań DO-160 | Single Stroke: Poziom 5 (1600 V) First Stroke: Poziom 5 (1600 V) Subsequent Stroke: Poziom 5 (800 V) | Minimalny poziom testowy wg wymagań DO-160 | Single Stroke: Poziom 5 (3200 V) First Stroke: Poziom 5 (3200 V) Subsequent Stroke: Poziom 5 (1600 V) |
| Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna | Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna |
| Maksymalna impedancja wyjściowa | 3 Ω | Maksymalna impedancja wyjściowa | 19 Ω |
| Minimalny prąd zwarciowy dla wymaganego poziomu probierczego | 530 A dla 1600 V | Minimalny prąd zwarciowy dla wymaganego poziomu probierczego | 165 A dla 3200 V |
| Rodzaj impulsu | Napięciowy wielokrotny MS | Rodzaj impulsu | Prądowy wielokrotny MB |
| Metoda sprzęgania impulsu | „Cable Induction”, poprzez transformator CN-MIG-BT3 | Metoda sprzęgania impulsu | „Cable Induction”, poprzez transformator CN-MIG-BT3 |
| Kształt impulsu, tolerancja | WF3 gasnąca sinusoida 10 MHz ±20% tłumienie 25-75% liczone pomiędzy pierwszym a piątym grzbietem | Kształt impulsu, tolerancja | WF6H 0,224 µs ±20% / 4 µs ±20% |
| Minimalny poziom testowy wg wymagań DO-160 | Single Stroke: Poziom 5 (3200 V) First Stroke: Poziom 5 (3200 V) Subsequent Stroke: Poziom 5 (1600 V) | Minimalny poziom testowy wg wymagań DO-160 | Poziom 5 (160 A) |
| Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna | Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna |
| Maksymalna impedancja wyjściowa | 60 Ω | Maksymalna impedancja wyjściowa | 25 Ω |
| Minimalny prąd zwarciowy dla wymaganego poziomu probierczego | 50 A dla 3200 V | Minimalne napięcie w otwartym obwodzie dla wymaganego poziomu probierczego | 4 kV |
| Rodzaj impulsu | Napięciowy pojedynczy SS | Rodzaj impulsu | Napięciowy pojedynczy SS |
| Metoda sprzęgania impulsu | „PIN injection”, połączenie bezpośrednie z wymaganym odsprzężeniem od źródła zasilania badanego urządzenia lub systemu | Metoda sprzęgania impulsu | „PIN injection”, połączenie bezpośrednie z wymaganym odsprzężeniem od źródła zasilania badanego urządzenia lub systemu |
| Kształt impulsu, tolerancja | WF3 gasnąca sinusoida 1 MHz ±20% tłumienie 25-75% liczone pomiędzy pierwszym a piątym grzbietem | Kształt impulsu, tolerancja | WF3 gasnąca sinusoida 10 MHz ±20% tłumienie 25-75% liczone pomiędzy pierwszym a piątym grzbietem |
| Minimalny poziom testowy wg wymagań DO-160 | Single Stroke: Poziom 5 (3200 V) | Minimalny poziom testowy wg wymagań DO-160 | Single Stroke: Poziom 5 (3200 V) |
| Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna | Polaryzacja impulsu | Dodatnia / ujemna |

| TRANSFORMATOR SPRZĘGAJĄCY DO GENERATORA WIELOKROTNYCH UDARÓW MIG0600MS – wymagana specyfikacja techniczna |  |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | Indukcyjne sprzęganie impulsów testowych w przewody i grupy przewodów systemów awioniki (metody „Cable Induction” oraz „Ground Injection”). Zapewnienie dodatkowej separacji i ochrony generatora probierczego przed przepływem przez niego prądów pochodzących od zasilania badanych obwodów |
| Rodzaj sprzęganych impulsów | Pojedyncze i wielokrotne impulsy napięciowe i prądowe (tzw. „Single Stroke” – SS oraz „Multiple Stroke” – MS). |
| Kształt sprzęganych impulsów | WF5A 40 μs ±20% / 120 μs ±20% |
| Maksymalne napięcie wejściowe strony pierwotnej | 6 kV |
| Maksymalny prąd wejściowy strony pierwotnej | Odpowiadający maks. prądowi wyjściowemu generatora MIG0618SS (3 kA) |
| Impedancja wyjściowa | 1 Ω |
| Typ i lokalizacja zacisków wysokiego napięcia | Izolowane gniazda bananowe bezpieczne, średnica 4 mm, rozmieszczone na opisanym panelu przednim |
| Zalecane konfiguracje i nastawy poziomów testowych | Nadrukowane na panelu przednim |
| Budowa rdzenia | Typ EI, jarzmo dzielone, zdejmowane od góry, uchylne na mechanizmie zawiasowym |
| Rozmiar okna rdzenia | 60 mm szer. x 155 mm wys. |
| Odporność na | bezpośrednie promieniowanie słoneczne, deszcz lub kondensację wody, kurz, czy zwiększone zewnętrzne pola magnetyczne |
| Dodatkowe wyposażenie | Wózek transportowy o odpowiedniej nośności z możliwością hydraulicznej regulacji wysokości blatu (przynajmniej w zakresie od 40 do 80 cm) |
| Waga maksymalna z wózkiem | 700 kg |
| Wymiary maks. zewnętrzne z wózkiem (szer., dł., wys.) | 70x150x110 cm |
| Zalecana temperatura powietrza podczas pracy | 15 - 35° |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | < 75% |
| Gwarancja | Producenta, 2 lata |
| Instrukcja obsługi | W języku angielskim |
| Certyfikat kalibracji | W języku angielskim |

- Uwagi

- Wymagane jest przeprowadzenie kalibracji stanowiska pomiarowego po jego rozszerzeniu przez producenta generatorów probierczych, co wiąże się z transportem wybranych komponentów systemu.

- Przygotowaniem do transportu elementów stanowiska pomiarowego, które potrzebne są do przeprowadzenia kalibracji rozszerzanego systemu zajmie się Wykonawca.

- Wykonawca poniesie koszt zapakowania niezbędnych elementów systemu i ich przesyłki.

- Wykonawca przeprowadzi instalację, pierwsze uruchomienie i prezentację działającego systemu po jego modyfikacjach.

- Zamawiający udostępni pomieszczenia i personel do pomocy Wykonawcy przy powyższych czynnościach.

- Wymagane jest przeprowadzenie szkolenia teoretycznego. Liczba uczestników: 2 pracowników Katedry Elektrotechniki i Podstaw Informatyki, PRz. Czas szkolenia: 2 godziny. Zakres tematyczny: Badania odporności systemów pokładowych statków powietrznych na efekty wyładowań atmosferycznych według normy DO-160 Sekcja 22 z wykorzystaniem aparatury serii MIG firmy EMC Partner.

- Szkolenia pracowników Zamawiającego w obsłudze urządzenia będącego przedmiotem umowy muszą zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu rozbudowy stanowiska.