Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 1

Mobilny system analizy oraz monitoringu gazowych i pyłowych zanieczyszczeń w powietrzu - Mobilne laboratorium do analizy i monitoringu zanieczyszczeń gazowych i pyłowych

Mobilna aparatura musi umożliwiać badania odnośnie wpływu emisji zanieczyszczeń z sektora transportu na jakość powietrza w rejonie dróg oraz ich skrzyżowań, z uwzględnieniem pomiarów w przestrzeni przy użyciu dronu z kamerą. Ponadto, zakupiona aparatura powinna zapewnić pełnienie funkcji stacji monitoringu immisji zanieczyszczeń w powietrzu na terenie Uczelni, która będzie przekazywać informacje odnośnie jakości powietrza.

Wymagania szczegółowe

1. Funkcje systemu:

- ciągły pomiar zanieczyszczeń gazowych w powietrzu: tlenków azotu NOX (NO, NO2), tlenku węgla CO, dwutlenku węgla CO2, ozonu (O3), lotnych związków organicznych (w tym benzen – C6H6), dwutlenku siarki (SO2),

- ciągły pomiar pyłów zawieszonych w powietrzu (PM2.5, PM10),

- kondycjonowanie czujników automatyczne,

- rejestracja danych pomiarowych oraz możliwość analizy danych historycznych,

- bezprzewodowa komunikacja i obsługa z komputera,

- dron do przenoszenia modułu pomiarowego,

- możliwość montażu na dachu samochodu (do bagażnika na relingach) oraz na statywie.

2. Moduły pomiarowe

Tabela 1. Wymagania odnośnie zakresu i dokładności pomiaru

| Lp. | Mierzona substancja | Zakres pomiarowy | Dokładność pomiaru | Rozdzielczość pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PM2.5 | ≤ 0 do minimum 999 µg/m3 | nie gorsza niż ± 15 µg/m3 | ≤ 1 µg/m3 |
| 2. | PM10 | ≤ 0 do minimum 999 µg/m3 | nie gorsza niż ± 15 µg/m3 | ≤ 1 µg/m3 |
| 3. | NO | ≤ 0 do minimum 10 ppm | nie gorsza niż ± 15 ppb | ≤ 1 ppb |
| 4. | NO2 | ≤ 0 do minimum 10 ppm | nie gorsza niż ± 15 ppb | ≤ 1 ppb |
| 5. | CO | ≤ 0 do minimum 20 ppm | nie gorsza niż ± 20 ppb | ≤ 1 ppb |
| 6. | LZO | ≤ 0 do minimum 40 ppm | nie gorsza niż ± 5 ppb | ≤ 1 ppb |
| 7. | CO2 | ≤ 0 do minimum 0,5 % | nie gorsza niż ± 100 ppm | ≤ 1 ppm |
| 8. | O3 | ≤ 0 do minimum 5 ppm | nie gorsza niż ± 15 ppb | ≤ 1 ppb |
| 9. | SO2 | ≤ 0 do minimum 10 ppm | nie gorsza niż ± 15 ppb | ≤ 1 ppb |

3. Pozostałe wymagania

- Preferowany jest tryb pomiaru ciągły z dodatkową możliwością pomiarów cyklicznych.

- Czas reakcji systemu pomiaru zanieczyszczeń  ≤  120s.

- Pobór mocy ≤  15 W.

- System powinien umożliwiać pracę w zakresie temperatur otoczenia od -30 do +50 °C .

- W skład systemu powinien wchodzić komputer przenośny z oprogramowaniem do akwizycji i prezentacji danych.

- Dron powinien posiadać kamerę (wyposażoną przynajmniej w 1-calowy przetwornik obrazu o rozdzielczości 20MP) i umożliwiać pomiary w przestrzeni w zasięgu do minimum 1 km od operatora. Czas pomiarów przy użyciu dronu nie powinien być krótszy niż 20 min.

- W skład systemu powinien wchodzić zasilacz (do pracy w zakresie stacji monitoringu) oraz akumulator (do pomiarów  w terenie).

- W zakresie dostawy należy uwzględnić uruchomienie systemu wraz ze szkoleniem odnośnie jego użytkowania.

- System powinien być nowy i objęty minimum 12 miesięczną gwarancją.

- W skład systemu powinien wchodzić zasilacz (do pracy w zakresie stacji monitoringu) oraz akumulator (do pomiarów  w terenie).

Wymagania odnośnie komputera przenośnego systemu archiwizacji danych:

Przekątna ekranu: 17,3" Typ ekranu: matowy, LED, IPS Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD) Ilość rdzeni procesora: 4 szt. Pamięć cache 2 poziomu: 2 MB Pamięć cache 3 poziomu: 8 MB Wydajność procesora nie mniejsza niż 9100 pkt. wg 3DMark06 CPU Pobór mocy procesora, nie więcej niż: 17 W Pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/0 Dysk SSD: M.2 PCIe 512 GB Wbudowany napęd optyczny: nagrywarka DVD+/-RW DualLayer Karty grafiki: dwie przełączalne karty graficzne o wydajności nie mniejszej niż 16140 pkt. (pierwsza) i 18395 pkt.(druga) wg 3DMark06 Pamięć karty graficznej: 2048 MB GDDR5 (pamięć własna) Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Kamera internetowa: 1.0 Mpix Łączność: - LAN 10/100 Mbps - Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) - Moduł Bluetooth Złącza: - USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. - USB Typu-C - 1 szt. - HDMI - 1 szt. - USB 2.0 - 1 szt. - RJ-45 (LAN) - 1 szt. - Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. - DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Czytnik kart pamięci Typ baterii: litowo-jonowa, 3-komorowa, 3500 mAh Wydzielona klawiatura numeryczna Wielodotykowy, intuicyjny touchpad Możliwość zabezpieczenia linką (port Noble Wedge) Szyfrowanie TPM Dołączone akcesoria: zasilacz Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) Kolor: srebrny Wymiary maksymalne: - wysokość: 27 mm - szerokość: 415 mm - głębokość: 280 mm Waga: maksymalnie 2,80 kg (z baterią)