Załącznik 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Mobilny system analizy oraz monitoringu gazowych i pyłowych zanieczyszczeń w powietrzu - Mobilne laboratorium do analizy i monitoringu zanieczyszczeń gazowych i pyłowych

Mobilna aparatura powinna umożliwiać badania odnośnie wpływu emisji zanieczyszczeń z sektora transportu na jakość powietrza w rejonie dróg oraz ich skrzyżowań. Ponadto, zakupiona aparatura powinna zapewnić pełnienie funkcji stacji monitoringu immisji zanieczyszczeń w powietrzu na terenie Uczelni, która będzie przekazywać informacje odnośnie jakości powietrza. System musi umożliwiać odczyt i gromadzenie danych bez konieczności korzystania z zewnętrznych usług i systemów informatycznych generujących dodatkowe koszty eksploatacyjne oraz powinien być wyposażony we wszelkie urządzenia umożliwiające pracę w trybie mobilnym i stacjonarnym.

Wymagania szczegółowe

  - Funkcje systemu:

- ciągły pomiar zanieczyszczeń gazowych w powietrzu: tlenków azotu NOX (NO, NO2), tlenku węgla CO, lotnych związków organicznych (w tym benzen – C6H6), dwutlenku siarki (SO2),

- ciągły pomiar pyłów zawieszonych w powietrzu (PM2.5, PM10),

- kondycjonowanie czujników automatyczne,

- rejestracja danych pomiarowych oraz możliwość analizy danych historycznych,

- komunikacja i obsługa z komputera,

- przystosowane uchwyty montażowe do dronu,

- możliwość montażu na dachu samochodu oraz na wsporniku (statywie).

  - Moduły pomiarowe

Tabela 1. Wymagania odnośnie zakresu i dokładności pomiaru

| Lp. | Mierzona substancja | Zakres pomiarowy | Dokładność pomiaru | Rozdzielczość pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PM2.5 | ≤ 0 do minimum 999 µg/m3 | nie gorsza niż ± 15 µg/m3 | ≤ 1 µg/m3 |
| 2. | PM10 | ≤ 0 do minimum 999 µg/m3 | nie gorsza niż ± 15 µg/m3 | ≤ 1 µg/m3 |
| 3. | NO | ≤ 0 do minimum 10 ppm | nie gorsza niż ± 15 ppb | ≤ 1 ppb |
| 4. | NO2 | ≤ 0 do minimum 10 ppm | nie gorsza niż ± 15 ppb | ≤ 1 ppb |
| 5. | CO | ≤ 0 do minimum 20 ppm | nie gorsza niż ± 20 ppb | ≤ 1 ppb |
| 6. | LZO | ≤ 0 do minimum 40 ppm | nie gorsza niż ± 5 ppb | ≤ 1 ppb |
| 7. | SO2 | ≤ 0 do minimum 10 ppm | nie gorsza niż ± 15 ppb | ≤ 1 ppb |

  - Pozostałe wymagania

- Preferowany jest tryb pomiaru ciągły z dodatkową możliwością pomiarów cyklicznych.

- System powinien umożliwiać pracę w zakresie temperatur otoczenia od -30 do +50 °C .

- W skład systemu powinno wchodzić oprogramowanie do akwizycji i prezentacji danych. System akwizycji powinien umożliwiać dostęp do bieżących danych pomiarowych oraz historii danych, w tym w formie tabeli arkusza kalkulacyjnego.

- Możliwość zdalnej kontroli systemu przez Internet.

- W skład systemu powinien wchodzić zasilacz (do pracy ciągłej w zakresie stacji monitoringu) oraz akumulator (do pomiarów  w terenie).

- Pojemność akumulatorów powinna zapewniać nieprzerwane działanie w trybie mobilnym w ciągu co najmniej 3 godz.

- W trybie stacjonarnym liczba i pojemność akumulatorów powinna zapewnić działanie w ciągu 8 godz.

- W zakresie dostawy należy uwzględnić uruchomienie systemu wraz ze szkoleniem odnośnie jego użytkowania.

- System powinien być nowy i objęty minimum 24 miesięczną gwarancją.

- Termin realizacji oferty nie powinien być dłuższy niż 4 tygodnie od złożenia zamówienia.