SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stanowisko do badań eksploatacyjnych konstrukcyjnych materiałów polimerowych.

Specyfikacja:

- MASZYNA DO BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

Zakres prędkości: 0,1 — 1200 mm/min (dokładność ±0.2°/.,wskazanej prędkości, rozdzielczość  0,1 mm/min)

Siła maksymalna: od 2500 N do 2600N

Maksymalny przesuw: 500 mm ( dokładność ±0.105 na 500mm, rozdzielczość  0,001 mm

Maksymalna przestrzeń pomiarowa z czujnikiem AFG 520 - 530 mm

Maksymalna głębokość próbki  70,5-72 mm

Masa:  22-24kg

Wejście dla czujnika AFG, wyjście RS232 do PC

Panel kontrolny:

Czytelne wskazanie prędkości, przesunięcia oraz (w przypadku gdy jest podłączony czujnik AFG) obciążenia na cyfrowym wyświetlaczu

Cztery wielofunkcyjne przyciski do prostej obsługi

Precyzyjne sterowanie pokrętłem (ustawienie pozycji i prędkości)

Sygnalizacja świetlna (dioda LED), sygnalizuje o stanie urządzenia podczas testów .

Oddzielne ustawienie wartości prędkości na ruch w górę i w dół.

Pomiar położenia  i siły

Współpraca z programem Emperor Lite

4 tryby pracy:

Manualny góra/dół

Ruch względem ustalonego przemieszczenia Ruch do ogranicznika

Ruch względem ustalonego obciążenia

Maksymalna liczba cykli:  99980-99999

- PRZEWÓD CZUJNIK AFG — MULTITEST 2.5-dV

- CZUJNIK SIŁY AFG:

Dane techniczne:

Czujnik elektroniczny z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym.

Pomiar przy ściskaniu i rozciąganiu.

Jednostki pomiarowe: kG, G, N, mN, oz (uncje), lb (funty)

Funkcja ostrzegania o przeciążeniach.

Pamięć dla min. 500 ostatnich odczytów.

Funkcja ostrzegania przekroczenia zadanych granic tolerancji.

Funkcja odwrócenia wyświetlacza (odczyt „do góry nogami”).

Częstotliwość zbierania danych: 5000 Hz.

Zasilanie: standardowe akumulatorki AAA, lub zasilacz prądowy.

Zapamiętanie maksymalnej siły przy ściskaniu i rozciąganiu.

Możliwość  funkcji „pierwszego maksimum”.

Wyjście: opcjonalny  przewód RS 232, Mitutoyo , USB oraz analogowy.

Wejście na zewnętrzne przetworniki siły i momentu firmy MECMESIN.

Możliwość rozbudowy stanowiska pomiarowego o całą gamę zewnętrznych czujników siły lub momentu poprzez podłączenie zewnętrznego przetwornika siły o zakresie 1N-100kN i czujnika momentu o zakresie 50Nm-150Nm firmy MECMESIN.

Możliwość sterowania statywami firmy Mecmesin

Trwała obudowa aluminiowa

Automatyczne rozpoznawanie zakresu pomiarowego podłączonego czujnika

Dwustronna współpraca z PLC:  możliwość  pobrania wyniku pomiaru i ustawienia urządzenia przez sterownik PLC Kompatybilny z oprogramowanie do przebiegu wielkości w czasie

Czujnik dostarczany jest z haczykiem o średnicy min. 3,2 mm, płytką do testów ściskania 18-19 mm i z przedłużką nie krótszą niż 30 mm

Czujnik dostarczany jest z Certyfikatem w plastikowej walizce.

| Zakres pomiarowy | Dokładność ± 0,1% Pełnego zakresu pomiarowego | Rozdzielczość 1/5000 pełnego zakresu pomiaru |
| --- | --- | --- |
| 0-2500N | 2,5 N | 0,5N |

- PRZEWÓD MULTITEST 2.5-dV — KOMPUTER PC (USB)

Podłączenie statywu do komputera pozwala gromadzić informacje o położeniu statywu (a w połączeniu z czujnikiem siły również jej wartość) przy pomocy oprogramowania.

- OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie pozwalające  przekształcić szeregi liczb stanowiących rezultat pomiaru na wykres wraz z wskazaniem krytycznych punktów i przygotowanie raportu.

Kreator metod pomiarowych:

Nazwa własna Uwagi

Predefiniowane i własne cechy

Zakres badania (ograniczenie siłą lub pozycją trawersy)

Wyniki pomiarów:

Lista predefiniowanych, parametryzowanych wyników pomiarów

Pole pod krzywą, średnia wartość z odcinka, linia trendu, punkt rozerwania, największa i najmniejsza wartość, wartość  w określonym punkcie

Jednostki układu SI  i  niemetryczne

Podgląd wyników i protokół z pomiaru:

Formatowanie wyników i okna wykresu

Ustalanie zakresu danych w protokole pomiarowym

Eksport do PDF, Excel, email i CSV

Kompatybilność:

Współpraca z czujnikami siły i momentu siły Mecmesin (AFG, AFTI, BFG, ORBIS, TORNADO)

Dostępne jednostki pomiarowe: siły kN, N, mN, kgf, gf, Ibf, ozf i  momentu siły N.m, N.cm, mN.m, kgf.cm, gf.cm, Ibf.ft, Ibf.in, ozf.in orao  przemieszczenia mm, in lub obroty i stopnie, w  zaIeżności  od systemu pomiarowego.

Wymagania sprzętowe:

System operacyjny:	  Windows 7 lub nowszy, 32 lub 64—bitowy z uprawnieniami administracyjnymi dostępu do folderów  programu

Pamięć i procesor:	     4 GB RAM i procesor 2-rdzeniowy lub  szybszy

Rozdzielczość ekranu:		1920 x 1080 pikseli

Porty komunikacyjne:	          2 wolne porty USB (1 do klucza sprzętowego, 1 do urządzenia pomiarowego)

Uwaga: Oprogramowanie  może eksportować dane do MS Excel i wysyłać wyniki pocztą  MS Outlook. Korzystanie z tych funkcjonalności będzie możliwe jedynie na komputerze z  zainstalowanymi programami MS Excel i MS Office

- UCHWYT SAMOZACISKOWY

Specyfikacja:

Obciążenie nominalne:	 		5 kN-6kN

maks. Grubości  próbki:			8-9 mm

szerokość części chwytowej:			25-27 mm

wykończenie części chwytowej: metalowe, ząbkowane

wysokość uchwytu:			80 mm

masa:					550 g

- MIKROSKOP STEREOSKOPOWY Z TOREM WIZYJNYM I KAMERKĄ KERN OZL:

Specyfikacja:

Optyka greeenought, trinokularowy

Oświetlenie światłem odbitym i przechodzącym 3W ED odbite i 3W LED przechodzące

Głowica powiększenie od 0,7 do 4,5x

Okulary HSWF 10x/20mm

- ADAPTER DO KAMERY

- KAMERA DO MIKROSKOPU 5.1 <P, CMOS1/2,5 ,USB 2.0 OBRAZ KOLOROWY

- TABLET DO OBSŁUGI TORU WIZYJNEGO :

Specyfikacja:

Ekran :				12.3” , 2736x1824px Dotykowy

Wielkość pamięci Ram :		8GB

Dysk: 				128 GB SSD

Karta SDHC-(2 sztuki)

Mysz Microsoft Mobile 3600 Czarny

Procesor: co najmniej 4 rdzeniowy/8 wątkowy o wydajności nie mniejszej niż 7415 pkt. wg 3DMark06 CPU

Karta grafiki: zintegrowana o wydajności nie mniejszej niż 13000 pkt. wg 3DMark06

System operacyjny:  Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny

- KAMERA TERMOWIZYJNA WIFI 160X120PX

Specyfikacja:

Czułość termiczna				70mK<70

Zasięg wykrywania ciepła			 0.1m

Zakres fali  w podczerwieni od			 8 µm do 14µm

Zakres pomiarowy				 -20 do 400 °C

Kąt widzenia 					54°x42°

Rozdzielczość 					160x120

- KAMERA DO REJESTRACJI SZYBKOZMIENNYCH PROCESÓW

Specyfikacja :

Maksymalna rozdzielczość nagrywania filmów: 	3840x2160

Liczba klatek na sekundę: 			2.7K-120kl/s , 4K-60kl/s, FullHD-240kl/s      QHD-120kl/s

Rozdzielczość efektywna [Mpx]: 		 12

Stabilizacja obrazu :  				 Tak

Wi-Fi :                                 	    	  	 Tak

Wodoodporność :    				 Tak

- KAMERA DO REJESTRACJI PROCESÓW Z INTERFEJSEM WIFI

Specyfikacja:

Częstotliwość [MHz]:			  2400

Zasilanie: 				 Sieciowe

Typ podłączenia:         			WiFi

Maksymalna rozdzielczość: 		1920x1080

- STACJA ROBOCZA

Specyfikacja:

Procesor: - co najmniej 6 rdzeniowy/12 wątkowy o wydajności nie mniejszej niż 11230 pkt. wg 3DMark06 CPU

Karta grafiki: dedykowana o wydajności nie mniejszej niż 35050 pkt. wg 3DMark06

Pojemność dysku twardego: 		SSD 512 GB

System operacyjny: 			Windows 10 Pro

Ilość pamięci RAM:  			16 GB

Przekątna ekranu:			 15,6”

System operacyjny: Windows 10 Pro lub równoważny