Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 7

Stanowisko laboratoryjne do wykonywania form do odlewania precyzyjnego metali metodą wytapianych modeli.

Stanowisko musi umożliwiać wykonanie odlewniczych modeli woskowych (woski naturalne i sztuczne) oraz formy odlewniczej przygotowanej z ciekłej masy formierskiej. Stanowisko musi składać się z:

- Wtryskarki wosku, o wyposażeniu i parametrach:

- cyfrowy regulator temperatury PID,

- reduktor ciśnienia roboczego,

- pomiar temperatury wosku w zaworze wtryskowym z dokładnością co najmniej ±0,2oC,

- temperatura maksymalna podgrzewania wosku co najmniej90oC,

- ciśnienie wtrysku od 0 do co najmniej 250kPa,

- pojemność zbiornika na wosk minimum 3500cm3,

- zbiornik i zawór spustowy zabezpieczone przed możliwością zanieczyszczenia wosku,

- możliwość podglądu ciekłego wosku podczas pracy,

- możliwość odgazowywania wosku podczas fazy jego topienia,

- Mieszalnika próżniowego do ciekłych mas formierskich wraz z pompą próżniową o wyposażeniu i parametrach:

- zalanie i mieszanie masy odlewniczej z wodą powinno odbywać się wyłącznie w atmosferze próżni,

- wibracja podczas zalewania formy ciekłą masą,

- mieszadło obrotowe z regulacją prędkości,

- dozowanie automatyczne wody,

- kontrola poziomu próżni poprzez wakuometr,

- pojemność zbiornika na masę co najmniej 2 kg,

- wielkość zalewanej formy średnica co najmniej 100 mm, wysokość co najmniej 200 mm,

- pompa próżniowa z filtrem powietrza z zasilaniem jednofazowym,

- wydajność pompy próżniowej co najmniej 16 m3/h,

- próżnia końcowa co najmniej 2 hPa (mbar).

- Akcesoria i wyposażenie:

- przyłącza i przewody, szybko złączki do sprężonego powietrza,

- przyłącza i przewody, szybko złączki do pompy próżniowej,

- co najmniej dwie formy do zalewania ciekłą masą z podstawkami gumowymi,

- dodatkowy filtr powietrza i olej do pompy próżniowej,

- wosk do wytwarzania modeli odlewniczych minimum 5 kg,

- masa odlewnicza - minimum 10 kg,

- adaptacja pompy próżniowej umożliwiająca zastosowanie jej do mieszalnika oraz komory odlewniczej,