Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zad 1: Dostawa defektoskopu ultradźwiękowego.

| Specyfikacja defektoskopu ultradźwiękowego |  |
| --- | --- |
| Zakres obserwacji | 0 do 9999 mm w stali |
| Zakres prędkości fal | 1000 do 15 000m/s |
| Zakres regulacji wzmocnienia | 110 dB skokowo co 0.1, 1.0, 2.0, 6.0 dB |
| Dokładność wzmocnienia | +/-1 dB |
| Pasmo wzmacniacza | 0.5 do 15 MHz |
| Zakres regulacji opóźnienia | -20 do 3400 µs |
| Zakres regulacji opóźnienia głowicy | 0 do 99.99 µs |
| Podcięcie | 0 do 80% wysokości ekranu |
| Ekran | TFT LCD (640x480 pixeli) |
| Tłumik | 68 Ω, 100 Ω, 150 Ω, 500 Ω |
| Nadajnik | Regulowana szerokość impulsu nadajnika w zakresie 0.1µs do 0.5 µs |
| Energia nadajnika | 200V, 300V, 400V, 500V, 600V |
| Częstotliwość powtarzania | 10 Hz do 1000 Hz co 1 Hz |
| Tryb pracy | Głowica nadawczo-odbiorcza, głowica podwójna, przenikanie |
| Zobrazowanie | A-Scan, B-Scan |
| Prostowanie fali | Półfala dodatnia, półfala ujemna, pełne prostowanie, RF |
| Bramki monitorów | Dwie niezależne bramki w całym wyświetlanym zakresie oraz alarmy dźwiękowe i wizualne |
| Określanie wielkości wady i inne funkcje | DAC (Distance Amplitude Correction), AVG (DGS), CSC (Curved Surface Correction), AWS D1.1 (Weld Rating) |
| Pamięć | 100 kanałów umożliwiających zapisanie danych kalibracyjnych. 1000 kanałów umożliwiających zapisanie przebiegów fali oraz ustawień przyrządu. Możliwość przywoływania, zapamiętywania i kasowania wszystkich kanałów. |
| Nagrywarka video | Nagrywanie w pamięci wewnętrznej ponad 10 godzin scen wyświetlanych na ekranie defektoskopu |
| Jednostki | Milimetry lub cale |
| Język | polski, angielski |
| Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi | Współpraca z komputerem przez interfejs USB |
| Zasilanie | Za pośrednictwem zasilacza - ładowarki z sieci prądu przemiennego od 100-240 V, 50-60 Hz, W terenie z akumulatora Li-ion 7.2V, 8800 mAh |

Wyposażenie uzupełniające:

głowica ultradźwiękowa M08 2L0 20C 2MHz

głowica ultradźwiękowa M06 2L0 20C 6MHz

głowica ultradźwiękowa M08 2L0 20C 8MHz

kabel łączący K-21 Lemo (1S) – BNC, 1,5m

kabel łączący K-24 Lemo (1S) – LEMO (00), 1,5m

Zad 2: Dostawa przepływowego kriostatu helowego z wyposażeniem

Kriostat helowy przepływowy na zakres temperatur 2÷325 K  o bardzo niskim zużyciu ciekłego helu, spełniający następujące wymogi Zamawiającego:

- zakres temperatur pracy: 2÷325 K ,

- czas schładzania do temperatury ciekłego helu (4,2 K) – maks. 15 minut,

- zużycie ciekłego helu podczas schładzania – nie więcej niż 0,3 litra,

- zużycie ciekłego helu przy 4,5 K – nie większe niż 0,35 litra/godzinę,

- stabilność temperaturowa systemu - nie gorsza niż 50 mK,

- przestrzeń pomiarowa dla próbek o średnicy do 38 mm i wysokości do 40 mm,

- masa kriostatu nie większa niż 5 kg,

- test potwierdzający szczelność systemu,

- gwarancja producenta - nie krótsza niż 12 miesięcy.

Wymaga się by kriostat był wyposażony w:

- zawór odcinający z przyłączem ISO-KF NW-25 w przestrzeni próżni kriostatu,

- zawór bezpieczeństwa w przestrzeni próżni kriostatu,

- przyłącze ISO-KF DN-25 do odprowadzenia oparów helu,

- kompletny układ elektryczny (kalibrowany czujnik temperatury w zakresie 2÷325 K, grzałka) do odczytu i regulacji temperatury zakończony gniazdem męskim 10-pin standardu MIL-STD-26482, współpracujący z regulatorami temperatury Zamawiającego: LakeShore model 340 oraz CryoCon model 62,

- połączenie elektryczne z badaną próbką: 4 x gniazdo BNC,

- dodatkowe dwa (2) standardowe uchwyty próbek („T” style),

- lewar do przelewania ciekłego helu przystosowany do współpracy ze zbiornikami Zamawiającego:

- długość ramienia po stronie zbiornika nie krótsza niż 125 cm, średnica nie większa niż ½”,

- lewar musi być wyposażony w zawór iglicowy regulacji przepływu ciekłego helu.