Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Znak sprawy: NA/O/87/2021	 Rzeszów dnia: 2021-05-20

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

POWIADOMIENIE O ZMIANACH

Dotyczy zadania nr 1

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zakres regulacji opóźnienia w wartościach mm zamiast us?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza zakresu regulacji opóźnienia w wartościach mm zamiast us.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza tłumik o parametrach 50 i 400 Ohm?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dopuszcza tłumiku o parametrach 50 i 400 Ohm.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza energię nadajnika w zakresie 50-400V, krok 10V?

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie dopuszcza energii nadajnika w zakresie 50-400V, krok 10V.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza częstotliwość powtarzania PRF w 4 nastawach: low, medium, high, max co w zależności od zakresu pomiarowego wychodzi od 10-500Hz?

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie dopuszcza częstotliwości powtarzania PRF w 4 nastawach: low, medium, high, max co w zależności od zakresu pomiarowego wychodzi od 10-500Hz.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza brak możliwości nagrywania obrazu video?

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie dopuszcza braku możliwości nagrywania obrazu video.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza sondy innych producentów niż Metrison?

Odpowiedź 6:

Zamawiający  dopuszcza sondy  producenta defektoskopu będące jego integralnym wyposażeniem.

Dotyczy wzoru umowy dla zadania 1:

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wyrazie  zgodę na usuniecie ze wzoru umowy w § 1 usunięcie podpunktu d)

Odpowiedź 7:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie podpunktu d)

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuszcza na zmianę następujących zapisów:

§ 7 podpunkt b) Zmianę sformułowania „za zwłokę w reakcji serwisowej” na sformułowanie za zwłokę w naprawie serwisowej.

Usunięcie w całości podpunktu c)

Odpowiedź 8:

Zamawiający wyraża na zaproponowane zmiany

Pytanie 9:

§ 9 punkt 4. Usunąć zapis „Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych lub wymiany przedmiotu umowy w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia (zgłoszenie za pomocą e-maila). Czas reakcji serwisowej, tj. czas w którym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do wykonania naprawy lub wymiany wynosi 48 h” i zastąpić go sformułowaniem Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych lub wymiany przedmiotu umowy w terminie do 30 dni roboczych licząc od daty dostarczenia przedmiotu umowy do serwisu Wykonawcy.

W punkcie 5. usunąć zapis „Jeżeli zajdzie konieczność dostarczenia urządzeń/części zastępczych, urządzenia/części te zostaną dostarczone Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenia/części zastępcze o takich samych lub wyższych parametrach technicznych na koszt Wykonawcy. I zastąpić go sformułowaniem Koszty transportu wadliwego przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę.

Odpowiedź 9:

Zamawiający wyraża na zaproponowane zmiany

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany opisu zadania  na następujący 1:

| Specyfikacja defektoskopu ultradźwiękowego |  |
| --- | --- |
| Zakres obserwacji | 0 do 9999 mm w stali |
| Zakres prędkości fal | 1000 do 15 000m/s |
| Zakres regulacji wzmocnienia | 110 dB skokowo co 0.1, 1.0, 2.0, 6.0 dB |
| Dokładność wzmocnienia | +/-1 dB |
| Pasmo wzmacniacza | 0.5 do 15 MHz |
| Zakres regulacji opóźnienia | -20 do 3400 µs |
| Zakres regulacji opóźnienia głowicy | 0 do 99.99 µs |
| Podcięcie | 0 do 80% wysokości ekranu |
| Ekran | TFT LCD (640x480 pixeli) |
| Tłumik | 68 Ω, 100 Ω, 150 Ω, 500 Ω |
| Nadajnik | Regulowana szerokość impulsu nadajnika w zakresie 0.1µs do 0.5 µs |
| Energia nadajnika | 200V, 300V, 400V, 500V, 600V |
| Częstotliwość powtarzania | 10 Hz do 1000 Hz co 1 Hz |
| Tryb pracy | Głowica nadawczo-odbiorcza, głowica podwójna, przenikanie |
| Zobrazowanie | A-Scan, B-Scan |
| Prostowanie fali | Półfala dodatnia, półfala ujemna, pełne prostowanie, RF |
| Bramki monitorów | Dwie niezależne bramki w całym wyświetlanym zakresie oraz alarmy dźwiękowe i wizualne |
| Określanie wielkości wady i inne funkcje | DAC (Distance Amplitude Correction), AVG (DGS), CSC (Curved Surface Correction), AWS D1.1 (Weld Rating) |
| Pamięć | 100 kanałów umożliwiających zapisanie danych kalibracyjnych. 1000 kanałów umożliwiających zapisanie przebiegów fali oraz ustawień przyrządu. Możliwość przywoływania, zapamiętywania i kasowania wszystkich kanałów. |
| Nagrywarka video | Nagrywanie w pamięci wewnętrznej ponad 10 godzin scen wyświetlanych na ekranie defektoskopu |
| Jednostki | Milimetry lub cale |
| Język | polski, angielski |
| Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi | Współpraca z komputerem przez interfejs USB |
| Zasilanie | Za pośrednictwem zasilacza - ładowarki z sieci prądu przemiennego od 100-240 V, 50-60 Hz, W terenie z akumulatora Li-ion 7.2V, 8800 mAh |

Wyposażenie uzupełniające:

głowica ultradźwiękowa M08 2L0 20C 2MHz

głowica ultradźwiękowa M06 6L0 6C 6Mhz

głowica ultradźwiękowa M08 8L0 20C 8MHz

kabel łączący Lemo (1S) – BNC, 1,5m

kabel łączący Lemo (1S) – LEMO (00), 1,5m

Sondy producenta defektoskopu będące jego integralnym wyposażeniem.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

BYŁO:

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą 
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa defektoskopu ultradźwiękowego. Dostawa przepływowego kriostatu helowego z wyposażeniem NIE OTWIERAĆ przed 2021-05-24 godz. 10:15 - NA/O/87/2021”

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl lub w zamknietej kopercie  w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2021-05-24 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-05-24 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

ZAMAWIAJACY ZMIENIA NA

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą 
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa defektoskopu ultradźwiękowego. Dostawa przepływowego kriostatu helowego z wyposażeniem NIE OTWIERAĆ przed 2021-05-25 godz. 10:15 - NA/O/87/2021”

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl lub w zamknietej kopercie  w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2021-05-25 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-05-25 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.