Kraków dnia: 2021-05-25
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Odpowiedzi na zapytania i powiadomienie o zmianach SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Dostawę mikroskopu biologicznego odwróconego dla WIMiIP- KC-zp.272-185/21” – znak sprawy KC-zp.272-185/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco:
Czy Zamawiający dopuści mikroskop z kondensorem o wartości apertury numerycznej (N.A.) 0,3? Odległość robocza kondensora wynosi 75 mm, co pozwala stosować przy obserwacji szerszy wachlarz różnorodnych nośników preparatów ?

Odpowiedź Zamawiającego:
Apertura numeryczna była określona w SWZ jako 0,4 ± 0,05, niższa apertura numeryczna kondensora proponowana przez Wykonawcę,  wiąże się z gorszą rozdzielczością obrazowania dlatego Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania, odległość robocza w SWZ była określona jako minimum 40 mm, czyli proponowana odległość robocza 72 mm jest - Zgodna z parametrami określonymi 
w SWZ. Najwyższe naczynie hodowlane stosowane przez Zamawiającego ma wysokość 35 mm, dlatego większa odległość robocza (możliwość użycia wysokiego naczynia hodowlanego) nie jest potrzebna Zamawiającemu. W badaniach powadzonych przez Zamawiającego, do których dedykowany jest mikroskop będący przedmiotem niniejszego postępowania nie są potrzebne filtry barwne dlatego nie były wymienione w specyfikacji.

	Treść zapytań brzmi następująco:
Czy Zamawiający dopuści także równoważny i niewiele różniący się, mikroskop odwrócony z kamerą o niektórych parametrach lepszych od wymaganych oraz o bogatszym wyposażeniu , który posiada:

1. Możliwość obserwacji w jasnym polu i kontraście fazowym dla obiektywów 4x, 10x, 20x, 40x

2. Suwak do kontrastu fazowego wycentrowany fabrycznie lecz posiadający 
w wyposażeniu także zestaw dwu kluczy do dowolnego centrowania kontrastu, na wypadek gdyby Użytkownik potrzebował oglądać czy wykonywać zdjęcia komórkom w kontraście pod meniskiem (np. komórki grupujące się przy brzegu naczynia) oraz okular do sprawdzania prawidłowości wycentrowania.

3. Statyw z pokrętłem do regulacji światła, oraz śruby współosiowe mikro/makro do ustawiania ostrości o dokładności śruby mikro 0,002 mm

4. Oświetlenie LED o mocy 5W - większej niż wymagana

5. Uchwyt rewolwerowy 5 pozycyjny - lepszy niż wymagane minimum

6. Kondensor z aparaturą numeryczną 0,3 o odległości roboczej 72 mm; możliwość ręcznego wykręcenia kondensora z pozostawieniem funkcjonalnej wsuwki do kontrastu oraz wsuwki na filtry barwne - w razie potrzeby użycia bardzo wysokiego naczynia hodowlanego. Możliwość zastosowania filtrów barwnych (w wyposażeniu filtry: niebieski - wybielający LBD oraz zielony, interferencyjny - IF550) wraz z kontrastem fazowym dzięki osobnej wsuwce dwupozycyjnej na filtry barwne.

7. Tubus binokularowy z regulacją rozstawu źrenic

8. Okulary o powiększeniu 10 x i polu widzenia 22 mm - więcej niż wymagane minimum - z regulacją dioptryjna w jednym tubusie okularowym. Duże pole widzenia skutkuje większym polem widzenia próbki i możliwością szybszego przeszukiwania jej dużych powierzchni

9. Stolik przedmiotowy o wymiarach 160 mm x 250 mm lub po zamontowaniu dodatkowej nadstawki przedłużającej będącej w wyposażeniu, 230 mm x 250 mm. W wyposażeniu także dwie okrągłe płytki przedmiotowe do stolika: szklana oraz metalowa. 
W wyposażeniu mechanizm przesuwu x, y z możliwością łatwego demontażu przez Użytkownika oraz holdery: na standardowe szkiełko podstawowe, szalki Petriego 
o średnicach: 35mm, 54mm, 65mm, oraz 132 x 88 mm i 56 x 81,5 mm - odpowiednie do standardu płytek wielodołkowych i butelek do hodowli dużych i małych

10. Obiektywy z kontrastem fazowym o powiększeniach: 4x, 10x, 20x oraz 40x. 

Parametry obiektywów: 

- PH4x  - N.A. 0,10 / WD 10,0mm 

- PH10x - N.A. 0,25 / WD 6,5mm 

- PH20x - N.A.  0,40 / WD 6,5mm  

- PH40x - N.A.  0,60 / WD 3,0mm

11. Możliwość rozbudowy mikroskopu o obiektywy:

- semi apochromat PH do jasnego pola, fluorescencji i kontrastu fazowego: 20x, 40x

- semi apochromat do jasnego pola i fluorescencji 4x, 10x, 60x

- epifluorescencję z lampą 100W, z wsuwką 4-pozycyjną na 3 bloki filtrów FL i z miejscem do jasnego pola.

12. Pokrowiec na mikroskop

13. Adapter/port do kamery

14. Kamera: 

kolorowa kamera cyfrowa, rozdzielczość 8,3 MPx (dokładnie: 3 840 x 2 160) złącza: 2 x USB, HDMI, Ethernet, oprogramowanie umożliwiające rejestrację i podstawową obróbkę obrazów, możliwość obsługi z poziomu software'u lub z poziomu monitora, zestaw do kamery umożliwiający samodzielną pracę kamery bez komputera (pamięć USB, myszka, zasilacz, kabel HDMI).  

15. W wyposażeniu kamery także wzorzec długości do kalibracji z podziałką wertykalną 
i horyzontalną 1mm/100 (działka 10µm), podziałką 10mm/100 (działka 0,1mm) oraz wzorcami punktowymi o średnicach: 0,6mm, 1,5mm umożliwiający korzystanie z modułu pomiarowego oprogramowania

16. W ramach zakupu, potwierdzamy przeprowadzenie jednodniowego szkolenia stacjonarnego (8h) dla personelu Zamawiającego - 4 osób, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

17. Okres gwarancji - proponujemy 24 miesiące - dwukrotnie dłuższy niż wymagany

Jednocześnie informujemy, że mikroskop, który możemy zaproponować spełnia wymagania dla wyrobu medycznego, posiadamy autoryzowany serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny na terenie RP a także certyfikat ISO.

Odpowiedź Zamawiającego:


Ad. 1.

Zaoferowane parametry są zgodne z minimalnymi parametrami określonymi w SWZ.


Ad. 2.

Zaoferowane parametry są zgodne z minimalnymi parametrami określonymi w SWZ.


Ad. 3.

Zaoferowane parametry są zgodne z minimalnymi parametrami określonymi w SWZ.


Ad. 4. 

Zamawiający określił w SWZ parametr „oświetlenie LED o mocy minimum 3 W” -Zaoferowane oświetlenie LED o mocy 5W jest lepsze od wskazanej w SWZ minimalnej mocy oświetlenia. Tym samym, zaoferowane parametry są zgodne z parametrami minimalnymi określonymi w SWZ.

Ad. 5. 

Zamawiający określił w SWZ wymagania dotyczące uchwytu, tj.  „uchwyt rewolwerowy minimum 4 pozycyjny”. Zaoferowany uchwyt rewolwerowy 5 pozycyjny  spełnia minimalne wymagania określone w SWZ.  


Ad. 6. 

Zamawiający określił w SWZ aperturę numeryczną jako 0,4 ± 0,05, niższa apertura numeryczna kondensora proponowana przez Wykonawcę wiąże się z gorszą rozdzielczością obrazowania dlatego Zamawiający nie dopuszcza mikroskopu posiadającego niższą niż wskazaną w SWZ aperturą numeryczną. Odległość robocza w SWZ była określona jako minimum 40 mm, zatem proponowana odległość robocza 72 mm spełnia wymagania minimalne określone w SWZ.  Najwyższe naczynie hodowlane stosowane przez Zamawiającego ma wysokość 35 mm, dlatego większa odległość robocza (możliwość użycia wysokiego naczynia hodowlanego) nie jest potrzebna Zamawiającemu. W badaniach powadzonych przez Zamawiającego, do których dedykowany jest mikroskop będący przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego nie są potrzebne filtry barwne dlatego też, Zamawiający nie wymienił ich w SWZ. 


Ad. 7.

Zaoferowane parametry są zgodne z minimalnymi parametrami określonymi w SWZ.

Ad. 8.

Zamawiający określił w SWZ wymagania dotyczące okularów następująco: „okulary 
o powiększeniu 10x i polu widzenia 20 mm ± 2 mm, z regulacją dioptryjną 
w przynajmniej jednym okularze” – rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę, jest zgodne z minimalnymi parametrami określonymi w SWZ.

Ad. 9.

W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w SWZ:

Z zapisu:

Stolik przedmiotowy o wymiarach 200mm x 250mm ± 20 mm
Na zapis:

Stolik przedmiotowy (z dodatkową nadstawką zwiększającą wymiary stolika lub bez nadstawki) gwarantujący obszar o wymiarach 220mm x 250mm ± 30 mm.

Ponadto, Zamawiający nie wymaga dodatkowych uchwytów na szkiełka mikroskopowe, naczynia wielodokłowe, czy butelki hodowlane dlatego też, Zamawiający nie wymienił ich w SWZ.
Ad. 10.

Zaoferowane parametry są zgodne z minimalnymi parametrami określonymi w SWZ.

Ad. 11.
Zamawiający nie jest zainteresowany rozbudową mikroskopu o dodatkowy moduł do epiflorescencji, gdyż ma dostęp do mikroskopu konfokalnego. W związku z powyższym, Zamawiający nie wskazał w SWZ wymogu dotyczącego możliwości doposażenia mikroskopu.
Ad. 12.

Zaoferowane parametry są zgodne z minimalnymi parametrami określonymi w SWZ.

Ad. 13.

Zaoferowane parametry są zgodne z minimalnymi parametrami określonymi w SWZ.

Ad. 14.

Zamawiający wymagał w SWZ mikroskopu posiadającego minimum 3 złącza USB, ponieważ są one niezbędne dla zapewnienia możliwości jednoczesnego podpięcia pamięci USB oraz myszki i klawiatury umożliwiających optymalną rejestrację i obróbkę zdjęć. Zamawiający nie dopuści kamery z mniejszą liczbą złącz USB.
Ad. 15.
Zamawiający nie wymaga zaoferowania dodatkowego wyposażenia mikroskopu.

Ad. 16. 

Zaoferowane szkolenie dla personelu Zamawiającego zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ.

Ad. 17.

Zamawiający wskazał w SWZ minimalny okres gwarancji wynoszący 12 miesięcy. Zaoferowany 24- miesięczny okres gwarancji jest zgodny z minimalnym okresem gwarancji określonym w SWZ.
1/2
System PRZETARG

1
2

