Pismo: KC-zp.272-134/21                                       Kraków, 2021-05-28

WYKONAWCY,

którzy pobrali SWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SWZ 1 ZMIANY SWZ

W dniu 2020-05-24 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest dostawa dwuźródłowej napylarki/naparowywarki dla ACMiN AGH - KC-zp.272-134/21

Treść zapytania brzmi następująco:

Proszę o wyjaśnienie niejasnych sformułowań opisanych poniżej. 1. w opisie Komora próbek: podano "Komora do osadzania o rozmiarze co najmniej 14 cali x 14 cali z automatycznym podnośnikiem, wyposażona w zespół automatycznych przesłon zabezpieczających źródła." Opis jest technicznie niezrozumiały można się np. domyślać, że chodzi Państwu o komorę cylindryczną typu podnoszony dzwon o średnicy 14” i wysokości 14”. Czy akceptujecie Państwo znacznie wygodniejsze rozwiązanie zapewniające rozmiary jak w specyfikacji wykonane w kształcie owalnej komory z drzwiami otwieranymi tak, że zapewniony jest łatwy dostęp do wszystkich elementów wewnętrznych komory i umożliwiające łatwe czyszczenie ścian wewnętrznych komory?

2. Czy pompa wstępna musi być olejowa? Proponujemy rozwiązanie z pompa suchą np. Scroll ze względu na zapewnienie wyższej czystości próżni w trakcie procesów parowania.

3. Czy w przypadku źródeł termicznych proponujecie Państwo zastosowanie pojedynczego zasilacza z możliwością przełączania pomiędzy źródłami?

4. Czy w przypadku źródeł rozpylania jonowego ma być zastosowany tylko jeden zasilacz z możliwościową przełączania pomiędzy źródłami z panelu sterującego?

5. Pomiar próżni – czy pomiar próżni musi być zrealizowany za pomocą głowicy zintegrowanej typu Bayard-Alpert-Pirani czy też może być zrealizowany za pomocą oddzielnych głowic zapewniających pracę w zadanym zakresie?

6. Mocowanie próbek: zespół obrotowy o średnicy przynajmniej 4 cali, umożliwiający instalację próbek o rozmiarze co najmniej 1,5 × 1,5 cala, regulacja prędkości napędu w zakresie co najmniej 0-20 obr./min. Czy rozmiary zespołu obrotowego powinny być nie mniejsze niż 4” dlatego, że chodzi o możliwość zmocowania kilku próbek o rozmiarach 1,5 x 1,5 cala? Jeśli tak to ilu?

7. Ze specyfikacji nie wynika, aby wymagane było wygrzewanie próbek w stacji mocowania próbek. Przy nanoszeniu cienkich warstw często istotnym parametrem do uzyskania cienkich warstw o określonych własnościach na badanych próbkach jest temperatura próbki przed, w trakcie i po procesie nanoszenia warstw. Czy oferta winna uwzględniać taką możliwość. Jeśli tak to jaki zakres temperaturowy byłby satysfakcjonujący?

Odpowiedzi na pytania:

1. W opisie proponowane jest rozwiązanie typu podnoszonego dzwonu w celu zmniejszenia objętości komory roboczej (czyli skrócenia czasu wymaganego do uzyskania wysokiej próżni) i jest to rozwiązanie preferowane. Komora owalna jest akceptowanym rozwiązaniem, ale tylko w przypadku: (a) zachowania niezmienionej objętości całkowitej komory albo (b) dostarczenia znacznie wydajniejszego systemu pompowania niż opisany w SIWZ, tak aby czas potrzebny do uzyskania ciśnienia roboczego przy naparowywaniu był nie dłuższy od 20 minut i przy niezmienionych pozostałych parametrach funkcjonalnych.

2. Sucha pompa jest akceptowalna pod warunkiem że żywotność układu (średni spodziewany czas bezawaryjnej pracy po zakończeniu okresu gwarancji) nie zmniejszy się i koszt jego eksploatacji nie wzrośnie w porównaniu z układem opartym o pompę olejową.

3. Pojedynczy zasilacz dla źródeł termicznych jest akceptowalny pod warunkiem zapewnienia zautomatyzowanego przełączania źródeł z poziomu panelu sterującego urządzenia.

4. Pojedynczy zasilacz dla magnetronów jest akceptowalny pod warunkiem zapewnienia zautomatyzowanego przełączania źródeł z poziomu panelu sterującego urządzenia.

5. Zintegrowany miernik próżni Bayard-Alpert-Piranii jest rozwiązaniem wymaganym z uwagi na potrzebę minimalizacji objętości komory roboczej i czasu pompowania. Inne rozwiązanie jest dopuszczalne warunkowo przy (a) zachowania niezmienionej objętości całkowitej komory i utrzymaniu pełnej funkcjonalności lub (b) dostarczenia znacznie wydajniejszego systemu pompowania niż opisany w SIWZ, tak aby czas potrzebny do uzyskania ciśnienia roboczego przy naparowywaniu był nie dłuższy od 20 minut i przy niezmienionych innych parametrach funkcjonalnych.

6. Talerz powinien mieścić jednocześnie co najmniej cztery próbki o średnicy 1,5 cala każda.

7. Z uwagi na rodzaj podłoży Zamawiający nie planuje ich wygrzewania ani obróbki termicznej po napylaniu/naparowaniu.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło