Kraków dnia: 2021-06-08

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt KC-zp.272-160/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawę spektrofotometru VIS z technologią RFID lub równoważną wraz 
z wyposażeniem dodatkowym dla WWNiG” – znak sprawy KC-zp.272-160/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

1) Czy dopuszczacie Państwo spektrofotometr o przekątnej ekranu 10,1”?

2) Czy zaakceptujecie Państwo spektrofotometr o zakresie spektralnym 190nm … 800nm?

3) Czy dopuszczacie Państwo spektrofotometr z otwartym gniazdem pomiarowym, obsługującym kuwety prostokątne: 10mm, 20mm, 40mm i 50mm, oraz kuwety okrągłe: 13mm, 16mm i 24mm?

4) Czy dopuszczacie Państwo urządzenie z 200 wstępnie zaprogramowanymi metodami oraz możliwością wprowadzenia 99-metod użytkownika?

5) Czy zaakceptujecie Państwo instrument z pamięcią 1000 zarejestrowanych wyników?

Odpowiedzi Zamawiającego

1. Tak. Zamawiający dopuszcza dostawę spektrofotometru o przekątnej ekranu 10,1”

2. Nie  Zamawiający nie dopuszcza dostawy spektrofotometru o zakresie spektralnym 190nm … 800nm i podtrzymuje wymagania określone w  SWZ, tj. zakres długości fali 320 - 1100 nm

3. Nie, Zamawiający nie dopuszcza dostawy spektrofotometru z otwartym gniazdem pomiarowym, obsługującym kuwety prostokątne: 10mm, 20mm, 40mm i 50mm, oraz kuwety okrągłe: 13mm, 16mm i 24mm.  Zgodnie z wymaganiami urządzenie ma także obsługiwać kuwety prostokątne 1 cal o obj.25 ml.

4. Nie, Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzenia z 200 wstępnie zaprogramowanymi metodami oraz możliwością wprowadzenia 99-metod użytkownika. Zgodnie ze specyfikacją wymagane jest: >220 metody do wody i ścieków oraz możliwość wprowadzenia 100 programów użytkownika

5. Nie,  Zamawiający nie dopuszcza dostawy instrumentu z pamięcią 1000 zarejestrowanych wyników. Zgodnie ze specyfikacją przechowywanie danych wymaganych jest  2000 danych pomiarowych

W związku z udzielona odpowiedzią,  Zamawiający dokonuje następujących zmian w SWZ:

Pkt 4.1 SWZ:

- przed zmianą:  Wyświetlacz: kolorowy ekran dotykowy 7“ TFT WVGA (800 × 480 pikseli)

- po zmianie:  Wyświetlacz: kolorowy ekran dotykowy 10,1“ TFT WVGA (800 × 480 pikseli)

Treść niniejszego pisma staje się integralna części SWZ. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.