Załącznik nr 3 do SWZ – formularz cenowy

Zadanie częściowe nr 1 – Wyciągacz próżniowy

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyciągacz próżniowy | 1 szt. |  |  |  |  |

| L.p. | Opis parametrów | Parametr wymagany |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | TAK |  |
|  | Wydajność ≥30 l/min | TAK |  |
|  | Max. Podciśnienie ≥85kPa | TAK |  |
|  | Bezobsługowa pompa tłokowa niskoobrotowa, poniżej 50 obr/min | TAK |  |
|  | Precyzyjny membranowy regulator podciśnienia | TAK |  |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg | TAK |  |
|  | Przystosowany do pracy ciągłej 24godz./dobę | TAK |  |
|  | Poziom hałasu poniżej 37dB | TAK |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zbiornik zabezpieczający min 0,25 litra | TAK |  |
|  | Gładka jednoczęściowa obudowa z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporna na silne środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Wózek kolumnowy wykonany ze stopów niekorodujących, na czterech kółkach, co najmniej 2 z blokadami oraz z szyną na akcesoria | TAK |  |
|  | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem | TAK |  |
|  | Jednorazowe pojemniki 2,5 l ±5% – 100 szt. | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania pojemników wielorazowych | TAK |  |
|  | Filtry antybakteryjne 5 szt. | TAK |  |
|  | Peloty śr 60mm – 3 szt. | TAK |  |
|  | Klasa zabezpieczenia IIa, CE(93/42/EEC), Typ CF, IP21 | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 VAC 50Hz±10% | TAK |  |
|  | Pobór mocy max. 50W | TAK |  |
|  | Wymiary 980x500x460±15mm | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania łóżka i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. Podać. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji i naprawy gwarancyjne; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Usunięcie awarii w okresie gwarancji w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii | TAK |  |
|  | Urządzenie zastępcze na czas usunięcia awarii | TAK |  |

Zadanie częściowe nr 2 – Histeroskop kompaktowy wraz z płaszczem operacyjnym

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Histeroskop kompaktowy wraz z płaszczem operacyjnym | 1 szt. |  |  |  |  |

| L.p. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | TAK |  |
|  | Optyka histeroskopowa, śr. 2,9 mm, dł. 24 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: - układ optyczny z system soczewek wałeczkowych typu Hopkins, - zintegrowany kanał płuczący z przyłączem LUER-Lock i metalowym kranikiem, - oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, - przyłącze światłowodowe wyposażone w min. 3 adaptery do światłowodów różnych producentów, Konstrukcja tubusu optyki umożliwiająca założenie płaszcza przepływowego z możliwością zamocowania go w dwóch pozycjach: pasywnej oraz aktywnej. Możliwość użycia samej optyki jako histeroskopu diagnostycznego bez wykorzystania płaszcza. - 1 szt. | TAK |  |
|  | Płaszcz operacyjny, rozmiar 4,4 mm, dł. 16 cm, do zastosowania z histeroskopem Kompaktowym – 1 szt | TAK |  |
|  | Światłowód endoskopowy, średnica 3,5 mm, długość min. 220 cm, oznaczenie średnicy kompatybilnej optyki w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone na przyłączu światłowodu, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania oferowanego zestawu resektoskopowego, wyposażony w matę typu "jeż", dno pojemnika perforowane umożliwiające zamocowanie w różnych miejscach kołków do przymocowania taśm mocujących instrumenty, wymiary 525 x 240 x 70 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania łóżka i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. Podać. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji i naprawy gwarancyjne; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Usunięcie awarii w okresie gwarancji w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii | TAK |  |
|  | Urządzenie zastępcze na czas usunięcia awarii | TAK |  |

Zadanie częściowe nr 3 – Kolposkop LED z torem wizyjnym

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolposkop LED z torem wizyjnym | 1 szt. |  |  |  |  |

| L.p. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | TAK |  |
|  | Oświetlenie LED, Moc 80W±10%, 50klux±10% | TAK |  |
|  | Binokular o stałym kącie nachylenia 45º±10%; szerokokątny; okulary z niezależną regulacją dla dla każdego oka ±5 dioptrii | TAK |  |
|  | Obiektyw o ogniskowej 300mm±10% | TAK |  |
|  | Min. 5 stopni powiększeń w zakresie od 2,25x do 14x | TAK |  |
|  | Wielkość pola zabiegowego 88mm-14mm±10% | TAK |  |
|  | Filtr zielony | TAK |  |
|  | Ramie pantograficzne o długości 60 cm±10% | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna na 4 kółkach z blokadami w kształcie litery H | TAK |  |
|  | Tor wizyjny, Kamera CCD 1/3” Format obrazu 4:3 automatyczny balans bieli uruchamianym przyciskiem automatyczna migawka od 1/50 do 1/100000 cykli/sekundę | TAK |  |
|  | Maszt do monitora montowany na kolumnie kolposkopu | TAK |  |
|  | Monitor LCD 22-24 cale | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania łóżka i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. Podać. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji i naprawy gwarancyjne; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Usunięcie awarii w okresie gwarancji w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii | TAK |  |
|  | Urządzenie zastępcze na czas usunięcia awarii | TAK |  |

Zadanie częściowe nr 4 – Resektoskop

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Resektoskop | 1 szt. |  |  |  |  |

| L.p. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | TAK |  |
|  | Optyka do resektoskopu bipolarnego, śr. 4 mm, dł. 30 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: - układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, - przyłącze światłowodowe wyposażone w min. 2 adaptery do światłowodów różnych producentów – 1 szt. | TAK |  |
|  | Element pracujący resektoskopu bipolarnego, typ bierny, wykorzystujący elektrody bipolarne dwubiegunowe działające w oparciu o technikę w pełni bipolarną, w której bieguny aktywny i powrotny umieszczone są na tej samej prowadnicy w części dystalnej; technika bipolarna niewymagająca zaangażowania płaszcza resektoskopowego jako części obwodu przepływu prądu HF. Element pracujący wyposażony w pełne uchwyty na palce. - 1 szt. | TAK |  |
|  | Płaszcz resektoskopowy rozmiar 26 Fr., obrotowy, przepływowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z obrotowym mocowaniem pomiędzy płaszczami; przyłącza płukania i odsysania zintegrowane z płaszczem zewnętrznym, wyposażone w końcówki LUER-Lock i rozbieralne, metalowe kraniki; płaszcz wewnętrzny z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie – 1 szt. | TAK |  |
|  | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 26 Fr. – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pętla tnąca, zagięta, bipolarna, do zastosowania z płaszczem 24/26Fr., wielorazowa, autoklawowalna. Oznakowanie kolorystyczne, ułatwiające identyfikację typu – 6 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda koagulacyjna, bipolarna, kulkowa, do zastosowania z płaszczem 24/26Fr., wielorazowa, autoklawowalna. Oznakowanie kolorystyczne, ułatwiające identyfikację typu – 6 szt. | TAK |  |
|  | Światłowód endoskopowy, średnica 3,5 mm, długość 230 cm, oznaczenie średnicy kompatybilnej optyki w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone na przyłączu światłowodu, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania oferowanego zestawu resektoskopowego, wyposażony w matę typu "jeż", dno pojemnika perforowane umożliwiające zamocowanie w różnych miejscach kołków do przymocowania taśm mocujących instrumenty, wymiary 525 x 240 x 70 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 3m, do zastosowania z diatermią chirurgiczną i elementem roboczym resektoskopu – 1 szt. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania łóżka i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. Podać. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji i naprawy gwarancyjne; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Usunięcie awarii w okresie gwarancji w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii | TAK |  |
|  | Urządzenie zastępcze na czas usunięcia awarii | TAK |  |

Zadanie częściowe nr 5 - Ultrasonograf

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultrasonograf | 1 szt. |  |  |  |  |

Część 1 Ultrasonograf

| L.p. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | TAK |  |
|  | Aparat USG dedykowany na blok operacyjny, oddziały intensywnej terapii, anestezjologii, medycyny ratunkowej. | TAK |  |
|  | Waga aparatu bez głowic max. 7 kg | TAK |  |
|  | Aparat o czasie uruchamiania poniżej 80s od włączenia i poniżej 10s z trybu czuwania. | TAK |  |
|  | Dotykowy, płaski monitor bez wystających pokręteł, wysokiej rozdzielczości min 1920x1024 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LCD o przekątnej ekranu min 15". Całkowicie zmywalny. | TAK |  |
|  | Monitor aparatu wyposażony w czujnik natężenia oświetlenia pozwalający na automatyczne dostosowanie wyświetlania do warunków otoczenia. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz pozostałego czasu pracy na baterii | TAK |  |
|  | Aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych, min. 3 | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 VAC ±10%, 50Hz oraz z akumulatora. | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora - min. 2 godziny ciągłej pracy | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu wynikający z częstotliwości pracy głowic min. 2,0-20,0 MHz | TAK |  |
|  | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE - 150 s | TAK |  |
| II. | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |
| 1. | - B-mode (2D) - Minimum 8 stref regulacji wzmocnienia TGC - Regulacja map szarości - Zakres dynamiki min. 40 - 100dB - Głębokość obrazowania aparatu min od 2,0 – 35,0 cm. - Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) - Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) - Cyfrowa filtracja szumów – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości - Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. - Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. - M-mode - Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym i na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z pamięci aparatu - Doppler Kolorowy (CD). - M-mode i anatomiczny M-mode w trybie kolorowego dopplera - Możliwość jednoczesnej prezentacji w czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie obrazu w trybie B i w trybie B+kolor doppler - Power Doppler (PD). - Spektralny Doppler tkankowy (TDI) - Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PWD). - Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 8,0 m/s. - Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1,0-15,0 mm. - Korekcja kąta w zakresie minimum ± 85º - Możliwość regulacji położenia linii bazowej, korekcji kąta i prędkości przesuwu na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku - Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. - Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD). - Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze ciągłym ≥ 13,0 m/s. - Triplex-mode (B+CD/PD+CWD) w czasie rzeczywistym. - Oprogramowanie do poprawy wizualizacji igły biopsyjnej, z regulacją kąta padania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
| 2 | Oprogramowanie do badań min. - Brzusznych - Kardiologicznych - Opłucnej - Mięśniowo – szkieletowych - Nerwów - Procedur interwencyjnych - Małych narządów - Naczyniowych - Kardiologicznych przezprzełykowych | TAK |  |
| III. | POMIARY |  |  |
| 1. | - Pakiet pomiarowy ogólny: Dystans, obwód, powierzchnia, zwężenie, kąty - Dedykowane pomiar: Kardiologiczne, mięśniowo-szkieletowe, naczyniowe, ginekologiczne, urologiczne - Pomiary automatyczne: - automatyczny pomiar CO (cardiac output) oraz VTI - automatyczny pomiar średnicy żyły głównej dolnej w czasie rzeczywistym (IVC) podczas cykli oddechowych - automatyczna detekcja linii B (B-lines) z możliwością przyporządkowania konkretnego wyniku do odpowiadającego segmentu płuc | TAK |  |
| IV | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |
| 1. | GŁOWICA CONVEX 2D szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwością pracy do badań brzusznych Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 2,0 – 5,0 MHz Ilość kryształów w głowicy min 190 Kąt pola skanowania min. 55 stopni | TAK |  |
| 2. | GŁOWICA LINIOWA szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy Zakres częstotliwości pracy min. 5.0 - 12,0 MHz. Ilość kryształów w głowicy min 190 Konfigurowalne przyciski w korpusie głowicy – min. 4 przyciski | TAK |  |
| V | ARCHIWIZACJA Videoprinter monochromatyczny małego formatu Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB w formatach avi i jpeg. - 2 porty Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym dysku SSD o pojemności minimum 100 GB . Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI Gniazdo internetowe do przesyłania danych Interface Dicom 3 | TAK |  |
| VI | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY (na dzień składania ofert) - GŁOWICA SEKTOROWA KARDIOLOGICZNA ze zmienną częstotliwością pracy min. 2 – 4 MHz; - GŁOWICA MIKROKONWEKSOWA wieloczęstotliwościowa ze zmienna częstotliwością pracy. min. 6.0 - 10,0 MHz. - GŁOWICA KARDIOLOGICZNA PEDIATRYCZNA wieloczęstotliwościowa ze zmienna częstotliwością pracy min. 3 – 6 MHz - GŁOWICA PRZEZPRZEŁYKOWA wieloczęstotliwościowa ze zmienną częstotliwością pracy min. 3.0 – 8.0 MHz - GŁOWICA LINIOWA typu „hokej” wieloczęstotliwościowa ze zmienną częstotliwością pracy min. 9 – 16 MHz, min. 160 kryształów tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy. - GŁOWICA LINIOWA wieloczęstotliwościowa ze zmienną częstotliwością pracy min. 9 – 16 MHz, min. 160 kryształów tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy. - GŁOWICA LINIOWA wieloczęstotliwościowa matrycowa ze zmienną częstotliwością pracy min. 5 – 15 MHz, min. 1000 kryształów tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy. - Moduł Wi-Fi - Czytnik kodów kreskowych - Oprogramowanie do USG okulistycznego w warunkach oddziału ratunkowego | TAK |  |
| VII | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. Podać. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji i naprawy gwarancyjne; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Usunięcie awarii w okresie gwarancji w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii | TAK |  |
|  | Urządzenie zastępcze na czas usunięcia awarii | TAK |  |

Zadanie częściowe nr 6 - Ultrasonograf

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultrasonograf | 1 szt. |  |  |  |  |

| L.p. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | TAK |  |
|  | Aparat USG dedykowany na blok operacyjny, oddziały intensywnej terapii, anestezjologii, medycyny ratunkowej. | TAK |  |
|  | Aparat na kółkach, z regulacja wysokości monitora min. 20 cm | TAK |  |
|  | Aparat o czasie uruchamiania poniżej 80s od włączenia i poniżej 10s z trybu czuwania. | TAK |  |
|  | Dotykowy, płaski monitor bez wystających pokręteł, wysokiej rozdzielczości min 1280x1024 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LCD o przekątnej ekranu min 19". Całkowicie zmywalny. | TAK |  |
|  | Monitor aparatu wyposażony w czujnik natężenia oświetlenia pozwalający na automatyczne dostosowanie wyświetlania do warunków otoczenia. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz pozostałego czasu pracy na baterii | TAK |  |
|  | Aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych, min. 4 | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 VAC ±10%, 50Hz oraz z akumulatora. | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora - min. 4 godziny ciągłej pracy | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu wynikający z częstotliwości pracy głowic min. 2,0-20,0 MHz | TAK |  |
|  | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE - 150 s | TAK |  |
| II. | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |
| 1. | - B-mode (2D) - Minimum 8 stref regulacji wzmocnienia TGC - Regulacja map szarości - Zakres dynamiki min. 40 - 100dB - Głębokość obrazowania aparatu min od 2,0 – 35,0 cm. - Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) - Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) - Cyfrowa filtracja szumów – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości - Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. - Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. - M-mode - Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym i na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z pamięci aparatu - Doppler Kolorowy (CD). - M-mode i anatomiczny M-mode w trybie kolorowego dopplera - Możliwość jednoczesnej prezentacji w czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie obrazu w trybie B i w trybie B+kolor doppler - Power Doppler (PD). - Spektralny Doppler tkankowy (TDI) - Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PWD). - Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 8,0 m/s. - Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1,0-15,0 mm. - Korekcja kąta w zakresie minimum ± 85º - Możliwość regulacji położenia linii bazowej, korekcji kąta i prędkości przesuwu na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku - Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. - Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD). - Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze ciągłym ≥ 13,0 m/s. - Triplex-mode (B+CD/PD+CWD) w czasie rzeczywistym. - Oprogramowanie do poprawy wizualizacji igły biopsyjnej, z regulacją kąta padania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
| 2 | Oprogramowanie do badań min. - Brzusznych - Kardiologicznych - Opłucnej - Mięśniowo – szkieletowych - Nerwów - Procedur interwencyjnych - Małych narządów - Naczyniowych - Kardiologicznych przezprzełykowych | TAK |  |
| III. | POMIARY |  |  |
| 1. | - Pakiet pomiarowy ogólny: Dystans, obwód, powierzchnia, zwężenie, kąty - Dedykowane pomiar: Kardiologiczne, mięśniowo-szkieletowe, naczyniowe, ginekologiczne, urologiczne - Pomiary automatyczne: - automatyczny pomiar CO (cardiac output) oraz VTI - automatyczny pomiar średnicy żyły głównej dolnej w czasie rzeczywistym (IVC) podczas cykli oddechowych - automatyczna detekcja linii B (B-lines) z możliwością przyporządkowania konkretnego wyniku do odpowiadającego segmentu płuc | TAK |  |
| IV | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |
| 1. | GŁOWICA CONVEX 2D szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwością pracy do badań brzusznych Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 2,0 – 5,0 MHz Ilość kryształów w głowicy min 190 Kąt pola skanowania min. 55 stopni | TAK |  |
| 2. | GŁOWICA LINIOWA szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy Zakres częstotliwości pracy min. 4.0 - 20,0 MHz. Ilość kryształów w głowicy min 190 Konfigurowalne przyciski w korpusie głowicy – min. 4 przyciski | TAK |  |
| V | ARCHIWIZACJA Videoprinter monochromatyczny małego formatu Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB w formatach avi i jpeg. - 2 porty Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym dysku SSD o pojemności minimum 500 GB . Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI Gniazdo internetowe do przesyłania danych Interface Dicom 3 | TAK |  |
| VI | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY (na dzień składania ofert) - GŁOWICA SEKTOROWA KARDIOLOGICZNA ze zmienną częstotliwością pracy min. 2 – 4 MHz; - GŁOWICA MIKROKONWEKSOWA wieloczęstotliwościowa ze zmienna częstotliwością pracy. min. 6.0 - 10,0 MHz. - GŁOWICA KARDIOLOGICZNA PEDIATRYCZNA wieloczęstotliwościowa ze zmienna częstotliwością pracy min. 3 – 6 MHz - GŁOWICA PRZEZPRZEŁYKOWA wieloczęstotliwościowa ze zmienną częstotliwością pracy min. 3.0 – 8.0 MHz - GŁOWICA LINIOWA typu „hokej” wieloczęstotliwościowa ze zmienną częstotliwością pracy min. 9 – 16 MHz, min. 160 kryształów tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy. - GŁOWICA LINIOWA wieloczęstotliwościowa ze zmienną częstotliwością pracy min. 9 – 16 MHz, min. 160 kryształów tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy. - GŁOWICA LINIOWA wieloczęstotliwościowa matrycowa ze zmienną częstotliwością pracy min. 5 – 15 MHz, min. 1000 kryształów tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy. - Moduł Wi-Fi - Czytnik kodów kreskowych - Oprogramowanie do USG okulistycznego w warunkach oddziału ratunkowego | TAK |  |
| VII | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. Podać. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji i naprawy gwarancyjne; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Usunięcie awarii w okresie gwarancji w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii | TAK |  |
|  | Urządzenie zastępcze na czas usunięcia awarii | TAK |  |

Zadanie częściowe nr 7 – Defibrylator – 3 szt.

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator | 3 szt. |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| 1 | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Urządzenie przenośne o wadze max. 6.9 kg (z łyżkami dla dzieci i dorosłych), wbudowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
| 3 | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą przy zasilaniu bateryjnym oraz sieciowym 230VAC - klasa IP22 wg IEC529) | TAK |  |
| 4 | Automatyczny codzienny test gotowości nie wymagający włączania defibrylatora – na panelu czołowym wskaźnik / kontrolka informująca o stanie aparatu (sprawny / niesprawny) oraz automatyczny wydruk wyników autotestu. | TAK |  |
| 5 | Możliwość automatycznego i ręcznego przesyłania wyników testu sprawności urządzenia do systemu monitorowania gotowości, który umożliwia: odtworzenie historii testów, automatyczne powiadomienie wyznaczonych pracowników w przypadku wykrycia niesprawności urządzenia. | TAK |  |
| Zasilanie |  |  |  |
| 5 | Zasilanie sieciowe 230V 50 Hz | TAK |  |
| 6 | Zasilanie akumulatorowe, akumulator litowo-jonowy: - min. 4 godz. ciągłego monitorowania EKG lub - min. 100 defibrylacji z maksymalną energią | TAK |  |
| Defibrylacja |  |  |  |
| 7 | Defibrylacja manualna, dwufazowy niskoenergetyczny, stałoczasowy impuls defibrylacyjny, regulacja energii w zakresie 1 - 200 J | TAK |  |
| 8 | Programowanie ustawień energii dla 1, 2 i 3 wyładowania w zakresie 1 – 200J (dotyczy pacjentów dorosłych i dzieci). | TAK |  |
| 9 | Automatyczna zmiana protokołu defibrylacji na pediatryczny (zmiana poziomów energii) po podłączeniu elektrod pediatrycznych | TAK |  |
|  | Tryb manualnej defibrylacji nadzorowanej – funkcja ręcznego uruchomienia analizy EKG w celu określenia zaleceń do defibrylacji, automatyczne ładowanie do ustawionej energii po wykryciu rytmu defibrylacyjnego | TAK |  |
| 10 | Kardiowersja elektryczna – synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | TAK |  |
| 11 | Czas ładowania do energii maksymalnej poniżej 7 sekund | TAK |  |
| 12 | Min. 19 dostępnych poziomów energii defibrylacji zewnętrznej dla dorosłych | TAK |  |
| 13 | Łyżki defibrylacyjne dla dzieci i dorosłych zintegrowane. | TAK |  |
| 14 | Pełne sterowanie za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach defibrylacyjnych (wybór poziomu energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu, start/ stop wydruku) | TAK |  |
| 15 | Kompatybilności elektrod do defibrylacji dostarczonych z tym urządzeniem (jedne elektrody pasują do każdego typu urządzeń) z innymi urządzeniami tego samego producenta z zachowaniem dostępności funkcji pomiaru impedancji pacjenta, jakości prowadzonej RKO, automatycznego rozpoznawania typu elektrod i przełączania tryby pacjenta. | TAK |  |
| EKG |  |  |  |
| 16 | Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń. | TAK |  |
| 17 | Zakres pomiaru częstości akcji serca 30-300 /min. | TAK |  |
| 18 | Wzmocnienie sygnału EKG 0,5-3,0 cm/mV | TAK |  |
| 19 | Wykrywanie i wyświetlanie impulsów stymulatora implantowanego | TAK |  |
| 20 | Funkcja analizy arytmii u dzieci poniżej 8 roku życia, automatyczne przełączenie na pediatryczny algorytm analizy EKG po podłączeniu elektrod pediatrycznych, zapewniający prawidłowe zalecenie wykonania lub niewykonania defibrylacji, | TAK |  |
| Funkcja monitorowania resuscytacji |  |  |  |
| 21 | Funkcja monitorowania RKO, z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji 2015. | TAK |  |
| 22 | Podczas resuscytacji z zastosowaniem elektrod dla dorosłych: pomiary i wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć oraz graficzny wskaźnik relaksacji klatki piersiowej | TAK |  |
| 23 | Podczas resuscytacji z zastosowaniem elektrod pediatrycznych: pomiary i wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć oraz upływu czasu od ostatniego uciśnięcia | TAK |  |
| 24 | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej | TAK |  |
| 25 | Wyświetlanie na ekranie krzywej uciśnięć klatki piersiowej z wyraźnym znacznikiem zalecanej głębokości uciśnięć | TAK |  |
| 26 | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć | TAK |  |
| Stymulacja zewnętrzna |  |  |  |
| 27 | Możliwość stymulacji dzieci i dorosłych w trybach asynchronicznym i „na żądanie” | TAK |  |
| 28 | Stałoprądowy, prostokątny impuls stymulacji o szerokości 40 ms. | TAK |  |
| 29 | Częstość stymulacji regulowana w zakresie 30-180 imp/min | TAK |  |
| 30 | Prąd stymulacji regulowany w zakresie 0-140 mA | TAK |  |
| Wyświetlanie/Rejestracja |  |  |  |
| 31 | Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 6,5” | TAK |  |
| 32 | Prezentacja na ekranie do 3 kanałów dynamicznych | TAK |  |
| 33 | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości 80 mm | TAK |  |
| 34 | Pamięć wewnętrzna min. 350 zdarzeń z fragmentami zapisu EKG | TAK |  |
| 35 | Zapis w pamięci wewnętrznej wyników autotestów, z podaniem daty i godziny testu | TAK |  |
| 36 | Możliwość transferu danych/raportów do urządzenia zewnętrznego: - przez zewnętrzną kartę pamięci lub (karta pamięci nie jest wymagana) - WiFi (jako opcja do rozbudowy w przyszłości) | TAK |  |
| 37 | Możliwość rozbudowy o moduł transmisji bezprzewodowej Wi-Fi bez ingerencji serwisu | TAK |  |
| Certyfikaty |  |  |  |
| 38 | Dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | TAK |  |
| Serwis |  |  |  |
| 39 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 40 | Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 41 | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu. | TAK |  |
| 42 | Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 43 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE | TAK |  |
| 44 | Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
| 45 | Szkolenie użytkowników w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. | TAK |  |
| 46 | Okres gwarancji: | TAK |  |
| 47 | minimum 24 miesiące. | TAK |  |
| 48 | Podać. | TAK |  |
| 49 | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji i naprawy gwarancyjne; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 50 | Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów. | TAK |  |
| 51 | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
| 52 | Podać nazwę i siedzibę serwisu. | TAK |  |
| 53 | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |
| 54 | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
| 55 | Usunięcie awarii w okresie gwarancji w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii | TAK |  |
| 56 | Urządzenie zastępcze na czas usunięcia awarii | TAK |  |