Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: KA-2/031/2021

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wynajem  przyrządu do pomiaru granulacji/wielkości cząstek

Wynajem na 21 miesięcy Analizatora wielkości cząstek (urządzenie do pomiarów granulacji cząstek) o podanych parametrach:

Pomiar rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej w całym zakresie pomiarowym

Zakres pomiarowy, co najmniej: 0,04-2500 mikrometrów (ciekła dyspersja); 0,1-2500 mikrometrów (sucha dyspersja),

Co najmniej 2 źródła światła, laser diodowy

Detektor: płaski, fotodiodowy

Powtarzalność pomiaru nie gorsza niż 1%

Dokładność pomiaru nie gorsza niż 3%,

Dyspersja na mokro:

- Regulacja czasu i amplitudy ultradźwięków sterowana przez oprogramowanie główne urządzenia. Ultradźwięki wbudowane w urządzenie,

- Możliwość stosowania cieczy dyspergujących innych niż woda (alkohole, oleje, parafiny, itp.), wymiana rozpuszczalnika bez konieczności ponownej kalibracji urządzenia.

- Mieszadło mechaniczne lub magnetyczne w celi dyspergującej.

- Urządzenie wyposażone w przynajmniej dwie pompy perystaltyczne.

Dyspersja na sucho:

- automatyczny podajnik wibracyjny z zasypem na próbkę o objętości, co najmniej 100 ml,

- regulowana częstotliwość drgań podajnika, w zakresie, co najmniej od 0 do 90Hz, regulowany cykl pracy 0-100%,

- zakres ciśnień: co najmniej 150 mBar – 6 Bar, płynnie regulowane z krokiem zadawania co w 0,01 Bar; zakres ciśnień i krok całkowicie sterowane przez oprogramowanie,

- Źródło podciśnienia: odkurzacz przemysłowy, z możliwością automatycznego załączania i wyłączania przy starcie i końcu pomiaru w analizatorze,

Aparat powinien być gotowy do pracy w trybie badań na mokro i na sucho bez konieczności zmiany akcesoriów i kalibracji aparatu po zmianie czy po każdym uruchomieniu

Oprogramowanie sterujące w języku polskim obsługujące wszystkie niezbędne funkcje potrzebne dla przeprowadzenia pomiarów, uzyskiwania wyników i ich przechowywania,

Obliczanie rozkładów wielkości cząstek w oparciu o teorię Mie oraz przybliżenie Fraunhofera

Możliwość tworzenia i drukowania własnych raportów

Możliwość obróbki danych bez konieczności łączenia się z aparatem (w trybie off-line)

Łączenie wyników analizy rozkładu uziarnienia dokonywanych w różnych seriach pomiarowych

Możliwość obróbki i przeglądania wyników serii pomiarowych w trakcie wykonywania procesu pomiaru

Procedura pozwalająca na dobranie parametrów optycznych (współczynnik załamania światła, współczynnik absorpcji) nieznanych materiałów próbki

Str.1/2

Wyposażenie dodatkowe

Komputer przenośny typu laptop z Windows 10 oraz ze specjalistycznym oprogramowaniem w języku polskim i angielskim do sterowania urządzeniem

Drukarka laserowa kolorowa

Kompresor bezoloejowy w obudowie wygłuszającej

Odkurzacz przemysłowy do odbierania próbki po badaniach suchej dyspersji.

Gwarancja przez cały okres wynajmu, czas reakcji serwisu do 48 godzin.

Dwa przeglądy serwisowe w okresie wynajmu.

Wymagane szkolenie z obsługi urządzenia i wszystkich jego elementów dla co najmniej 3 osób                  w laboratorium Zamawiającego po instalacji.

Wykonawca powinien dostarczyć instrukcję obsługi zamawianego systemu w języku polskim.

Wszystkie elementy oferowanego systemu powinny posiadać certyfikaty zgodności CE.

Str.2/2