Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: KA-2/046/2021

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż i uruchomienie spektrometru FTIR (spektrometr w podczerwieni z transformacja Fouriera, ang. Fourier Transform Infrared Spectrometer) z przystawka ATR (spektroskopia osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni, ang. Attenuated Total Reflectance) i z przystawką DR (cząstkowa analiza składników, ang. Diffuse Reflectance) wraz z zestawem komputerowym, z oprogramowaniem rejestrującym wyniki oraz urządzeniem umożliwiającym przygotowanie próbek.

1) Wymagane parametry spektrometru FTIR:

- zakres pracy (zakres liczby falowej) 7800-350 cm-1, z możliwością rozszerzenia do zakresu 25000 – 20 cm-1;

- stosunek sygnału do szumu - min 45000:1;

- rozdzielczość 0,4 cm-1;

- system optyczny jednowiązkowy;

- ceramiczne źródło światła;

- interferometr szczelnie zamknięty;

- automatyczne justowanie;

- napęd interferometru elektromagnetyczny, łożyskowany mechaniczne;

- standardowe osuszanie;

- połączenie z PC za pomocą USB.

2) Wymagane parametry oprogramowania spektrometru FTIR:

- pakiet programowy pracujący w środowisku Windows 7 – 10, 32 i 64-bitowym;

- pełne sterowanie spektrometru i akcesoriów poprzez łącze USB;

- pomiary proste, czasowe, ilościowe, zbieranie i akwizycja danych, pełna analiza
i obróbka danych;

- pomiary widm ABS, %T w funkcji długości falowej;

- sekwencje pomiarowe ze wstępną obróbką i prezentacją wyników on-line;

- wielookienkowa prezentacja wyników w trakcie pomiaru, obróbka on-line;

- analiza ilościowa – wykonywanie własnych krzywych kalibracyjnych;

- akwizycja danych: ustawianie parametrów pomiarowych, wprowadzanie nazw próbek, kontrola parametrów, monitorowanie bieżące, zapis w formatach DX, ASCII, CSV;

- korekcja danych: wygładzanie, korekcja linii bazowej, korekcja ATR;

- obróbka pików: wykrywanie pików, obliczanie wysokości i powierzchni;

- obróbka danych: operacje arytmetyczne, różniczkowanie, przetwarzanie widm;

- edycja komentarza, usuwanie i zapisywanie danych tworzenie zbiorów danych, archiwizacja i przeszukiwanie danych, normowanie, walidacja;

- pełna obróbka danych m.in.: powiększanie (zoom), nakładanie widm, wybór ekstremów, obliczanie pochodnych, wygładzanie itd., analiza widm, całościowa obróbka pików, zarządzanie plikami, tworzenie raportów;

- funkcja wprowadzania i wyszukiwania danych;

- analiza statystyczna krzywych kalibracyjnych;

- program walidacyjny (z modułem zgodności USP i EP, możliwe własne ustawienia);

- automatyczna identyfikacja i rejestracja przystawek zgodnie z GLP;

- pakiet do identyfikacji widm, wizualizacji pasm i wiązań, tworzenia własnych bibliotek, biblioteka podstawowych związków min. 10 000 widm;

- program do analizy wieloskładnikowej, który umożliwia analizą składu próbek wieloskładnikowych (poprzez rozdział widm);

- program wieloskładnikowej analizy ilościowej PCA.

3) Spektrometr FTIR musi być przystosowany do podłączenia następujących akcesoriów:

- przystawki ATR z kryształem diamentowym i z wbudowaną kamerą
i wyświetlaczem do podglądu obszaru badanego;

- przystawki DR ze zmieniaczem wielopozycyjnym;

- mikroskopu do badania w trybie transmisyjnym, odbiciowym i ATR wyposażonym w obiektyw diamentowy z funkcją podglądu badanej powierzchni w trakcie pomiaru, wyposażonego w funkcję mapowania ATR bez ruchu stolika;

- sfery całkującej na zakres IR i NIR;

- termostatowanej kuwety gazowej z interfejsem do podłączenia termowagi, pieca lub innego reaktora.

4) Wymagane parametry przystawki ATR do spektrometru FTIR:

- ten sam producent co spektrometru opisanego w pkt.1;

- współpraca ze spektrometrem opisanym w pkt.1;

- wysoka przepustowości z monolitycznym kryształem diamentowym, pracującym w zakresie 10000 - 300 cm-1;

- konstrukcja i materiał wykonania umożliwiający pomiar bardzo agresywnych chemicznie substancji;

- jednoodbiciowa z kątem padania 45o;

- współczynnik załamania światła 2,4;

- nacisk na próbkę do 700kg/cm2;

- powierzchnia kontaktu próbki z kryształem o średnicy ok. 1,5 mm;

- wyposażona w zamkniętą komorę z tubusami do przedmuchiwania toru optycznego;

- wyposażona w wbudowaną kamerą i wyświetlacz z funkcją wizualizacji mierzonego obiektu.

5) Wymagane parametry przystawki DR do spektrometru FTIR:

- ten sam producent co spektrometru opisanego w pkt.1;

- współpraca ze spektrometrem opisanym w pkt.1;

- umożliwia pomiar światła odbitego od powierzchni nie lustrzanej (służy do pomiaru odbicia rozproszonego proszków i powierzchni porowatych);

- wyposażona w śrubę mikrometryczną do precyzyjnego pozycjonowania próbki.

6) Wymagane parametry urządzenia umożliwiającego przygotowanie próbek (tabletki KBr):

- tabletkarka o średnicy 13 mm;

- pompa próżniowa;

- moździerz agatowy o średnicy 65 mm;

- uchwyt magnetyczny do tabletek.

7) Dedykowany do spektrometru FTIR zestaw komputerowy z kolorową drukarką służący do sterownia urządzeniem i obróbki danych.

- monitor min. 24”, rozdz. min. 1920x1080 (FullHD), matryca antyrefleksyjna, 1xDP, 1xHDMI, 1xwyjście audio, Pivot, HAS

- pamięć RAM min. 8GB; dysk SSD min. 256GB; dysk 2 - min. 1TB;

- drukarka laserowa, kolorowa, A4, duplex: tak; szybkość druku: min. 21 str./min.

- procesor: Wskaźnik wydajności procesora w teście PassMark PerformanceTest - min. 8500 pkt.

(wynik testu dla oferowanego procesora musi być opublikowany na stronie internetowej http://www.cpubenchmark.net)

- Windows 10 pro PL.

8) Wymagania dotyczące uruchomienia stanowiska badawczego obejmującego spektrometr FTIR wraz z dodatkowym wyposażeniem:

- instalacja urządzenia na przygotowanym stanowisku laboratoryjnym i jego uruchomienie;

- instalacja oprogramowania;

- pełna wersja instrukcji w języku polskim;

- materiały eksploatacyjne do przygotowania próbek (proszek KBr – 100g);

- dwa szkolenia trwające po 5 godzin, dla wyznaczonych 10 pracowników laboratorium w zakresie obsługi urządzenia;

- dwa szkolenia trwające po 5 godzin, dla wyznaczonych 10 pracowników laboratorium w zakresie aplikacji badawczych.

Okres gwarancji: 24 miesiące.