Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: KA-2/043/2021

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż i uruchomienie siłownika hydraulicznego Hydropuls PL250 N
z wyposażeniem współpracującym z będącym na wyposażeniu Laboratorium L-12 systemem badawczym INSTRON - SCHENCK i systemem sterowania LABTRONIC 8800.

1) Wymagane parametry siłownika hydraulicznego Hydropuls PL250 N:

- maksymalna siła statyczna: ± 250 kN;

- ciśnienie nominalne: 280 bar;

- skok nominalny: 250 mm (± 125 mm);

- tłok dwustronnego działania z równomiernym działaniem siły w obu kierunkach działania siłownika;

- możliwość montażu i pracy w dowolnej pozycji;

- bezkontaktowy pomiar przemieszczenia ze zintegrowanym przetwornikiem przemieszczenia;

- bezkontaktowy system uszczelniający;

- automatyczne centrowanie tłoczyska;

- quasi-płynna praca siłownika;

- twarda chromowana powierzchnia tłoka;

- hydrostatyczne łożyskowanie tłoczyska;

- wysoka absorpcja sił bocznych;

- układ antyobrotowy siłownika.

2) Wymagane parametry wyposażenia siłownika Hydropuls PL250 N współpracującego z systemem sterowaniem LABTRONIC 8800:

- przegub kulowy do montażu na podstawie siłownika: siła nominalna: ± 250 kN, kąt pochylenia: 20°, o wysokiej sztywność osiowej, bezluzowy, posiadający właściwości tłumiące;

- przegub kulowy do montażu na tłoczysku siłownika: siła nominalna: ± 250 kN, kąt pochylenia: 20°, o wysokiej sztywność osiowej, bezluzowy, posiadający właściwości tłumiące;

- przegub kulowy do montażu na tłoczysku siłownika: siła nominalna: ± 100 kN, kąt pochylenia: 20°, o wysokiej sztywność osiowej, bezluzowy, posiadający właściwości tłumiące;

- blok zaworowy z możliwością montowania dwóch dwustopniowych serwozaworów 
(5-portowych), akumulatory wejściowy i wyjściowy, układ antyobrotowy siłownika, przyłącze ciśnieniowe olej (G 1“), przyłącze oleju powrotnego (G 1“);

- blok płuczący służący do przepłukiwania instalacji rurowej, zwłaszcza podczas pierwszego uruchomienia (w procesie płukania 2-stopniowy serwozawór ma być zastępowany blokiem płuczącym);

- czujnik siły o nominale ±250 kN, klasy dokładności 0,1, połączenie kablowe, moduł identyfikacji i automatycznej kalibracji - Ident & Call (IP 54), 1,6 m, złącze Hirose, wyposażenie do montażu na tłoczysku siłownika;

- komplet węży hydraulicznych obejmujący węże wysokociśnieniowe do zasilania i powrotu oleju o przepływie co najmniej 125 l/min przy ciśnieniu do 280 bar i długości 12 m, wąż PCV zbrojony do odprowadzania oleju z łożyska ślizgowego, zestaw odpowiednich mocowań i złączek niezbędnych do montażu węży;

- pompka odsysająca do odprowadzania i filtracji oleju z łożyskowania hydrostatycznego siłownika;

- hydrauliczny moduł zasilający o przepływie nominalnym: 250 l/min, ciśnienie nominalne: 280 bar z zaworem zasilania pilota i możliwością przełączania trybu pracy serwisowej, z ograniczonym ciśnieniem i przepływem (bezpieczne ustawienie siły lub położenia) oraz tryb roboczy z pełną wydajnością i ciśnieniem, manometr do wyświetlania ciśnienia, zestaw materiałów montażowych;

- okablowanie niezbędne do połączenia elementów wyposażenia ze sterowaniem LABTRONIC 8800: kabel do dwustopniowych serwozaworów, 15m, kabel do połączenia LABTRONIC® i HCM, 15 m kabel LVDT-LABTRONIC® (SCM 1 or 2), 15 m, do podłączenia karty sterownika (SCM 1 lub 2) z gniazdami wtykowymi Hirose i jednym przetwornikiem przemieszczenia siłownika z 7-stykową wtyczką amfenolową, kabel LVDT-LABTRONIC® (SCM 1 or 2), 15 m, do podłączenia karty sterownika (SCM 1 lub 2) z gniazdami wtykowymi Hirose i jednym przetwornikiem przemieszczenia siłownika z 7-stykową wtyczką amfenolową;

- karta sterownika do LABTRONIK 8800 z 2 wzmacniaczami dająca możliwość sterowania cyfrowego położeniem i obciążeniem w pętli ze sprzężeniem zwrotnym z 4 parametrami regulowanymi (P, I D i Lag) z częstotliwością aktualizacji pętli 5 kHz, cykliczne generowanie przebiegów do 1 kHz, generowanie rampy i odtwarzanie próbek danych z prędkością do 5000 próbek na sekundę na wszystkich osiach (karta sterownika zajmuje jedno z czterech gniazd płyty głównej), obejmuje: sterownik osi oraz dwa wzmacniacze sterująco-pomiarowe do czujników położenia i obciążenia.

3) Wymagane wyposażenie do montażu siłownika Hydropuls PL250 N na istniejącym stanowisku badawczym:

- stalowa konstrukcja wsporcza do montażu siłownika na stanowisku badawczym w układzie poziomym z możliwością regulacji położenia osi siłownik w zakresie od 0,75 do 1,25 m w stosunku do płyty bazowej stanowiska czyli posadzki hali w laboratorium. (patrz załączony rysunek)

4) Wymagania dotyczące uruchomienia siłownika Hydropuls PL250N wraz z wyposażeniem na istniejącym stanowisku badawczym:

- wykonanie wszystkich podłączeń hydrauliki siłowej;

- instalacja systemów sterowania;

- szkolenie wyznaczonych pracowników laboratorium w zakresie obsługi urządzenia.

Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy