Załącznik A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Część 2

	Kompletny system do utrzymywania i hodowli ryb Danio rerio.

	I. Wymagania ogólne:

	1
	System składający się z:

- jednostki filtracyjnej z pompą obiegową (opisanej w punkcie II) 

- regału/stelaża na zbiorniki (opisanego w punkcie III), 

- zestawu zbiorników do utrzymywania i hodowli ryb Danio rerio (opisanego w punkcie IV),
- zestawu do zmiękczania wody zasilającej system (opisanego w punkcie V),
- zestawu do demineralizacji wody zasilającej system, (opisanego w punkcie VI),
- zestawu zbiorników tarliskowych (opisanego w punkcie VII),
- zestawu materiałów zużywalnych i części zamiennych (opisanego w punkcie VIII),,

Wszystkie elementy systemu kompatybilne ze sobą.

	2
	Cały system fabrycznie nowy, nieregenerowany, nie powystawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2021.

	3
	Brak elementów zawierających metale ciężkie.

	4
	Wykonanie z materiałów odpornych na działanie wody i soli. 

	5
	System umożliwiający utrzymywanie i hodowlę ryb w postaci od larw do osobników dorosłych.

	6
	Całe orurowanie systemu wykonane z nietoksycznego tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej.

	II. Parametry jednostki filtracyjnej z pompą obiegową:

	1
	Jednostka filtracyjna składająca się minimum z następujących elementów:

- filtra mechanicznego,

- filtra biologicznego,

- lampy UV,

- pompy obiegowej,
- zbiornika technicznego stanowiącego rezerwuar wody,

- systemu kontrolującego i regulującego temperaturę wody,

- jednostki kontrolnej z panelem sterowania,

- elementów zapewniających automatyczne podmiany wody,

- systemu kontrolującego i regulującego pH i przewodność wody systemowej. 

	2
	Filtr mechaniczny w postaci samoczyszczącego się filtru bębnowego lub rozwiązania równoważnego 

	3
	Ilość medium filtra biologicznego dostosowana do maksymalnego obsadzenia systemu przy założeniu utrzymywania 6 osobników dorosłych w każdym litrze wody w zbiornikach.

	4
	Lampa UV o mocy minimum 180.000 µW/cm2/sekundę (moc mierzona po 9000 h pracy promienników przy maksymalnym obciążeniu jednostki filtracyjnej).

	5
	Obudowa lampy UV wykonana ze stali nierdzewnej klasy min. AISI316.

	6
	Pompy obiegowe zapewniające minimum 5 wymian wody na godzinę w każdym zbiorniku podłączonym do systemu.

	7
	Zbiornik techniczny o objętości pozwalającej na odebrania całej wody spływającej z rur po wyłączeniu cyrkulacji wody w systemie.

	8
	System wyposażony w grzałki pozwalające na utrzymanie w całym systemie temperatury wody na poziomie 28oC ±1oC (przy temperaturze otoczenia w zakresie 22-26oC).

	9
	Panel sterowania w postaci ekranu dotykowego chroniony hasłami dostępu na minimum dwóch poziomach.

	10
	Zmiana parametrów wody w systemie (pH, temperatury i przewodności) oraz innych ustawień systemu może odbyć się tylko po autoryzacji przez uprawnionego pracownika (hasło dostępu).

	11
	System wyposażony w automatyczne przypomnienia o procedurach konserwacyjnych oraz całodobowy monitoring parametrów wody (minimum temperatury, pH oraz przewodności).

	12
	Jednostka  wyposażona w system alarmowy powiadamiający minimum o:

- przekroczeniu zadanych parametrów wody (pH, przewodność i temperatura),

- zbyt niskim i zbyt wysokim poziomie wody w systemie,

- błędach w pracy pomp obiegowych,

- konieczności przeprowadzenia czynności konserwacyjnych (wymiana lamp UV, kalibracja sond).

Archiwizacja alarmów pojawiających się w systemie.

	13
	Archiwizacja wskazań parametrów wody przynajmniej z ostatnich 12 godzin.

	14
	Jednostka wyposażona w system automatycznej podmian wody w systemie w zakresie minimum  od 1 do 20%, na poziomie zadanym przez Użytkownika. Woda w systemie wymieniana stopniowo w ciągu 24 h. 

	15
	Jednostka wyposażona w system monitoringu temperatury, pH oraz przewodności wody z możliwością nastawienia wymaganych parametrów i progów alarmowych. Parametry wody monitorowane przez system przez całą dobę oraz wyświetlane na ekranie kontrolnym.

	16
	Jednostka wyposażona w dwa zbiorniki na roztwory buforowe i dwie pompy dozujące roztwory buforowe. 

	17
	Jednostka wyposażona w sondy pH i przewodności o minimum dwupunktowej kalibracji.

	18
	Sonda pH o dokładności minimum 0,1 jednostki.

	19
	Sonda przewodności o dokładności minimum 10 µS.

	20
	Pompy dozujące automatycznie wzbogacające wodę w sól morską i węglany tak, aby w systemie stale utrzymywały się zadane parametry pH i przewodności. 

	21
	Jednostka filtracyjna z pompą obiegową przymocowane do regału/stelażu na zbiorniki. 

	III. Parametry regału/stelażu na zbiorniki:

	1
	Stelaż regału wykonane ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 316, malowanej proszkowo. 

	2
	Wymiary zewnętrzne regału wraz z przymocowaną jednostką filtracyjną nie większe niż: wysokość 1900 mm, głębokość  620 mm, szerokość 1650 mm.

	3
	Regał minimum 4-rzędowy z możliwość podłączenia minimum 20 dużych zbiorników o pojemności 8 l (± 5%) lub minimum 40 małych zbiorników o pojemności 3,5 l (± 5%)  albo kombinacji tych ilości zbiorników. Pełna wymienność zbiorników dużych i małych bez konieczności modyfikacji regału (jeden większy zbiornik może być umieszczony w miejscu przeznaczonym na dwa mniejsze zbiorniki).

	4
	Każdy z regałów wyposażony w minimum 40 wielofunkcyjnych zaworów z możliwością dostrojenia przepływu wody oraz otwierania/zamykania dopływ wody do każdego zbiornika osobno. Odcięcie i ponowne otwarcie przepływu wody nie zmienia wcześniej ustawionego przepływu w danym zaworze. 

	5
	Każdy z zaworów wyposażony w wizualny wskaźnik ostrzegający użytkownika o odciętym dopływie wody. 

	6
	Doprowadzenie wody do pojedynczych zbiorników z przodu regałów.

	7
	Rynny zbierające wodę ze zbiorników umieszczone na tylnej ścianie regału.

	8
	Rury i rynienki rozprowadzające i zbierające wodę łączone w sposób umożliwiający wielokrotne rozkładanie i składanie bez wpływu na szczelność i funkcjonalność systemu.

	9
	W regałach zamontowane prowadnice do zbiorników o ciemnym zabarwieniu, ułatwiające pozycjonowanie zbiorników oraz orientację przestrzenną zwierząt.

	10
	Konstrukcja regałów zapobiegająca wyjęciu zbiornika podczas gdy otwarty jest przepływ wody w odpowiadającym mu zaworze.

	11
	Regał wyposażony w punkt pobory wody systemowej z kranikiem.

	IV. Parametry zestawu zbiorników do utrzymywania i hodowli ryb Danio rerio: 

	1
	W skład zestawu zbiorników wchodzi:

- 30 kompletnych zbiorników hodowlanych małych o pojemności 3,5 l ± 5% przeznaczonych dla ryb dorosłych,
- 10 szt. kompletnych zbiorników hodowlanych małych o pojemności 3,5 l ± 5% przeznaczonych dla stadiów larwalnych i młodocianych,
- 10 sztuk wewnętrznych zbiorników z dnem z siatki z tworzywa sztucznego o porowatości nie większej niż 300 µm (z możliwością zawieszenia na krawędzi zaoferowanego zbiornika hodowlanego) wraz z kompatybilnymi pokrywkami;

	2
	Każdy kompletny zbiornik hodowlany mały dla ryb dorosłych składa się z:

· korpusu zbiornika o pojemności użytkowej 3,5 l ± 5% (1 szt.) 

· pokrywy (1 szt.),

· zaślepki dla ryb dorosłych zapobiegającej przedostawaniu się ryb do syfonu (1 szt.),

· syfonu ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego (1 szt.),

· silikonowej sprężynki do zamontowania syfonu (1 szt.).

	3
	· Każdy kompletny zbiornik hodowlany mały dla stadiów larwalnych i młodocianych składa się z:

· korpusu zbiornika o pojemności użytkowej 3,5 l ± 5% (1 szt.), 

· pokrywy (1 szt.),

· zaślepki dla stadiów larwalnych i młodocianych o porowatości siatki 800 µm (1 szt.),

· syfonu ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego (1 szt.),

· silikonowej sprężynki do zamontowania syfonu (1 szt.).

	4
	Wszystkie korpusy i pokrywy zbiorników hodowlanych wykonane z przeźroczystego poliwęglanu lub tworzywa równoważnego o niebieskim zabarwieniu, co ma ograniczać rozwój alg.

	5
	Każdy zbiornik hodowlany powinien być podzielony na minimum dwie strefy – strefę hodowlaną do utrzymywania ryb oraz strefę techniczną do umiejscowienia syfonu. Strefy powinny być oddzielone przy pomocy odpowiedniej zaślepki, dobieranej w zależności od wielkości ryb. 

	6
	Możliwość późniejszego doposażenia małych zbiorników hodowlanych w perforowane przegrody umożliwiające podział zbiornika na dwie strefy hodowlane.

	7
	Pokrywa każdego zbiornika hodowlanego wyposażona w minimum jeden otwór do doprowadzania wody oraz minimum dwa otwory do dozowania pokarmu. 

	8
	Konstrukcja regałów i zbiorników hodowlanych zapewniająca samoczynne usuwanie nieczystości i resztek pokarmu z dna zbiorników poprzez odpowiedni spadek dna zbiorników w kierunku syfonu i odpowiednią konstrukcję syfonów.

	V. Parametry zestawu do zmiękczania wody zasilającej system:

	1
	Przepływ nominalny minimum 300 l/h

	2
	Przepływ maksymalny minimum 600 l/h

	3
	Zdolność jonowymienna minimum 18°dH=32,1°f=321mgCaCO3/dm3=6,41 mval/dm3 0,9 m3

	4
	Spadek ciśnienia maksimum 0,2 bar

	5
	Objętość jonitu minimum 8 l

	6
	Złoże jonowymienne w postaci kationitu zapewniającygo wysoką skuteczność usuwania jonów wapnia i magnezu

	7
	Zasilanie 230V/50 Hz

	8
	Wielofunkcyjna automatyczna głowica sterująca - regeneracja czasowa

	9
	Wyposażenie dodatkowe:

- osłonowy filtr sedymentacyjny 

- zbiornik solanki

- komplet przyłączy.

	VI. Parametry zestawu do demineralizacji wody zasilającej system:

	1
	System zasilany wodą wodociągową lub zmiękczoną

	2
	Wydajność produkcji nominalna nie niższa niż 40 l/h

	3
	Zużycie energii nie większe niż 70W

	4
	Skuteczność oczyszczania dla jonów nie niższa niż 96%

	5
	Skuteczność oczyszczania dla związków organicznych nie niższa niż 98%

	6
	Łatwy w utrzymaniu czystości panel sterowania z alfanumerycznym wyświetlaczem oraz diodami LED umożliwiającymi odczyt sygnalizacji niezależnie od kąta patrzenia

	7
	Sterowanie – za pomocą pokrętła, które można obrócić i przycisnąć przez ruch jedną ręką

	8
	Pomiar czasu pracy i czasu poboru

	9
	Pomiar przewodności wody ultraczystej i po membranie RO

	10
	Dwa konduktometry z przepływowymi celami pomiarowymi

	11
	Wbudowany konduktometr przepływowy, pomiar przewodności wody oczyszczonej zgodny z normą PN-EN 60746-3,

	12
	Świadectwo wzorcowania wbudowanego konduktometru wydane przez akredytowane przez PCA laboratorium wzorcujące.

	13
	Komunikaty (alarmy) o serwisach i terminach serwisów, przekroczonej przewodności

	14
	Dokładność pomiaru przewodności minimum ± 0,2%, 

	15
	Dokładność pomiaru temperatury minimum  0,1 °C

	16
	Zakres pomiaru przewodności minimum 1,0-99,9 μS/cm

	17
	Automatyczna kompensacja temperatury, odczyt przewodności z kompensacją temperatury lub bez.

	18
	Możliwość odczytu przewodności w μS/cm lub MΩ·cm

	19
	Sygnalizacja uszkodzenia czujników przewodności i temperatury

	20
	Urządzenie wyposażone w system kontrolno-pomiarowy, złącze USB, czujniki temperatury i ciśnienia oraz komplet przyłączy.

	21
	Możliwość współpracy z rejestratorem danych

	22
	Mobilny punkt poboru o długości dostosowanej do potrzeb Użytkownika 

	23
	Jednostka wyposażona w minimum następujące stopnie filtracji:

- filtr sedymentacyjny o absolutnej klasie zatrzymania,
- filtr adsorpcyjny

- moduł RO (odwrócona osmoza)

	24
	Zapasowy komplet materiałów eksploatacyjnych (minimum filtr sedymentacyjny o absolutnej klasie zatrzymania, filtr adsorpcyjny,  moduł RO)

	25
	Ciśnieniowy hermetyczny zbiornik o pojemności 150 l

	26
	Możliwość samodzielnego serwisowania łatwa wymiana wkładów filtrujących w tym bezpośredni dostęp do membrany RO

	27
	Pompa ze sterowaniem i systemem zabezpieczeń

	28
	Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej INOX malowana proszkowo z atestem PZH

	29
	Gwarancja dostępności materiałów eksploatacyjnych zgodna z normami unijnymi

	VII. Parametry zestawu zbiorników tarliskowych:

	1
	W skład zestawu zbiorników tarliskowych wchodzi:

- 10 kompletnych zbiorników tarliskowych o pojemności 1,7 l ± 10%
- 5 kompletnych zbiorników tarliskowych o pojemności 1 l ± 10%

	2
	Kompletny zbiornik do tarła dla Danio rerio o pojemności 1,7 l ± 10% składający się z:

- zbiornika zewnętrznego o dnie pełnym – 1 szt.;

- zbiornika wewnętrznego o pochylonym/profilowanym dnie perforowanym  – 1 szt.;

- pokrywki – 1 szt.
- dzielnika – 1 szt.

Wymiary kompletnego zbiornika nie większe niż 240 x 140 x 140 mm (długość x szerokość x wysokość).

	3
	Kompletny zbiornik do tarła dla Danio rerio o pojemności 1 l ± 10% składający się z:

- zbiornika zewnętrznego o dnie pełnym – 1 szt.;

- zbiornika wewnętrznego o dnie perforowanym  – 1 szt.;

- pokrywki – 1 szt.
- dzielnika – 1 szt.

Wymiary kompletnego zbiornika nie większe niż 200 x 120 x 95 mm (długość x szerokość x wysokość).

	4
	Wszystkie elementy zbiorników wykonane z przezroczystego autoklawowalnego poliwęglanu lub tworzywa równoważnego.

	5
	Pokrywa każdego zbiornika wyposażona w min. dwa otwory do doprowadzania wody.

	VIII. Parametry zestawu materiałów zużywalnych i części zamiennych:

	1
	Promienniki UV do lampy UV w ilości wystarczającej na jedną wymianę wszystkich promienników w lampie.

	2
	Siatka filtracyjna lub materiał filtracyjny do filtra mechanicznego w ilości zapewniającej minimum 36 miesięcy poprawnego funkcjonowania systemu (według wskazań producenta).

	3
	Elementy zamienne do jednostek dozujących (przewody i krućce) w ilości odpowiedniej na przeprowadzenie jednej wymiany w obu jednostkach dozujących.

	4
	Sonda przewodności – 1 sztuka.

	5
	Sonda pH – 1 sztuka.

	6
	Czujnik/czujniki poziomu – należy zaoferować po 1 sztuce każdego typu czujnika zainstalowanego w systemie.

	7
	Dysza do filtra bębnowego (w przypadku zaoferowania systemu z samooczyszczającym się filtrem bębnowym) – 1 sztuka.

	IX. Warunki dostawy, gwarancji i serwisu:

	1
	Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu zawarte w cenie oferty 

	2
	Dokumenty wymagane przy dostawie:

- pełna instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim;

- deklaracja zgodności CE;

- karta gwarancyjna;

- paszport techniczny.

	3
	Gwarancja na wszystkie elementy - minimum 18 miesiące.

	4
	Instruktaż dla użytkowników z obsługi i konserwacji systemu.

	5
	Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia. 

	6
	W przypadku awarii powodujących zatrzymanie przepływu wody w systemie czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 24 h. 

	7
	Czas naprawy awarii do 10 dni 

	8 
	Czas dostawy max do 14 tygodni


PAGE  
1

