Załącznik A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Część 1
System obrazowania obiektów makroskopowych z wyposażeniem.
Okres gwarancji: min. 18 m-cy.

Warunki dostawy: maks. 6 tygodni od daty podpisania umowy

Instalacja aparatury

Instruktaż dla użytkowników z obsługi i konserwacji systemu.
Czas reakcji serwisu: 48 h
Wsparcie techniczne w języku polskim.
1. Mikroskop monoskopowy fluorescencyjny, do obrazowania obiektów makroskopowych, z możliwością obserwacji w trybie stereo, z wyposażeniem. Wymagany współczynnik zoom 10:1 (0,63-6,3)
a. Mikroskop do obserwacji w świetle przechodzącym. Źródło światła LED z bezstopniową regulacją intensywności, o trwałości min. 60 000 godzin pracy, połączone z mikroskopem poprzez światłowód. Wyposażony w filtry do obserwacji w świetle przechodzącym, skośnym z regulowanym kątem światła oraz ciemnym polu. Oświetlacz LED światła fluorescencyjnego z wbudowanym obrotowym podajnikiem na min. 3 kostki filtrów fluorescencyjnych (typu XL) oraz 1 pozycją do obserwacji BF. Przesłona polowa centrowana oraz wymienna, szczelina na filtry neutralne ND.

b. Mikroskop wyposażony w 3 kostki z filtrami fluorescencyjnymi do niezależnej obserwacji preparatów z GFP, CFP oraz mCherry:

i. Kostka z filtrem fluorescencyjnym do GFP: typu HQ-Ion-coated (dokładność min. 2 nm), wzbudzenie BP460-480HQ, zwierciadło dichroiczne DM485, filtr barierowy BA495-540HQ

ii. Kostka z filtrem fluorescencyjnym do CFP: typu HQ-Ion-coated wzbudzenie BP425-445HQ, zwierciadło dichroiczne DM450, filtr barierowy BA460-510HQ

iii. Kostka z filtrem fluorescencyjnym do mCherry: typu HQ-Ion-coated wzbudzenie BP540-580HQ, zwierciadło dichroiczne DM585LP, filtr barierowy BA667-693HQ

c. Zespół ogniskowania o regulacji zgrubnej (maks. 36,8 mm / obrót) oraz dokładnej (maks. 0,77 mm / obrót), zakres ogniskowania min. 80 mm. Zespół ogniskowania montowany na kolumnie montażowej o śr. 32 mm. Obciążenie maksymalne 25 kg
d. Nasadka obserwacyjna z regulacją pochylenia, zakres pochylenia min. 23 stopnie, rozstaw między okularami regulowany, min. 51 mm, maks. 76 mm

e. Możliwość selekcji toru optycznego do obserwacji: nakładka obserwacyjna lub wyjście do kamery foto/video (dzielnik światła 100%/0% i 0%/100%)
f. Okulary szerokopolowe, powiększenie 10x, pole widzenia min. 22, wbudowana regulacja dioptrijna (od -8 do +5 dioptrii), pozwalające na montaż płytek mikrometrycznych (o średnicy 24 mm, grubości 1,5 mm)
g. Rewolwer obiektywowy dla min. 2 obiektywów

h. Obiektyw Plan Apochromat 1x, odległość robocza 65 mm, apertura numeryczna 0,25, pole widzenia 34,9-3,5 mm

i. Obiektyw Plan Apochromat 2x, odległość robocza 20 mm, apertura numeryczna 0,50, pole widzenia 17,6-1,7 mm, obiektyw wyposażony w pierścień korekcyjny do obserwacji preparatów w zawiesinie

j. Możliwość montażu dodatkowej soczewki o powiększeniu 2x, bez zwiększania wysokości samego mikroskopu

k. Możliwość doposażenia mikroskopu w kamerę

l. Mikroskop wyposażony w dedykowany pokrowiec przeciwkurzowy

2. Mikroskop stereoskopowy preparacyjny, do obrazowania obiektów makroskopowych, z wyposażeniem. Wymagany współczynnik zoom 7:1 (0,8-5,6)

a. Mikroskop stereoskopowy o zakresie powiększeń od 8x do 56x, wbudowany mechanizm zapadkowy pokrętła zoom. Baza mikroskopu z wbudowanym oświetleniem przechodzącym oraz odbitym typu LED, z regulacją kąta padania światła odbitego. Oświetlenie LED o trwałości min. 6 000 godzin pracy. Temperatura światła około 7000K. Oddzielna regulacja natężenia światła przechodzącego i odbitego

b. Możliwość montażu przesłony aperturowej
c. Nasadka obserwacyjna o pochyleniu 45 stopni, rozstaw między okularami regulowany, min. 52 mm, maks. 76 mm

d. Okulary szerokopolowe, powiększenie 10x, pole widzenia min. 22, wbudowana regulacja dioptryjna (od -8 do +5 dioptrii), pozwalające na montaż płytek mikrometrycznych (o średnicy 24 mm, grubości 1,5 mm)

e. Obiektyw Achromat 1x, odległość robocza 90 mm, apertura numeryczna 0,10, pole widzenia 27,5-3,9 mm

f. Możliwość doposażenia mikroskopu w kamerę oraz oświetlenie fluorescencyjne, możliwość wymiany okularów o powiększeniach 15x, 20x oraz 30x, zwiększające powiększenie optyczne obrazu
g. Mikroskop wyposażony w dedykowany pokrowiec przeciwkurzowy

PAGE  
1

