KRAKÓW dnia: 2021-08-23

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 Kraków

Znak sprawy : KA-2/040/2021

L.dz. KA-2/420/2021

# WYJAŚNIENIA TREŚCI I ZMIANY SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa i montaż wyposażenia tuneli aerodynamicznych Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej” – znak sprawy KA-2/040/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 i 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.), udostępnia treść zapytań do wraz                         z wyjaśnieniami oraz wprowadzone do SWZ zmiany.

Treść zapytań publikujemy na stronie prowadzonego postępowania pod niniejszym pismem w plikach :

- Pytania Wykonawcy A

- Pytania Wykonawcy B

W odpowiedzi na pytania zamieszczamy nowy, obowiązujący w postępowaniu projekt umowy – plik Projekt umowy ZMIANY, który uwzględnia korekty w  zapisach umowy będące konsekwencją odpowiedzi na pytania Wykonawców.

PONADTO :

- Pytanie Wykonawcy B w zakresie  minimalnego okresu gwarancji i rękojmi oraz kryteriów oceny ofert (treść - jak w zestawie „Pytania Wykonawcy B)

Zamawiający dokonuje zmian SWZ w zakresie kryteriów oceny ofert pkt 21 SWZ :

| Kryterium | Obecna treść | Proponowana zmiana |
| --- | --- | --- |
| Nr 4 | Czas reakcji serwisu – należy podać na Formularzu ofertowym w pełnych godzinach Punkty za gotowość do wczesnego rozpoczęcia prac serwisowych na obiekcie od zgłoszenia, w ciągu: - poniżej 3h – 5 punktów, - 4-11h – 2 punkty, - 12h - 0 punktów, - powyżej 12h – oferta odrzucona | Czas reakcji serwisu – należy podać na formularzu ofertowym Punkty za gotowość do wczesnego rozpoczęcia prac serwisowych na obiekcie od zgłoszenia, w ciągu: - przyjęcie zgłoszenia i rozpoczęcie prac serwisowych do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia – 5 punktów, - przyjęcie zgłoszenia serwisowego i rozpoczęcie prac serwisowych do końca drugiego dnia roboczego od dnia zgłoszenia – 2 punkty, - przyjęcie zgłoszenia serwisowego i rozpoczęcie prac serwisowych do końca trzeciego dnia roboczego od dnia zgłoszenia - 0 punktów, - przyjęcie zgłoszenia serwisowego i rozpoczęcie prac serwisowych później niż do końca trzeciego dnia roboczego od dnia zgłoszenia – oferta odrzucona |
| Nr 5 | Gwarancja Okres gwarancji : - mniej niż 5 lat – oferta zostanie odrzucona - 5 lub 6 lat = 0 pkt, - 7 lat i więcej = 5 pkt | Gwarancja Okres gwarancji na elementy dostarczone (wyposażenie stałe i elementy ruchome) i prace wykonane przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu umowy (z wyłączeniem sprzętu komputerowego - konsoli sterującej): - mniej niż 5 lat –oferta zostanie odrzucona - 5 lub 6 lat = 0 pkt, - 7 lat i więcej = 5 pkt |

- Pytania Wykonawcy C i odpowiedzi Zamawiającego - poniżej

1) Czy Zamawiający dopuszcza dodanie sytemu sprężonego powietrza w instalacji

oblodzania?

Tak.

2) Czas badania zakładamy na 10 minut, na tyle starczy wody i sprężonego

powietrza w zbiornikach. Ponowne przygotowanie potrwa 30 min do 1h. Ile będzie się

ponownie chłodził tunel do -10stC? Prawdopodobnie będzie to około 30 min. Czy taka

funkcjonalność jest akceptowalna?

Ponowne schłodzenie tunelu do -10stC nie przekroczy 1h. Zaproponowana funkcjonalność jest akceptowalna.

3) Agregat wody lodowej to mała szafa: 3500x1200x2200 mm, masa 1000kg, można posadowić na dachu bez konieczności dodatkowych zabezpieczeń - tylko rama - czy będzie taka możliwość.

Na dachu zlokalizowano rozbudowaną infrastrukturę techniczną budynku LAS wraz z pomostami umożliwiającymi dostęp do urządzeń. Zamawiający nie widzi przeszkód w proponowanym rozwiązaniu o ile nie zaburzy ono funkcjonalności pozostałych urządzeń.

4) Kompresor ma ograniczenia: należy zapewnić ochronę przed deszczem i śniegiem, temp. min. +5stC, doprowadzić chłodzenie oraz powietrze do procesu - zalecane ustawienie na poziomie gruntu na terenie przy budynku, zabudować wraz z osuszaczem adsorpcyjnym 1800 x 1120 x 2170mm (albo przy minusowych temperaturach woda ze sprężonego powietrza zacznie się wykraplać i zamarzać na końcówce dyszy blokując wypływ kropel) w jednym kontenerze, 40 stopowym. Zbiornik sprężonego powietrz obok, poziomy, średnica 2m, długość 6-8m. Czy takie rozwiązanie jest akceptowalne?

Lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej na terenie inwestycji wymaga zmiany/aktualizacji PZT oraz operatu akustycznego, który był opracowany w ramach projektu wykonawczego. Wymagane jest również zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych. Z uwagi na powyższe Zamawiający preferuje rozwiązanie, w którym elementy infrastruktury są zlokalizowane w ramach budynku bądź na dachu.

- Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia

JEST :

- Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia :

- kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do prowadzenia robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

- kierownikiem branży elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji , urządzeń elektrycznych i energetycznych

- co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci wraz z pomiarami w pełnym zakresie do 1 kV na stanowisku Dozoru (D), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci tj. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowymi;

- co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wraz z pomiarami w pełnym zakresie, do 1 kV na stanowisku Eksploatacji (E), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci tj. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

ZMIENIA SIĘ NA :

- Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia :

- prowadzącym projekt inżynierem posiadającym doświadczenie w zakresie projektowania i wykonawstwa tuneli aerodynamicznych lub instalacji przemysłowych

- kierownikiem branży elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji , urządzeń elektrycznych i energetycznych

- co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci wraz z pomiarami w pełnym zakresie do 1 kV na stanowisku Dozoru (D), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci tj. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowymi;

- co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wraz z pomiarami w pełnym zakresie, do 1 kV na stanowisku Eksploatacji (E), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci tj. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

- Zmienia się załącznik – Wykaz osób.

Obowiązujący w postępowaniu załącznik ma nazwę Wykaz osób NOWY

- Pkt 9.3.1 SWZ –Wykaz osób

JEST :

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -  Załącznik nr 7 do SWZ

ZMIENIA SIĘ NA :

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia w realizacjach o porównywalnym zakresie, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -  Załącznik nr 7 do SWZ

- Pkt 3.1 SWZ ppkt 1-8 : W ramach przedmiotu zamówienia wyróżniono następujące etapy prac:

JEST :

1. Uzgodnienia rozwiązań szczegółowych wymaganych do opracowania dokumentacji warsztatowej (w tym wszystkich elementów wyszczególnionych w wykazie elementów stanowiących przedmiot zamówienia wymienionych  poniżej oraz w Tabeli 3 Programu Funkcjonalno Użytkowego) z Zespołem LIW PK, Generalnym Wykonawcą budynku oraz Wykonawcami pozostałych prac w ramach projektu;

2. Sporządzenie dokumentacji warsztatowej każdego z elementów wyposażenia tuneli aerodynamicznych oraz przekazanie jej Zamawiającemu;

3. Wykonanie, dostawa i montaż poszczególnych elementów i urządzeń w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz Generalnym Wykonawcą budynku LAŚ (ZTB Polbau - postępowanie 1), lecz nie wcześniej niż od 1 listopada 2021r.

Dostawa i montaż powinny uwzględniać komplet prac, w tym: prace przygotowawcze, wprowadzenie elementów wielkogabarytowych (m.in. wibroizolacji, zestawów kierownic, elementów ramowych kształtujących strugę powietrza, etc.) do poszczególnych pomieszczeń w ramach budynku, zainstalowanie elementów w docelowym położeniu (w tym połączenia z elementami konstrukcji głównej budynku, przebicia przez przegrody oraz trwałe zabezpieczenie elementów instalacji przed zniszczeniem), prace instalacyjne - rozprowadzenie elementów instalacji w ramach budynku, opracowanie połączeń na granicy dostaw, prace wykończeniowe - odtworzenie stanu elementów budynku naruszonych w trakcie prac montażowych;

4. Odbiór poszczególnych elementów przez zespół przedstawicieli Zamawiającego;

5. Wstępny rozruch elementów ruchomych;

6. Kalibracja parametrów pracy elementów ruchomych stanowiących przedmiot zamówienia do wymaganych wartości;

7. Odbiór techniczny całości przedmiotu zamówienia, w tym elementów systemu wymagających uzyskania uzgodnień. Wszelkie uzgodnienia (m.in. UDT) oraz pozwolenia na użytkowanie zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę i na jego koszt własny;

8. Instrukcja techniczna dla personelu z obsługi i kalibracji poszczególnych elementów ruchomych;

ZMIENIA SIĘ NA :

1. Uzgodnienia rozwiązań szczegółowych wymaganych do opracowania dokumentacji technicznej (koncepcyjnej i powykonawczej)(w tym wszystkich elementów wyszczególnionych w wykazie elementów stanowiących przedmiot zamówienia wymienionych  poniżej oraz w Tabeli 3 Programu Funkcjonalno Użytkowego) z Zespołem LIW PK, Generalnym Wykonawcą budynku oraz Wykonawcami pozostałych prac w ramach projektu;

2. Sporządzenie dokumentacji technicznej (koncepcyjnej i powykonawczej)każdego z elementów wyposażenia tuneli aerodynamicznych oraz przekazanie jej Zamawiającemu;

3. Wykonanie, dostawa i montaż poszczególnych elementów i urządzeń w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz Generalnym Wykonawcą budynku LAŚ (ZTB Polbau - postępowanie 1), lecz nie wcześniej niż od 1 listopada 2021r.

Dostawa i montaż powinny uwzględniać komplet prac, w tym: prace przygotowawcze, wprowadzenie elementów wielkogabarytowych (m.in. wibroizolacji, zestawów kierownic, elementów ramowych kształtujących strugę powietrza, etc.) do poszczególnych pomieszczeń w ramach budynku, zainstalowanie elementów w docelowym położeniu (w tym połączenia z elementami konstrukcji głównej budynku, przebicia przez przegrody oraz trwałe zabezpieczenie elementów instalacji przed zniszczeniem), prace instalacyjne - rozprowadzenie elementów instalacji w ramach budynku, opracowanie połączeń na granicy dostaw, prace wykończeniowe - odtworzenie stanu elementów budynku naruszonych w trakcie prac montażowych;

4. Odbiór poszczególnych elementów przez zespół przedstawicieli Zamawiającego;

5. Wstępny rozruch elementów ruchomych;

6. Kalibracja parametrów pracy elementów ruchomych stanowiących przedmiot zamówienia do wymaganych wartości;

7. Uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień niezbędnych dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. UDT) i pokrycia związanych z tym kosztów

8. Instrukcja techniczna dla personelu z obsługi i kalibracji poszczególnych elementów ruchomych;

- Pkt 6 SWZ – termin wykonania zamówienia :

JEST :

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 11 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym :

opracowanie dokumentacji warsztatowej nastąpi w terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy

ZMIENIA SIĘ NA :

Wykonawca zobowiązuje się  zrealizować  Przedmiot umowy w następujących terminach:

- opracowanie harmonogramu prac (harmonogram rzeczowo – finansowy), umożliwiającego ich bezkolizyjną realizację nastąpi w terminie do 2 tygodni od podpisania umowy

- Opracowanie dokumentacji technicznej (koncepcyjnej i powykonawczej) oraz wykonanie całości przedmiotu umowy zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym, lecz nie później niż w terminie 11 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Pkt 3.2 SWZ

JEST :

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 5 lat. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Gwarancja powinna obejmować wszelkie prace prowadzone na terenie budynku w tym:

ZMIENIA SIĘ NA :

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

Wymagany okres gwarancji na sprzęt komputerowy (konsola sterująca) wynosi 2 lata.

Minimalny wymagany okres gwarancji na elementy dostarczone przez Wykonawcę (wyposażenie stałe i elementy ruchome) i prace wykonanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu umowy, wynosi 5 lat i obejmuje:

- Formularz ofertowy – pkt 1 c)

JEST :

c) czas reakcji serwisu wynosi ….godzin

ZMIENIA SIĘ NA :

- czas reakcji serwisu wynosi : …. do końca ………. dnia roboczego od dnia zgłoszenia

ZAMAWIAJĄCY